KLAUSIMYNAS

Dializės aparatas

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamų įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje konfidencialus, t. y. ar Perkančioji organizacija turi teisę skelbti dalyvavusio rinkos konsultacijoje tiekėjo pavadinimą? | Taip ☐ Ne ☐ |

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dializės aparatas. Paskirtis: 1. HD dviejų adatų 2. HD vienos adatos, vieno siurblio 3. Hemodiafiltracija (HDF) su tiesiogine pakaitinio tirpalo gamyba („online“) 4. Hemofiltracija (HF) su tiesiogine pakaitinio tirpalo gamyba („on-line“).. 15 colių skystųjų kristalų spalvotas monitorius: Būtina. Prisilietimui jautrus ekranas: Būtina. Lietuviškas meniu: Būtina. Tiekiamo vandens temperatūros ribos, °C: Nuo +5°C iki +30°C. Tiekiamo vandens slėgio ribos, bar: Nuo 1,0 iki 6 bar. Dializuojantis tirpalas: Bikarbonatinis. Sausos sodos kolonėlės panaudojimo galimybė, ruošiant bikarbonatinį tirpalą:Ruošiant bikarbonatinį tirpalą galima naudoti sodos kolonėlę.. Dializato temperatūros nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas): Nuo +34 iki +39˚C. Bendras dializato laidumo reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas): Nustatomas ne siauresnėse ribose nuo 12,7 iki 15,6 mS/cm. Dializato tėkmės greičio reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas): 100 iki 800 ml/min. Dializato slėgio ribos (ne siauresnės už nurodytas): Nuo +450 iki -450 mmHg. Kraujo siurblio greičio reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas): Nuo 50 iki 600 ml/min. Heparino pompos greičio ribos (ne siauresnės už nurodytas): Nuo 0,1 iki 10 ml/h. Heparino pompos boliusas (ne siauresnės už nurodytas): Nuo 0,5 iki 10 ml. Naudojamų švirkštų dydžiai: 10 ml, 20 ml, 30 ml. PA- arterinis prieš kraujo siurblį: Nustatomas ribose ne siauresnėse kaip nuo -300 iki +300 mmHg. PV- veninis kraujo spaudimas : Nustatomas ne siauresnėse ribose nuo -100 iki +400 mmHg.. Transmembraninio slėgio monitoravimo (stebėjimo) ribos (ne siauresnės už nurodytas): Nuo -100 iki +500 mmHg. Oro detektorius: Ultragarsinis matavimas ne kraujo ampulėje, bet kraujo magistralėje. Ultrafiltracijos principas: Balansinės kameros. Ultrafiltracijos greičio reguliavimo ribos tikslumas (ne siauresnės už nurodytas): Nuo 0 iki 4000 ml/h. Ultrafiltracijos tikslumas: Ultrafiltracijos greičio paklaida ne didesnė kaip ±50 ml/val. arba ultrafiltracijos kiekio (tūrio) paklaida ne didesnė kaip ±3 % nuo šalinamo skysčio tūrio. Profiliavimas: Aparatas turi Na, Bikarbonato ir Ultrafiltracijos profiliavimo funkcijas. Pakaitinio tirpalo greitis HDF rėžime: Nustatomas ne siauresnėse ribose nuo 20 iki 500 ml/min. Naudojami ne mažiau kaip 2 daugkartinio naudojimo apirogeniniai filtrai (ne mažiau 300 procedūrų):Būtina. Automatinis neinvazinis kraujo spaudimo matavimas: Būtina. Dezinfekcijos režimai: Karšta dezinfekcija, Citroterminė dezinfekcija, Cheminė dezinfekcija. Hemodializės kokybės stebėjimas procedūros metu (Kt/V): Būtina. Kraujo pompų darbingumo užtikrinimas iki 30 min, nutrūkus elektros tiekimui: Būtina. Elektrinis pajungimas:230V, 50/60Hz. CE ženklas: Būtina, CE sertifikatą pateikti pristatant įrangą. Vartotojo vadovas: Būtina. Pateikti kartu su prietaisu lietuvių ir originalo kalbomis. Garantija: Ne mažiau kaip 36 mėn... |  |