## Sheet1
Pirkimo sąlygų 1 priedas
LABORATORINĖS ĮRANGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Prekės (pirkimo dalys Nr. 1, 2, 3, 4) turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2024/1860 nustatytus reikalavimus.
2. Prekės (pirkimo dalys Nr. 5, 6 ir 7) turi būti sertifikuotos naudojimui Europos Sąjungoje.
3. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas nėra įsisteigęs ES valstybėje narėje, privalo būti nurodytas gamintojo oficialusis atstovas ES valstybėje narėje.
4. Prekės privalo būti naujos, nenaudotos ir atitikti II dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus.
5. Prekių komplektacijoje turi būti instrukcijos lietuvių ir anglų kalba.
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Pirk. dalies Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai
1. | Analizatorius, kraujo dujų ir elektrolitų, nešiojamas
1.1. | Analizatorius, kraujo dujų ir elektrolitų, nešiojamas
1.1.1. | Paskirtis | Portatyvus, kompaktiškas analizatorius, pritaikytas transportavimui, nereguliariai eksploatacijai. Taikymo sritis - Medicininės paramos vienetams, kurie teiks sveikatos priežiūros paslaugas lauko sąlygomis. Tyrimo rezultatai gaunami vietoje "prie paciento" (angl. point of care).
1.1.2. | Tiriami parametrai | Ne mažiau kaip šie parametrai: kraujo dujos (pH, pCO2, pO2), elektrolitai (natris (Na+), kalis (K+), chloras (Cl), kalcis (Ca++)), gliukozė (Glu), laktatai (Lac), hematokritas (Hct).
1.1.3. | Tyrimo atlikimo metodas | Kasetės-kartridžai. Galimybė optimaliai naudoti reagentus (atskiram tyrimui atskiras reagentas (kasetė), supakuoti po 1 vnt.) arba vientisas, neardomas pakas (kartridžas).
1.1.4. | Tiriami ėminiai/mėginiai | Arterinis ir veninis kraujas.
1.1.5. | Mėginio tūris | Ne daugiau kaip 150 μL.
1.1.6. | Rezultatų gavimo laikas | ≤ 5 min.
1.1.7. | Ekranas ir pateikiama informacija | 1. Operatoriaus ID; 2. Paciento ID; 3. Tyrimo rezultatai.
1.1.8. | Tyrimo rezultatų pateikimas | Rezultatai atspausdinami integruotu spausdintuvu arba komplektacijoje turi būti išorinis lazerinis ar kito tipo spausdintuvas. Spausdintuvo skleidžiamas garsas ne daugiau kaip 55 dB.
1.1.9. | Vidinė tyrimų rezultatų atmintis | Ne mažiau kaip 499 tyrimų rezultatų.
1.1.10. | Kalibracija | Automatinė kalibracija arba pagal gamintojo rekomendacijas.
1.1.11. | Kokybės kontrolės sistema | Ne mažiau kaip 2 lygių.
1.1.12. | Darbinė aplinkos temperatūra | Ne mažesnėse ribose kaip 15–25°C.
1.1.13. | Portatyvus, tinkamas pervežimui | Analizatoriaus matmenys – ne didesni kaip 30 cm x 40 cm x 30 cm. Svoris ≤ 10 kg.
1.1.14. | Analizatoriaus maitinimas | Įkraunamos baterijos. Baterijos veikimo trukmė ne trumpiau nei 2 h arba turi atlikti ne mažiau kaip 50 tyrimų.
1.1.15. | Komplektacija | 1. Komplektacijoje pakrovėjas. Pakrovėjo maitinimas 100-230 V (±10) / 50-60 Hz. 2. Speciali analizatoriaus transportavimui skirta ir nuo pažeidimų apsauganti tvirta plastikinė ar lengvo metalo daugkartinio naudojimo dėžė arba lagaminėlis - pageidautina.
1.1.16. | Garantija | Garantinio aptarnavimo laikotarpis – ne mažiau kaip 24 mėnesiai.
1.2. | Reagentų ir papildomų priemonių rinkinys | Turi būti pateiktos visos reikalingos priemonės, kad būtų galima atlikti ne mažiau nei 100 tyrimų: 1 tyrimas atitinka visus tiriamus parametrus, nepriklausomai nuo to, ar visos tiriamos analitės yra vienoje kasetėje (kartridže), ar atskiruose, t.y. turi būti pateikta: 1) 100 tyrimų pH, 2) 100 tyrimų pCO2, 3) 100 tyrimų pO2, 4) 100 tyrimų Na+, 5) 100 tyrimų K+, 6) 100 tyrimų Cl, 7) 100 tyrimų Ca++, 8) 100 tyrimų Glu, 9) 100 tyrimų Lac, 10) 100 tyrimų Hct. Taip pat spausdinimo popierius ne mažiau nei 1 pakuotė, kokybės kontrolė ir kitos reikalingos priemonės. Kokybės kontrolė bus atliekama pagal gamintojo rekomendacijas.
2. | Analizatorius, hematologinis
2.1. | Analizatorius, hematologinis
2.1.1. | Paskirtis | Automatizuotai atlikti hematologinius kraujo tyrimus su ne mažiau kaip 3 dalių leukocitų diferenciacija. Taikymo sritis - Medicininės paramos vienetams, kurie teiks sveikatos priežiūros paslaugas lauko sąlygomis. Tinkantis nereguliariam darbui.
2.1.2. | Tiriami parametrai | Turi matuoti ne mažiau 17 parametrų: 1. WBC (leukocitų kiekis); 2. RBC (eritrocitų kiekis); 3. HGB (hemoglobinas); 4. HCT (hematokritas); 5. MCV (vidutinis eritrocito tūris); 6. MCH (vidutinis eritrocito hemoglobinas); 7. MCHC (vidutinė hemoglobino koncentracija eritrocite); 8. PLT (trombocitai); 9. PCT (trombokritas); 10. MPV (vidutinis trombocitų tūris); 11. PDW (trombocitų tūrio pasiskirstymo plotis); 12. #MON (absoliutus monocitų skaičius); 13. MON% (santykinis monocitų skaičius); 14. LY# (absoliutus limfocitų kiekis); 15. LY% (santykinis limfocitų kiekis); 16. GRA% (absoliutus granuliocitų skaičius); 17. GRA# (santykinis granuliocitų skaičius).
2.1.3. | Variacijos koficientas | WBC ne daugiau kaip 3,5%, RBC ne daugiau kaip 2,0%, HGB ne daugiau kaip 2,0%, PLT ne daugiau kaip 6,0%, HCT arba MCV ne daugiau kaip 2,0%.
2.1.4. | Tiriami ėminiai/mėginiai | Veninis ir / arba kapiliarinis kraujas.
2.1.5. | Mėginio tūris | Ne daugiau kaip 40 µl.
2.1.6. | Mėgintuvėlių naudojimo tipas | Uždari ir / arba atviri mėgintuvėliai.
2.1.7. | Analizatoriaus našumas | Ne mažiau 30 tyrimų per valandą.
2.1.8. | Rezultatų gavimo laikas | Ne ilgiau nei 3 minutės.
2.1.9. | Ekranas ir pateikiama informacija | Ekrane pateikiama informacija: 1. Tyrimo rezultatas. 2. Ne mažiau kaip 3 histogramos. 3. Paciento ID kodas, pavardė. 4. Laikas ir data. 5. Patologinės vertės šalia pažymimos (vėliavėle ar specialiu simboliu ar spalviniu pasikeitimu).
2.1.10. | Tyrimo rezultatų pateikimas | Rezultatai atspausdinami integruotu spausdintuvu arba komplektacijoje turi būti išorinis lazerinis ar kito tipo spausdintuvas. Spausdintuvo skleidžiamas garsas ne daugiau kaip 55 dB.
2.1.11. | Vidinė tyrimų rezultatų atmintis | Ne mažiau kaip 1000 tyrimų rezultatų.
2.1.12. | Kalibracija | Automatinė kalibracija arba pagal gamintojo rekomendacijas.
2.1.13. | Kokybės kontrolės sistema | Ne mažiau 3 lygių kokybės kontrolės sistema.
2.1.14. | Darbinė aplinkos temperatūra | Ne mažesnėse ribose kaip 18–25°C.
2.1.15. | Analizatoriaus maitinimas | Nuo elektros tinklo 100~230 V (±10), 50-60 Hz.
2.1.16. | Darbas dingus elektros įtampai | Pageidautina, kad komplektacijoje būtų UPS, kad dingus elektros tiekimui analizatorius galėtų dirbti ne mažiau kaip 1 h (pateikti tai įrodantį dokumentą).
2.1.17. | Portatyvus, tinkamas pervežimui | Analizatoriaus matmenys – ne didesni kaip 50 cm x 40 cm x 45 cm. Svoris ≤ 17 kg.
2.1.18 | Komplektacija | Speciali analizatoriaus transportavimui skirta ir nuo pažeidimų apsauganti tvirta plastikinė ar lengvo metalo daugkartinio naudojimo dėžė arba lagaminėlis - pageidautina.
2.1.19. | Garantija | Garantinio aptarnavimo laikotarpis – ne mažiau kaip 24 mėnesiai.
2.2. | Reagentai ir papildomos priemonės | Turi būti pateiktos visos reikalingos priemonės, kad būtų galima atlikti ne mažiau nei 100 tyrimų: 1 tyrimas atitinka visus tiriamus parametrus, t.y. turi būti pateikta: 1) 100 tyrimų WBC, 2) 100 tyrimų RBC, 3) 100 tyrimų HGB, 4) 100 tyrimų HCT, 5) 100 tyrimų MCV, 6) 100 tyrimų MCH, 7) 100 tyrimų MCHC, 8) 100 tyrimų PLT, 9) 100 tyrimų PCT, 10) 100 tyrimų MPV, 11) 100 tyrimų PDW, 12) 100 tyrimų #MON, 13) 100 tyrimų MON%, 14) 100 tyrimų LY#, 15) 100 tyrimų LY%, 16) 100 tyrimų GRA%, 17) 100 tyrimų GRA#. Taip pat spausdinimo popierius ne mažiau nei 1 pakuotė, kokybės kontrolė ir kitos reikalingos priemonės. Kokybės kontrolę pateikti 14-ai dienų, kontrolę atliekant kasdien ne mažiau kaip dviejų lygių.
3. | Analizatorius, hemoglobino
3.1. | Analizatorius, hemoglobino
3.1.1. | Paskirtis | Portatyvus sausos chemijos matuoklis, skirtas hemoglobino kiekio nustatymui, tinkantis nereguliariam darbui. Taikymo sritis - Medicininės paramos vienetams, kurie teiks sveikatos priežiūros paslaugas lauko sąlygomis.
3.1.2. | Tiriami parametrai | Analizuojama ne mažiau kaip 1 parametras: HGB (hemoglobinas).
3.1.3. | Matavimo principas | Sausos chemijos būdu.
3.1.4. | Tyrimo atlikimo metodas | Tyrimui atlikti naudojamos vienkartinės kiuvetės / mikrokiuvetės.
3.1.5. | Tiriami ėminiai/mėginiai | Tyrimas atliekamas iš kapiliarinio ir / arba veninio kraujo. Galimybė tirti mėginį iš vakuuminės ir kapiliarinės sistemos mėgintuvėlių.
3.1.6. | Mėginio tūris | Ne daugiau kaip 10 µL (kraujo).
3.1.7. | Rezultatų gavimo laikas | Ne ilgiau kaip 60 sekundžių.
3.1.8. | Tyrimo rezultatų pateikimas | Rezultatai parodomi ekrane.
3.1.9. | Matavimo diapazonas | Ne siauresnis kaip 45 – 255 g/L (4,5 – 25,5 g/dL).
3.1.10. | Kalibracija | Atliekama automatiškai arba pagal gamintojo rekomendacijas.
3.1.11. | Kokybės kontrolės sistema | Ne mažiau kaip 2 lygių.
3.1.12. | Darbinė aplinkos temperatūra | Ne siauresnėse ribose kaip 15-30°C.
3.1.13. | Analizatoriaus maitinimas | Nuo vidinės arba išorinės pakraunamos baterijos. Komplektacijoje turi būti pakrovėjas (adapteris). Baterija turi veikti nepertraukiamai ne mažiau nei 100 valandų arba atlikti ne mažiau nei 2500 testų. Turi veikti nuo elektros tinklo 100~230 V (±10), 50-60 Hz.
3.1.14. | Portatyvus, tinkamas pervežimui | Matmenys – ne didesni kaip 20 cm x 20 cm x 10 cm. Svoris ≤ 700 g. Speciali analizatoriaus transportavimui skirta ir nuo pažeidimų apsauganti tvirta plastikinė ar lengvo metalo daugkartinio naudojimo dėžė arba lagaminėlis - pageidautina.
3.1.15. | Garantija | Garantinio aptarnavimo laikotarpis – ne mažiau kaip 24 mėnesiai.
3.2. | Reagentų ir papildomų priemonių rinkinys | Reagentai (kiuvetės / mikrokiuvetės) ir papildomos priemonės, reikalingos atlikti ne mažiau nei 100 tyrimų (HGB). Kokybės kontrolė bus atliekama pagal gamintojo rekomendacijas.
4. | Analizatorius, biocheminis
4.1. | Analizatorius, biocheminis
4.1.1. | Paskirtis | Automatinis arba pusiau automatinis analizatorius, skirtas biocheminių kraujo parametrų ištyrimui sausos chemijos reagentų principu, tinkantis nereguliariam darbui.
4.1.2. | Tiriami parametrai | Analizuojami ne mažiau kaip šie parametrai: 1) CREA (kreatininas), 2) BUN (šlapalas), 3) ALT (alanintransaminazė), 4) AST (asparagintransaminazė), 5) GGT (gamma-gliutamiltransferazė), 6) ALP (šarminė fosfatazė), 7) TBIL (bendras bilirubinas), 8) AMYL (alfa amilazė), 9) CK (kreatinkinazė).
4.1.3. | Tyrimo atlikimo metodas | Pavieniai testai ir / arba multitestai (tyrimų paletės). Galimybė vienu metu iš vieno mėginio analizuoti ne mažiau kaip 9 skirtingus parametrus.
4.1.4. | Tiriami ėminiai/mėginiai | Tyrimas atliekamas iš kraujo, serumo, plazmos.
4.1.5. | Mėginio tūris | Ne daugiau kaip 250 µl.
4.1.6. | Rezultatų gavimo laikas | Tyrimo palečių ar pavienių tyrimų visų sudėtinių dalių atsakymas gaunamas ne vėliau kaip per 15 min.
4.1.7. | Tyrimo rezultatų pateikimas | 1. Parodoma ekrane. 2. Rezultatai spausdinami integruotu vidiniu arba išoriniu lazeriniu ar kito tipo spausdintuvu, kartu su tyrimo pavadinimu, data, laiku, paciento duomenimis, tyrimų rezultatais kartu su normomis.
4.1.8. | Vidinė tyrimų rezultatų atmintis | Ne mažiau kaip 100 tyrimų rezultatų.
4.1.9. | Kalibracija | Automatinė kalibracija arba pagal gamintojo rekomendacijas.
4.1.10. | Kokybės kontrolės sistema | Ne mažiau nei 2 lygių.
4.1.11. | Darbinė aplinkos temperatūra | Ne siauresnėse ribose kaip 15-30°C.
4.1.12. | Analizatoriaus maitinimas | Nuo elektros tinklo 100~230 V (±10), 50-60 Hz.
4.1.13. | Darbas dingus elektros įtampai | Pageidautina, kad komplektacijoje būtų UPS, kad dingus elektros tiekimui analizatorius galėtų dirbti ne mažiau kaip 1 h (pateikti tai įrodantį dokumentą).
4.1.14. | Portatyvus, tinkamas pervežimui | Matmenys - ne didesni kaip 40 cm x 30 cm x 25 cm. Svoris ≤ 10 kg. Speciali analizatoriaus transportavimui skirta ir nuo pažeidimų apsauganti tvirta plastikinė ar lengvo metalo daugkartinio naudojimo dėžė arba lagaminėlis - pageidautina.
4.1.15. | Garantija | Garantinio aptarnavimo laikotarpis – ne mažiau kaip 24 mėnesiai.
4.2. | Reagentų ir papildomų priemonių rinkinys | Turi būti pateiktos visos reikalingos priemonės, kad būtų galima atlikti ne mažiau nei 100 tyrimų: 1 tyrimas atitinka visus tiriamus parametrus, nepriklausomai nuo to, ar visos tiriamos analitės yra multiteste (paletėje), ar tiriama pavieniais testais, t.y. turi būti pateikta: 1) 100 tyrimų CREA, 2) 100 tyrimų BUN, 3) 100 tyrimų ALT, 4) 100 tyrimų AST, 5) 100 tyrimų GGT, 6) 100 tyrimų ALP, 7) 100 tyrimų TBIL, 8) 100 tyrimų AMYL, 9) 100 tyrimų CK. Taip pat spausdinimo popierius ne mažiau nei 1 pakuotė, kokybės kontrolė ir kitos reikalingos priemonės. Kokybės kontrolė bus atliekama pagal gamintojo rekomendacijas.
5. | Termokonteineris kraujo transportavimui
5.1. | Paskirtis | Įrenginys kraujo produktų transportavimui su aktyvaus šaldymo funkcija.
5.2. | Kraujo talpa | Ne mažiau kaip 4 x 450 ml maišeliai.
5.3. | Temperatūros diapazonas | Palaiko kraujo temperatūrą ne platesnėse ribose nei 2-10°C diapazone.
5.4. | Ekranas | Ekrane turi būti rodoma: 1. konteinerio viduje, realiu laiku esanti temperatūra; 2. akumuliatoriaus išsikrovimo - pakrovimo lygis.
5.5. | Aliarmo signalas | Vaizdiniu ir / arba garsiniu signalu turi informuoti apie temperatūros pasikeitimus.
5.6. | Atsparumo klasė | Ne prastesnė nei IP34.
5.7. | Standartai | MIL-STD 810G arba lygiavertis - pageidautina.
5.8. | Maitinimo šaltinis | 1. Pakraunama vidinė arba išorinė baterija. 2. Baterijos darbo laikas ne mažiau kaip 24 val. prie ne mažiau kaip 20℃. 3. Turi veikti nuo 100 iki 230 V (AC) (±10) (50/60 Hz) ir 12,0–24,0 V (DC).
5.9. | Išoriniai matmenys | Ne didesni nei 60 cm x 40 cm x 30 cm.
5.10. | Svoris | Nepakrauto, su baterija ne daugiau 19 kg.
5.11. | Komplektacija | 1. Pakraunama vidinė arba išorinė baterija. 2. Pakrovėjas 100-230 V (±10) ir 12-24 V. 3. Tvirtinimas automobilyje (pageidautina).
5.12. | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai.
6. | Termokonteineris kraujui laikyti
6.1. | Paskirtis | Termokonteineris skirtas kraujui ir biologinėms medžiagoms laikyti su aktyvaus šaldymo funkcija. Termokonteineris turi turėti rankenas nešimui.
6.2. | Talpa | Ne mažiau kaip 43 l.
6.3. | Kraujo talpa | Ne mažiau kaip 60 x 250 ml arba 40 x 450 ml kraujo maišelių.
6.4. | Temperatūros diapazonai | 1. Darbinė aplinkos temperatūra ne siauresnėse ribose kaip -20°C iki +35°C. 2. Palaiko kraujo temperatūrą ne platesnėse ribose nei 2-10°C diapazone. 3. Yra šaldymo (Freeze) funkcija, palaiko temperatūrą viduje -20°C (±5) - pageidautina.
6.5. | Ekranas | Ekrane turi būti rodoma: 1. konteinerio viduje, realiu laiku esanti temperatūra; 2. akumuliatoriaus išsikrovimo - pakrovimo lygis.
6.7. | Aliarmo signalas | Vaizdiniu ir / arba garsiniu signalu turi informuoti apie temperatūros pasikeitimus.
6.8. | Atsparumo klasė | Ne prastesnė nei IP34.
6.9. | Standartai | MIL-STD 810G arba lygiavertis - pageidautina.
6.10. | Maitinimo šaltinis | 1. Pakraunama vidinė ar išorinė baterija. 2. Baterijos darbo laikas ne mažiau kaip 48 val. 3. Turi veikti nuo 100 iki 230 V (AC) (±10), (50/60 Hz) ir 12,0–24,0 V (DC).
6.11. | Duomenų saugojimas ir sąsaja | 1. Temperatūros užrašymo dažnis ne rečiau kaip kas 4 val. 2. Temperatūros užrašymo atmintis ne mažiau kaip 14 dienų. 3. Turi būti galimybė perkelti duomenis į kompiuterį ar mobilų įrenginį duomenų analizei.
6.12. | Išoriniai matmenys | Ne didesni nei 100 cm x 60 cm x 60 cm.
6.13. | Svoris | Nepakrauto, su baterija ne daugiau nei 66 kg.
6.14. | Komplektacija | 1. Pakraunama vidinė arba išorinė baterija. 2. Pakrovėjas 100-230 V (±10) ir 12-24 V. 3. Tvirtinimas automobilyje (pageidautina).
6.15. | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai.
7. | Konteineris-šaldytuvas, vaistams
7.1. | Paskirtis | Nešiojamas šaldytuvas, skirtas saugiam vaistų, vakcinų ir kitų biologinių produktų gabenimui, su atidarymu iš viršaus.
7.2 | Talpa | Vidinė talpa ne mažiau kaip 22 l.
7.3 | Temperatūros diapazonai | Palaiko temperatūrą viduje ne platesnėse ribose nei 2-10°C diapazone.
7.4 | Atsparumo klasė | Ne prastesnė nei IP34.
7.5. | Standartai | MIL-STD 810G arba lygiavertis - pageidautina.
7.6 | Maitinimo šaltinis | Turi veikti nuo 100 iki 230 V (AC) (±10), (50/60 Hz) ir 12,0–24,0 V (DC).
7.7. | Svoris | Nepakrauto ne daugiau nei 36 kg.
7.8. | Išoriniai matmenys | Ne didesni nei 85 cm x 55 cm x 40 cm.
7.9. | Komplektacija | Išimamas krepšelis, pritaikytas konteineriui-šaldytuvui, skirtas vakcinoms, vaistams ir kitoms biologinėms medžiagoms tvarkingai sudėti - pageidautina.
7.10. | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai.
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS, PRIĖMIMAS
6. Prekių ir prekių pakuočių (pirkimo dalys Nr. 1, 2, 3, 4) ženklinimas turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių nustatytus reikalavimus.
7. Prekės ar jų pakuotės (pirkimo dalys Nr. 5, 6 ir 7) turi būti ženklintos CE ženklu.
8. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais.
9. Su prekių pristatymu teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, pakavimas, pakrovimas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, pristatyto prietaiso/prekės surinkimas, sumontavimas/instaliavimas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, prietaiso/prekės paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas (jei toks reikalingas), perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su prietaisu/preke.