## Sheet1
Pirkimo sąlygų 2 priedo priedėlis
SIŪLOMŲ PREKIŲ TECHNINĖ ATITIKTIS
Techniniai reikalavimai |  |  | Reikšmė
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Prekės (pirkimo dalys Nr. 1, 2, 3, 4) turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2024/1860 nustatytus reikalavimus. |  |  | Pateikti ES atitikties deklaracijos kopiją, o prekėms, kurios pagal nurodytą reglamentą priskiriamos B, C ir D klasėms – pateikti ir notifikuotosios įstaigos išduotą sertifikato kopiją.
2. Prekės (pirkimo dalys Nr. 5, 6 ir 7) turi būti sertifikuotos naudojimui Europos Sąjungoje. |  |  | Pateikti dokumentus, įrodančius, kad prekės yra sertifikuotos naudojimui Europos Sąjungoje
3. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas nėra įsisteigęs ES valstybėje narėje, privalo būti nurodytas gamintojo oficialusis atstovas ES valstybėje narėje. |  |  | Taip/Ne (informacija turi būti pateikiama atitikties deklaracijoje/sertifikate ar tikrinama EUDAMED)
4. Prekės privalo būti naujos, nenaudotos ir atitikti II dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus. |  |  | Taip/Ne
5. Prekių komplektacijoje turi būti instrukcijos lietuvių ir anglų kalba. |  |  | Taip/Ne
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Pirk. dalies Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Siūloma tiekti prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios (techninių reikalavimų formuluotėse, kur nurodyta paklaida ar reikalavimas "Taip/Ne (tikslus aprašymas) nurodomos siūlomo objekto charakteristikos)
1. | Analizatorius, kraujo dujų ir elektrolitų, nešiojamas
1.1. | Analizatorius, kraujo dujų ir elektrolitų, nešiojamas
1.1.1. | Paskirtis | Portatyvus, kompaktiškas analizatorius, pritaikytas transportavimui, nereguliariai eksploatacijai. Taikymo sritis - Medicininės paramos vienetams, kurie teiks sveikatos priežiūros paslaugas lauko sąlygomis. Tyrimo rezultatai gaunami vietoje "prie paciento" (angl. point of care). | (tikslus aprašymas)
1.1.2. | Tiriami parametrai | Ne mažiau kaip šie parametrai: kraujo dujos (pH, pCO2, pO2), elektrolitai (natris (Na+), kalis (K+), chloras (Cl), kalcis (Ca++)), gliukozė (Glu), laktatai (Lac), hematokritas (Hct). | (tikslus aprašymas)
1.1.3. | Tyrimo atlikimo metodas | Kasetės-kartridžai. Galimybė optimaliai naudoti reagentus (atskiram tyrimui atskiras reagentas (kasetė), supakuoti po 1 vnt.) arba vientisas, neardomas pakas (kartridžas). | (tikslus aprašymas)
1.1.4. | Tiriami ėminiai/mėginiai | Arterinis ir veninis kraujas. | (tikslus aprašymas)
1.1.5. | Mėginio tūris | Ne daugiau kaip 150 μL. | (tikslus aprašymas)
1.1.6. | Rezultatų gavimo laikas | ≤ 5 min. | (tikslus aprašymas)
1.1.7. | Ekranas ir pateikiama informacija | 1. Operatoriaus ID; 2. Paciento ID; 3. Tyrimo rezultatai. | (tikslus aprašymas)
1.1.8. | Tyrimo rezultatų pateikimas | Rezultatai atspausdinami integruotu spausdintuvu arba komplektacijoje turi būti išorinis lazerinis ar kito tipo spausdintuvas. Spausdintuvo skleidžiamas garsas ne daugiau kaip 55 dB. | (tikslus aprašymas)
1.1.9. | Vidinė tyrimų rezultatų atmintis | Ne mažiau kaip 499 tyrimų rezultatų. | (tikslus aprašymas)
1.1.10. | Kalibracija | Automatinė kalibracija arba pagal gamintojo rekomendacijas. | (tikslus aprašymas)
1.1.11. | Kokybės kontrolės sistema | Ne mažiau kaip 2 lygių. | (tikslus aprašymas)
1.1.12. | Darbinė aplinkos temperatūra | Ne mažesnėse ribose kaip 15–25°C. | (tikslus aprašymas)
1.1.13. | Portatyvus, tinkamas pervežimui | Analizatoriaus matmenys – ne didesni kaip 30 cm x 40 cm x 30 cm. Svoris ≤ 10 kg. | (tikslus aprašymas)
1.1.14. | Analizatoriaus maitinimas | Įkraunamos baterijos. Baterijos veikimo trukmė ne trumpiau nei 2 h arba turi atlikti ne mažiau kaip 50 tyrimų. | (tikslus aprašymas)
1.1.15. | Komplektacija | 1. Komplektacijoje pakrovėjas. Pakrovėjo maitinimas 100-230 V (±10) / 50-60 Hz. 2. Speciali analizatoriaus transportavimui skirta ir nuo pažeidimų apsauganti tvirta plastikinė ar lengvo metalo daugkartinio naudojimo dėžė arba lagaminėlis - pageidautina. | (tikslus aprašymas)
1.1.16. | Garantija | Garantinio aptarnavimo laikotarpis – ne mažiau kaip 24 mėnesiai. | (tikslus aprašymas)
1.2. | Reagentų ir papildomų priemonių rinkinys | Turi būti pateiktos visos reikalingos priemonės, kad būtų galima atlikti ne mažiau nei 100 tyrimų: 1 tyrimas atitinka visus tiriamus parametrus, nepriklausomai nuo to, ar visos tiriamos analitės yra vienoje kasetėje (kartridže), ar atskiruose, t.y. turi būti pateikta: 1) 100 tyrimų pH, 2) 100 tyrimų pCO2, 3) 100 tyrimų pO2, 4) 100 tyrimų Na+, 5) 100 tyrimų K+, 6) 100 tyrimų Cl, 7) 100 tyrimų Ca++, 8) 100 tyrimų Glu, 9) 100 tyrimų Lac, 10) 100 tyrimų Hct. Taip pat spausdinimo popierius ne mažiau nei 1 pakuotė, kokybės kontrolė ir kitos reikalingos priemonės. Kokybės kontrolė bus atliekama pagal gamintojo rekomendacijas. | (tikslus aprašymas)
2. | Analizatorius, hematologinis
2.1. | Analizatorius, hematologinis
2.1.1. | Paskirtis | Automatizuotai atlikti hematologinius kraujo tyrimus su ne mažiau kaip 3 dalių leukocitų diferenciacija. Taikymo sritis - Medicininės paramos vienetams, kurie teiks sveikatos priežiūros paslaugas lauko sąlygomis. Tinkantis nereguliariam darbui. | (tikslus aprašymas)
2.1.2. | Tiriami parametrai | Turi matuoti ne mažiau 17 parametrų: 1. WBC (leukocitų kiekis); 2. RBC (eritrocitų kiekis); 3. HGB (hemoglobinas); 4. HCT (hematokritas); 5. MCV (vidutinis eritrocito tūris); 6. MCH (vidutinis eritrocito hemoglobinas); 7. MCHC (vidutinė hemoglobino koncentracija eritrocite); 8. PLT (trombocitai); 9. PCT (trombokritas); 10. MPV (vidutinis trombocitų tūris); 11. PDW (trombocitų tūrio pasiskirstymo plotis); 12. #MON (absoliutus monocitų skaičius); 13. MON% (santykinis monocitų skaičius); 14. LY# (absoliutus limfocitų kiekis); 15. LY% (santykinis limfocitų kiekis); 16. GRA% (absoliutus granuliocitų skaičius); 17. GRA# (santykinis granuliocitų skaičius). | (tikslus aprašymas)
2.1.3. | Variacijos koficientas | WBC ne daugiau kaip 3,5%, RBC ne daugiau kaip 2,0%, HGB ne daugiau kaip 2,0%, PLT ne daugiau kaip 6,0%, HCT arba MCV ne daugiau kaip 2,0%. | (tikslus aprašymas)
2.1.4. | Tiriami ėminiai/mėginiai | Veninis ir / arba kapiliarinis kraujas. | (tikslus aprašymas)
2.1.5. | Mėginio tūris | Ne daugiau kaip 40 µl. | (tikslus aprašymas)
2.1.6. | Mėgintuvėlių naudojimo tipas | Uždari ir / arba atviri mėgintuvėliai. | (tikslus aprašymas)
2.1.7. | Analizatoriaus našumas | Ne mažiau 30 tyrimų per valandą. | (tikslus aprašymas)
2.1.8. | Rezultatų gavimo laikas | Ne ilgiau nei 3 minutės. | (tikslus aprašymas)
2.1.9. | Ekranas ir pateikiama informacija | Ekrane pateikiama informacija: 1. Tyrimo rezultatas. 2. Ne mažiau kaip 3 histogramos. 3. Paciento ID kodas, pavardė. 4. Laikas ir data. 5. Patologinės vertės šalia pažymimos (vėliavėle ar specialiu simboliu ar spalviniu pasikeitimu). | (tikslus aprašymas)
2.1.10. | Tyrimo rezultatų pateikimas | Rezultatai atspausdinami integruotu spausdintuvu arba komplektacijoje turi būti išorinis lazerinis ar kito tipo spausdintuvas. Spausdintuvo skleidžiamas garsas ne daugiau kaip 55 dB. | (tikslus aprašymas)
2.1.11. | Vidinė tyrimų rezultatų atmintis | Ne mažiau kaip 1000 tyrimų rezultatų. | (tikslus aprašymas)
2.1.12. | Kalibracija | Automatinė kalibracija arba pagal gamintojo rekomendacijas. | (tikslus aprašymas)
2.1.13. | Kokybės kontrolės sistema | Ne mažiau 3 lygių kokybės kontrolės sistema. | (tikslus aprašymas)
2.1.14. | Darbinė aplinkos temperatūra | Ne mažesnėse ribose kaip 18–25°C. | (tikslus aprašymas)
2.1.15. | Analizatoriaus maitinimas | Nuo elektros tinklo 100~230 V (±10), 50-60 Hz. | (tikslus aprašymas)
2.1.16. | Darbas dingus elektros įtampai | Pageidautina, kad komplektacijoje būtų UPS, kad dingus elektros tiekimui analizatorius galėtų dirbti ne mažiau kaip 1 h (pateikti tai įrodantį dokumentą). | (tikslus aprašymas)
2.1.17. | Portatyvus, tinkamas pervežimui | Analizatoriaus matmenys – ne didesni kaip 50 cm x 40 cm x 45 cm. Svoris ≤ 17 kg. | (tikslus aprašymas)
2.1.18 | Komplektacija | Speciali analizatoriaus transportavimui skirta ir nuo pažeidimų apsauganti tvirta plastikinė ar lengvo metalo daugkartinio naudojimo dėžė arba lagaminėlis - pageidautina. | (tikslus aprašymas)
2.1.19. | Garantija | Garantinio aptarnavimo laikotarpis – ne mažiau kaip 24 mėnesiai. | (tikslus aprašymas)
2.2. | Reagentai ir papildomos priemonės | Turi būti pateiktos visos reikalingos priemonės, kad būtų galima atlikti ne mažiau nei 100 tyrimų: 1 tyrimas atitinka visus tiriamus parametrus, t.y. turi būti pateikta: 1) 100 tyrimų WBC, 2) 100 tyrimų RBC, 3) 100 tyrimų HGB, 4) 100 tyrimų HCT, 5) 100 tyrimų MCV, 6) 100 tyrimų MCH, 7) 100 tyrimų MCHC, 8) 100 tyrimų PLT, 9) 100 tyrimų PCT, 10) 100 tyrimų MPV, 11) 100 tyrimų PDW, 12) 100 tyrimų #MON, 13) 100 tyrimų MON%, 14) 100 tyrimų LY#, 15) 100 tyrimų LY%, 16) 100 tyrimų GRA%, 17) 100 tyrimų GRA#. Taip pat spausdinimo popierius ne mažiau nei 1 pakuotė, kokybės kontrolė ir kitos reikalingos priemonės. Kokybės kontrolę pateikti 14-ai dienų, kontrolę atliekant kasdien ne mažiau kaip dviejų lygių. | (tikslus aprašymas)
3. | Analizatorius, hemoglobino
3.1. | Analizatorius, hemoglobino
3.1.1. | Paskirtis | Portatyvus sausos chemijos matuoklis, skirtas hemoglobino kiekio nustatymui, tinkantis nereguliariam darbui. Taikymo sritis - Medicininės paramos vienetams, kurie teiks sveikatos priežiūros paslaugas lauko sąlygomis. | (tikslus aprašymas)
3.1.2. | Tiriami parametrai | Analizuojama ne mažiau kaip 1 parametras: HGB (hemoglobinas). | (tikslus aprašymas)
3.1.3. | Matavimo principas | Sausos chemijos būdu. | (tikslus aprašymas)
3.1.4. | Tyrimo atlikimo metodas | Tyrimui atlikti naudojamos vienkartinės kiuvetės / mikrokiuvetės. | (tikslus aprašymas)
3.1.5. | Tiriami ėminiai/mėginiai | Tyrimas atliekamas iš kapiliarinio ir / arba veninio kraujo. Galimybė tirti mėginį iš vakuuminės ir kapiliarinės sistemos mėgintuvėlių. | (tikslus aprašymas)
3.1.6. | Mėginio tūris | Ne daugiau kaip 10 µL (kraujo). | (tikslus aprašymas)
3.1.7. | Rezultatų gavimo laikas | Ne ilgiau kaip 60 sekundžių. | (tikslus aprašymas)
3.1.8. | Tyrimo rezultatų pateikimas | Rezultatai parodomi ekrane. | (tikslus aprašymas)
3.1.9. | Matavimo diapazonas | Ne siauresnis kaip 45 – 255 g/L (4,5 – 25,5 g/dL). | (tikslus aprašymas)
3.1.10. | Kalibracija | Atliekama automatiškai arba pagal gamintojo rekomendacijas. | (tikslus aprašymas)
3.1.11. | Kokybės kontrolės sistema | Ne mažiau kaip 2 lygių. | (tikslus aprašymas)
3.1.12. | Darbinė aplinkos temperatūra | Ne siauresnėse ribose kaip 15-30°C. | (tikslus aprašymas)
3.1.13. | Analizatoriaus maitinimas | Nuo vidinės arba išorinės pakraunamos baterijos. Komplektacijoje turi būti pakrovėjas (adapteris). Baterija turi veikti nepertraukiamai ne mažiau nei 100 valandų arba atlikti ne mažiau nei 2500 testų. Turi veikti nuo elektros tinklo 100~230 V (±10), 50-60 Hz. | (tikslus aprašymas)
3.1.14. | Portatyvus, tinkamas pervežimui | Matmenys – ne didesni kaip 20 cm x 20 cm x 10 cm. Svoris ≤ 700 g. Speciali analizatoriaus transportavimui skirta ir nuo pažeidimų apsauganti tvirta plastikinė ar lengvo metalo daugkartinio naudojimo dėžė arba lagaminėlis - pageidautina. | (tikslus aprašymas)
3.1.15. | Garantija | Garantinio aptarnavimo laikotarpis – ne mažiau kaip 24 mėnesiai. | (tikslus aprašymas)
3.2. | Reagentų ir papildomų priemonių rinkinys | Reagentai (kiuvetės / mikrokiuvetės) ir papildomos priemonės, reikalingos atlikti ne mažiau nei 100 tyrimų (HGB). Kokybės kontrolė bus atliekama pagal gamintojo rekomendacijas. | (tikslus aprašymas)
4. | Analizatorius, biocheminis
4.1. | Analizatorius, biocheminis
4.1.1. | Paskirtis | Automatinis arba pusiau automatinis analizatorius, skirtas biocheminių kraujo parametrų ištyrimui sausos chemijos reagentų principu, tinkantis nereguliariam darbui. | (tikslus aprašymas)
4.1.2. | Tiriami parametrai | Analizuojami ne mažiau kaip šie parametrai: 1) CREA (kreatininas), 2) BUN (šlapalas), 3) ALT (alanintransaminazė), 4) AST (asparagintransaminazė), 5) GGT (gamma-gliutamiltransferazė), 6) ALP (šarminė fosfatazė), 7) TBIL (bendras bilirubinas), 8) AMYL (alfa amilazė), 9) CK (kreatinkinazė). | (tikslus aprašymas)
4.1.3. | Tyrimo atlikimo metodas | Pavieniai testai ir / arba multitestai (tyrimų paletės). Galimybė vienu metu iš vieno mėginio analizuoti ne mažiau kaip 9 skirtingus parametrus. | (tikslus aprašymas)
4.1.4. | Tiriami ėminiai/mėginiai | Tyrimas atliekamas iš kraujo, serumo, plazmos. | (tikslus aprašymas)
4.1.5. | Mėginio tūris | Ne daugiau kaip 250 µl. | (tikslus aprašymas)
4.1.6. | Rezultatų gavimo laikas | Tyrimo palečių ar pavienių tyrimų visų sudėtinių dalių atsakymas gaunamas ne vėliau kaip per 15 min. | (tikslus aprašymas)
4.1.7. | Tyrimo rezultatų pateikimas | 1. Parodoma ekrane. 2. Rezultatai spausdinami integruotu vidiniu arba išoriniu lazeriniu ar kito tipo spausdintuvu, kartu su tyrimo pavadinimu, data, laiku, paciento duomenimis, tyrimų rezultatais kartu su normomis. | (tikslus aprašymas)
4.1.8. | Vidinė tyrimų rezultatų atmintis | Ne mažiau kaip 100 tyrimų rezultatų. | (tikslus aprašymas)
4.1.9. | Kalibracija | Automatinė kalibracija arba pagal gamintojo rekomendacijas. | (tikslus aprašymas)
4.1.10. | Kokybės kontrolės sistema | Ne mažiau nei 2 lygių. | (tikslus aprašymas)
4.1.11. | Darbinė aplinkos temperatūra | Ne siauresnėse ribose kaip 15-30°C. | (tikslus aprašymas)
4.1.12. | Analizatoriaus maitinimas | Nuo elektros tinklo 100~230 V (±10), 50-60 Hz. | (tikslus aprašymas)
4.1.13. | Darbas dingus elektros įtampai | Pageidautina, kad komplektacijoje būtų UPS, kad dingus elektros tiekimui analizatorius galėtų dirbti ne mažiau kaip 1 h (pateikti tai įrodantį dokumentą). | (tikslus aprašymas)
4.1.14. | Portatyvus, tinkamas pervežimui | Matmenys - ne didesni kaip 40 cm x 30 cm x 25 cm. Svoris ≤ 10 kg. Speciali analizatoriaus transportavimui skirta ir nuo pažeidimų apsauganti tvirta plastikinė ar lengvo metalo daugkartinio naudojimo dėžė arba lagaminėlis - pageidautina. | (tikslus aprašymas)
4.1.15. | Garantija | Garantinio aptarnavimo laikotarpis – ne mažiau kaip 24 mėnesiai. | (tikslus aprašymas)
4.2. | Reagentų ir papildomų priemonių rinkinys | Turi būti pateiktos visos reikalingos priemonės, kad būtų galima atlikti ne mažiau nei 100 tyrimų: 1 tyrimas atitinka visus tiriamus parametrus, nepriklausomai nuo to, ar visos tiriamos analitės yra multiteste (paletėje), ar tiriama pavieniais testais, t.y. turi būti pateikta: 1) 100 tyrimų CREA, 2) 100 tyrimų BUN, 3) 100 tyrimų ALT, 4) 100 tyrimų AST, 5) 100 tyrimų GGT, 6) 100 tyrimų ALP, 7) 100 tyrimų TBIL, 8) 100 tyrimų AMYL, 9) 100 tyrimų CK. Taip pat spausdinimo popierius ne mažiau nei 1 pakuotė, kokybės kontrolė ir kitos reikalingos priemonės. Kokybės kontrolė bus atliekama pagal gamintojo rekomendacijas. | (tikslus aprašymas)
5. | Termokonteineris kraujo transportavimui
5.1. | Paskirtis | Įrenginys kraujo produktų transportavimui su aktyvaus šaldymo funkcija. | (tikslus aprašymas)
5.2. | Kraujo talpa | Ne mažiau kaip 4 x 450 ml maišeliai. | (tikslus aprašymas)
5.3. | Temperatūros diapazonas | Palaiko kraujo temperatūrą ne platesnėse ribose nei 2-10°C diapazone. | (tikslus aprašymas)
5.4. | Ekranas | Ekrane turi būti rodoma: 1. konteinerio viduje, realiu laiku esanti temperatūra; 2. akumuliatoriaus išsikrovimo - pakrovimo lygis. | (tikslus aprašymas)
5.5. | Aliarmo signalas | Vaizdiniu ir / arba garsiniu signalu turi informuoti apie temperatūros pasikeitimus. | (tikslus aprašymas)
5.6. | Atsparumo klasė | Ne prastesnė nei IP34. | (tikslus aprašymas)
5.7. | Standartai | MIL-STD 810G arba lygiavertis - pageidautina. | (tikslus aprašymas)
5.8. | Maitinimo šaltinis | 1. Pakraunama vidinė arba išorinė baterija. 2. Baterijos darbo laikas ne mažiau kaip 24 val. prie ne mažiau kaip 20℃. 3. Turi veikti nuo 100 iki 230 V (AC) (±10) (50/60 Hz) ir 12,0–24,0 V (DC). | (tikslus aprašymas)
5.9. | Išoriniai matmenys | Ne didesni nei 60 cm x 40 cm x 30 cm. | (tikslus aprašymas)
5.10. | Svoris | Nepakrauto, su baterija ne daugiau 19 kg. | (tikslus aprašymas)
5.11. | Komplektacija | 1. Pakraunama vidinė arba išorinė baterija. 2. Pakrovėjas 100-230 V (±10) ir 12-24 V. 3. Tvirtinimas automobilyje (pageidautina). | (tikslus aprašymas)
5.12. | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai. | (tikslus aprašymas)
6. | Termokonteineris kraujui laikyti
6.1. | Paskirtis | Termokonteineris skirtas kraujui ir biologinėms medžiagoms laikyti su aktyvaus šaldymo funkcija. Termokonteineris turi turėti rankenas nešimui. | (tikslus aprašymas)
6.2. | Talpa | Ne mažiau kaip 43 l. | (tikslus aprašymas)
6.3. | Kraujo talpa | Ne mažiau kaip 60 x 250 ml arba 40 x 450 ml kraujo maišelių. | (tikslus aprašymas)
6.4. | Temperatūros diapazonai | 1. Darbinė aplinkos temperatūra ne siauresnėse ribose kaip -20°C iki +35°C. 2. Palaiko kraujo temperatūrą ne platesnėse ribose nei 2-10°C diapazone. 3. Yra šaldymo (Freeze) funkcija, palaiko temperatūrą viduje -20°C (±5) - pageidautina. | (tikslus aprašymas)
6.5. | Ekranas | Ekrane turi būti rodoma: 1. konteinerio viduje, realiu laiku esanti temperatūra; 2. akumuliatoriaus išsikrovimo - pakrovimo lygis. | (tikslus aprašymas)
6.7. | Aliarmo signalas | Vaizdiniu ir / arba garsiniu signalu turi informuoti apie temperatūros pasikeitimus. | (tikslus aprašymas)
6.8. | Atsparumo klasė | Ne prastesnė nei IP34. | (tikslus aprašymas)
6.9. | Standartai | MIL-STD 810G arba lygiavertis - pageidautina. | (tikslus aprašymas)
6.10. | Maitinimo šaltinis | 1. Pakraunama vidinė ar išorinė baterija. 2. Baterijos darbo laikas ne mažiau kaip 48 val. 3. Turi veikti nuo 100 iki 230 V (AC) (±10), (50/60 Hz) ir 12,0–24,0 V (DC). | (tikslus aprašymas)
6.11. | Duomenų saugojimas ir sąsaja | 1. Temperatūros užrašymo dažnis ne rečiau kaip kas 4 val. 2. Temperatūros užrašymo atmintis ne mažiau kaip 14 dienų. 3. Turi būti galimybė perkelti duomenis į kompiuterį ar mobilų įrenginį duomenų analizei. | (tikslus aprašymas)
6.12. | Išoriniai matmenys | Ne didesni nei 100 cm x 60 cm x 60 cm. | (tikslus aprašymas)
6.13. | Svoris | Nepakrauto, su baterija ne daugiau nei 66 kg. | (tikslus aprašymas)
6.14. | Komplektacija | 1. Pakraunama vidinė arba išorinė baterija. 2. Pakrovėjas 100-230 V (±10) ir 12-24 V. 3. Tvirtinimas automobilyje (pageidautina). | (tikslus aprašymas)
6.15. | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai. | (tikslus aprašymas)
7. | Konteineris-šaldytuvas, vaistams
7.1. | Paskirtis | Nešiojamas šaldytuvas, skirtas saugiam vaistų, vakcinų ir kitų biologinių produktų gabenimui, su atidarymu iš viršaus. | (tikslus aprašymas)
7.2 | Talpa | Vidinė talpa ne mažiau kaip 22 l. | (tikslus aprašymas)
7.3 | Temperatūros diapazonai | Palaiko temperatūrą viduje ne platesnėse ribose nei 2-10°C diapazone. | (tikslus aprašymas)
7.4 | Atsparumo klasė | Ne prastesnė nei IP34. | (tikslus aprašymas)
7.5. | Standartai | MIL-STD 810G arba lygiavertis - pageidautina. | (tikslus aprašymas)
7.6 | Maitinimo šaltinis | Turi veikti nuo 100 iki 230 V (AC) (±10), (50/60 Hz) ir 12,0–24,0 V (DC). | (tikslus aprašymas)
7.7. | Svoris | Nepakrauto ne daugiau nei 36 kg. | (tikslus aprašymas)
7.8. | Išoriniai matmenys | Ne didesni nei 85 cm x 55 cm x 40 cm. | (tikslus aprašymas)
7.9. | Komplektacija | Išimamas krepšelis, pritaikytas konteineriui-šaldytuvui, skirtas vakcinoms, vaistams ir kitoms biologinėms medžiagoms tvarkingai sudėti - pageidautina. | (tikslus aprašymas)
7.10. | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai. | (tikslus aprašymas)
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS, PRIĖMIMAS
6. Prekių ir prekių pakuočių (pirkimo dalys Nr. 1, 2, 3, 4) ženklinimas turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių nustatytus reikalavimus. |  |  | Taip/Ne
7. Prekės ar jų pakuotės (pirkimo dalys Nr. 5, 6 ir 7) turi būti ženklintos CE ženklu. |  |  | Taip/Ne
8. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais. |  |  | Taip/Ne
9. Su prekių pristatymu teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, pakavimas, pakrovimas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, pristatyto prietaiso/prekės surinkimas, sumontavimas/instaliavimas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, prietaiso/prekės paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas (jei toks reikalingas), perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su prietaisu/preke. |  |  | Taip/Ne