## Sheet1
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS ĮRANGOS
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Prekės turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus.
2. Prekės turi būti sertifikuotos naudojimui Europos Sąjungoje.
3. Prekės privalo būti naujos, nenaudotos ir atitikti II dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus.
4. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas yra ne iš ES narių, Tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris yra registruotas ES šalyje.
5. Prekių komplektacijoje turi būti naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalba.
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Eil. Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai
1 | DEFIBRILIATORIUS
1.1 | Defibriliatoriaus impulso forma | Bifazinis impulsas su voltažo ir trukmės kompensacija, pagal paciento varžą.
1.2 | Bifazinio impulso energijos nustatymas | 1. Impulso energijos keitimo ribos ne siauresnės kaip nuo 2-200J. 2. Impulso energijos keitimo žingsnis ne didesnis kaip 50 J.
1.3 | Energijos perdavimo tikslumas | Ne daugiau kaip 10% pasirinktos vertės.
1.4 | Defibriliatoriaus darbo režimai | Nesinchronizuota defibriliacija, sinchronizuota kardioversija ir automatinis režimas.
1.5 | Defibriliacijos krūvio nustatymas | Pasirinktinai (pasirenka vartotojas) valdymo elementų, įmontuotų defibriliacijos elektrodo rankenoje, arba prietaiso valdymo panelės pagalba.
1.6 | Darbui su prietaisu naudojami defibriliacijos elektrodai | 1. Išoriniai daugkartinio naudojimo. 2. Išoriniai vienkartinio naudojimo.
1.7 | Defibriliavimo patariamoji funkcija | Automatiniame defibriliavimo režime veikianti garsinė ir vaizdinė defibriliavimo patariamoji funkcija su EKG morfologijos analizavimo sistema, automatiškai nustatanti defibriliuotiną EKG ritmą. Analizės trukmė - ne ilgiau kaip 10s.
1.8 | Defibriliacijos iškrovų skaičius naudojant didžiausią galimą energiją. | Ne mažiau 200 defibriliacijos impulsų, nenaudojant papildomų akumuliatorių ar papildomo išorinio maitinimo.
1.9 | Metronomo funkcija | Metronomo garsinė funkcija su paspaudimų / įpūtimų dažnio ir santykio nustatymu suaugusiems ir vaikams (30:2, 15:2).
1.10 | Prietaiso testinė įranga | Testinė įranga, leidžianti vartotojui patikrinti defibriliatoriaus iškrovą ir elektrodų kabelio funkcionavimą.
1.11 | Stimuliacija | Būtina.
1.12 | Stimuliacijos dažnis | Stimuliacijos dažnio keitimo ribos ne siauresnės kaip nuo 40 iki 150 imp./min.
1.13 | Stimuliavimo srovė | Stimuliavimo srovės nustatymo ribos ne siauresnės kaip nuo 1 iki 150 mA.
1.14 | Prietaiso ekranas | 1. Integruotas į prietaisą. 2. Spalvotas, su galimybe pritaikyti prie aplinkos apšvietimo, dieninis- naktinis. 3. Ne mažiau kaip 8 colių įstrižainės.
1.15 | Gyvybinių parametrų tendencijų monitoravimas ekrane | Ne mažiau 8 val. trukmės. 1. Didžiausio ST segmento pokyčio derivacija. 2. SpO2 3. Arterinis kraujo spaudimas. 4. CO2. 5. Širdies susitraukimų dažnis. 6. Kvėpavimo dažnis.
1.16 | EKG monitoruojamų derivacijų skaičius | Ne mažiau 12 derivacijų.
1.17 | Prietaiso pateikiami 12 kanalų EKG interpretacijos duomenys | 1. Diagnozė pagal lytį ir amžių. 2. Ritmo EKG. 3. Išmatuota ST segmento amplitudė. 4. Suvidurkinti QRS kompleksai.
1.18 | ŠSD matavimo aliarmų nustatymo ribos | Ne siauresnės kaip nuo 30 iki 280 k/min.
1.19 | Programinė įranga gaivinimo analizei ir efektyvumui įvertinti | Analizuojami parametrai: 1) Ventiliavimo efektyvumo analizė; 2) Krūtinės paspaudimų dažnis; 3) Dirbtinių įpūtimų dažnis.
1.20 | Į prietaiso komplektaciją įtraukti paciento gyvybinių funkcijų matavimo moduliai | 1. SpO2 modulis. 2. Neinvazinio arterinio kraujospūdžio (AKS) modulis.
1.21 | AKS matavimo diapazonas | Ne siauresnis nei nuo 17 iki 250 mmHg.
1.22 | Automatinis AKS matavimas | Laiko intervalas ne siauresnis kaip nuo 5 iki 60 min.
1.23 | Manžetės apsauga nuo viršslėgio | Automatinis oro išleidimas viršijus 300 mmHg.
1.24 | AKS parametrų rodymas ekrane | Sistolinis, diastolinis, vidutinis AKS ir likęs laikas iki sekančio nustatyto matavimo intervalo.
1.25 | Duomenų atminties talpa | Ne mažiau 6 val. nepertraukiamos EKG įrašymas į vidinę atmintį ar atminties kortelę.
1.26 | Spausdintuvas | Integruotas, ne mažiau 3 kanalų, rašantis ne mažiau kaip 25, 12,5 mm/s greičiais.
1.27 | Spausdinimo įjungimas | Ant prietaiso valdymo elementų, arba automatinis.
1.28 | Spausdinimui naudojamo registracinio popieriaus plotis | 100 mm ± 10 mm.
1.29 | Prietaiso komplektacija | 1. Daugkartiniai defibriliacijos elektrodai suaugusiems, ne mažiau 1 kompl. 2. Vienkartiniai defibriliavimo/stimuliacijos elektrodai suaugusiems ir vaikiški, ne mažiau kaip 2 kompl. 3. Vienkartinių defibriliavimo/stimuliacijos elektrodų prijungimo kabelis, ne mažiau kaip 1 vnt. 4. Akumuliatorius, ne mažiau kaip 1 vnt. 5. Akumuliatorių įkroviklis, ne mažiau kaip 1 vnt. 6. 12 derivacijų daugkartinio naudijumo EKG kabelis, ne mažiau kaip 1 vnt. 7. Pirštinis daugkartinis SpO2 daviklis, ne mažiau kaip 1 vnt. 8. AKS manžečių komplektas, ne mažiau kaip 1 kompl. Komplekte turi būti ne mažiau kaip 3 skirtingų dydžių manžetės. 9. Krepšys prietaiso priedams susidėti, ne mažiau kaip 1 vnt. 10. CO2 monitoravimo daviklis, ne mažiau kaip 1 vnt. 11. Temperatūros daviklis, ne mažiau kaip 1vnt. - pageidautina.
1.30 | Prietaiso atsparumas | 1. Apsaugos klasė ne mažesnė nei IP44; 2. Atsparumas smūgiams pagal EN 1789 arba lygiavertį standartą – atlaikyti kritimą iš ne mažiau kaip 70 cm ant kiekvienos prietaiso plokštumos; 3. Atitikimas standartui MIL-STD-810 pageidautina.
1.31 | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau 24 mėnesių
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS IR PRIĖMIMAS
6. Prekių ženklinimas turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.
7. Prekės ar jų pakuotės turi būti ženklintos CE ženklu.
8. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais.
9. Su prekių pristatymu teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, pakavimas, pakrovimas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, pristatyto prietaiso/prekės surinkimas, sumontavimas/instaliavimas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, prietaiso/prekės paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas (jei toks reikalingas), perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su prietaisu/preke.
GRA prie KAM Atsargų valdymo departamento Medicinos priemonių, įrangos ir vaistų skyriaus vyr. specialistas
št. srž. Adomas Kučinskas