Pirkimo sąlygų priedas Nr.1
	Pastaba. Pilkai pažymėtas eilutes pildo tiekėjas

	TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA

	„TERAPINĖS HIPOTERMIJOS PRIEMONĖ (NR. 10143-1)“ 

	2025-      - 

	Perkančiajai organizacijai: VŠĮ Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei

	Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai:
	

	Tiekėjo kodas:
	

	Tiekėjo adresas:
	

	Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė, pareigos:
	

	Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris:
	

	Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas:
	

	
Pildoma, jei tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, turi kolegialų valdymo organą ar priežiūros organo narį (-ius) (VPĮ 46 str. 2 d. 2 p.):
	Vardas, pavardė, pareigos
	

	Vardas, pavardė, pareigos
	

	Vardas, pavardė, pareigos
	



1.Tiekėjo patvirtinimai:

	1.1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis CVP IS skelbime, kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

	1.2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

	1.3. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tokią teisę turintys asmenys.

	
	2. Bendrieji reikalavimai:
2.1. Jeigu techninėje specifikacijoje ir (ar) kituose pridedamuose dokumentuose  apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus pavadinimas ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį nurodytajam. Tiekėjas savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis privalo įrodyti lygiavertiškumą. 
2.2. Siūloma prekė turi būti nauja, neeksploatuota, negalima siūlyti demonstracinės, naudotos ir/arba atnaujintos (remarketing)  prekės. Prekės pagaminimo data turi būti ne ankstesnė kaip 12 mėn. iki pirkimo sutarties pasirašymo dienos.
2.3. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai ir pan.), kurioje būtų atžymėta kiekviena reikalaujama siūlomos prekės techninio parametro reikšmė. 
2.4. Bus vertinamos tik tiekėjo pasiūlytos ir gamintojo originalioje techninėje dokumentacijoje nurodytos prekės. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti prekes pagal poreikį bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų.
2.5. Prekė turi atitikti Europos parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių nuostatų reikalavimus. Prekė turi būti pažymėta CE ženklu, kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodantį sertifikatą arba lygiavertį dokumentą. 
2.6. Kartu su pristatyta preke turi būti pateikiama dokumentacija lietuvių ir originalo kalbomis: 
2.6.1. prekės naudojimo ir priežiūros instrukcija;
2.6.2. valymo, dezinfekavimo dokumentai. 


2.7. Pasiūlymų vertinimas atliekamas vertinant pateiktus techninius dokumentus.
2.8. Prekei turi būti suteikiama garantija: ≥ 24 mėn. 
					
3. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai:


	Eil. Nr.
	Parametras
	Parametro reikšmė
	Atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams ir nuoroda į techninę dokumentaciją, psl. Nr.
(Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės)

	1. [bookmark: _Hlk181169021]PIRKIMO DALIS: TERAPINĖS HIPOTERMIJOS PRIEMONĖ, 4 VNT. (TOLIAU PATEIKIAMA 1 VNT. KOMPLEKTACIJA)

	1.
	Paskirtis
	Tikslinės paciento kūno temperatūros palaikymui.
	

	2.
	Veiksmo režimai
	1. Šaldymo
2. Normotermijos
3. Kontroliuojamo atšildymo.
	

	3.
	Konstrukcija
	1. Tvirtas, metaliniu rėmu, ant kurio sumontuotas plastikinis ar lygiavertės medžiagos korpusas;
2. Mobilus prietaisas ant keturių ratelių, su stūmimo rankena priekyje; 
3. Su jungtimis temperatūriniam davikliui;
4. Su valdymo ekranu priekinėje panelėje.
	

	4.
	Ekranas
	1. Integruotas korpuso priekinėje viršutinėje dalyje; 
2. ≥5,7colių;
3. Lietimui jautrus;
4. Atvaizduojantis terapijos nustatymus ir eigą bei aliarmo pranešimus.
	

	5.
	Temperatūros terapijos programos pasirinktinai ne prasčiau kaip
	1. Rankinis temperatūros pasirinkimas;
2. Greitas automatinis pasirinkimas;
3. Automatinis kintamas gradientas.
	

	6.
	Paciento temperatūros palaikymo ribos ne siauresnės kaip
	1. Nuo 30ºC iki 40ºC‘
2. Keitimo žingsnis ≤0,1ºC.
	

	7.
	Aliarmų sistema
	1. Optiniai ir akustiniai;
2. Skirtinga spalvinė bei garsinė išraiška indikuojanti aliarmo svarbą.
	

	8.
	Temperatūros daviklis
	1. Skirtas paciento kūno temperatūrai matuoti (ezofaginis ar rektalinis);
2. Daugkartinio naudojimo;
3. Jungiamas į aparato korpuse esančią specialią jungtį;
4. Ne trumpesnis kaip 3 m;
5. Temperatūros matavimo žingsnis ne rečiau kaip kas 0,1ºC;
6. Galima rinktis daviklius skirtus suaugusiems ar kūdikiams
	

	9.
	Rateliai
	1. 4 antistatiniai rateliai;
2. Ne mažiau kaip 2 iš jų su stabdžiais.
	

	10.
	Pacientui skirti apklotai
	1. Nelimpantys prie paciento odos;
2. Be latekso.
	

	11.
	Komplektacija
	Visos pilnam veikimui reikalingos komplektuojamos dalys, elektros jungties kabelis ir kitos būtinos dalys. 
Papildomai komplektuojama:
1. daugkartinis po pacientu tiesiamas šildymo/šaldymo paklotas suaugusiems;
2. 9 rinkiniai keičiamų apklotų suaugusiam pacientui (Rinkinį sudaro galvos dangalas, kojų dalies apklotas ir liemens dalies apklotas arba apklotas visam paciento kūnui).
	

	12.
	Maitinimas iš elektros tinklo
	Būtina, 220 V, 50 Hz
	

	13.
	Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis
	Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). 

Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu.
	



1 Pirkimo dalies pasiūlymo kaina: Kaina nurodoma su ne daugiau kaip dviem skaičiais po kablelio.
	P.D. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Prekės gamintojo pavadinimas, šalis, 
prekės kodas (jei taikoma)
	Mato vnt.
	Kiekis
	Kaina vnt. EUR be PVM
	Kaina iš viso EUR be PVM

	1.
	TERAPINĖS HIPOTERMIJOS PRIEMONĖ
	
	Vnt.
	4
	
	

	PVM tarifas, %*:
	
	PVM suma, EUR:
	

	Kaina iš viso, EUR su PVM:
	

	Įrašyti suteikiamos garantijos terminą, mėn.:
	



	2 PIRKIMO DALIS: TERAPINĖS HIPOTERMIJOS PRIEMONĖ, 4VNT. (TOLIAU PATEIKIAMA 1 VNT. KOMPLEKTACIJA)

	1.
	Paskirtis
	Tikslinės paciento kūno temperatūros palaikymui.
	

	2.
	Veiksmo režimai
	1. Šaldymo
2. Normotermijos
3. Kontroliuojamo atšildymo.
	

	3.
	Konstrukcija
	1. Tvirtas, metaliniu rėmu, ant kurio sumontuotas plastikinis ar lygiavertės medžiagos korpusas;
2. Mobilus prietaisas ant keturių ratelių, su stūmimo rankena priekyje; 
3. Su jungtimis temperatūriniam davikliui;
4. Su valdymo ekranu priekinėje panelėje.
	

	4.
	Ekranas
	1. Integruotas korpuso priekinėje viršutinėje dalyje; 
2. ≥5,7colių;
3. Lietimui jautrus;
4. Atvaizduojantis terapijos nustatymus ir eigą bei aliarmo pranešimus.
	

	5.
	Temperatūros terapijos programos pasirinktinai ne prasčiau kaip
	1. Rankinis temperatūros pasirinkimas;
2. Greitas automatinis pasirinkimas;
3. Automatinis kintamas gradientas.
	

	6.
	Paciento temperatūros palaikymo ribos ne siauresnės kaip
	1. Nuo 30ºC iki 40ºC‘
2. Keitimo žingsnis ≤0,1ºC.
	

	7.
	Aliarmų sistema
	1. Optiniai ir akustiniai;
2. Skirtinga spalvinė bei garsinė išraiška indikuojanti aliarmo svarbą.
	

	8.
	Temperatūros daviklis
	1. Skirtas paciento kūno temperatūrai matuoti (ezofaginis ar rektalinis);
2. Daugkartinio naudojimo;
3. Jungiamas į aparato korpuse esančią specialią jungtį;
4. Ne trumpesnis kaip 3 m;
5. Temperatūros matavimo žingsnis ne rečiau kaip kas 0,1ºC;
6. Galima rinktis daviklius skirtus suaugusiems ar kūdikiams
	

	9.
	Rateliai
	1. 4 antistatiniai rateliai;
2. Ne mažiau kaip 2 iš jų su stabdžiais.
	

	10.
	Pacientui skirti apklotai
	1. Nelimpantys prie paciento odos;
2. Be latekso.
	

	11.
	Komplektacija
	Visos pilnam veikimui reikalingos komplektuojamos dalys, elektros jungties kabelis ir kitos būtinos dalys. 
Papildomai komplektuojama:
1. daugkartinis po pacientu tiesiamas šildymo/šaldymo paklotas suaugusiems;
2. 9 rinkiniai keičiamų apklotų suaugusiam pacientui (Rinkinį sudaro galvos dangalas, kojų dalies apklotas ir liemens dalies apklotas arba apklotas visam paciento kūnui).
	

	12.
	Maitinimas iš elektros tinklo
	Būtina, 220 V, 50 Hz
	

	13.
	Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis
	Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). 

Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu.
	



2 Pirkimo dalies pasiūlymo kaina: Kaina nurodoma su ne daugiau kaip dviem skaičiais po kablelio.
	P.D Nr.
	Prekės pavadinimas
	Prekės gamintojo pavadinimas, šalis, 
prekės kodas (jei taikoma)
	Mato vnt.
	Kiekis
	Kaina vnt. EUR be PVM
	Kaina iš viso EUR be PVM

	2.
	TERAPINĖS HIPOTERMIJOS PRIEMONĖ
	
	Vnt.
	4
	
	

	PVM tarifas, %*:
	
	PVM suma, EUR:
	

	Kaina iš viso, EUR su PVM:
	

	Įrašyti suteikiamos garantijos terminą, mėn.:
	




*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo. Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija: Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali:
	Eil. Nr.
	Dokumento pavadinimas
	Lapų skaičius
	Dokumentas yra konfidencialus**?
Taip / Ne
	Konfidencialios informacijos pagrindimas

	1.
	Įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą (jei taikoma)
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	


**Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos VPĮ 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali.
Numatomi pasitelkti subrangovai (jei numatoma):
	Eil. Nr.
	Subtiekėjo pavadinimas
	Subtiekėjo kodas
	Perduodama veikla ir jos dalis bendroje pasiūlymo kainoje (%)

	1.
	
	
	



[bookmark: _Hlk534723069]________________________________________	_____________________	_____________________
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas )	(vardas pavardė)			(parašas)

