TSD-1045, VPP-1036

Ultragarso aparatų techninė specifikacija

1 pirkimo dalis. Ultragarso aparatas su skydliaukės davikliu – kiekis 2 vnt.

| Eil. Nr. | Parametras (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ultragarsinių tyrimų tipai: | 1. Skydliaukės ir smulkių struktūrų tyrimai; 2. Kraujotakos tyrimai. |  |
| 2. | Bendrasis (maksimalus) sistemos dinaminis diapazonas | ≥ 300 dB |  |
| 3. | Aktyvių daviklių jungtys | Ne mažiau kaip 3 jungtys davikliams |  |
| 4. | Valdymo panelė: | 1. Lietimui jautrus ekranas sistemos funkcijų valdymui; 2. Ekrano įstrižainė ≥ 26 cm; 3. Skaitmeninė arba integruota skaitinė - raidinė klaviatūra; 4. Valdymo panelė sukiojama į abi puses po ≥ 30. |  |
| 5. | Vaizdo monitorius: | 1. LCD arba lygiavertės technologijos; 2. Ekrano įstrižainė ≥ 54 cm; 3. Ekrano skiriamoji geba ≥ (1920×1080) taškų; 4. Matymo kampas ≥ 176º; 5. Nulenkiamas žemyn transportavimo padėtyje. |  |
| 6. | Palaikomų daviklių dažnių diapazonas | Ne siauresnis nei nuo 1 iki 20 MHz |  |
| 7. | Vaizdavimo režimai: | 1. 2D režimas; 2. Tėkmės Doplerio režimas; 3. Kryptinis galios Doplerio režimas; 4. Pulsinės bangos spektrinis Dopleris; 5. Audinių harmoninis vaizdavimas; 6. Tripleksas; 7. Trapezoidinis vaizdavimas. |  |
| 8. | 2D vaizdavimo parametrai ir funkcijos: | 1. Maksimalus skenavimo gylis ≥ 35 cm; 2. Vaizdo linijų tankis (2D vaizdo kadrą sudarančių linijų skaičius) ≥ 512; 3. Vaizdo didinimas realaus laiko ir peržiūrimame vaizde ≥ 10 kartų; 4. Maksimalus 2D kadrų dažnis ≥ 2000 kadrų/s; 5. Stiprinimo keitimo intervalas ≥ 60 dB. |  |
| 9. | Doplerio režimo parametrai: | 1. Spalvinio Doplerio impulsų pasikartojimo dažnio (PRF) keitimo diapazonas ne siauresnis nei nuo 0,2 iki 23,5 kHz; 2. Spektrinio Doplerio impulsų pasikartojimo dažnio (PRF) keitimo diapazonas ne siauresnis nei nuo 1,5 iki 45 kHz. |  |
| 10. | Automatinės funkcijos ir matavimai: | 1. Vieno mygtuko paspaudimu aktyvuojama vaizdo optimizavimo technologija, automatiškai keičianti stiprinimą; 2. Automatinis anatominių struktūrų ribos atpažinimas ir matavimas. |  |
| 11. | Linijinis daviklis (kiekis 1 vnt.) | 1. Dažnių diapazonas ne siauresnis nei nuo 5 iki 12 MHz; 2. Elementų skaičius ≥ 180. |  |
| 12. | Vaizdų ir vaizdo įrašų fiksavimas: | 1. CINE peržiūros atmintis ≥ 1200 kadrų; 2. Maksimali vaizdo įrašų fiksavimo trukmė ≥ 60 sekundžių; 3. Įrašymo formatai DICOM, JPG ir AVI (arba lygiaverčiai). |  |
| 13. | Atmintis, duomenų perdavimas, archyvavimo galimybės: | 1. Vidinis diskas: talpa ≥ 480 GB, SSD technologija; 2. Vaizdų išsaugojimas PACS serveryje ir išorinėse laikmenose (USB arba lygiavertės technologijos); 3. Palaikomos DICOM standarto funkcijos: - DICOM Storage (alternatyvūs pavadinimai – DICOM Store arba DICOM Send), - Print, - Modality Worklist. |  |
| 14. | Išorinės jungtys ir sąsajos: | 1. HDMI arba DP jungtis; 2. USB jungtys (ne mažiau kaip 2 vnt.); 3. LAN jungtis; 4. Bevielio ryšio sąsaja. |  |
| 15. | Komplektuojami aparato priedai: | 1. Šildomas gelio laikiklis; 2. Nespalvoto vaizdo spausdintuvas. |  |
| 16. | Aparato maitinimas: | 1. Iš 230V, 50Hz elektros tinklo; 2. Integruotas akumuliatorius, įgalinantis atlikti ultragarsinį tyrimą ≥ 60 min. be elektros tinklo. |  |
| 17. | Žymėjimas CE ženklu | Būtina (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 18. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 19. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 20. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 21. | Kartu su įranga pateikiama: | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: - Struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; - Instaliavimo instrukcijos; - Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - Aptarnavimo instrukcijos; - Gedimų nustatymo instrukcijos; - Išardymo-surinkimo instrukcijos; - Atsarginių dalių katalogas; - Periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - Derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); - Programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). |  |
| 22. | Garantinis terminas | ≥ 36 mėnesiai |  |
| 23. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

2 pirkimo dalis. Ultragarso aparatas su skydliaukės ir pilviniu davikliais – kiekis 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametras (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ultragarsinių tyrimų tipai: | 1. Abdominaliniai tyrimai; 2. Skydliaukės tyrimai; 3. Smulkių struktūrų tyrimai; 4. Kraujotakos tyrimai. |  |
| 2. | Bendrasis (maksimalus) sistemos dinaminis diapazonas | ≥ 300 dB |  |
| 3. | Aktyvių daviklių jungtys | Ne mažiau kaip 3 jungtys davikliams |  |
| 4. | Valdymo panelė: | 1. Lietimui jautrus ekranas sistemos funkcijų valdymui; 2. Ekrano įstrižainė ≥ 26 cm; 3. Skaitmeninė arba integruota skaitinė - raidinė klaviatūra; 4. Valdymo panelė sukiojama į abi puses po ≥ 30. |  |
| 5. | Vaizdo monitorius: | 1. LCD arba lygiavertės technologijos; 2. Ekrano įstrižainė ≥ 54 cm; 3. Ekrano skiriamoji geba ≥ (1920×1080) taškų; 4. Matymo kampas ≥ 176º; 5. Nulenkiamas žemyn transportavimo padėtyje. |  |
| 6. | Palaikomų daviklių dažnių diapazonas | Ne siauresnis nei nuo 1 iki 20 MHz |  |
| 7. | Vaizdavimo režimai: | 1. 2D režimas; 2. Tėkmės Doplerio režimas; 3. Kryptinis galios Doplerio režimas; 4. Pulsinės bangos spektrinis Dopleris; 5. Audinių harmoninis vaizdavimas; 6. Tripleksas; 7. Trapezoidinis vaizdavimas. |  |
| 8. | 2D vaizdavimo parametrai ir funkcijos: | 1. Maksimalus skenavimo gylis ≥ 35 cm; 2. Vaizdo linijų tankis (2D vaizdo kadrą sudarančių linijų skaičius) ≥ 512; 3. Vaizdo didinimas realaus laiko ir peržiūrimame vaizde ≥ 10 kartų; 4. Maksimalus 2D kadrų dažnis ≥ 2000 kadrų/s; 5. Stiprinimo keitimo intervalas ≥ 60 dB. |  |
| 9. | Doplerio režimo parametrai: | 1. Spalvinio Doplerio impulsų pasikartojimo dažnio (PRF) keitimo diapazonas ne siauresnis nei nuo 0,2 iki 23,5 kHz; 2. Spektrinio Doplerio impulsų pasikartojimo dažnio (PRF) keitimo diapazonas ne siauresnis nei nuo 1,5 iki 45 kHz. |  |
| 10. | Automatinės funkcijos ir matavimai: | 1. Vieno mygtuko paspaudimu aktyvuojama vaizdo optimizavimo technologija, automatiškai keičianti stiprinimą; # 2. Automatinis anatominių struktūrų ribos atpažinimas ir matavimas. |  |
| 11. Komplektuojami davikliai: |  |  |  |
| 11.1. | Linijinis daviklis (kiekis 1 vnt.): | 1. Dažnių diapazonas ne siauresnis nei nuo 5 iki 12 MHz; 2. Elementų skaičius ≥ 180. |  |
| 11.2. | Konveksitalinis daviklis abdominaliniams tyrimams (kiekis 1 vnt.) | 1. Dažnio diapazonas ne siauresnis kaip nuo 1,2 MHz iki 5,5 MHz; 2. Maksimalus apžvalgos laukas ≥ 70; 3. Elementų skaičius ≥ 128. |  |
| 12. | Vaizdų ir vaizdo įrašų fiksavimas: | 1. CINE peržiūros atmintis ≥ 1200 kadrų; 2. Maksimali vaizdo įrašų fiksavimo trukmė ≥ 60 sekundžių; 3. Įrašymo formatai DICOM, JPG ir AVI (arba lygiaverčiai). |  |
| 13. | Atmintis, duomenų perdavimas, archyvavimo galimybės: | 1. Vidinis diskas: talpa ≥ 480GB, SSD technologija; 2. Vaizdų išsaugojimas PACS serveryje ir išorinėse laikmenose (USB arba lygiavertės technologijos); 3. Palaikomos DICOM standarto funkcijos: a) DICOM Storage (alternatyvūs pavadinimai – DICOM Store arba DICOM Send), b) Print, c) Modality Worklist. |  |
| 14. | Išorinės jungtys ir sąsajos: | 1. HDMI arba DP jungtis; 2. USB jungtys ( ne mažiau kaip 2 vnt.); 3. LAN jungtis; 4. Bevielio ryšio sąsaja. |  |
| 15. | Komplektuojami aparato priedai: | 1. Šildomas gelio laikiklis; 2. Nespalvoto vaizdo spausdintuvas. |  |
| 16. | Aparato maitinimas: | 1. Iš 230V, 50Hz elektros tinklo; 2. Integruotas akumuliatorius, įgalinantis atlikti ultragarsinį tyrimą ≥ 60 min. be elektros tinklo. |  |
| 17. | Žymėjimas CE ženklu | Būtina (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 18. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 19. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 20. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 21. | Kartu su įranga pateikiama: | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: a) Struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; b) Instaliavimo instrukcijos; c) Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; d) Aptarnavimo instrukcijos; e) Gedimų nustatymo instrukcijos; f) Išardymo-surinkimo instrukcijos; g) Atsarginių dalių katalogas; h) Periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; i) Derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); j) Programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). |  |
| 22. | Garantinis terminas | ≥ 36 mėnesiai |  |
| 23. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |