Priedas Nr.1

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS

.

Oftalmologinė darbo vieta

| Eil. Nr. |  | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Konstrukcija | - Kolona, sumontuota ant bendro pagrindo; - Slankiojamas stalelis, skirtas ne mažiau kaip dviem oftalmologiniams aparatams sumontuoti. - Integruotas (ant kolonos) vietinis taškinis apšvietimas; - Universalus paciento krėslas su ratukais, kuris gali būti pastumptas norint privežti neįgaliojo vežimėlį. Krėslas turi būti sumontuotas dešinėje arba kairėje pusėje (suderinama užsakant įrangą). - Darbo vietoje įmontuotas ne mažiau kaip vienas pasukamas stalčius bandomųjų lęšių rinkiniui. Stalčiaus matmenys turi būti tokie, kad tilptų komplektuojamas bandomųjų lęšių rinkinys su rėmeliais. |  |
| 2. |  | Stalviršis | Elektriškai keičiamo aukščio, aukščio reguliavimo ribos ne siauresnės 70-100 cm. Stalviršio matmenys turi būti tinkami komplekte esantiems autoref/keratometrui ir plyšinei lempai. |  |
| 4. |  | Paciento krėslas | Elektriškai keičiamo aukščio, su porankiais, su atlenkiama atrama kojoms. Aukščio reguliavimo ribos ne siauresnės 48-63 cm. |  |
| 5. |  | Prietaisų aukščių automatinė koregavimo sistema (ang. „Liftboy assistant“) | Būtina |  |
| 6. |  | Komplektacija: |  |  |
| 6.1. |  | Plyšinė lempa |  |  |
| 6.1.1. |  | Tipas | Galileo konverguojantis binokulinis mikroskopas |  |
| 6.1.2. |  | 5 padidinimai | 6x, 10x, 16x, 25x, 40x ± 5% |  |
| 6.1.3 |  | Okuliarai | 12.5x ± 5% |  |
| 6.1.4. |  | Stebimo lauko dydžiai | 41, 26.5, 15.1, 8.7, 5.7 mm ± 5% |  |
| 6.1.5. |  | Tarpvyzdinis atstumas | ≥ 50 – 80 mm |  |
| 6.1.6. |  | Okuliaro dioptrinė kompensacija | ≥ ± 8D |  |
| 6.1.7. |  | Plyšio plotis | Tolygiai didėjantis Apatinė riba ne daugiau 0 mm Viršutinė riba ne mažiau 15 mm |  |
| 6.1.8. |  | Plyšio ilgis | Tolygiai keičiamas: nuo 1 iki 15 mm |  |
| 6.1.9. |  | Apertūros diametrai | 15, 9, 5.5, 0.3 mm ± 5% |  |
| 6.1.10. |  | Galimybė pakreipti plyšį kampu | ≥ ± 90º tolygiai |  |
| 6.1.11. |  | Filtrai | 1. Mėlynas 2. Be raudis 3. Raudonas 4. Geltonas |  |
| 6.1.12. |  | Darbinis atstumas | 69.5 mm nuo prizmės galo iki paciento akies |  |
| 6.1.13. |  | Instrumento bazės eiga | Vertikali: ≥ 30 mm Šoninė: ≥ 105 mm Išilginė: ≥ 110 mm Horizontali lygiavimo: ≥ 14 mm |  |
| 6.1.14. |  | Fiksacijos taikinio šviesos šaltinis | Baltas LED |  |
| 6.1.15. |  | Komplekte oftalmologinis lęšis | Lęšis skirtas akies dugno apžiūrai. Apžvalgos laukas 74° / 89°, vaizdo didinimas 0.76x, lazerinis taškas 1.32x, darbinis atstumas 7 mm |  |
| 6.1.17. |  | Maitinimas | 230 V, 50 Hz elektros tinklas |  |
| 6.1.18. |  | Prietaiso žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją) |  |
| 6.2. |  | LCD ženklų ekranas regos aštrumui nustatyti |  |  |
| 6.2.1. |  | Paskirtis | LCD ženklų ekranas regos aštrumui nustatyti |  |
| 6.2.2. |  | Valdymas | Su distanciniu belaidžiu valdymo pultu |  |
| 6.2.3. |  | Projektavimo atstumas | ≥ (2,5 ÷ 6) m (1 cm žingsnis) |  |
| 6.2.4. |  | LCD ekranas | Ne mažiau kaip 17“ įstrižainės, pagal SXGA standartą ar lygiavertį, ne blogesnės nei 1280x1024 pikselių |  |
| 6.2.5. |  | Ženklų VA (visual acuity) diapazonas | Ne siauresniame diapazone kaip (0,05 ÷ 2) |  |
| 6.2.6. |  | Binokulinio matymo testas | Ne mažiau kaip Raudona-žalia |  |
| 6.2.7. |  | Montavimas | Montuojamas ant sienos. |  |
| 6.2.8 |  | Būtinos testų lentelės ne mažiau, kaip išvardinta): | - raidės, - paveiksliukai vaikams, - skaičiai, - “E-Snellen” testas arba “Landolt” žiedai, - ETDRS tipo ženkllai - astigmatizmo laikrodžio testas, - binokulinio balanso testas, - kryžminės grotelės; - taškinis testas, - duochrominis balansas, - fiksuotas taškas, - forijos testas, - forijos su fiksacija testas, - raudonas/žalias testas, - Schober testas - stereo testas, - vertikalus koinsidencinis testas, - keturtaškis, - pavienio ženklo kaukė, - horizontalios ir vertikalios linijų kaukė. |  |
| 6.2.9. |  | Kitos funkcijos | Baltų ir juodų ženklų įjungimo funkcija |  |
| 6.2.10. |  | Kontrastingumo testas | 100%, 25%, 12.5% ir 6% |  |
| 6.2.11. |  | Naktinio matymo testas | Būtina |  |
| 6.2.12. |  | Maitinimo šaltinis | 220 V± 10% ; 50 Hz elektros tinklas. |  |
| 6.2.13. |  | Žymėjimas CE ženklu | Privalo būti |  |
| 6.3 |  | Bandomųjų lęšių rinkinys su bandomaisiais rėmeliais |  |  |
| 6.3.1. |  | Rinkinį sudaro ne mažiau kaip 232 vnt. lęšių | Būtina |  |
| 6.3.2. |  | Medžiagos tipas | Mineraliniai |  |
| 6.3.3. |  | Sferinių lęšių laužiamoji geba ir žingsnis | Nuo 0,25D iki 4,0D kas 0,25D Nuo 4,0D iki 8,0D kas 0,5D Nuo 8,0D iki 16,0D kas 1,0D 18D ir 20D |  |
| 6.3.4. |  | Cilindrinių lęšių laužiamoji geba ir žingsnis | Nuo 0,25D iki 2,5D kas 0,25D Nuo 2,5D iki 5,0D kas 0,5D 6D |  |
| 6.3.5. |  | Prizminių lęšių laužiamoji geba | Nuo 0,5 iki 10,0 prizminių D |  |
| 6.3.6. |  | Papildomi lęšiai | Ne mažiau 12 vnt. |  |
| 6.3.7. |  | Komplekte krosiniai (“cross”) cilindras | 0,25 ir 0,5D |  |
| 6.3.8. |  | Lęšių stiprumo ir ašies žymėjimas | Aiškus kontrastingas |  |
| 6.3.9 |  | Lęšiai įmontuoti metaliniame rėmelyje | Būtina |  |
| 6.3.10. |  | Lęšių rinkinys patalpintas lagaminėlyje | Būtina |  |
| 6.3.11. |  | Universalūs bandomieji rėmeliai | Standartiniai pagal TABO sistemą. |  |
| 6.3.12. |  | Naudojamas lęšių skaičius vienu metu | ≥ 5 poros |  |
| 6.3.13. |  | Tarpvyzdinio atstumo reguliavimo ribos | ≥ (~50÷ 80) mm |  |
| 6.3.14. |  | Reguliuojami akinių lankeliai, antnosio laikiklis ir lęšio ašis | Būtina |  |
| 6.3.15. |  | Antnosio laikiklio reguliavimo ribos | Aukštis: ≥ (0÷ 23) mm Ašis: ≥ (0÷ 360) laisnių |  |
| 6.3.16. |  | Svoris | Ne daugiau 55g |  |
| 6.3.17 |  | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopiją) |  |
| 6.3.18. |  | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 6.4. |  | Autorefraktometras su keratometru, tonometru ir pachimetru |  |  |
| 6.4.1. |  | Refraktometrijos darbo režimai | - Normalus, Dirbtinio lęšiuko (IOL) /drumstų terpių (kataraktos) režimas |  |
| 6.4.2 |  | Sferinės refrakcijos matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo -30D iki +25D (galimas matavimo žingsnis 0,01/ 0,12/ 0,25 D ) |  |
| 6.4.3. |  | Cilindrinės refrakcijos matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo –12D iki +12D (galimas matavimo žingsnis 0,01/0,12/ 0,25 D ) |  |
| 6.4.4. |  | Ašių matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 0o iki 180o |  |
| 6.4.5. |  | Matuojamas ragenos Vertex atstumas, pasirinktinai | 0; 10- 10,5 mm; 12-12,5 mm; 13-13,5 mm; 15-15,5 mm ir 16- 16,5 mm |  |
| 6.4.6. |  | Matuojamas ašies žingsnis | Pasirinktinai 1o arba 5o |  |
| 6.4.7. |  | Tyrimui atlikti pakankamas vyzdžio diametras | Ne didesnis nei 2,0 mm |  |
| 6.4.8. |  | Matavimo sritis | Nuo 1 iki 6 mm |  |
| 6.4.9. |  | Keratometrija: | Būtina (matavimų ribos ne siauresnės už nurodytas) |  |
| 6.4.10. |  | Matuojamas ragenos ploto skersmuo | Nuo 5,0 mm iki 13,00 mm |  |
| 6.4.11. |  | Ragenos refrakcijos matavimas | Nuo 26 D iki 67,50 D |  |
| 6.4.12. |  | Ragenos astigmatizmo matavimas | Nuo –12 D iki +12 D |  |
| 6.4.13. |  | Ašių matavimo ribos | Nuo 0 iki 180, matavimo žingsnis pasirinktinai 1 arba 5 |  |
| 6.4.14. |  | Matavimo sritis | 2,0-2,5 mm ir 3,0-3,5 mm diametro, pasirinktinai |  |
| 6.4.15 |  | Ragenos ir vyzdžio dydžių matavimas | Nuo 1,00 iki 14,00 mm, žingsnis 0,1mm |  |
| 6.4.16. |  | Tarpvyzdinio atstumo matavimas | 30,00 mm iki 85,00 mm, žingsnis 1 mm |  |
| 6.4.17. |  | Būtini matavimo metodai | Rankinis matavimas; Automatinis matavimas; |  |
| 6.4.18. |  | Automatinis matavimo koordinačių nustatymas | Būtinas, X-Y-Z koordinatėms |  |
| 6.4.19. |  | Nekontaktinis tonometras | Būtinas |  |
| 6.4.20. |  | # Akies spaudimo matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 1 mmHg iki 60 mmHg, žingsnis 1mmHg |  |
| 6.4.21. |  | Darbinis atstumas | 10-15 mm |  |
| 6.4.22. |  | Akies fiksacija | Vidinė |  |
| 6.4.23. |  | Būtini tonometrijos matavimo metodai | - Rankinis matavimas; Automatinis matavimas; |  |
| 6.4.24. |  | Automatinis tonometrijos matavimo koordinačių nustatymas | Būtinas, X-Y-Z koordinatėms |  |
| 6.4.25. |  | Nekontaktinis pachimetras | Būtinas |  |
| 6.4.26. |  | # Ragenos storio matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 300 iki 800 |  |
| 6.4.27. |  | Intraokulinio spaudimo korekcija pagal ragenos storį | Automatinė |  |
| 6.4.28. |  | Retroiliuminacinis vaizdas | Būtina |  |
| 6.4.29. |  | Akomodacijos matavimo ribos | Nuo 0D iki 10D |  |
| 6.4.30. |  | Matavimo duomenų pateikimas | Spalvotame, reguliuojamo pasvirimo kampo LCD tipo ekrane (ekrane pateikiamas pilnas akies vaizdas, matavimo duomenys, informaciniai ir kiti pranešimai, meniu) |  |
| 6.4.31. |  | Rezultatų spausdinimas | Integruotas terminis spausdinimo įrenginys su automatinio popieriaus nupjovimo funkcija. |  |
| 6.4.32. |  | Maitinimo šaltinis | 220 V± 10% ; 50 Hz elektros tinklas |  |
| 6.4.33. |  | Energijos taupymas | Automatinis įsijungimas į budėjimo režimą nenaudojant įrenginio. |  |
| 6.4.34. |  | Paciento pozicionavimas | Motorizuota smakro atrama. |  |
| 6.4.35. |  | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (būtina pateikti CE sertifikato kopiją) |  |
| 6.4.36. |  | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 6.5. | Oftalmoskopas |  |  |  |
| 6.5.1. | Oftalmoskopo konstrukcinis išpildymas |  |  | Rankinis oftalmoskopas komplektuojamas su rankena-laikikliu, kuriame įmontuota pakraunama baterija |
| 6.5.2. | Oftalmoskopas pakraunamas tiesiogiai iš el. lizdo |  |  | Būtina |
| 6.5.3. | Filtrai |  |  | Ne mažiau negu 5 ir žalias filtras |
| 6.5.4. | Dioptrijų keitimas |  |  | Ne siauriau negu nuo +20 iki -20 |
| 6.5.5. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis |  |  | ≥ 24 mėnesiai |