Priedas Nr.1

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS

PLYŠINĖ LEMPA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Plyšinės lempos mikroskopas ir apšvietimo sistema | Galilėjo tipo (arba lygiavertis) konverguojantis binokuliarinis mikroskopas su apšvietimu iš apačios (Zeiss tipo arba lygiaverčiu) |
| 2. | Padidinimai | Perjungiami, ne mažiau kaip trys: 10x ±3x, 16x ±3x, 25x ±3x |
| 3. | Stebimo lauko diametrai (atitinkamai reikalaujamiems didinimams) | ≥ 23 mm, kai didinimas 10x ±3x; ≥ 14 mm, kai didinimas 16x ±3x; ≥ 8 mm, kai didinimas 25x ±3x. |
| 4. | Okuliarai | ≥ 12x didinimo |
| 5. | Okuliarų dioptrijų reguliavimas | Ne siauresniame diapazone kaip nuo –7.0D iki +7.0D |
| 6. | Apšvietimo plyšio plotis | Tolygiai reguliuojamas ne siauresniame diapazone kaip nuo 0 mm iki 14 mm |
| 7. | Apšvietimo plyšio ilgis | Tolygiai reguliuojamas ne siauresniame diapazone kaip nuo 1 mm iki 14 mm |
| 8. | Apertūros diafragmos diametrai | 0.3±0.1 mm, 1±0.5 mm, 3±0.5 mm, 5±1 mm, 9±1 mm, 14±1 mm |
| 9. | Apšvietimo plyšio krypties reguliavimas | Reguliuojama ne siauresniame diapazone kaip nuo 0° iki 180°, su horizontalia skenavimo galimybe |
| 10. | Šviesos šaltinis | LED tipo (arba lygiavertis) šviesos šaltinis |
| 11. | Filtrai: | - Mėlynas filtras; - Beraudis filtras; - Geltonas filtras. |
| 12. | Galimybė nustatyti okuliarus ≥ 13° kampu horizontalaus paviršiaus atžvilgiu | Būtina galimybė ateityje (atsiradus poreikiui) užsakyti okuliarų kampo pakeitimui skirtą adapterį. |
| 13. | Komplekte su plyšine lempa pateikiamas staliukas, skirtas plyšinės lempos sumontavimui | Būtina. Elektriniu būdu reguliuojamo aukščio staliukas su keturiais ratukais, iš kurių bent du su stabdžiais. |
| 14. | Elektros maitinimas | Iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo |
| 15. | Garantinis laikotarpis | ≥ 12 mėn. |
| 16. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti plyšinės lempos žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją. |
| 17. | Kartu su įranga pateikiami dokumentai | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba |