Priedas Nr.2

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS

BEKONTAKTINIS TONOMETRAS SU PACHIMETRU
	Eil.

Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės

	1. 
	Tipas
	Be kontaktinis

	2. 
	Akispūdžio matavimo ribos
	Dviejų diapazonų:

1) 1,0÷30,0 mmHg

2) 1,0÷60,0 mmHg, pasirinktinai.

	3. 
	Akispūdžio matavimo tikslumas
	≤ ±5 mmHg

	4. 
	Ragenos storio matavimas
	Bekontaktis, matuojamas kartu su akispūdžiu.

	5. 
	Ragenos storio matavimo diapazonas, ne siauresnis nei nurodyta
	400 ÷ 800 µm

	6. 
	Ragenos storio matavimo tikslumas
	≤ ±10 µm

	7. 
	Pagal ragenos storį kompensuoto akispūdžio paskaičiavimas
	Būtinas

	8. 
	Matavimų ir valdymo monitorius
	Liečiamas, ≥10“ įstrižainės LCD

	9. 
	Kairės/Dešinės akies automatinis atpažinimas ir rodymas
	Būtinas

	10. 
	Matavimo būdas
	Automatinis 

	11. 
	Automatinis matavimas
	Aktyvuojamas vienu mygtuko paspaudimu: 3D sekimas, surandantis dešinę/kairę akį, fokusuojantis, išmatuojantis akispūdį ir ragenos storį tiek kartų kiek yra nustatyta, atspausdinantis rezultatus.

	12. 
	Komfortiško akispūdžio matavimo užtikrinimas
	Matavimui atlikti būtinas oro kiekis turi būti kontroliuojamas ir valdomas kiekvieno matavimo metu.

	13. 
	Saugumo sistema
	Būtina, informuojanti apie pernelyg mažą atstumą tarp prietaiso ir ragenos, su galimybe nustatyti norimą saugos atstumą.

	14. 
	Pasmakrio laikiklis
	Būtinas

	15. 
	Sujungimas su išoriniais įrenginiais
	RS-232C jungtis, USB

	16. 
	Automatinis išsijungimo režimas
	Būtinas

	17. 
	Integruotas spausdintuvas
	Būtinas

	18. 
	Galimybė įvesti ir atspausdinti paciento inicialus čekyje
	Būtina

	19. 
	Komplekte su reguliuojamo aukščio elektriniu staliuku
	1 vnt.
Su keturiais ratukais ir stabdžiais

	20. 
	Maitinimas
	iš ~220V 50Hz elektros tinklo

	21. 
	Įrangos žymėjimas CE ženklu
	Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopiją)

	22. 
	Garantija
	≥12 mėn.



