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DĖL GAUTŲ PASTEĖBJIMŲ VYKDANT RINKOS KONSUKTACIJĄ


VšĮ “Kauno kolegija”, juridinio asmens kodas 111965284, adresas Pramonės pr. 20, Kaunas (toliau - perkančioji organizacija), atlikusi rinkos konsultaciją dėl spektrofotometrų pirkimo atsižvelgė į Jūsų pateiktas pastabas ir pažymi, kad:
1. Spektrofotometro techninės specifikacijos 8 punkte „Minimali detekcijos riba“ nurodyta rašybos klaida ištaisyta į - mg/mL.
2. Spektrofotometro (plokštelių) techninės specifikacijos 11 punkte „Išsklaidytos šviesos parametras: Ne daugiau nei 0,08% išklaidytos šviesos, matuojant 340mn sugertį” nurodytas parametras nebus keičiamas, kadangi Kauno kolegijos  taikomųjų mokslinių tyrimų centre planuojamiems atlikti tyrimams yra būtinas kuo tikslesnis matavimas. 
[bookmark: _Hlk191642326]3. Spektrofotometro (plokštelių) techninės specifikacijos 15 punkte „Skenavimo greitis plokštelėje, matuojant 8 šulinėlius: Ne mažiau 33*K nm/min veikiant normaliam greičio rėžimui ir ne mažiau nei 135*K nm/min matuojant greitu skenavimo rėžimu“ nurodytas parametras nebus keičiamas, kadangi Kauno kolegijos  taikomųjų mokslinių tyrimų centre planuojamiems atlikti tyrimams yra būtinas greitas matavimų atlikimas. 
4. Spektrofotometro (plokštelių) techninės specifikacijos 15 punkte „Optinio kelio ilgio jutiklis/kontrolė: Yra jutiklis ar alternatyvi technologija, normalizuojanti šulinėjo 1cm absorbcijos vertes” nurodytas parametras nebus keičiamas, kadangi Kauno kolegijos  taikomųjų mokslinių tyrimų centre planuojami atlikti tyrimai šiuo spektrofotometru bus atliekami plokštelėsė ir kiuvetėse,

Dėkojame už Jūsų pastabas ir dalyavimą rinkos konsultacijoje.



Viešųjų pirkimų skyriaus 
vyr. specialistė					Ligita Adamonienė
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