RINKOS DALYVIŲ KONSULTACIJOS (RDK) ATASKAITA

| Pirkimo objekto pavadinimas |  | „DIRBTINĖS PLAUČIŲ VENTILIACIJOS (DPV) APARATAS“ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RDK paskelbimo data ir numeris |  | 2025-01-15, Nr. 788289 |  |
| RDK vykdymo laikotarpis |  | nuo 2025-01-15 iki 2025-01-23 |  |
| RDK vykdyta šiuo būdu |  | CVP IS |  |
| INFORMACIJA APIE RDK DALYVIUS |  |  |  |
| Atsakymus, pasiūlymus ar pastabas CVP IS pateikusių dalyvių skaičius |  | 3 |  |
| TIEKĖJŲ SIŪLOMI PAKEITIMAI IR PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS PRIIMTI PRENDIMAI DĖL PATEIKTŲ SIŪLYMŲ IR REKOMENDACIJŲ |  |  |  |
| Tiekėjo siūlomi pakeitimai |  | Perkančiosios organizacijos sprendimas |  |
| Į perkančiosios organizacijos pateiktą klausimą „Numatytas prekių pristatymo terminas – Tiekėjas Prekes įsipareigoja pristatyti ne vėliau kaip per 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Ar toks terminas pakankamas (per ilgas, per trumpas) prekių pristatymui?“ tiekėjai pateikė atsakymą „Taip, terminas pakankamas.“ |  | Perkančioji organizacija nekeis prekių pristatymo termino. |  |
| Į perkančiosios organizacijos pateiktą klausimą „Kokias sąlygas papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją, arba kurių reikėtų atsisakyti? Prašome pateikti argumentuotas pastabas ir klausimus nurodant konkrečius punktus ir/ar teksto vietas.“ tiekėjas pateikė atsakymą „3. Aparatas su integruota turbina: Maksimali tėkmė ≥ 200 l/min. Rekomenduojame minimaliai pakoreguotį šį reikalavimą į „Maksimali tėkmė ≥ 180 l/min.“ Taip išgaunant geriausia kainos ir kokybės santikį ir mažinant konkuriancijos ribojimą. 6. Aukštos tėkmės deguonies terapijos režimas: ≥ 80 l/min. Rekomenduojame minimaliai pakoreguotį šį reikalavimą į „Maksimali tėkmė ≥ 60 l/min.“ Taip išgaunant geriausia kainos ir kokybės santikį ir mažinant konkuriancijos ribojimą“ |  | Perkančioji organizacija atsižvelgs į pasiūlymą. |  |
| Į perkančiosios organizacijos pateiktą klausimą „Ar techninėje specifikacijoje yra perteklinių reikalavimų, kurie nepagrįstai brangina pasiūlymo kainą?“ tiekėjas pateikė atsakymą „3. Aparatas su integruota turbina: Maksimali tėkmė ≥ 200 l/min. Rekomenduojame minimaliai pakoreguotį šį reikalavimą į „Maksimali tėkmė ≥ 180 l/min.“ Taip išgaunant geriausia kainos ir kokybės santikį. 6. Aukštos tėkmės deguonies terapijos režimas: ≥ 80 l/min. Rekomenduojame minimaliai pakoreguotį šį reikalavimą į „Maksimali tėkmė ≥ 60 l/min.“ Taip išgaunant geriausia kainos ir kokybės santikį.“ |  | Perkančioji organizacija atsižvelgs į pasiūlymą. |  |
| Į perkančiosios organizacijos pateiktą klausimą „Ar, Jūsų nuomone, pirkimo procedūroje ketinančioms dalyvauti tiekėjų įmonėms turėtų būti keliami kvalifikaciniai reikalavimai? Jei taip, prašome pateikti argumentuotus siūlymus nurodant, kokie kvalifikaciniai reikalavimai turėtų būti keliami tiekėjams, norintiems dalyvauti šiame pirkime.“ tiekėjas pateikė atsakymą „Kvalifikacinių reikalavimų kelti nėra būtinybės“ |  | Perkančioji organizacija nustatys reikalavimą, kad tiekėjas turėtų būti įgaliotas gamintojo atstovas. |  |
| Į perkančiosios organizacijos pateiktą klausimą „Ar, Jūsų nuomone, pirkimo procedūroje ketinančioms dalyvauti tiekėjų įmonėms turėtų būti keliami kvalifikaciniai reikalavimai? Jei taip, prašome pateikti argumentuotus siūlymus nurodant, kokie kvalifikaciniai reikalavimai turėtų būti keliami tiekėjams, norintiems dalyvauti šiame pirkime.“ tiekėjas pateikė atsakymą „Tiekėjas turėtų būti įgaliotas gamintojo atstovas, kad galėtų užtikrinti sklandų ir savalaikį prietaiso palaikymą. Rekomenduojame reikalauti pateikti gamintojo įgaliojimo dokumento kopiją“ |  | Perkančioji organizacija nustatys reikalavimą, kad tiekėjas turėtų būti įgaliotas gamintojo atstovas. |  |
| Į perkančiosios organizacijos pateiktą klausimą „Ar, Jūsų nuomone, pirkimo procedūroje ketinančioms dalyvauti tiekėjų įmonėms turėtų būti keliami kvalifikaciniai reikalavimai? Jei taip, prašome pateikti argumentuotus siūlymus nurodant, kokie kvalifikaciniai reikalavimai turėtų būti keliami tiekėjams, norintiems dalyvauti šiame pirkime.“ tiekėjas pateikė atsakymą „Reikalavimas, kad būtų įrangos oficialus atstovas.“ |  | Perkančioji organizacija nustatys reikalavimą, kad tiekėjas turėtų būti įgaliotas gamintojo atstovas. |  |
| Į perkančiosios organizacijos pateiktą klausimą „Jei perkančioji organizacija rinktųsi ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų, kokie, Jūsų nuomone, ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai turėtų būti taikomi pirkimo procedūrų metu bei kokie turėtų būti nustatyti šių kriterijų (ir jų parametrų) lyginamieji svoriai ekonominio naudingumo įvertinime?“ tiekėjas pateikė atsakymą „Siūlome vertinti pasiūlymą pagal kainos ir kokybės kriterijus, kai kaina sudarytų 60, o kokybiniai kriterijai 40 balų vertinime. Eil. Nr.; Parametras; Reikalaujamos parametrų reikšmės; Suteikiami balai. 1.; Parametrai padedantys tausoti plaučius; 1. Mechaninės ventiliacijos metu bendro energijos kiekio tiekiamo į plaučius per laiko vienetą apskaičiavimas J/min; 2. Mechaninės ventiliacijos metu varomojo slėgio tiekimo į plaučius apskaičiavimas plato slėgį atimant iš PEEP.; 20. 2.; Ventiliacijos režimas automatiškai reguliuojantis pagalbinį slėgį, atsižvelgiant į kvėpavimo dažnio, kvėpavimo tūrio ir CO2 koncentraciją iškvėpimo pabaigoje parametrus.; Apimantis automatinę paciento atpratinimo nuo ventiliacijos aparato strategiją atliekant spontaniško kvėpavimo testus.; 10. 3.; Modulinis aparato dizainas leidžia įstatyti parametrų monitoravimo modulius; 1. Kapnografijos CO₂ 2. Saturacijos SpO₂; 5. 4.; DPV aparato monitoriaus raiška; Ne mažiau 1920 x 1080; 5. | Perkančioji organizacija rinksis pasiūlytus kokybės kriterijus, kai kaina sudaro 80, o kokybiniai kriterijai 20 balų vertinime. |  |
| Į perkančiosios organizacijos pateiktą klausimą „Jei perkančioji organizacija rinktųsi ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų, kokie, Jūsų nuomone, ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai turėtų būti taikomi pirkimo procedūrų metu bei kokie turėtų būti nustatyti šių kriterijų (ir jų parametrų) lyginamieji svoriai ekonominio naudingumo įvertinime?“ tiekėjas pateikė atsakymą „1. Specialus gaivinimo (CPR) pagalbos režimas; 2. Specialus intubavimo pagalbos režimas; 3. Automatinio tikslinio SpO2 palaikymo režimas; 4. Galimybė dirbti žemo slėgio deguonies šaltinį; 5. Darbas iš akumuliatoriaus iki 4 valandų; 6. Pritaikytas visoms amžiaus kategorijoms – suaugusiems, vaikams, naujagimiams; 7. „Lifetime“ garantija turbinai ir deguonies sensoriui.“ |  | Perkančioji organizacija pasirinks aukščiau pasiūlytus kokybinius vertinimo kriterijus, nes jie atitinka perkančiosios organizacijos poreikius. Gaivinimo režimas yra standartinė funkcija. Netikslinga vertinti SpO₂, nes SpO2 bus registruojamas paciento monitoriuose. Žemo slėgio šaltinis yra nereikalinga funkcija intensyvios terapijos skyriuje. Ilgesnis darbas iš akumuliatoriaus neaktuali funkcija. Amžiaus kategorijos yra standartinė funkcija. |  |
| Į perkančiosios organizacijos pateiktą klausimą „Kuriuos aplinkos apsaugos kriterijus, iš nurodytų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-28 įsakymu Nr. D1-508 (įskaitant šio įsakymo pakeitimus) patvirtintame „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos apraše“ (žr. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403512/asr), atitinka Jūsų įmonė ir/arba Jūsų įmonės siūloma prekė, kokius aplinkos apsaugos kriterijų (žaliojo pirkimo reikalavimų) atitiktį patvirtinančius dokumentus galėtumėte pateikti pirkimo metu?“ tiekėjas pateikė atsakymą „Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu“ |  | Perkančioji organizacija atsižvelgs į siūlymą. |  |
| Tiekėjų pastabos ir siūlomi pakeitimai Techninių specifikacijų projektui |  |  |  |
| Techninės specifikacijos punktas | Reikalaujamas parametras | Tiekėjo siūlomas pakeitimas | Perkančiosios organizacijos sprendimas |
| 2. | Paduodamos dujos 1. O2 2. Oras | 3 reikalavimų punkte nurodote, kad reikalingas aparatas su integruota turbina, todėl, manome, jog įsivėlė klaida, nes centralizuotas oro padavimas turbiną turinčiam prietaisui nėra reikalingas. Prašome keistį reikalavimą į „Centralizuotai paduodamos dujos – O2“. | Perkančioji organizacija nesutinka keisti reikalavimo. Klaidos nėra. Reikalingas centralizuotas oro padavimas ir turbina dėl saugumo susiklosčius įvairiems scenarijams. |
| 3. | Aparatas su integruota turbina 1. Maksimali tėkmė ≥ 200 l/min | Maksimali tėkmė ≥ 180 l/min | Perkančioji organizacija sutinka keisti reikalavimą į „Maksimali tėkmė ≥ 180 l/min“ |
| 4. | Monitorius 1. ≥ 15 colių įstrižainės, spalvotas, lietimui jautrus 2. Skiriamoji geba ≥ 1024 x 768 taškų 3. Gali būti montuojamas atskirai nuo prietaiso korpuso | 1. Prašome keisti reikalavimą į „Ventiliacijos proceso atvaizdavimas, ne mažesniame kaip 12 colių įstrižainės monitoriuje su sensoriniu valdymu.“ Tokiu atveju galėtume pasiūlyti ypač kompaktišką aukščiausios klasės ventiliatorių, kurį esant reikalui galima lengvai nuimti nuo vežimėlio, perkelti, transportuoti – šio ventiliatoriaus be vežimėlio svoris tik 7,9 kg. Tai suteikia galimybes platesniam ventiliatoriaus panaudojimui įvairiose situacijose. Arba prašome suteikti galimybę pasiūlyti ventiliatorių su papildomu monitoriumi išplėstinių parametrų atvaizdavimui – tokiu atveju galėtume pasiūlyti papildomą 22 colių įstrižainės monitorių, kuris būtų tvirtinamas ant to paties vežimėlio kai ir ventiliatorius bei sudarytų vieną bendrą sistemą. 3. Prašome naikinti reikalavimą, nes jis nepagrįstai riboja konkurenciją. Galime pasiūlyti aukščiausios klasės ventiliatorių, kuris yra pakankamai kompaktiškas, kad jį visą būtų galima tvirtinti konsolės priekyje (nuoroda į 18p. reikalavimą), todėl monitoriaus tvirtinimas atskirai netenka prasmės. Viso prietaiso buvimas priekinėje konsolės pusėje užtikrina sklandesnį darbą ir patogesnį, greitesnį prietaiso ir jo jungčių prieinamumą. | Perkančioji organizacija nesutinka keisti reikalavimo. 15“ yra minimalus būtinas ekrano dydis. Ventiliatorius bus montuojamas į turimas konsoles, atskiriant ekraną nuo pagrindinio korpuso. |
| 5. | Ventiliacijos režimai: 1. Tūriu asistuojanti/kontroliuojama ventiliacija (V-A/C) 2. Slėgiu asistuojanti/kontroliuojama ventiliacija (P-A/C) 3. Nuolatinio teigiamo slėgio ventiliacija (CPAP) 4. Tūriu kontroliuojama sinchronizuota pertraukiama ventiliacija (SIMV-V) 5. Slėgiu kontroliuojama sinchronizuota pertraukiama ventiliacija (SIMV-P) 6. Dviejų slėgio lygių ventiliacija (PC-BiPAP arba BiVent APRV arba BiLevel arba DuoLevel) 7. Slėgį atpalaiduojanti ventiliacija (APRV) 8. Adaptyvi minutinio tūrio ventiliacija AMV arba ASV 9. Slėgiu reguliuojama turiu kontroliuojama ventiliacija (PRVC arba lygiavertė) 10. Neinvazinė ventiliacija (NIV) | Prašome įtraukti atitinkamus ventiliavimo režimus kaip lygiaverčius, kaip žinoma, skirtingi gamintojai savo siūlomiems režimams suteikia skirtingus trumpinius, nors tie režimai atlieka tas pačias funkcijas kaip ir reikalaujamieji. Papildomai pridedame atskirą failą su išsamiais mūsų siūlomo prietaiso ventiliavimo režimais. Atitinkami mūsų siūlomo gamintojo režimai būtų tokie: - VC - PC - CPAP/PS - VC-SIMV - PC-SIMV - BIPPV - APRV - AdVent ir ProVent – mūsų prietaisas gali pasiūlyti net du adaptyviuosius ventiliavimo režimus - PCVT - Mūsų prietaisas užtikrina daugumą ventiliavimo režimų ir neinvaziniu būdu. | Perkančioji organizacija nesutinka keisti reikalavimo. Ventiliavimo režimai yra standartiniai, sutinkami ne vieno gamintojo aparatuose, aiškiai aprašyti ir nurodyti jų trumpiniai. |
| 6. | Aukštos tėkmės deguonies terapijos režimas ≥ 80 l/min. | ≥ 60 l/min. | Perkančioji organizacija sutinka keisti reikalavimą į „≥ 60 l/min.“ |
| 7. | Slėgio trigerio jautrumo ribos ≥ (-10) – (-0,5) cmH2O | Manome, jog įsivėlė klaida – įprastai slėgio trigerio reikšmės nurodomos teigiamomis vertėmis, o ne neigiamomis (kaip šiuo atveju), tad prašome reikalavimą formuluoti taip „≥ 0,5 – 10 cmH2O „ | Klaidos nėra, slėgio trigeris žymimas su -. Tuo tarpu tėkmės trigeris žymimas be -. -10 yra mažiau jautru nei -0,5 cmH2O. Slėgio trigerio nurodymas be minuso būtų laikomas lygiaverčiu. |
| 15. | Paramagnetinis O₂ sensorius - Būtina | Prašome keisti reikalavimą ir formuluoti taip: „Paramagnetinis arba ultragarsinis O₂ sensorius - būtina“ Ultragarsinis O₂ sensorius nereikalauja priežiūros, kalibravimo ar periodinio keitimo, taip pat, mūsų atveju šiai daliai suteikiama „lifetime“ gamintojo garantija, todėl nėra priežasties nepagrįstai apriboti konkurencijos ir reikalauti konkrečiai paramagnetinio sensoriaus, kurį pasiūlyti gali tik labai ribotas skaičius tiekėjų. | Perkančioji organizacija sutinka keisti reikalavimą į „Paramagnetinis arba ultragarsinis O₂ sensorius – Būtina“ |
| 18. | Tiekėjas įsipareigoja sumontuoti DPV aparatą į ligoninės turimas konsolių sistemas DPV aparato monitorius montuojamas priekyje konsolės, korpusas nugaroje konsolės | Prašome keisti reikalavimą, nes jis nepagrįstai riboja konkurenciją. Galime pasiūlyti aukščiausios klasės ventiliatorių, kuris yra pakankamai kompaktiškas, kad jį visą būtų galima tvirtinti konsolės priekyje, todėl monitoriaus tvirtinimas atskirai netenka prasmės. Viso prietaiso buvimas priekinėje konsolės pusėje užtikrina sklandesnį darbą ir patogesnį, greitesnį prietaiso ir jo jungčių prieinamumą. Prašome reikalavimą formuluoti taip: „DPV aparato monitorius montuojamas priekyje konsolės, korpusas nugaroje konsolės arba visas aparatas montuojamas priekyje konsolės“ | Perkančioji organizacija nesutinka keisti reikalavimo. Reikalavimas atitinka įstaigos poreikius ir yra būtinas - DPV aparato monitorius montuojamas priekyje konsolės, korpusas konsolės nugaroje. Hamilton, Mindray, Maquet aparatai turi atskiriamų ekranų modelius ir gali būti sumontuojami į konsoles. |
| APIBENDRINIMAI, IŠVADOS IR SIŪLYMAI |  |  |  |
| Rinkos dalyvių konsultacijoje sudalyvavo 3 dalyviai, kurie turėjo pastabų ir siūlymų techninės specifikacijos projektui, kuriuos perkančioji organizacija išnagrinėjo bei įvertino. Vykdydama pirkimą perkančioji organizacija atsižvelgs į kai kuriuos gautus siūlymus ir rekomendacijas. |  |  |  |