| Eil. Nr. |  | Gaminio pavadinimas | Specifikacija | Tiekėjo pastabos/komentarai/ klausimai/pasiūlymai techninės specifikacijos parametrams | Mato vnt. | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I DALIS. PRIEMONĖS SKIRTOS RANKINEI AUKŠTO LYGIO DEZINFEKCIJAI |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Lanksčių endoskopų ploviklis prieš aukšto lygio dezinfekciją | - Enzimų ir riebiųjų alkoholių etoksilatų pagrindu - Mažos koncentracijos (0,5-2,0%) ekspozicijos laikas (5-15 min.) - Visiškai neputojantis - Suderinama su aukšto lygio dezinfektantu - Pozicijos 1.2-1.3 suderinamos - Darbinio tirpalo pH neutralus - Sertifikuota pagal MDR 2017/745 EB, klasė I |  | l | 120 |
| ##### 1.2 |  | ##### Aukšto lygio dezinfekcijos priemonė lankstiesiems endoskopams | - Veiklioji medžiaga – peracto rūgštis, pasigaminanti ex tempore sumaišius rūšties generatorių su aktyvatoriumi, 900 – 1200 ppm - Pasižyminti baktericidiniu sut. su EN 14561 ir EN 13727 – 5 min. tuberkuliocidiniu/mikobaktericidiniu sut. su EN 14563 ir EN 14348 – 10 min., fungicidiniu ir mielocidiniu sut. su EN 14562 ir EN 13624 – 10 min., virucidiniu sut. EN 14476 ir EN 17111 – 10 min., sporicidiniu sut. su EN17126 – 30 min., sporicidiniu sut. su EN17126 (Cl. Difficile) – 10 min. - Darbinis tirpalas skaidrus - Darbinio tirpalo efektyvumas, ypač jei buvo užterštumas arba aukštesnė patalpos temperatūra vertinamas kartu tiekiamomis gamintojo testinėmis juostelėmis (50 vnt.) - Skirta dezinfekuoti instrumentus, endoskopus ir kitus jautrius šilumai plastmasės, gumos gaminius bei instrumentus, kietus endoskopus (kurių negalima sterilizuoti aukštoje temperatūroje) - Sertifikuota sut. su MDR 2017/745 EB, klasė II b - Darbinis tirpalas greitai paruošiamas – aktyvavus iš karto praskiedus - Pakuotėje du buteliukai (koncentruota rūgštis ir aktyvatorius), skirti bendram 5 ltr darbinio tirpalo paruošimui - Testinės juostelės tirpalo efektyvumui vertinti (nespecifikuojama, tinkama tik naudojamai ALD priemonei vertinti) – 50 vnt. |  | fl | 250 |
| 1.3 |  | Dezinfekcinė medžiaga instrumentų valymui ir dezinfekcijai | - Veikliosios ir pagalbinės medžiagos: ketvirtiniai amonio junginiai ir enzimų kompleksas (proteazės, amilazės ir mananazės), korozijos inhibitoriai, nejoninės paviršiaus aktyvios medžiagos, chalatai - Veikia (užterštomis sąlygomis) bakterijas (atitinka EN 13727, EN 14561) 0,5% koncentracijoje per 5 min., mikobakterijas (atitinka EN14348 ir EN14563) 1,0% per 30 min. mielinius grybelius (atitinka EN 13624 ir EN14562) 0,5% koncentracijoje per 5 min., virusus (atitinka EN14476 ir 17111) 0,5% koncentracijoje iki 15 min. - Skirta medicininių instrumentų dezinfekcijai prieš sterilizaciją - Priemonės pavidalas – skystas koncentratas - Paruoštą darbinį tirpalą uždarose talpose galima laikyti iki 7-ų parų - Fasuotė: 1 litro (su dozatoriumi) - pH vertės: koncentrato - 7,80-7,85, darbinių tirpalų (0,5%) - 8,00-8,10 - Medicininės paskirties II b klasės produktas |  | l | 50 |
| 1.4. |  | Dezinfekcinė medžiaga instrumentų valymui ir dezinfekcijai | 1. Veikliosios ir pagalbinės medžiagos: ketvirtiniai amonio junginiai ir enzimų kompleksas (proteazės, amilazės ir mananazės), korozijos inhibitoriai, nejoninės paviršiaus aktyvios medžiagos, chalatai; 2. Veikia (užterštomis sąlygomis) bakterijas (atitinka EN 13727, EN 14561) 0,5% koncentracijoje per 5 min., mikobakterijas (atitinka EN14348 ir EN14563) 1,0% per 30 min., mielinius grybelius (atitinka EN 13624 ir EN14562) 0,5% koncentracijoje per 5 min., virusus (atitinka EN14476 ir 17111) 0,5% koncentracijoje iki 15 min.; 3. Skirta medicininių instrumentų dezinfekcijai prieš sterilizaciją; 4. Priemonės pavidalas – skystas koncentratas; 5. Paruoštą darbinį tirpalą uždarose talpose galima laikyti iki 7-ų parų. 6. Fasuotė: 5 l (su dozatoriumi) 7. pH vertės: koncentrato - 7,8 (±0,5), darbinio tirpalo (0,5%) – 8 (±0,1); 8. Medicininės paskirties II b klasės produktas. |  | l | 50 |
|  |  | II DALIS. Priemonės skirtos termolabilių medicininių instrumentų dezinfekcijai automatinėse endoskopų plovimo mašinose „Olympus“ |  |  |  |  |
| 2.1. | Dezinfekcijos priemonė, tinkanti OLYMPUS endoskopų plovimo dezinfekavimo mašinoms |  | 1. Veikliosios medžiagos: vandenilio peroksido tirpalas 25-30%, acto rūgštis 5-10%, peracto rūgštis 2.5-5% 2. Dozuojama siurblio pagalba: dozavimas 1,2-1,4 % (12-14 ml/l) 3. Pakuotės talpa ne daugiau 2,8 l 4. Temperatūra 35°C 5. Kontakto trukmė: 5 min 6. Siūloma priemonė turi būti įrašyta įrašyta tarp Olympus endoskopų gamintojų rekomenduojamų naudoti priemonių. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus. 7. Aprašymas ir naudotojo instrukcija originalo ir lietuvių kalba. 8. Pakuotėje yra 3 bakeliai, viso 8,4 l |  | fl | 195 |
| 2.2. | Aktyvatorius, tinkantis OLYMPUS endoskopų plovimo dezinfekavimo mašinoms |  | 1. Veiklioji medžiaga: Natrio hidroksidas 2.5-5% 2. Dozuojama siurblio pagalba: dozavimas 1,2-1,4 % (12-14 ml/l). 3. Pakuotės talpa ne mažiau 5 l 4. Temperatūra 35°C 5. Kontakto trukmė: 5 min 6. Siūloma priemonė turi būti įrašyta įrašyta tarp Olympus endoskopų gamintojų rekomenduojamų naudoti priemonių. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus 7. Aprašymas ir naudotojo instrukcija originalo ir lietuvių kalba 8. Pakuotėje yra 3 bakeliai, viso 15 l |  | fl | 120 |
| 2.3. | Ploviklis, tinkantis OLYMPUS endoskopų plovimo dezinfekavimo mašinoms |  | 1. Veikliosios medžiagos: riebiųjų alkoholių etoksilatai 5-10%, etanolaminai 5-10%, propilenglikoliai 2.5-5%, natrio kumensulfonatas 3-5% 2. Dozuojama siurblio pagalba: dozavimas 0,6-0,7 % (6-7 ml/l). 3. Pakuotės talpa ne mažiau 5 litrų 4. Temperatūra 35°C 5. Kontakto trukmė: 3 min 6. Siūloma priemonė turi būti įrašyta įrašyta tarp Olympus endoskopų gamintojų rekomenduojamų naudoti priemonių. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus. 7. Aprašymas ir naudotojo instrukcija originalo ir lietuvių kalba 8. Pakuotėje yra 3 bakeliai, viso 15 l |  | fl | 105 |