Pastaba. Pilkai pažymėtas eilutes pildo Tiekėjas

Pirkimo sąlygų priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA

KOMPIUTERINIS TOMOGRAFAS (Nr. 10109)

2025-   -

| Paslaugų teikėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai: |  |
| --- | --- |
| Paslaugų teikėjo kodas: |  |
| Paslaugų teikėjo adresas: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė, pareigos |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas: |  |
| Pildoma, jei tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, turi kolegialų valdymo organą ar priežiūros organo narį (-ius) (VPĮ 46 str. 2 d. 2 p.): |  |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |

Tiekėjo patvirtinimai:

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1. atviro (tarptautinio) konkurso skelbime CVP IS, kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

3. Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam paslaugų pirkimo sutarties įvykdymui.

4. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Bendrieji reikalavimai:

1. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai ir pan.). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.

2. Perkamai prekei (rentgeno diagnostikos įrangai) yra taikomas reikalavimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4. p. „prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos“, Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą/ deklaraciją.

3. Siūlomas kompiuterinis tomografas ir su juo komplektuojamo kontrastinio tirpalo injektorius turi būti pažymėti CE ženklu ir atitikti Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 reikalavimus medicinos prietaisams. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.

4. Perkamas kompiuterinis tomografas bei kartu su juo pateikiami dokumentai turi atitikti Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje“ nurodytiems reikalavimams. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti deklaraciją dėl atitikimo.

5. Įranga turi būti suinstaliuota, sumontuota, įskaitant projekto radiacinei saugai paruošimą bei jo ekspertizę, ir paruošta eksploatacijai pagal Lietuvos higienos normos HN 31:2008 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ radiacinės saugos reikalavimus.

6. Sumontavus ir suderinus įrangą, turi būti atlikti kompiuterinės tomografijos įrangos kokybės kontrolės priėmimo bandymai pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009 (Kokybės kontrolės reikalavimai ir vertinimo kriterijai medicininėje rentgenodiagnostikoje" patvirtinimo)) ir perkančiajai organizacijai pateikti bandymų protokolai.

7. Prekei ir visoms jos sudėtinėms dalims bei komplektuojamosioms detalėms (įskaitant, bet neapsiribojant rentgeno vamzdžiu) nepriklausomai nuo Prekės naudojimo intensyvumo suteikiama 60 mėnesių garantija. Kartu su pasiūlymu pateikiama tiekėjo/ gamintojo deklaracija.

Techniniai reikalavimai pirkimo objektui:

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujama reikšmė | Siūloma parametro reikšmė | Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą gamintojo pateiktuose dokumentuose ( psl. Nr.). Dokumentuose būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kompiuterinio tomografo (KT) bazinė skenavimo dalis. |  |  |  |
| 1.1. | Paskirtis | Viso žmogaus kūno tyrimams. Daugiapjūvis rentgeno kompiuterinės tomografijos (KT) aparatas suaugusiųjų neurologijai, onkologijai, politraumoms ir kardiologijai |  |  |
| 1.2. | Skenavimo technologija: 1. Daugiapjūvis skenavimas 2. Spiralinis skenavimas 3. Topogramos 4. Perfuzijos | Būtina |  |  |
| 1.3 | Pjūvių skaičius, gaunamas vieno pilno apsisukimo (360o) metu | ≥ 384 |  |  |
| 1.4 | Skenavimo įrenginio angos diametras | ≥ 78 cm |  |  |
| 1.5 | Maksimalus tyrimo lauko diametras FOV | ≥ 50 cm |  |  |
| 1.6 | Detektoriaus eilių skaičius z-ašies kryptimi (išilginis). | ≥ 192 (komplektuojant su dviejų rentgeno vamzdžių arba dvisluoksnio detektoriaus konstrukcija, detektoriaus eilių skaičius sumuojamas) |  |  |
| 1.7 | Efektyvus detektorių matricos plotis izocentre z-ašies kryptimi (išilginis). | ≥ 80 mm |  |  |
| 1.8 | Trumpiausiais skenavimo laikas prie 360o apsisukimo | ≤ 0.35 s |  |  |
| 1.9 | Dinaminio kontrastavimo (4D skanavimo) zona z-ašies (išilgine) kryptimi | ≥ 80 mm |  |  |
| 1.10 | Generatoriaus galia, atmetus iteratyvio rekonstrukcijos algoritmų įtaką | ≥ 100 kW, komplektuojant su dviejų rentgeno vamzdžių sistema reikalavimas taikomas kiekvienam generatoriui |  |  |
| 1.11 | Rentgeno generatoriaus srovės pasirinkimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | ≥ 20 - 900 mA |  |  |
| 1.12 | Bendras detektoriaus elementų skaičius | ≥ 149000 |  |  |
| 1.13 | EKG sinchronizacijos funkcija, užtikrinanti kokybišką kylančios aortos, vainikinių arterijų vertinimą urgentinėmis sąlygomis, galimybę atlikti „trigubo atmetimo tyrimą“ (angl. triple-rule-out) | 1. Prospektyvinis EKG sinchronizuotas skenavimas; 2. Retrospektyvinis EKG sinchronizuotas skenavimas. |  |  |
| 2. | Rentgeno spindulių gamybos charakteristikos: |  |  |  |
| 2.1 | Paciento apšvitą mažinančios technologijos: automatinė srovės (mA) moduliacija | Būtina |  |  |
| 2.2 | Dviejų arba daugiau energijų (angl. dual-energy arba multienergy) tyrimų įranga | Būtina |  |  |
| 3 | Vaizdo rekonstrukcijos, kokybės ir paciento apšvitos charakteristikos |  |  |  |
| 3.1 | Vaizdų rekonstrukcija atliekama kartu su skenavimu | Būtina |  |  |
| 3.2 | Iteratyvios rekonstrukcijos algoritmų sistema, kuri įgalina sumažinti paciento apšvitą (Admire, IMR, ASiR-V, AIDR 3D ar lygiavertis algoritmas) | Būtina, komplektuojama valdymo kompiuteryje, nurodyti firminį pavadinimą |  |  |
| 3.3 | Specializuotas algoritmas metalinių implantų sukeltiems artefaktams sumažinti (iMAR, OMAR, MAR, SEMAR ar lygiavertis algoritmas) | Būtina, komplektuojama valdymo kompiuteryje, nurodyti firminį pavadinimą ir pateikti rekonstrukcijų algoritmo aprašą |  |  |
| 3.4 | Erdvinė rezoliucija esant 0% ARBA 2% MTF, X-Y ir Z plokštumose | ≥ 16 lp/cm |  |  |
| 3.5 | Maksimali laikinė skyra (angl. temporal resolution) | ≤ 140 ms |  |  |
| 4. | Paciento stalas |  |  |  |
| 4.1 | Maksimalus paciento svoris | ≥ 295 kg |  |  |
| 4.2 | Skenuojamas stalviršio diapazonas | ≥ 190 cm |  |  |
| 5 | Papildomi funkcionalumai |  |  |  |
| 5.1 | Ant arkos sumontuotas monitorius paciento informacijos ir skenavimo informacijos atvaizdavimui | Būtina |  |  |
| 6. | Radiologo diagnostinė darbo stotis vaizdų peržiūrai ir analizei su visa aparatūrine ir programine įranga. Kompiuterinis tomografas atlika išvardintus tyrimus | Serverinė darbo stotis su ≥3 konkurentiniais vartotojais (darbo stotimis) arba ≥3 atskiros darbo stotys. Serverinės darbo stoties techniniai parametrai turi atitikti rekomenduojamus programinės įrangos parametrus |  |  |
| 6.1 | Radiologo darbo stočių aparatinės įrangos komplektai (kompiuteris, pelė, klaviatūra, diagnostinis monitorius ir monitorius pacientų sąrašui) Radiologo darbo vietos techniniai parametrai turi atitikti rekomenduojamus programinės įrangos parametrus | ≥3 |  |  |
| 6.2 | Darbo stoties diagnostinio monitoriaus įstrižainė | ≥ 30 coliai |  |  |
| 6.3 | Darbo stoties diagnostinio monitoriaus šviesumas | ≥ 1000 cd/m² |  |  |
| 6.4 | Darbo stoties diagnostinio monitoriaus Dicom kalibracija | Būtina |  |  |
| 6.5 | Papildomas monitorius pacientų sąrašo peržiūrai | ≥ 24 coliai |  |  |
| 6.6 | Papildomas monitorius maksimalus skaistis | ≥ 500 cd/m2, |  |  |
| 6.7 | Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai: 1vnt. Serverinei darbo stočiai ir ≥2vnt darbo stotims ARBA ≥ 3vnt darbo stotims, kai siūloma atskiros darbo stotys Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai turi užtikrinti ≥15 min darbą nesant elektros energijos tiekimui. | Būtina |  |  |
| 6.8 | Skenuotos srities KT angiografinių tyrimų automatizuotos 3D rekonstrukcijos, trimačių paviršių, tūrio ir daugiaplokštuminių rekonstrukcijų programos; | 1. Privaloma visose darbo vietose; 2. Su galimybe naudoti vienu metu visose darbo vietose. |  |  |
| 6.9 | Periferinių kraujagyslių tyrimų vertinimo programa; | 1. Privaloma visose darbo vietose; 2. Su galimybe naudoti vienu metu visose darbo vietose. |  |  |
| 6.10 | Automatinis kaulinio audinio pašalinimas | 1. Privaloma visose darbo vietose; 2. Su galimybe naudoti vienu metu visose darbo vietose. |  |  |
| 6.11 | Abdominalinių tyrimų analizės paketas | 1. Privaloma visose darbo vietose; 2. Su galimybe naudoti vienu metu visose darbo vietose. |  |  |
| 6.12 | Muskuloskeleto tyrimų analizės paketas | 1. Privaloma visose darbo vietose; 2. Su galimybe naudoti vienu metu visose darbo vietose. |  |  |
| 6.13 | Kvėpavimo takų tyrimų analizės paketas | 1. Privaloma visose darbo vietose; 2. Su galimybe naudoti vienu metu visose darbo vietose. |  |  |
| 6.14 | Inkstų tyrimų analizės paketas | 1. Privaloma visose darbo vietose; 2. Su galimybe naudoti vienu metu visose darbo vietose. |  |  |
| 6.15 | Urogramų tyrimų analizės paketas | 1. Privaloma visose darbo vietose; 2. Su galimybe naudoti vienu metu visose darbo vietose. |  |  |
| 6.16 | Aortos tyrimų analizės paketas | 1. Privaloma visose darbo vietose; 2. Su galimybe naudoti vienu metu visose darbo vietose. |  |  |
| 6.17 | Karotidžių tyrimų analizės paketas | 1. Privaloma visose darbo vietose; 2. Su galimybe naudoti vienu metu visose darbo vietose. |  |  |
| 6.18 | Vilio rato tyrimų analizės paketas | 1. Privaloma visose darbo vietose; 2. Su galimybe naudoti vienu metu visose darbo vietose. |  |  |
| 6.19 | Smegenų perfuzijos analizės paketas | 1. Privaloma visose darbo vietose; 2. Su galimybe naudoti vienu metu visose darbo vietose. |  |  |
| 6.20 | Kalcio kiekio paskaičiavimas širdies tyrimuose | 1. Privaloma visose darbo vietose; 2. Su galimybe naudoti vienu metu visose darbo vietose. |  |  |
| 6.21 | Automatizuota širdies tyrimų vertinimo programa | 1. Privaloma visose darbo vietose; 2. Su galimybe naudoti vienu metu visose darbo vietose. |  |  |
| 6.22 | Automatizuotos plaučių židininių pakitimų takų analizės programos; | 1. Privaloma visose darbo vietose; 2. Su galimybe naudoti vienu metu visose darbo vietose. |  |  |
| 6.23 | Specializuota programa vaizdų, gautų tiriant dviem ar daugiau energijų, analizei. | 1. Privaloma visose darbo vietose; 2. Su galimybe naudoti vienu metu visose darbo vietose. |  |  |
| 6.24 | Kompiuterinio tomografo ir darbo stočių įjungimas į jau veikiantį ligoninės diagnostinių stočių tinklą bei PACS tinklą | Būtinas |  |  |
| 6.25 | Palaikomi DICOM protokolai: | 1. DICOM Print arba lygiavertis – vaizdų spausdinimui; 2. DICOM Send arba lygiavertis – informacijos perdavimui; 3. DICOM protokolas informacijos išsaugojimui ir nuskaitymui DICOM formatu išorinėse laikmenose (USB, CD/DVD). 4. DICOM Modality Worklist arba lygiavertis - medicininių tyrimų darbo sąrašų automatiniam pateikimui; 5. DICOM Radiation Dose Structured Report arba lygiavertis – paciento gautos radiacijos dozės struktūrizuotam dokumentavimui ir perdavimui |  |  |
| 7 | Automatinis boliusinis kontrastinio tirpalo injektorius |  |  |  |
| 7.1 | Injekcinio preparato aktyvus pašildymas ir temperatūros palaikymas | Būtina |  |  |
| 7.2 | Vienmomentinis ne mažiau kaip dviejų injekcinių talpų | Būtina |  |  |
| 7.3 | Kontrastinio tirpalo ir fiziologinio tirpalo maišymo funkcija pasirinktomis proporcijomis | Būtina |  |  |
| 8. | Kiti reikalavimai |  |  |  |
| 8.1 | Įrangos ir priemonių (fantomų) komplektas KT kalibravimui bei kokybės kontrolei atlikti. | Būtina. |  |  |

Pasiūlymo kaina:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekės gamintojas, šalis, modelis (kodas) | Kiekis | Kaina Eur (be PVM) | PVM tarifas (%) | Kaina Eur (su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kompiuterinis tomografas |  | 1 kompl. |  |  |  |

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo

| Pasiūlymo priedai: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne |

*Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos VPĮ 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali.

| Numatomi pasitelkti subtiekėjai (jei numatoma): |  |  |
| --- | --- | --- |
| Subtiekėjo pavadinimas | Subtiekėjo kodas | Perduodama veikla, jos dalis (Eur) pasiūlymo kainoje |