Endoskopų plovimo – dezinfekavimo mašinos techniniai reikalavimai 
	Eil. Nr.
	Parametrai
	Reikalavimai
	Siūlomo prietaiso atitikimas reikalavimams nurodant puslapį pagrindžiančiame dokumente

	1. 
	Paskirtis
	Lanksčių vaizdo endoskopų plovimas bei dezinfekavimas
	

	2. 
	Tipas
	Automatinė plovimo - dezinfekavimo sistema 
	

	3. 
	Vienu metu apruošiamų endoskopų kiekis 
	Ne mažiau 2 endoskopų
	

	4. 
	Dezinfekavimo metodas
	Išorinio paviršiaus mirkymas 

bei vidinių kanalų skalavimas dezinfektantu
	

	5. 
	Valdymo ekranas 
	Lietimui jautrus
	

	6. 
	Proceso eigos spausdintuvas
	Būtinas
	

	7. 
	Endoskopų hermetiškumo testas
	Būtinas
	

	8. 
	Kiekvieno plovimo – dezinfekavimo proceso etapo trukmės pasirinkimas ir protokolų išsaugojimas
	Būtinas
	

	9. 
	Iš anksto suvestos endoskopų apruošimo programos su keičiamais parametrais
	Ne mažiau 10 programų
	

	10. 
	Mašinos dangtis su skaidriu langu
	Būtinas dangčio užrakinimas proceso metu
	

	11. 
	Mašina pritaikyta dezinfekciniams tirpalams:

- paruoštiems naudoti
	Būtina
	

	12. 
	Dezinfektanto rezervuaras daugkartiniam panaudojimui
	Ne mažiau 1 rezervuaro po 15±2 litrų talpos
	

	13. 
	Ploviklio rezervuaro talpa
	Ne mažiau nuo 0 iki 10 litrų
	

	14. 
	Alkoholio rezervuaro talpa
	Ne mažiau nuo 0 iki 10 litrų 
	

	15. 
	Į endoskopo kanalus pučiamo oro filtravimas
	Būtinas HEPA filtras
	

	16. 
	Mašinos matmenys 

(aukštis x plotis x gylis)
	100±10 x 60±10 x 80±10 cm (AxPxG)
	

	17. 
	Mašina sumontuota ant ratukų
	Ne mažiau du ratukai su stabdžiais
	

	18. 
	Elektros instaliacija
	Viena fazė, 220V±10%
	

	19. 
	Vandens sterilizavimas 
	Būtinas
	

	20. 
	Komplekte yra:

·  plovimo – dezinfekavimo mašina

·  vandens minkštinimo sistema

·  vandens filtravimo sistema

·  jungčių komplektas ligoninėje eksploatuojamiems lankstiems endoskopams
	- 1 vnt.

- 1 vnt.

- 1 vnt.

- 2 kompl.


	

	21. 
	Garantinis laikotarpis
	Ne mažiau 12 mėnesių
	

	22. 
	Sertifikatai
	CE atitikties deklaracija, su pasiūlymu teikiama kopija
	

	23. 
	Pristatant prekę pridedamas vartotojo vadovas anglų ir lietuvių kalbomis.
	Būtina
	


