Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Prekė turi būti nauja, nenaudota. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Prekės kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekė turės būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

- Būtina įskaičiuota į galutinę pasiūlymo kainą, kad sumontavus ir suderius įrangą, bus privaloma atlikti mobilaus rentgeno aparato kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009), Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, pateikti bandymų protokolus.

- Tiekėjas kartu su Preke turi pateikti:

  - Prekės eksploatavimo vadovą ar lygiavertį dokumentą.

- Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:

  - atitikties deklaraciją (gaminio kokybės užtikrinimą)/CE sertifikatą anglų ir lietuvių kalba (pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija);

3.2.	dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai anglų ir lietuvių kalba (pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija). Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

- Prekei suteikiama ne mažesnė nei 24 mėn. garantija:

  - Garantijos laikotarpiu tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir (ar) medžiagas), garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą ir techninės būklės patikrinimus pagal gamintojo reikalavimus. Visą garantijos laikotarpį pirkėjui teikia išsamias konsultacijas ir paaiškinimus. Garantinio gedimo atveju, nemokamai remontuoja arba keičia sugedusias dalis (detales), medžiagas.

4.2.	Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t. y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

Pateikiami dokumentai tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninės dokumentų kopijos anglų ir lietuvių kalba.

Lentelė. Tiekėjo siūlomos prekės rodikliai.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomo mobilaus rentgeno prietaiso rodikliai, jų reikšmės, aprašymas [Tiekėjas nurodo konkrečius rodiklius, jų reikšmes, aprašymus] | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (priedo pav., psl.) [pildo Tiekėjas] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Mobilaus rentgeno prietaisas 1 vnt. |  |  |  |  |
| Prekės gamintojas Prekės modelis |  |  | Įrašo tiekėjas..... Prekės gamintojas Prekės modelis | [pildo Tiekėjas] |
| 1. | Mechaninės charakteristikos |  |  |  |
| 1.1 | Teleskopinio tipo rentgeno vamzdžio kolona | Būtina | Įrašo tiekėjas ....... Taip/Ne [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | [pildo Tiekėjas] |
| 1.2 | Aukštis transportavimo metu | ≤ 1300 mm | Įrašo tiekėjas....... mm [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | [pildo Tiekėjas] |
| 1.3 | Plotis transportavimo metu | ≤ 600 mm | Įrašo tiekėjas....... mm [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | [pildo Tiekėjas] |
| 1.4 | Rentgeno aparato motorizuotas judėjimas | Būtina, maksimalus judėjimo greitis ≥ 5 km/h | Įrašo tiekėjas....... km/h [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | [pildo Tiekėjas] |
| 1.5 | Maitinimas tiekiamas iš vidinių baterijų | Būtina | Įrašo tiekėjas ....... Taip/Ne [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | [pildo Tiekėjas] |
| 1.6 | Svoris | ≤ 440 kg | Įrašo tiekėjas....... kg [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | [pildo Tiekėjas] |
| 1.7 | Kliūčių daviklis | Būtina | Įrašo tiekėjas ....... Taip/Ne [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | [pildo Tiekėjas] |
| 1.8 | Maksimalus atstumas nuo grindų iki fokuso | ≥ 2000 mm | Įrašo tiekėjas....... mm [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | [pildo Tiekėjas] |
| 1.9 | Minimalus atstumas nuo grindų iki fokuso | ≤ 680 mm | Įrašo tiekėjas....... mm [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | [pildo Tiekėjas] |
| 1.10 | Laikiklio pasukimas kampu aplink vertikalią ašį | ≥ ±270° | Įrašo tiekėjas....... ° [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | [pildo Tiekėjas] |
| 1.11 | Rentgeno vamzdžio pavertimas kampu | ≥ 120° | Įrašo tiekėjas....... ° [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | [pildo Tiekėjas] |
| 1.12 | Maksimalus horizontalios teleskopinės rankos ilgis nuo kolonos krašto | ≥ 1200 mm | Įrašo tiekėjas....... mm [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | [pildo Tiekėjas] |
| 1.13 | Minimalus horizontalios teleskopinės rankos ilgis nuo kolonos krašto | ≤ 650 mm | Įrašo tiekėjas....... mm [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | [pildo Tiekėjas] |
| 1.14 | Rankinis detektoriaus užraktas | Būtina | Įrašo tiekėjas ....... Taip/Ne [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | [pildo Tiekėjas] |
| 2. | Rentgeno spindulių generatorius |  |  |  |
| 2.1 | Maksimali galia | ≥ 30 kW | Įrašo tiekėjas....... kW [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | [pildo Tiekėjas] |
| 2.2 | Įtampos diapazonas | ≥ (40-130) kV | Įrašo tiekėjas....... kV [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | [pildo Tiekėjas] |
| 2.3 | Srovės ir laiko sandaugos diapazonas | ≥ (0,5-320) mAs | Įrašo tiekėjas....... mAs [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | [pildo Tiekėjas] |
| 2.4 | Maksimali srovė | ≥ 400 mA | Įrašo tiekėjas....... mA [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | [pildo Tiekėjas] |
| 2.5 | Anatominės programos | Būtina | Įrašo tiekėjas ....... Taip/Ne [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | [pildo Tiekėjas] |
| 3. | Rentgeno vamzdis |  |  |  |
| 3.1 | Židinio dėmių kiekis | ≥ 2 | Įrašo tiekėjas....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | [pildo Tiekėjas] |
| 3.2 | Besisukantis anodas | Būtina | Įrašo tiekėjas ....... Taip/Ne [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | [pildo Tiekėjas] |
| 3.3 | Maksimalus anodo aušinimas | ≥ 800 W | Įrašo tiekėjas....... W [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | [pildo Tiekėjas] |
| 3.4 | Vamzdžio šiluminė talpa | ≥ 1000 kHU | Įrašo tiekėjas....... kHU [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | [pildo Tiekėjas] |
| 4. | Rentgeno spindulių kolimatorius |  |  |  |
| 4.1 | Kolimatoriaus pasukimo kampas aplink savo ašį | ≥ ± 90° | Įrašo tiekėjas....... ° [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | [pildo Tiekėjas] |
| 4.2 | Indikacinis rentgeno spindulių šviesos laukas | Būtina | Įrašo tiekėjas ....... Taip/Ne [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | [pildo Tiekėjas] |
| 5. | Rentgeno technologo darbo vieta |  |  |  |
| 5.1 | Informacijos iš detektoriaus nuskaitymas | Būtina | Įrašo tiekėjas ....... Taip/Ne [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | [pildo Tiekėjas] |
| 5.2 | Ekspozicijos parametrų valdymas | Būtina | Įrašo tiekėjas ....... Taip/Ne [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | [pildo Tiekėjas] |
| 5.3 | Gautų vaizdų peržiūra | Būtina | Įrašo tiekėjas ....... Taip/Ne [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | [pildo Tiekėjas] |
| 5.4 | Galimybė gauti pacientų sąrašą iš ligoninės informacinės sistemos (DICOM Modality Worklist) | Būtina | Įrašo tiekėjas ....... Taip/Ne [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | [pildo Tiekėjas] |
| 5.5 | Vaizdų išsaugojimas (DICOM Storage) | Būtina | Įrašo tiekėjas ....... Taip/Ne [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | [pildo Tiekėjas] |
| 5.6 | Vaizdų spausdinimas (DICOM Print) | Būtina | Įrašo tiekėjas ....... Taip/Ne [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | [pildo Tiekėjas] |
| 5.7 | Apšvitos ataskaitos formavimas (DICOM SR) | Būtina | Įrašo tiekėjas ....... Taip/Ne [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | [pildo Tiekėjas] |
| 5.8 | Belaidis rentgeno vaizdų siuntimas į vaizdų archyvavimo sistemą | Būtina | Įrašo tiekėjas ....... Taip/Ne [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | [pildo Tiekėjas] |
| 5.9 | Lietimui jautraus ekrano įstrižainė | ≥ 19" colių | Įrašo tiekėjas....... colių [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | [pildo Tiekėjas] |
| 6. | Skaitmeninis rentgeno spindulių detektorius | 1 vnt. | Įrašo tiekėjas ....... Taip/Ne [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | [pildo Tiekėjas] |
| 6.1 | Ryšys su technologo darbo vieta | Belaidis | Įrašo tiekėjas ....... Taip/Ne [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | [pildo Tiekėjas] |
| 6.2 | Galimybė detektoriaus saugiam pernešimui (integruota rankena arba rankeną turintis dėklas) | Būtina | Įrašo tiekėjas ....... Taip/Ne [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | [pildo Tiekėjas] |
| 6.3 | Scintiliatoriaus tipas | CsI | Įrašo tiekėjas....... Taip/Ne [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | [pildo Tiekėjas] |
| 6.4 | Detektoriaus jautrios zonos dydis | ≥ (350 x 420) mm | Įrašo tiekėjas....... mm [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | [pildo Tiekėjas] |
| 6.5 | Pikselio dydis | ≤ 150 µm | Įrašo tiekėjas....... µm [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | [pildo Tiekėjas] |
| 6.6 | Detektoriaus kvantinis efektyvumas (angl. DQE) prie 0.5 lp/mm pagal IEC 6220-1 arba lygiavertį standartą | ≥ 65 % | Įrašo tiekėjas....... % [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | [pildo Tiekėjas] |
| 6.7 | Apsaugos nuo drėgmės klasė | ≥ IPX6 | Įrašo tiekėjas ....... Taip/Ne [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | [pildo Tiekėjas] |
| 6.8 | Maksimali leistina apkrova visame detektoriaus plote | ≥ 300 kg | Įrašo tiekėjas ....... kg [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | [pildo Tiekėjas] |
| 6.9 | Komplektuojamas su baterija autonominiam maitinimui | Būtina | Įrašo tiekėjas ....... Taip/Ne [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | [pildo Tiekėjas] |
| 6.10 | Detektoriaus veikimo laikas vienu baterijos(ų) įkrovimu | ≥ 8 val. | Įrašo tiekėjas ....... val. [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | [pildo Tiekėjas] |
| 6.11 | Baterijos krovimas integruotame detektoriaus dėkle | Būtina | Įrašo tiekėjas ....... Taip/Ne [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | [pildo Tiekėjas] |
| 6.12 | Detektoriaus svoris su baterija | ≤ 2.5 kg | Įrašo tiekėjas ....... kg [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | [pildo Tiekėjas] |
| 7. | Dozimetrijos sistema (įtaisas informuojantis apie jonizuojančios spinduliuotės kiekį, išspinduliuotą radiologinės procedūros metu). Dozės (DAP) atvaizdavimas DICOM radiologiniame vaizde. | Būtina | Įrašo tiekėjas ....... Taip/Ne [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | [pildo Tiekėjas] |
| Tiekėjo patvirtinimai |  |  |  |  |
| 8. | Siūlomos prekės atitikimas Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 “Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje” nurodytiems reikalavimams rentgeno diagnostikos įrangai bei kartu su įranga pateikiamiems dokumentams. | Būtinas tiekėjo patvirtinimas | Įrašo tiekėjas ....... Taip/Ne [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |  |
| 9. | Siūlomos prekės atitikimas Lietuvos higienos normoje HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ nurodytiems reikalavimams medicininės radiologijos įrangai bei kartu su įranga pateikiamiems dokumentams. | Būtinas tiekėjo patvirtinimas | Įrašo tiekėjas ....... Taip/Ne [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |  |

Pastabos:

- Galimi Tiekėjo siūlomų Prekės atitiktį įrodantys dokumentai: siūlomos Prekės gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai / deklaracijos / aprašymai / katalogai / aktyvios nuorodos į siūlomos Prekės gamintojo oficialias internetines svetaines, internetinius puslapius, gamintojo ir (ar) importuotojo patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

- Tiekėjai turi atidžiai peržiūrėti ir nepalikti neužpildytų eilučių lentelėse.

- Tiekėjo siūloma prekė turi atitikti ir tiekėjas turi įrodyti, kad siūloma prekė atitinka visus lentelėje „Tiekėjo siūlomos prekės rodikliai“ nurodytus reikalavimus prekei. Tiekėjo teikiama Prekės informacija ir dokumentai turi būti tokio detalumo, kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos Prekės atitiktimi iškeltiems reikalavimams ir nekiltų abejonių, kokią Prekę tiekėjas pristatys.

- Tiekėjo nurodomi dydžiai, kiekiai negali būti nurodyti su paklaida (pavyzdžiui, „apie“, „-/+“, „ne mažiau“, „kaip norėsite“, „kaip parašyta pirkimo dokumentuose“, ir pan.).