ATSAKYMAS Į RINKOS KONSULTACIJOS METU GAUTAS PASTABAS IR PASIŪLYMUS

Pranešame, kad LSMU Kauno ligoninė išnagrinėjo turniketo sistemų pirkimui pateiktus tiekėjų pasiūlymus, pastabas ir nutarė (Tiekėjų pastabos, pasiūlymai yra pridedami atskiru dokumentu):

Dėl techninės specifikacijos 1.1.1. p. reikalavimo „Vieno kanalo“ gautos pastabos:

- Prašome pakoreguoti 1.1.1. punkto reikalavimą „Vieno kanalo“ į „Vieno arba dviejų kanalų“, kadangi šis reikalavimas gali riboti konkurenciją.

ATSAKOME:

Perkančioji organizacija sutinka koreguoti parametrą: „Vieno arba dviejų kanalų“.

Dėl techninės specifikacijos 1.1.7. p. reikalavimo „Svoris ≤ 4 kg“ gautos pastabos:

- Taip pat prašome 1.1.7. punkto reikalavimui „svoris ≤ 4 kg“ suteikti didesnę paklaidą į „svoris ≥ 4 kg“, nes šis reikalavimas nėra esminis, kadangi turniketas yra pastatomas ant vežimėlio ir jo svoris didelės esmės nesudaro, taip suteiktumėte galimybę pateikti pasiūlymus kuo didesniam skaičiui tiekėjų.

ATSAKOME:

Prašoma parametro korekcija nėra logiška, kadangi kyla prielaida, jog svarbu kuo didesnis įrangos svoris ir atsiranda rizika įsigyti ir didelio svorio įrangą. Kadangi įranga yra mobili, o operacinėse įranga laikoma ant konsolių, o ne vežimėlio, esant reikalui reikalinga pernešti į kitą operacinę, Perkančiajai organizacijai reikalinga kuo lengvesnė įranga, atsisakome koreguoti parametrą.