TSD -107 , VPP-4341, VPP-4469, VPP-5052, VPP-5150

Medicininių baldų techninė specifikacija

1 pirkimo dalis.  Funkcinė lova (kiekis 1 vnt)

| Eilės Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Funkcinė lova | Elektrinio valdymo, ne mažiau 4 dalių, su svarstyklėmis; |  |
| 2. | Svarstyklės | Integruotos į lovą |  |
| 3. | Čiužinio platforma | 1. Sudaryta iš ne mažiau 4 funkcinių dalių (sekcijų): a )galvos-nugaros, b) sėdmenų, c) šlaunų, d) blauzdų; 2. Platformos sekcijos pagamintos iš lengvai valomų plastikinių arba metalinių plokščių arba juostų (neleidžiama siūlyti konstrukcijų iš metalinės vielos arba strypų), atsparios drėgnam valymui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui; 3. Čiužinio platformos sekcijas galima išimti valymui ir dezinfekcijai. Būtini jų fiksavimo mechanizmai, apsaugantys nuo atsitiktinio iškritimo; 4. Bendri visos čiužinio platformos matmenys (ilgis x plotis), neįskaitant čiužinio laikiklių, ne mažesni kaip 200 x 85 cm; |  |
| 4. | Čiužinio platformos aukščio reguliavimas | 1. Valdoma elektrine pavara; 2. Aukščio reguliavimo ribos, matuojant nuo grindų iki čiužinio platformos (be čiužinio): žemiausia riba ne daugiau 41 cm. aukščiausia riba ne mažiau 75 cm. |  |
| 5. | Galvos-nugaros sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas | 1. Valdoma elektrine pavara; 2. Maksimalus pasikėlimo kampas ne mažesnis kaip 60º |  |
| 6. | Šlaunų sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas | 1. Valdoma elektrine pavara; 2. Maksimalus pasikėlimo kampas ne mažesnis kaip 30º |  |
| 7. | Blauzdų sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas (paciento blauzdų bei pėdų pakėlimas/nuleidimas, esant pakeltai šlaunų sekcijai, nekeičiant šlaunų sekcijos padėties) | 1.Valdoma elektrine pavara arba mechaniniu būdu; 2. Maksimalus pakėlimo kampas ne mažesnis kaip 16° |  |
| 8. | Trendelenburgo/atvirkštinės Trendelenburgo pozicijų reguliavimas | 1. Valdoma elektrine pavara; 2. Maksimalūs lovos pavertimo į Trendelenburgo/atvirkštinio Trendelenburgo pozicijas kampai ne mažesni kaip 12°/12° |  |
| 9. | Sekcijų automatinio regreso funkcija | 1. Suminis poslinkis į kojūgalio ir į galvūgalio puses ne mažiau kaip 13 cm. |  |
| 10. | Rankenos mechaniniam galvos-nugaros sekcijos nuleidimui į horizontalią gaivinimo padėtį (CPR) kritinių situacijų metu | 1. Sumontuotos ant lovos rėmo iš abiejų pusių; 2. Palenkus rankeną nugaros sekcija negali laisvai kristi žemyn; |  |
| 11. | Apsauga nuo elektros tinkle įtampos svyravimų | Integruota baterija; |  |
| 12. | Lovos valdymo pultas Nr. 1 (1 vnt.) | 1. Pultelis, integruotas galvos dalies šoninių ranktūrių vidinėje pusėje arba rankinis pultelis, pakabinamas ant lovos šono; 2. Pultelio pagalba galima reguliuoti lovos aukštį, galvos-nugaros ir kojų sekcijų pakėlimo kampus, autokontūrą; 3. Pultas turi apsaugą nuo netyčinio juo valdomų funkcijų įjungimo (pvz., yra atskiras pulto aktyvavimo mygtukas ar pan.); |  |
| 13. | Lovos valdymo pultas Nr. 2 (1 vnt.) | 1. Skirtas medicinos personalui; 2. Integruotas lovos kojūgalyje arba pakabinamas ant lovos kojūgalio; 3. Pulto pagalba galima reguliuoti lovos aukštį, galvos-nugaros sekciją, kojų sekciją, sinchronizuotai keisti galvos-nugaros ir kojų sekcijas, nustatyti apžiūros poziciją, Trendelenburgo ir atvirkštinę Trendelenburgo pozicijas, nustatyti kardiologinės kėdės poziciją, gaivinimo poziciją (CPR) bei „užrakinti“ funkcijų valdymą; 4. Pultas turi funkcijas lovos sekcijų padėties keitimui į ne mažiau kaip 3 užprogramuotas pozicijas, operatyviai nustatomas vieno-dviejų mygtukų paspaudimu; 5. Pulto pagalba galima „užrakinti“ rankinį pultelį (valdymo pultą Nr. 1); 6. Pultas turi apsaugą nuo netyčinio juo valdomų funkcijų įjungimo (pvz., yra atskiras pulto aktyvavimo mygtukas ar pan.); |  |
| 14. | Šoniniai apsauginiai rėmai | 1. Pagaminti iš plastiko ir/arba metalo, arba lygiavertės medžiagos, atsparūs drėgnam valymui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui; 2. Vienodos konstrukcijos apsauginiai rėmai sumontuoti abiejuose lovos šonuose, kiekvienas apsauginis rėmas užima 75-100 % lovos ilgio ir yra sudarytas iš 2-3 atskirai nuleidžiamų/pakeliamų dalių arba iš 3 dalių, iš kurių dvi atskirai nuleidžiamos/pakeliamos, o trečia (kojūgalyje) pagal poreikį uždedama/nuimama; 3. Apsauginis rėmas nuleidžiamas rankenos, mygtuko arba kitokių konstrukcinių elementų pagalba (apsauga nuo atsitiktinio nuleidimo); 4. Pakeltų apsauginių rėmų aukštis (matuojant nuo čiužinio platformos, be čiužinio) ne mažiau nei 35 cm. 5. Nuleidus lovą į žemiausią padėtį, nuleistas lovos šoninis apsauginis rėmas negali liesti grindų dangos; |  |
| 15. | Lovos galai | 1. Pagaminti iš plastiko ir/arba metalo, užapvalintais kampais (dėl saugumo); 2. Nuimamos konstrukcijos, nuimami nenaudojant jokių įrankių; 3. Su apsauga nuo atsitiktinio ištraukimo/nuėmimo; |  |
| 16. | Apsauginiai bamperiai | 1. Apsauginiai bamperiai visuose keturiuose lovos kampuose; |  |
| 17. | Lovos važiuoklė | 1. Su ≥ 4 manevringais ratukais (ne mažiau nei vienas ratukas fiksuojamas važiavimui į priekį (nesisukiojantis apie vertikalią ašį)); 2. Ratukų skersmuo ne mažiau 150 mm; 3. Visi ratukai su stabdžiais arba centrinė stabdžių sistema; |  |
| 18. | Lovos elektriniai varikliai | Su apsauga nuo perkrovimo; |  |
| 19. | Lovos išoriniai matmenys ilgis × plotis (įskaitant šoninius apsauginius rėmus) | Ne didesni kaip 218 x 103 cm. |  |
| 20. | Gamintojo numatyta lovos saugios apkrovos ribinė vertė | Ne mažiau 250 kg. |  |
| 21. | Reikalavimai čiužiniui | 1. Poroloninis, ne mažesnio kaip 40 kg/m3 tankio, skirtas ligoninės lovoms, tinkantis pragulų profilaktikai, esant mažai ir vidutinei pragulų susidarymo rizikai; 2. Tinkantis naudoti iš abiejų pusių; 3. Čiužinio ilgis ir plotis atitinka lovos čiužinio platformos išmatavimus, aukštis ne mažiau 14 cm. 4. Čiužinio kraštai sustiprinti; |  |
| 22. | Reikalavimai čiužinio užvalkalui | 1. Čiužinio užvalkalo audinys: 100% poliesteris (arba lygiavertė medžiaga), dengtas 100% poliuretano sluoksniu (arba lygiaverte medžiaga); 2. Pralaidus orui, bet nepralaidus skysčiams; 3. Antialerginis, apsaugantis nuo patalynės erkių, bakterijų ir grybelių atsiradimo; 4. Užsegamas užtrauktuku, su apsauginiu atvartu, neleidžiančiu prasiskverbti skysčiams į čiužinio vidų užtrauktuko vietoje; 5. Tinkamas plauti skalbimo mašinose ne mažiau 70 ºC temperatūros vandenyje ir džiovinti džiovyklėse; 6. Nedegus – atsparumas užsiliepsnojimui atitinkantis EN 597-1 ir EN 597-2 standartus arba lygiaverčius; 7. Atsparus dezinfekcijai; |  |
| 23. | Lovos priedai ir konstrukciniai elementai | 1. Pasikėlimo kartis su rankena tinkanti siūlomo modelio lovai - 1 komplektas; |  |
| 24. | Garantinis laikotarpis | 1. Ne mažiau 36 mėn. (visam lovos komplektui su čiužiniu); 2. Galimybė įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio; |  |
| 25. | Žymėjimas CE ženklu. | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 26. | Kartu su prekėmis pristatoma dokumentacija | 1. Nudotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių ir/arba anglų kalba; |  |
| 27. | Pristatymas, instaliavimas/sumontavimas ir vartotojų apmokymas | Pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo/sumontavimo vietą, instaliavimo/sumantavimo, po instaliavimo/sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir vartotojų apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

2 pirkimo dalis. Ergonominė balno tipo kėdutė (kiekis 4 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kėdės sėdynės tipas | Vienos dalies ergonominė sėdynė (balno tipo) |  |
| 2. | Kėdės rėmas | 1. Pagamintas iš metalo (arba lygiavertės medžiagos), atsparus dezinfekcinėms priemonėms; 2. Su ≥ 5 ratukais. |  |
| 3. | Kėdės aukščio reguliavimas | 1. Galima pasirinkti dujinės spyruoklės aukštį pagal ūgį (užsakant pasirenkama iš S, M, L dydžių); 2. Pneumatinis (arba lygiavertis) aukščio diapazonas nuo 45 cm iki 85 cm (arba numatytas pagal kėdės dydį S, M, L). |  |
| 4 | Sėdynės reguliavimas | Rankiniu būdu reguliuojamas sėdynės nuolydis |  |
| 5. | Kėdės apmušalas | 1. Kėdės sėdimoji dalis paminkštinta; 2. Apmušalas pagamintas iš dirbtinės odos arba lygiavertės medžiagos, besiūlis, atsparus valymo ir dezinfekavimo priemonėms; 3. Galimybė apmušalo spalvą pasirinkti iš ≥ 8 skirtingų spalvų (nurodykite siūlomas spalvas). |  |
| 6. | Maksimali leistina apkrova | ≥ 120 kg |  |
| 7. | Bazė kojoms | Standartinė |  |
| 8. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 9. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis |  |
| 10. | Prekės pristatymas ir sumontavimas | Prekių pristatymo, iškrovimo, pervežimo į eksploatavimo vietą, surinkimo/sumontavimo (jeigu reikia), likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 11. | Garantinis laikotarpis | ≥ 24 mėn. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Pirkimo organizatoriui pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.

3 pirkimo dalis. Kėdė (chirurgui)  (kiekis 2 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Anatominė, ergonomiška ir funkcionali kėdė chirurgui, pritaikyta patogiam darbui. |  |
| 2. | Kėdės konstrukcija | 1. Mobili; 2. Reguliuojamo aukščio; 3. Su atlošu nugarai; |  |
| 3. | Kėdės rėmas | 1. Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba plieno dažyto milteliniu būdu, arba lygiavertės medžiagos; 2. Atsparus dezinfekcinėms priemonėms; 3. Su ne mažiau kaip 5 sklandžiai sukamais ratukais, turinčiais stop funkciją pasikeitus kėdės apkrovai; 4. Su žiedine atrama kojoms; |  |
| 4. | Kėdės aukščio reguliavimas | 1. Aukščio reguliavimas pneumatiniu arba hidrauliniu, arba lygiaverčiu būdu; 2. Aukščio reguliavimo intervalas ne mažiau kaip nuo 56 cm iki 71 cm. 3. Aukščio reguliavimas kojiniu, žiedo arba disko formos pedalu, sumontuotu aplink kėdės centrinę koloną. |  |
| 5. | Sėdimoji dalis ir atlošas | 1. Sėdynė apvali, skersmuo 36 ±2cm. 2. Sėdynė paminkštinta ne mažiau kaip 6 cm storio pralaidžiu orui putplasčiu arba lygiaverte medžiaga ir aptraukta apmušalu; 3. Sėdynė sukasi 360º aplink savo ašį; 4. Kėdė turi pusmėnulio formos paminkštintą nugaros atlošą, kuris taip pat, gali būti naudojamas kaip porankis; |  |
| 6. | Sėdimosios dalies ir atlošo apmušalas | 1. Besiūlis, pagamintas iš valymo ir dezinfekavimo priemonėms atsparios medžiagos. 2. Galimybė apmušalo spalvą pasirinkti iš ≥ 2 skirtingų spalvų (nurodykite siūlomas spalvas). |  |
| 7. | Maksimali leistina apkrova | ≥ 120 kg |  |
| 8. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 9. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudotojo instrukcija lietuvių kalba |  |
| 10. | Prekės pristatymas ir sumontavimas | Prekių pristatymo, iškrovimo, pervežimo į eksploatavimo vietą, surinkimo/sumontavimo (jeigu reikia), likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 11. | Garantinis laikotarpis | ≥ 36 mėn. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Pirkimo organizatoriui pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.

4 pirkimo dalis. Vežimėliai operacinei (kiekis 10 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Korpusas | 1. Pagamintas iš nerūdijančio plieno, ne žemesnės nei AISI 304 klasės arba lygiavertės medžiagos; 2. Konstrukcija ir paviršius plaunami, atsparūs dezinfekcinių medžiagų poveikiui; 3. Staliuko siūlės turi būti lygios, negali būti jokių aštrių konstrukcijos detalių. |  |
| 2. | Stalviršis ir lentyna | 1. Stalviršis ir 1 lentyna, pagaminti iš ne žemesnės nei AISI 304 klasės nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; 2. Su ne mažiau nei 1 cm paaukštintais kraštais iš visų pusių (įgilintu darbiniu paviršiumi) ir/arba su apsaugine tvorele/borteliu iš 3 pusių; 3. Maksimali lentynos apkrova ≥ 50 kg. 4. Tarpas tarp stalviršio ir lentynos 35-45 cm. |  |
| 3. | Vežimėlio išoriniai išmatavimai | 1. Aukštis (su ratukais): 75 – 85 cm. 2. Plotis (gylis): 55 – 65 cm. 3. Ilgis: 75– 80 cm. |  |
| 4. | Stūmimo rankena | Vežimėlis be stūmimo rankenų |  |
| 5. | Bendra maksimali apkrova | Bendra maksimali vežimėlio apkrova ≥ 100 kg. |  |
| 6. | Ratukai | 1. Keturi ratukai, ne mažiau nei du iš jų su stabdžiais; 2. Ratukų diametras ≥ 12 cm. 3. Sumontuoti ant guolių, laisvai sukasi aplink savo ašį; 4. Virš ratukų sumontuoti apsauginiai bamperiai; |  |
| 7. | Garantinis laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 8. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudotojo instrukcija lietuvių kalba |  |
| 9. | Prekės pristatymas ir surinkimas/sumontavimas | Prekių pristatymo, iškrovimo, pervežimo į eksploatavimo vietą, surinkimo/sumontavimo (jeigu reikia), likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Pirkimo organizatoriui pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.