Skelbiamos apklausos sąlygų

1 priedas

Techninė specifikacija

Kriochirurgijos aparatas - 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama techninio parametro reikšmė |
| --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Otorinolaringologijai |
|  | # Šaldymo principas | # Anesteziologinėmis azoto suboksido dujomis (N2O) arba anglies dioksido dujomis (CO2) |
|  | Darbinis dujų slėgis (darbui su aparatu tinkamo dujų slėgio diapazonai ne siauresni už nurodytus) | 1. CO2 48÷ 65 barai; 2. N2O 40 ÷ 60 barai. |
|  | Pasirenkami darbo režimai | Automatinis ir rankinis |
|  | Darbo režimai | - Laikmatis. - Ciklas. |
|  | Aparato kojinio valdymo pedalas | Dviejų nuspaudžiamų jungiklių |
|  | Aplikatoriaus atpažinimo sistema | Būtina |
|  | Integruotas ekranas | Spalvotas, liečiamas |
|  | Dujų slėgio indikatorius ekrane | Būtina |
|  | Dujų srauto indikatorius ekrane | Būtina |
|  | Likusių aplikatoriumi atlikti procedūrų skaičiavimas ir atvaizdavimas ekrane | Būtina |
|  | Aplikatoriaus darbo laiko skaičiavimas ekrane | Būtina |
|  | Kartu su aparatu pateikiami priedai: |  |
| 13.1. | Vežimėlis – 1 vnt. | - Pritaikytas kriochirurginiam aparatui - Su 4 ratukais, iš kurių bent 2 su stabdžiais. - Vieta dujų baliono tvirtinimui. |
| 13.2. | Aparato maitinimo šaltinis (nominalios vertės) | 230V, 50Hz elektros tinklas |
|  | Bendrieji reikalavimai |  |
|  | Kartu su aparatu pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba. - Serviso dokumentacija anglų kalba. Gali būti ir lietuvių kalba. - Valymo-dezinfekavimo instrukcija: aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas. |
|  | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai. Garantinio laikotarpio metu nemokamas prekės remontas, įskaitant, bet neapsiribojant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, techninę apžiūrą bei techninės būklės patikrinimą (gamintojo rekomenduojamu periodiškumu), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. |
|  | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:

1. Dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai originalo (anglų) ir lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų /bukletų/ brošiūrų ir techninių aprašymų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

2. Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotų CE sertifikatų arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaracijų, arba lygiaverčių dokumentų, patvirtinančių, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje 93/42/EEB „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, skaitmenines kopijas originalo  ir lietuvių kalba.

3. Dokumentus, patvirtinančius kad Tiekėjas turi atstovavimo teisę Įrangos gamintojui (jei pats nėra gamintojas) arba turi turėti oficialų susitarimą su ūkio subjektu, turinčiu atstovavimo teisę gamintojui atlikti siūlomos įrangos techninę priežiūrą ir garantinį aptarnavimą (reikalavimas pagrįstas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 patvirtinto „Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo 23 punkto nuostatomis (žr. aktuali redakcija).