Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas

„Techninė specifikacija“

PLONASLUOKSNĖS CHROMATOGRAFIJOS PLOKŠTELIŲ ANALIZĖS APARATŪRA SUDERINTA SU MASIŲ SPEKTROMETRU (TLC-MS)

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Kauno technologijos universitetas įgyvendina projektą „Technologinių ir fizinių mokslų ekscelencijos centras (TiFEC)“, Nr. S-A-UEI-23-1, kurį finansuoja Lietuvos mokslo taryba ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija valstybės biudžeto lėšomis pagal programą „Universitetų ekscelencijos iniciatyva“.

Pirkimo objektas – plonasluoksnės chromatografijos plokštelių analizės aparatūra suderinta su masių spektrometru (TLC-MS) (toliau prekė).

Maksimali pirkimui skirtų lėšų suma – 166 381,00 EUR (šimtas šešiasdešimt šeši tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt vienas euras, 00 ct.) su PVM.

Šis prekių pirkimas apima:

- įrangos pristatymą, sumontavimą, įdiegimą;

- įrangos išbandymą, jos veikimo ir valdymo funkcijų pademonstravimą.

Į prekės kainą privalo būti įskaičiuotos visos nurodytos (pristatymo, sumontavimo, įdiegimo, išbandymo, bei veikimo ir valdymo funkcijų pademonstravimo), ir kitos su prekės tiekimu susijusios išlaidos, taip pat visi reikalingi mokėti mokesčiai, jei tokių būtų.

Prekės turi būti pristatytos tiekėjo transportu, sumontuotos bei instaliuotos Kauno technologijos universiteto patalpose, K. Baršausko g. 59, Kaune arba kitame atsakingo už sutarties vykdymą KTU darbuotojų nurodytame KTU padalinyje Kaune.

Kartu su pristatyta įranga turi būti pateikiamos darbo ir / ar eksploatavimo ir / ar priežiūros naudojimosi vadovas (instrukcijos) lietuvių ir / ar anglų kalba.

Įsigyta įranga bus priimama iš tiekėjo tik tada, kai visa įsigyta įranga bus visiškai veikianti perkančiosios organizacijos patalpose, išbandyta, pademonstruotas įrangos veikimas ir valdymo funkcionavimas.

Sutartyje Tiekėjo numatytų įsipareigojimų atlikimo terminas – ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

Kartu su Pasiūlymu Tiekėjas privalo pateikti siūlomos įrangos techninių charakteristikų / parametrų reikšmes pagrindžiančius dokumentus ir/ar brošiūras ir/ar informacinius lapelius ir/ar kitą informacinę medžiagą ir/ar nuorodas į šiuos dokumentus lietuvių ir / ar anglų kalba (nuorodas į gaminio pasą, bukletą ar internetinio puslapio adresą, kuriuose Perkančioji organizacija galėtų patikrinti siūlomo gaminio charakteristikas arba pateikti atitinkamos informacijos dokumento skenuotą versiją).

Visai įrangai ir ją sudarančioms atskiroms prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 12 mėnesių garantija. Tiekėjas privalo su parduodamomis prekėmis perduoti Prekių garantiją patvirtinančius dokumentus. Tiekėjas įrangos naudojimo vietoje turės užtikrinti parduotos įrangos garantinę priežiūrą ir garantinį remontą.

Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo ne ilgiau kaip per 15 darbo dienų nuo pranešimo apie gedimą dienos pašalinti gedimą, o jei to neįmanoma atlikti vietoje, išsiųsti remontuoti tiekėjui ir pateikti Perkančiosios organizacijos atsakingam už sutarties vykdymą asmeniui išsiuntimo dokumentų kopiją.

Garantiniu laikotarpiu tiekėjas turi užtikrinti pirkėjui konsultacijų teikimą telefonu arba nuotoliniu būdu (el. paštu ar kitokiomis nuotolinio vaizdo ir (ar) garso ryšių priemonėmis  ir (ar) kitomis elektroninių ryšių technologijų priemonėmis) pagal poreikį.

Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių prekių įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ aktualios redakcijos (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4 papunkčiu:

- Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 10:00 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 10:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais.

- Perkama Prekė turi būti ilgaamžė, o jos sudedamosios dalys lengvai pataisomos ar pakeičiamos. Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių.

DETALIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

| Eil. Nr. | Techninis parametras | Reikalaujami techniniai rodikliai | Siūlomų prekių konkretūs techniniai parametrai, tiksli nuoroda kuriame prisegtame dokumente ir jo puslapyje yra pateikta informacija apie prekę; |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Įrangos taikymas | - Įranga skirta plonasluoksnės chromatografijos plokštelių analizei suderinta su masių spektrometru (TLC-MS). | Gamintojas ir modelis |
| 2. | Įrangos komplektavimas | - Masių spektrometras su ESI ir APCI (ASAP) jonizacijos šaltiniais - Sąsaja, skirta plonasluoksnės chromatografijos plokštelių analizei masių spektrometru. - Isokratinė pompa. - Azoto dujų generatorius su kompresoriumi. - Kompiuteris su programine įranga. Visa komplektuojama įranga turi veikti kaip vientisa, tarpusavyje suderinta sistema. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 3. | Techniniai reikalavimai masių spektrometrui | - m/z reikšmės matuojamos nuo 10 iki ne mažiau 2000 - Sistemos jautrumas (S/N) ne prastesnis nei 100:1 S/N (išmatuota 10 pg reserpino, SIM rėžime ties m/z 609.3) - Sistemos tikslumas ne prastenis ± 0,1 m/z visam sistemos nustatomam masių intervalui - Duomenų įrašymo greitis ne mažiau nei 10 000 m/z per sekundę - Vienos analizės metu analitės gali būti tiriamos teigiamame ir neigiamame jonizacijos rėžimuose. Perjungimas tarp rėžimų neužtrunka ilgiau nei 50 ms. - ESI šaltinio palaikomas srautas ne siauresniame intervale nei 10µL/min-1mL/min; APCI (ASAP) šaltinio palaikomas srautas ne siauresniame intervale nei 10µL/min-2mL/min. - Prietaiso išmatavimai: aukštis ≤ 70 cm, plotis ≤ 30 cm, gylis ≤ 60 cm. Telpa į standartines traukos spintas - Isokratinė pompa palaiko ne mažesnį nei 0,2 mL/min tirpiklio srautą. - Azoto dujų generatorius su kompresoriumi tiekia dujų srautą ne lėčiau nei 30 L/min, azoto dujų (N2) grynumas 98%. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 4. | Plonasluoksnės chromatografijos sąsajos įrenginio funkcionalumas | - Spaudimas tarp plonasluoksnės chromatografijos plokštelės ir eliucijos galvutės yra kontroliuojamas sensoriumi. - Sistemoje integruotas sprendimas kapiliaro ir eliucijos galvutės valymui tarp ekstrakcijų. - Sistemos būsena yra indikuojama skirtingų spalvų LED lemputėmis. - Sistemos viršuje yra padėklas tirpiklių buteliams. - Prietaiso išmatavimai: aukštis ≤ 32 cm, plotis ≤ 21 cm, gylis ≤ 38 cm. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 5. | Programinė įranga | - Programinė įranga leidžia kontroliuoti masių spektrometro, plonasluoksnės chromatografijos sistemos parametrus, įrašyti bei apdoroti duomenis. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 6. | Masių chromatografo ir plonasluoksnės chromatografijos sąsaja | - Mėginio ekstrakcija yra automatizuotas procesas, kurio metu eliucijos galvutė yra nuleidžiama ant analizuojamo plokštelės taško, erdvė užsandarinama ir tirpiklio pagalba atliekama analitės ekstrakcija bei pernešimas į masių spektrometrą. - Komplektuojama sistema yra pilnai kontroliuojama to paties gamintojo programine įranga. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |
| 7. | Garantija ir aptarnavimas | - Įrangai taikoma ne mažiau nei 12 mėn. garantija - Garantiniu laikotarpiu programinė įranga atnaujinama nemokamai. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ arba nuoroda ________. |