## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
VIENKARTINĖS RADIOLOGINĖS PRIEMONĖS
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | INTRODIUSERIAI SU HEMOSTATINIU VOŽTUVU
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Konkreti siūlomo parametro reikšmė, prekės kodas kataloge | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
1. | Introdiuseriai su hemostatiniu vožtuvu
1.1. | Introdiuseriai su hemostatiniu vožtuvu | 900 | vnt
1.1.1. | Vienkart.,steril.
1.1.2. | Specialios formos introdiuseriai užtikrinantys mažesnį krešumą,
1.1.3. | Dydžiai 4F, 5F, 6F, 7F, 8F, 9F ilgis 11cm, 25cm
1.1.4. | vielos diametras 0,035” (ilgis 45 cm prie introducerio 11 cm ilgio ir 80 cm prie introdiucerio 25 cm ilgio)
1.1.5. | Introdiuseriai su rengenokontrastiniu galiuku,
1.1.6. | Visi introdiuseriai su 3 padėčių sklende,
1.1.7. | Introdiuserio fiksatorius besisukantis apie savo ašį,
1.1.8. | Įmovos pagal dydį yra koduotos spalva
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | ROSEN TIPO PALAIKANTI STANDŽIOJI VIELA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Konkreti siūlomo parametro reikšmė, prekės kodas kataloge | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
2. | ROSEN tipo palaikanti standžioji viela
2.1. | ROSEN tipo palaikanti standžioji viela | 60 | Vnt
2.1.1. | Didelio standumo palaikanti Rosen tipo viela skirta didelio diametro stentų ir periferinių stentgraftų implantacijoms.
2.1.2. | Plieninė dengta PTFE viela.
2.1.3. | Ilgis turi būti įvairus 145 cm, 180 cm, 260 cm.
2.1.4. | Diametras 0,035”.
2.1.5. | Lankstus vielos galiukas viengubos J formos kreivės, ilgis 1,5 cm.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
3. DALIS | SPECIALIOS PTA VIELOS SUDĖTINGOMS STENOZĖMS, VINGIUOTOMS KRAUJAGYSLĖMS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Konkreti siūlomo parametro reikšmė, prekės kodas kataloge | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
3. | Specialios PTA vielos sudėtingoms stenozėms, vingiuotoms kraujagyslėms
3.1. | Specialios PTA vielos sudėtingoms stenozėms, vingiuotoms kraujagyslėms | 90 | Vnt
3.1.1. | Galiukas iš nitinolinio vamzdelio su mikro įpjovomis sukuriant precizišką sukimo momento perdavimą, neprarandant lankstumo
3.1.2. | Vidutinės atramos nitinolinė šerdis.
3.1.3. | Hibridinė hidrofilinės dangos struktūra - distalinis galiukas nepadengtas, proksimalinis galiukas padengtas.
3.1.4. | Diametras: 0.014”
3.1.5. | Ilgis: 185 cm,300 cm
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
4. DALIS | VIELA DIAGNOSTIKAI 0,035 300CM.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Konkreti siūlomo parametro reikšmė, prekės kodas kataloge | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
4. | Viela diagnostikai 0,035 300cm.
4.1. | Viela diagnostikai 0,035 300cm. | 750 | Vnt
4.1.1. | Dviejų dalių kontrukcija
4.1.2. | Vidinė dalis pagaminta iš nerūdijančio plieno
4.1.3. | Išorinė dalis spiralinė padengta teflonu – gero slidumo
4.1.4. | 0,021”; 0,025“; 0,032”; 0,035”; 0,038”- diametrų
4.1.5. | J formos, tiesios
4.1.6. | J radiusai 1,5-15 mm
4.1.7. | J formos galą galima ištiesinti pirštais
4.1.8. | Lankstus distalinis galiuko ilgis: 7, 10 cm
4.1.9. | Įvairaus stangrumo
4.1.10. | Ilgių: 50-300 cm
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
5. DALIS | DVIGUBOS KONSTRUKCIJOS 0.014” VIELA SELEKTYVIAI DIAGNOSTIKAI IR LĖTINĖMS OKLIUZIJOMS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Konkreti siūlomo parametro reikšmė, prekės kodas kataloge | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
5. | Dvigubos konstrukcijos 0.014” viela selektyviai diagnostikai ir lėtinėms okliuzijoms
5.1. | Dvigubos konstrukcijos 0.014” viela selektyviai diagnostikai ir lėtinėms okliuzijoms | 300 | Vnt
5.1.1. | Dviguba hibridinė konstrukcija: nerūdijančio plieno ir nitinolio, proksimalinė dalis plieninė - tvirtumui, distalinė –nitinolinės šerdies galiukas tolygiai smailėjantis konusu (nelaiptuotas) - manevringumui.
5.1.2. | Gera atrama, minkštas atraumatinis, spiralinis, formuojamas nitinolio galiukas.
5.1.3. | Hidrofilinė danga
5.1.4. | Dviejų standumo laipsnių.
5.1.5. | dviejų skirtingų galiuko svorių (tip load) - 2,8 g ir 3,5 g
5.1.6. | Rentgenokontrastinis polimerinis vielos galiukas ir 3 cm rentgenokontrastinė spiralė tiksliam pozicionavimui.
5.1.7. | 0,014" diametro
5.1.8. | Ilgiai: nuo 190 iki 300cm
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
6. DALIS | PTA BALIONINIS KATETERIS 0,018 VIELAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Konkreti siūlomo parametro reikšmė, prekės kodas kataloge | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
6. | PTA BALIONINIS KATETERIS 0,018 vielai
6.1. | PTA BALIONINIS KATETERIS 0,018 vielai | 300 | Vnt
6.1.1. | Įvedimo sistema OTW.
6.1.2. | Viela pravedėjas 0.018”.
6.1.3. | Kateterio galiukas – trumpas, kūgiškas, žemo profilio
6.1.4. | Baliono diametrai 3.0; 3.5; 4.0; 5.0; 6.0; 7.0mm.
6.1.5. | Baliono ilgiai 20; 40; 60; 80; 120; 150; 170; 200 mm.
6.1.6. | Kateterio ilgis 90 - 150 cm.
6.1.7. | Introdiuceris iki 5F
6.1.8. | Nominalus slėgis nuo 6 atm.
6.1.9. | RBP 12-15 atm.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
7. DALIS | PTA BALIONINIS KATETERIS 0,035 VIELAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Konkreti siūlomo parametro reikšmė, prekės kodas kataloge | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
7. | PTA balioninis kateteris 0,035 vielai
7.1. | PTA balioninis kateteris 0,035 vielai | 360 | Vnt
7.1.1. | PTA balioniniai kateteriai rutininėms procedūroms (OTW tipo)
7.1.2. | gero slydimo, baliono galai su hidrofiline danga, centrinė baliono dalis be dangos, kad išvengti išilginės dislokacijos
7.1.3. | naudojami su 0,035” PTA vielomis;
7.1.4. | žemo profilio:
7.1.5. | nominalus slėgis – ne mažiau 8 atm, baliono plyšimo slėgis (RBP) – ne mažiau 18 atm mažo diametro trumpiems ir 11atm didelio diametro ilgiems balionams);
7.1.6. | 2 rentgenokontrastiniai markeriai;
7.1.7. | balionai įvairių ilgių (20 - 300 mm)
7.1.8. | diametrai (3,00 - 12,00 mm)
7.1.9. | visų diametrų balionai turi praeiti per 5F introdiuserį;
7.1.10. | balioninio kateterių naudojamas ilgis 80-85cm ir 130-135cm;
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
8. DALIS | PERIFERINIS BALIONINIS DILATACINIS KATETERIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Konkreti siūlomo parametro reikšmė, prekės kodas kataloge | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
8. | Periferinis balioninis dilatacinis kateteris
8.1. | Periferinis balioninis dilatacinis kateteris | 300 | Vnt
8.1.1. | Vienkart.,steril.
8.1.2. | Baliono diametras nuo 3.0 iki 12.0 mm.
8.1.3. | Baliono ilgis nuo 20 iki 200 mm.
8.1.4. | Kateterio ilgis 40, 75, 135 cm.
8.1.5. | Metalinis pravedėjas 0,035‘‘
8.1.6. | Turi atlaikyti slėgį:
8.1.7. | iki 24 atmosferų - 3.0 mm - 6.0 mm balioniniui kateteriui;
8.1.8. | iki 20 atmosferų - 7-8 mm balioniniams kateteriams.
8.1.9. | Introdiuseris:
8.1.10. | 5F- 3.0 - 7.0 mm balioniniui kateteriui;
8.1.11. | 6F- 8.0 - 10.0 mm balioniniams kateteriams ;
8.1.12. | 7F - 12.00 mm balioniniams kateteriams
8.1.13. | 1.5 mm Platinum-Iridium markeriai,
8.1.14. | kateteris zemo profilio ne daugiau 0,040''
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
9. DALIS | PERIFERINIS BALIONINIS DILATACINIS KATETERIS (NAUDOJAMI ŽEMIAU KELIO)
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Konkreti siūlomo parametro reikšmė, prekės kodas kataloge | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
9. | Periferinis balioninis dilatacinis kateteris (naudojami žemiau kelio)
9.1. | Periferinis balioninis dilatacinis kateteris (naudojami žemiau kelio) | 300 | Vnt
9.1.1. | Vienkart.,steril.
9.1.2. | Baliono diametras nuo 1.5 iki 4.0 mm.
9.1.3. | Baliono ilgis nuo 20 iki 220 mm.
9.1.4. | Kateterio ilgis 90, 150 cm , OTW ir Monorail tipo
9.1.5. | Metalinis pravedėjas 0,014'' .
9.1.6. | Nominalinis spaudimas 8 atm.,RTB 14 atm
9.1.7. | Introdiuseris: 4F
9.1.8. | 2.0 mm Platinum-Iridium markeriai,Nybax baliono medziaga su hydrofiliniu padengimu
9.1.9. | kateteris ultra-zemo profilio ne daugiau 0,017''
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
10. DALIS | VAISTUS IŠSKIRIANTYS PTA BALIONAI 0,035” VIELAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Konkreti siūlomo parametro reikšmė, prekės kodas kataloge | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
10. | Vaistus išskiriantys PTA balionai 0,035” vielai
10.1. | Vaistus išskiriantys PTA balionai 0,035” vielai | 150 | Vnt
10.1.1. | Vaistus išskiriantys PTA balioniniai kateteriai (OTW tipo)
10.1.2. | Dengti Paclitaxel-Urea junginiu, išskiriantys vaistą Paklitakselį;
10.1.3. | naudojami su 0,035” PTA vielomis;
10.1.4. | žemo profilio:
10.1.5. | aukšto slėgio (nominalus slėgis – ne mažiau 8 atm, baliono plyšimo slėgis (RBP) – ne mažiau 18 atm mažo diametro trumpiems ir 14atm didelio diametro ilgiems balionams);
10.1.6. | 2 rentgenokontrastiniai markeriai;
10.1.7. | balionai įvairių ilgių 40 - 120 mm
10.1.8. | diametrų 4,00 - 7,00 mm
10.1.9. | visų diametrų balionai turi praeiti per 6F introdiuserį;
10.1.10. | balioninio kateterių naudojamas ilgis priklausomai nuo procedūros technikos 80-85cm ir 130-135cm;
10.1.11. | universalaus panaudojimo – plėtimams ir stentavimui;
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
11. DALIS | PTA BALIONAS, DENGTAS SIROLIMU
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Konkreti siūlomo parametro reikšmė, prekės kodas kataloge | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
11. | PTA balionas, dengtas Sirolimu
11.1. | PTA balionas, dengtas Sirolimu | 150 | Vnt
11.1.1. | Balionas turi būti suspaustas ne mažiau, kaip per 6 klostes.
11.1.2. | Įstūmimo sistema OTW („per vielą“) 0,018“ ir 0,035“ vieloms.
11.1.3. | Įstūmimo sistema Rx ir OTW 0,014“ vielai.
11.1.4. | Sirolimo dozė ne mažiau 1,27 mikrogramai kvadratiniam mm.
11.1.5. | Sirolimo (ir baliono) paviršius turi būti slidus, tai yra, hidrofilinis.
11.1.6. | Sirolimas sujungtas su fosfolipidiniu ar analogišku nešikliu.
11.1.7. | Turi būti mažiau 2 rentgenokontrastinės žymės.
11.1.8. | Kateterio ilgiai turi apimti ne mažesnį intervalą nuo 80 cm iki 150 cm.
11.1.9. | Tinkami naudoti nuo 5 Fr introdiuserių
11.1.10. | Baliono ilgių intervalas turi būti ne mažesnis nei nuo 2 cm iki 20 cm.
11.1.11. | Baliono diametrų intervalas turi būti ne mažesnis nei nuo 1,5 mm iki 12 mm.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
12. DALIS | PAKLITAKSELIU DENGTAS BALIONAS 0,014 VIELAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Konkreti siūlomo parametro reikšmė, prekės kodas kataloge | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
12. | paklitakseliu dengtas balionas 0,014 vielai
12.1. | paklitakseliu dengtas balionas 0,014 vielai | 150 | Vnt
12.1.1. | OTW tipo
12.1.2. | Naudojamas kateterio ilgis: 100 cm ir 150 cm
12.1.3. | Rekomenduojama kreipiamoji viela: 0,014”
12.1.4. | Visi dydžiai pritaikyti 4F introdiuseriui
12.1.5. | Galiuko profilis: 0,017”
12.1.6. | Kirtimo profilis: nuo 0,026" iki 0,042"
12.1.7. | Nominalus slėgis: 7 atm
12.1.8. | RBP: 16 atm
12.1.9. | ABP: 22 atm
12.1.10. | Patentuota dengimo technologija TransferTech
12.1.11. | Baliono skersmuo: 1,50; 2,00; 2,50; 3,00; 3,50; 4;00 mm.
12.1.12. | Baliono ilgis: 40; 60; 80; 120; 150; 200 mm.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
13. DALIS | KORONARINIS IR „PERIFERIJOS“ PAKLITAKSELIO BALIONAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Konkreti siūlomo parametro reikšmė, prekės kodas kataloge | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
13. | koronarinis ir „periferijos“ paklitakselio balionas
13.1. | koronarinis ir „periferijos“ paklitakselio balionas | 150 | Vnt
13.1.1. | balionas padengtas vaistu 360’ laipsnių kampu;
13.1.2. | kad apsaugoti vaistą nuo mechaninių pažeidimų jis padengtas komzitu: apsauginis gelis, vaisto nešėjas ir vaisto (paklitakselio) bazė;
13.1.3. | įvedant balioną prarandama ne daugiau 5 % vaisto;
13.1.4. | nereikalinga stenozės predilatacija;
13.1.5. | Suderinamas su 0,014 - 0,018 viela
13.1.6. | Suderinamas su 4F introdiuseriu
13.1.7. | vaisto dozavimas po baliono panaudojimo: po 1 val. – ~250 μmol/l, po 7 parų - ~70 μmol/l, po 30 parų 5-10 μmol/l;
13.1.8. | vaistas atsiskiria jau esant 6 atm slėgiui;
13.1.9. | baliono galiukas ne storesnis, nei 0,017'';
13.1.10. | balionas - 3 sluoksnių Pebax medžiagos;
13.1.11. | kateteris ne trumpesnis, nei 135 cm;
13.1.12. | kateterio balionėlio ilgiai: 10-250 mm,.
13.1.13. | diametrai: 1,5-8mm
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
14. DALIS | SPECIALUS PTA PJAUNANTIS BALIONAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Konkreti siūlomo parametro reikšmė, prekės kodas kataloge | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
14. | Specialus PTA pjaunantis balionas
14.1. | Specialus PTA pjaunantis balionas | 30 | Vnt
14.1.1. | Vienkart.,steril.
14.1.2. | Baliono diametras 2.0 - 8.0 mm.
14.1.3. | Baliono ilgis 15 - 20 mm.
14.1.4. | Kateterio ilgis 50, 90 cm,135 cm,140 cm
14.1.5. | Metalinis pravedėjas 0,014'' (2.00 - 4.00 diam. kateterio) , 0,018'' (5.0-8.0 mm diam.kateterio)
14.1.6. | Nominalinis spaudimas 6 atm.,RBP 10 atm
14.1.7. | Introdiuseris: 6F (2.0-4.0 diam.) ir 7F (5.0-8.0 diam.)
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
15. DALIS | LABAI AUKŠTO SLĖGIO (ANGL. ULTRA NON-COMPLIANT) PTA BALIONINIAI KATETERIAI SU INDEFLIATORIUMI:
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Konkreti siūlomo parametro reikšmė, prekės kodas kataloge | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
15. | Labai aukšto slėgio (angl. ultra non-compliant) PTA balioniniai kateteriai su indefliatoriumi:
15.1. | Labai aukšto slėgio (angl. ultra non-compliant) PTA balioniniai kateteriai su indefliatoriumi: | 60 | Vnt
15.1.1. | OTW arba jai lygiavertė sistema, naudojami su 0.035'' PTA vielomis;
15.1.2. | žemo profilio: balionai iki 9x20 mm suderinami su 6 F introdiuseriu;
15.1.3. | labai aukšto slėgio (iki 8x60 mm balionų RBP ≥ 40 atm);
15.1.4. | kateterių ilgiai 50 arba 75 cm pasirinktinai;
15.1.5. | balionų diametrai 4 - 12 mm,
15.1.6. | ilgiai 20 - 100 mm pasirinktinai;
15.1.7. | kiekvienas balionas komplektuojamas su specialiu (slėgis iki 40 atm) indefliatoriumi.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
16. DALIS | LABAI DIDELIO DIAMETRO IR AUKŠTO SLĖGIO (ANG. ULTRA NON-COMPLIANT) PTA BALIONINIAI KATETERIAI:
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Konkreti siūlomo parametro reikšmė, prekės kodas kataloge | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
16. | Labai didelio diametro ir aukšto slėgio (ang. Ultra non-compliant) PTA balioniniai kateteriai:
16.1. | Labai didelio diametro ir aukšto slėgio (ang. Ultra non-compliant) PTA balioniniai kateteriai: | 60 | Vnt
16.1.1. | OTW tipo naudojami su 0,035“ viela pravedėja;
16.1.2. | Suderinami su 7-12 F introdiuseriais;
16.1.3. | Darbinis RBP nuo 12 iki 18 atm;
16.1.4. | Darbiniai kateterio ilgiai 80 ir 120 cm;
16.1.5. | Balionų diametrai 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 mm,
16.1.6. | ilgiai 20, 40, 60 mm;
16.1.7. | Turi du rentgenokontrastinius markerius;
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
17. DALIS | PERIFERINIAI KRAUJAGYSLIŲ STENTAI SAVAIME BESIPLEČIANTYS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Konkreti siūlomo parametro reikšmė, prekės kodas kataloge | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
17. | Periferiniai kraujagyslių stentai savaime besiplečiantys
17.1. | Periferiniai kraujagyslių stentai savaime besiplečiantys | 90 | Vnt
17.1.1. | Kateteris OTW tipo.
17.1.2. | Viela pravedėjas 0.018".
17.1.3. | Stento medžiaga: Nitinolis.
17.1.4. | Peak-to-valley akučių dizainas ir S-articulating susijungimo sijos.
17.1.5. | Gijų storis 140 µm.
17.1.6. | Gijų plotis 85 µm.
17.1.7. | Stentas padengtas proBIO (Amorphous Silicone Carbide).
17.1.8. | Stento žymekliai: 6 auksiniai žymekliai kiekviename gale.
17.1.9. | Stento diametrai 4; 5; 6; 7 mm.
17.1.10. | Stento ilgiai 20; 30; 40; 60; 80; 100; 120; 150; 170; 200 mm.
17.1.11. | Introdiuseris 4F.
17.1.12. | Lengvesnis ir sklandesnis stento atidarymas.
17.1.13. | Šaftas 4F, hidrofobinis padengimas, triašis
17.1.14. | Kateterio ilgis 90 cm ir 135 cm.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
18. DALIS | PERIFERINIAI KRAUJAGYSLIŲ STENTAI SAVAIME BESIPLEČIANTYS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Konkreti siūlomo parametro reikšmė, prekės kodas kataloge | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
18. | Periferiniai kraujagyslių stentai savaime besiplečiantys
18.1. | Periferiniai kraujagyslių stentai savaime besiplečiantys | 90 | Vnt
18.1.1. | Kateteris OTW.
18.1.2. | Viela pravedėjas 0.035".
18.1.3. | Stento medžaga: nitinolis.
18.1.4. | Peak-to-valley gardelių dizainas.
18.1.5. | Gijų storis 140 µm.
18.1.6. | Gijų plotis 85 µm.
18.1.7. | Stentas padengtas proBIO (Amorphous Silicone Carbide).
18.1.8. | Sento žymekliai: 6 auksiniai žymekliai kiekviename gale.
18.1.9. | Stento diametrai 5; 6; 7 mm.
18.1.10. | Stento ilgiai 30; 40; 60; 80, 100; 120; 150, 170; 200 mm
18.1.11. | Introdiuseris 6F.
18.1.12. | Proksimalus šaftas 6F, hidrofobinis padengimas.
18.1.13. | „Tri-axial“ įvedimo sistema.
18.1.14. | „Vienos rankos“ išvedimo sistema.
18.1.15. | Kateterio ilgis 90 cm ir 135 cm.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
19. DALIS | STENTAS PAKINKLIO ARTERIJOMS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Konkreti siūlomo parametro reikšmė, prekės kodas kataloge | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
19. | Stentas pakinklio arterijoms
19.1. | Stentas pakinklio arterijoms | 90 | Vnt
19.1.1. | Nitinoliniai, savaime išsiskleidžiantys stentai skirti pakinklio ir sudėtingos anatomijos arterijų stentavimui.
19.1.2. | Stento dizainas –pintas iš 6 porų elastinių nitinolio vielų, uždarų gardelių geometrijos.
19.1.3. | Itin didelės radialinės jėgos (4 kartus didesnės nei įprastų nitinolio stentų) ir didžiulio lankstumo.
19.1.4. | Ergonomiška kelių žingsnių įvedimo sistema, užtikrinanti tikslų stento išskleidimą ir leidžianti aktyviai kontroliuoti išskleidžiamo stento atkarpos gardelių tankį ir stento ilgį.
19.1.5. | Rentgenokontrastiniai stento ilgio markeriai proksimaliniame ir distaliniame įvedimo sistemos gale.
19.1.6. | Įvedimo sistema - 6 F nuo 4mm iki 7mm stentams ir 7 F – 8mm diametro stentams, sistemos ilgiai 80cm ir 120 cm
19.1.7. | 0,014“ ir 0,018" vielai
19.1.8. | Stento diametrai – 4-8 mm.
19.1.9. | Stento ilgiai – 40-200 mm
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
20. DALIS | VAISTAS DENGTAS SAVAIME IŠSISKLEIDŽIANTIS STENTAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Konkreti siūlomo parametro reikšmė, prekės kodas kataloge | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
20. | Vaistas dengtas savaime išsiskleidžiantis stentas
20.1. | Vaistas dengtas savaime išsiskleidžiantis stentas | 30 | Vnt
20.1.1. | Vienkart.,steril. stentas is nitinolo
20.1.2. | Stentas padengtas paclitaxelio vaistu ir biodegraduojančiu (per 360 dienų ištirpstančiu ) PVDF polimeru, turinčiu antiproliferacinį poveikį, ir mažinantį restenozių dažnį
20.1.3. | Stento paviršiaus padengimo vaisto dozė ne daugiau 0.2 µg / mm²
20.1.4. | Ergonomiška konstrukcija su dvigubo įvedimo sistema, tri-axial SDS stento sistema užtikrinanti tikslų išskleidimą, kur vidurinis ir distalinis segmentas turi rentgenokontrastinį markerį
20.1.5. | Hibridinės ‘‘closed-open cell‘‘ stento dizainas
20.1.6. | Diametras: 6, 7 mm
20.1.7. | Ilgis:40 , 60 ,80, 100, 120, 150 mm
20.1.8. | praeinantys per 6 F kateterį , tinkantys 0,035‘‘ vielai
20.1.9. | Kateterio ilgis 75 ir 130 cm , ''Crossing profile'' 0.083''
20.1.10. | Distalinis ir proksimalinis stento galas turi po 4 rentgeno kontrastinius markerius iš tantalo medžiagos
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
21. DALIS | BALIONU IŠPLEČIAMAS KOBALTO-CHROMO RENALINIŲ ARTERIJŲ STENTAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Konkreti siūlomo parametro reikšmė, prekės kodas kataloge | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
21. | Balionu išplečiamas kobalto-chromo renalinių arterijų stentas
21.1. | Balionu išplečiamas kobalto-chromo renalinių arterijų stentas | 60 | Vnt
21.1.1. | Stento medžiaga: kobaltas – chromas (L605).
21.1.2. | „Double helix“ dizainas.
21.1.3. | Gijų storis 120 µm (ø 4.5 – 5.0 mm); 140 µm (ø 6.0 – 7.0 mm).
21.1.4. | Stentas padengtas proBIO (Amorphous Silicone Carbide).
21.1.5. | Stento žymekliai: Proximalioje dalyje auksinis žymeklis.
21.1.6. | Stento diametrai: 4.5; 5.0; 6.0; 7.0 mm.
21.1.7. | Stento ilgiai 12; 15; 19 mm.
21.1.8. | Įvedimo sistema RX.
21.1.9. | Viela pravedėjas 0.014".
21.1.10. | Galiukas - minkštas, trumpas, kūgiškas.
21.1.11. | Baliono žymekliai: 2 įspausti
21.1.12. | Šaftas (proksimali dalis) su hidrofobiniu padengimu.
21.1.13. | Introdiuseris 4F ir 5F.
21.1.14. | Kateterio ilgis: 140 cm.
21.1.15. | Nominalus slėgis 10 atm.
21.1.16. | RBP 15 atm (ø 4.5 – 6.0 mm); 13 atm (ø 7.0 mm).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
22. DALIS | BALIONU PLEČIAMAS STENTAS 0,035” VIELAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Konkreti siūlomo parametro reikšmė, prekės kodas kataloge | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
22. | Balionu plečiamas stentas 0,035” vielai
22.1. | Balionu plečiamas stentas 0,035” vielai | 150 | Vnt
22.1.1. | Nerūdijančio plieno, ant baliono mautas stentas, pritaikyti 0,035” vielai.
22.1.2. | Kateterio ilgiai 80 arba 135cm,
22.1.3. | Stentas su 4 tantalo markeriais abiejuose stento galuose.
22.1.4. | Diametrai 5/6/7/8/9/10mm,
22.1.5. | Ilgiai 12/17/27/37/57mm
22.1.6. | Stentai iki 8mm dydžio įskaitytinai, tinkami darbui per 6F introdiuserį, 9-10mm - 7F
22.1.7. | NBP ≥8atm, RBP ≥12atm
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
23. DALIS | BALIONU PLEČIAMAS STENTAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Konkreti siūlomo parametro reikšmė, prekės kodas kataloge | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
23. | Balionu plečiamas stentas
23.1. | Balionu plečiamas stentas | 120 | Vnt
23.1.1. | Stento medžiaga: kobaltas – chromas (L605).
23.1.2. | „Double helix“ dizainas
23.1.3. | Gijų storis 110 µm (ø 5.0 – 7.0 mm); 140 µm (ø 8.0 – 10.0 mm).
23.1.4. | Sutrumpėjimas nežymus.
23.1.5. | Stentas padengtas proBIO (Amorphous Silicone Carbide).
23.1.6. | Stento diametrai 5.0; 6.0; 7.0; 8.0; 9.0; 10.0 mm.
23.1.7. | Stento ilgiai: 18; 28; 38; 58; 78 mm.
23.1.8. | Įvedimo sistema OTW.
23.1.9. | Viela pravedėjas 0.035".
23.1.10. | Galiukas – žemo profilio
23.1.11. | Baliono žymekliai: su 2 įspaustais žymekliais.
23.1.12. | Šaftas 5.1F-5.4F, hidrofobinis padengimas, dviejų spindžių.
23.1.13. | Kateterio ilgis 90 cm ir 130 cm
23.1.14. | Žymekliai: 2 įspausti žymekliai.
23.1.15. | Vielos pravedėjo spindis su hidrofobiniu padengimu.
23.1.16. | Nominalus slėgis 10 atm.
23.1.17. | RBP 14 atm (ø 5.0 – 8.0 mm); 12 atm (ø 9.0 – 10.0 mm).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
24. DALIS | PINTAS KAROTIDINIS STENTAS, SKIRTAS VINGIUOTOMS IR SUDĖTINGOS ANATOMIJOS PROCEDŪROMS. KOMPLEKTUOJAMAS SU MIKROKATETERIU IR VIELA ĮVEDIMUI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Konkreti siūlomo parametro reikšmė, prekės kodas kataloge | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
24. | Pintas karotidinis stentas, skirtas vingiuotoms ir sudėtingos anatomijos procedūroms. Komplektuojamas su mikrokateteriu ir viela įvedimui
24.1. | pintas karotidinis stentas, skirtas vingiuotoms ir sudėtingos anatomijos procedūroms. Komplektuojamas su mikrokateteriu ir viela įvedimui | 15 | Vnt
24.1.1. | Stentas nupintas iš nitinolinės ar analogiškos vielos, kuri papildomai nupoliruota, kad sumažintų trintį stento skleidimosi metu;
24.1.2. | viela su platinos šerdimi ar analogiška, kad rentgeno kontrolės metu būtų galima matyti visą stento struktūrą;
24.1.3. | stentas padengtas specialia danga, kuri sumažina uždegimo ir trombozės rizikas, bei pagerina stento endotelizaciją;
24.1.4. | distalinis galas praplatintas geresnei ir atraumatinei fiksacijai kraujagyslėje;
24.1.5. | repozicionavimo galimybė dalinai išskleidus stentą. Turi būti žymeklis transportinėje vieloje, kuris nurodo skleidimo negrįžtamumo ribą;
24.1.6. | tinka arterijoms, kurių spindžiai nuo 4,0 iki 10,0 mm;
24.1.7. | įvedamas per 0,052" mikrokateterį;
24.1.8. | skersmuo – nuo 6,0 iki 10,0 mm;
24.1.9. | ilgis – tarp 30 - 60 mm;
24.1.10. | turi būti galimybė rinktis tarp cilindro ir kūgio formos variantų;
24.1.11. | komplektuojamas su 0,052" vidinio skersmens mikrokateteriu ir 0,018" mikroviela
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
25. DALIS | IMPLANTUOJAMASIS MIEGO ARTERIJOS STENTAS EMBOLIJOS PREVENCIJAI SU MIRCO MESH TINKLELIU
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Konkreti siūlomo parametro reikšmė, prekės kodas kataloge | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
25. | Implantuojamasis miego arterijos stentas embolijos prevencijai su mirco mesh tinkleliu
25.1. | Implantuojamasis miego arterijos stentas embolijos prevencijai su mirco mesh tinkleliu | 60 | Vnt
25.1.1. | Medžiaga: nitinolas.
25.1.2. | Stento struktūra: atvirų ląstelių stentas, atviras stentas.
25.1.3. | Stento ląstelės storis 240 µm.
25.1.4. | Stento danga: polietileno – tereftalato (PET) „Micro Mesh“ tinklelis.
25.1.5. | 6F RX įvedimo sistema.
25.1.6. | Sistemos darbinis ilgis – ne mažesnis nei 135 cm.
25.1.7. | Sistema suderinama su: 6 F introdiuseriu,
25.1.8. | 0,014” pagrindine viela.
25.1.9. | Stento ilgis: 20 mm, 30 mm, 40 mm, 60 mm.
25.1.10. | Stento skersmuo: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm.
25.1.11. | „Micro Mesh“ PET tinklelio matmenys:
25.1.12. | PET tinklelio tankis ne didesnis kaip 20 µm.
25.1.13. | Atviro stento PET tinklelio akutės dydis ne didesnis nei 150 µm–180 µm.
25.1.14. | Ne mažiau kaip 4 žymenys.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
26. DALIS | TORAKALINĖS AORTOS DALIES STENTGRAFTO DISTALINIS PRAILGINTOJAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Konkreti siūlomo parametro reikšmė, prekės kodas kataloge | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
26. | Torakalinės aortos dalies stentgrafto distalinis prailgintojas
26.1. | Torakalinės aortos dalies stentgrafto distalinis prailgintojas | 15 | Vnt
26.1.1. | Turi būti įvairių ilgių, dengta dalis nuo 105 iki 200 mm;
26.1.2. | Diametrai turi būti įvairių dydžių, nuo 22 iki 46 mm;
26.1.3. | Prailgintojai turi būti tiek cilindriniai, tiek konizuoti (distaliai siaurėjantys);
26.1.4. | Įvedimo sistemos diametras turi būti ne didesnis nei 25F;
26.1.5. | Įvedimo sistema turi užtikrinti tikslią lokalizaciją išskleidžiant stentgraftą dviem būdais – laipsniškai arba staigiai
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
27. DALIS | PERIFERINIAI SAVAIME IŠSIPLEČIANTYS DENGTI STENTAI (ANGL. STENT GRAFT)
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Konkreti siūlomo parametro reikšmė, prekės kodas kataloge | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
27. | Periferiniai savaime išsiplečiantys dengti stentai (angl. stent graft)
27.1. | Periferiniai savaime išsiplečiantys dengti stentai (angl. stent graft) | 30 | Vnt
27.1.1. | Nitinoliniai su ePTFE padengimu visame ilgyje, išskyrus 2 mm pabaigoje;
27.1.2. | vidinis ePTFE paviršius impregnuotas anglimi;
27.1.3. | sistemos ilgis 80 - 117 cm,
27.1.4. | naudojami su 0,035“; viela - pravedėju;
27.1.5. | įvedimo sistemos profilis ≤ 9 F (iki 8,0 mm diametro stentui);
27.1.6. | su rentgenokontrastiniais markeriais abiejuose stento galuose ir ant kateterio movos;
27.1.7. | diametrai 5,0 – 13,5 mm,
27.1.8. | ilgiai 20 - 120 mm.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
28. DALIS | EMBOLIZACINĖS SPIRALĖS PERIFERIJAI , ATSKIRIAMOS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Konkreti siūlomo parametro reikšmė, prekės kodas kataloge | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
28. | Embolizacinės spiralės periferijai , atskiriamos
28.1. | Embolizacinės spiralės periferijai , atskiriamos | 120 | Vnt
28.1.1. | Pagamintos iš platinos.
28.1.2. | Spiralės viduje dviguba šerdis iš polipropileno - atsparumas išsitempimui.
28.1.3. | Spiralės galas - atraumatinis, užapvalintas
28.1.4. | Spiralė minkšta, bet stabili.
28.1.5. | Su neilono (2-10cm diametro) ir PGLA (12-20cm diametro) plaukeliais įsuktais pagal LatticeFX technologiją – apvynioti ant spiralės šerdies ir įsukti į spiralės vijas – nėra plaukelių iškritimo rizikos.
28.1.6. | Helix (cilindro) formos arba 3D formos
28.1.7. | Galimybė koreguoti spiralės lokaciją arba ją visiškai ištraukti - spiralė neatsiskiria atitraukus įvedimo kateterį.
28.1.8. | Sujungimo su įvedimo sistema vieta - minkšta, pagerinanti stabilumą, sumažinanti kateterio iššokimo riziką, lanksti
28.1.9. | Atskyrimo laikas - 2 sek
28.1.10. | Įvedimo sistemos ilgis 188 cm (±0,5cm)
28.1.11. | Skirtos naudoti su mechaninio atskyrimo rankena
28.1.12. | Konfigūracija:
28.1.13. | Diametras: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,16,18,20 mm
28.1.14. | Ilgis: 4,6,8,10,15,20,30,40,50cm
28.1.15. | 2-4mm diametro diametro spiralės tinka naudoti su mikrokateteriu, kurio ID >0,0165“,
28.1.16. | 5-20mm diametro - ID >0,021“
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
29. DALIS | EMBOLIZACINĖS SPIRALĖS PERIFERINĖMS KRAUJAGYSLĖMS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Konkreti siūlomo parametro reikšmė, prekės kodas kataloge | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
29. | Embolizacinės spiralės periferinėms kraujagyslėms
29.1. | Embolizacinės spiralės periferinėms kraujagyslėms | 90 | Vnt
29.1.1. | Pagamintos iš platinos, aukščiausios kokybės minkštumo
29.1.2. | Spiralės ir hipotubo stumuoklio konstrukcija užtikrina lengvą spiralės įvedimą, net esant vingiuotai paciento anatomijai.
29.1.3. | Momentinė atjungimo sistema, atjungimo laikas iki 1 sek.
29.1.4. | Formos Helical arba Complex, būtiną galimybė pasirinkti ypač didelio tūrio spiralių formą.
29.1.5. | Spiralių ilgiai nuo 2 cm iki 65 cm;
29.1.6. | Suformuotas diametras nuo 2,0 mm iki 24,0 mm;
29.1.7. | Spiralės suderinamos su standartiniais 2 žymeklių mikrokateteriais, kurių mažiausias vidinis skersmuo (ID) yra 0,0165“, didžiausias 0,022‘‘.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
30. DALIS | KRAUJAGYSLIŲ EMBOLIZACINĖS NUSTUMIAMOS SPIRALĖS.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Konkreti siūlomo parametro reikšmė, prekės kodas kataloge | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
30. | Kraujagyslių embolizacinės nustumiamos spiralės.
30.1. | Kraujagyslių embolizacinės nustumiamos spiralės. | 150 | Vnt
30.1.1. | Pagamintos iš platinos.
30.1.2. | Suderinamos su MRT.
30.1.3. | Galimybė pasirinkti be plaušelių arba su plaušeliais.
30.1.4. | Diametras .015“ su plaušeliais ir 018“ be plaušelių.
30.1.5. | 0,015“ diametro spiralių ilgiai diapazone, 2,5 - 6 cm, skirtos 2-7 mm diametro karaujagyslėms.
30.1.6. | 0.018“ diametro spiralių ilgiai diapazone 2,5 - 15 cm., skirtos 2-11 mm diametro kraujagyslėms
30.1.7. | 0.032“ su plaušeliais ir .037“ be plaušelių.
30.1.8. | 0.032“ spiralių ilgiai 5-25cm/ kraujagyslės diametras 4-15 mm.
30.1.9. | 0.037“ spiralių ilgiai 3-45 cm/ kraujagyslių diametras 5-16 mm.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
31. DALIS | KLIJAI EMBOLIZACIJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Konkreti siūlomo parametro reikšmė, prekės kodas kataloge | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
31. | Klijai embolizacijai
31.1. | Klijai embolizacijai | 15 | Vnt
31.1.1. | Klijai.
31.1.2. | Skysta medžiaga AVM embolizacijai.
31.1.3. | Sterili.
31.1.4. | Skaidri.
31.1.5. | Klijai pagaminti iš n-heksil cyanocrylate monomerų.
31.1.6. | Klijai yra hermetinėje kapsulėje iš polipropilieno.
31.1.7. | Vienoje kapsulėje yra 1 ml klijų.
31.1.8. | Naudojimo metų klijai lieka skysti, po kontakto su audiniu ar drėgna medžiaga, per kelias sekundes polimerizuojasi.
31.1.9. | Pasibaigus polimerizacijai, klijai visiškai praranda savo adherines savybes.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
32. DALIS | NUKREIPIANTIEJI (SUPPORT) KATETERIAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Konkreti siūlomo parametro reikšmė, prekės kodas kataloge | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
32. | Nukreipiantieji (Support) kateteriai
32.1. | Nukreipiantieji (Support) kateteriai | 60 | Vnt
32.1.1. | Vienk., sterilūs, nukreipiantieji (support) kateteriai PKI procedūroms.
32.1.2. | Bioslide hidrofilinis distalinis padengimas ne mažiau 40 cm.
32.1.3. | Diametras: 0.014‘‘ , 0.018‘‘ , 0.035‘‘
32.1.4. | Ilgis : 65 cm, 90 cm , 135 cm , 150 cm
32.1.5. | 3 rentgenokontrastiniai markeriai 50 mm prie 0.035‘‘ , 15 mm prie 0.014‘‘ & 0.018‘‘
32.1.6. | Suderinamumas (‘’compatibility’’) su introduseriu :
32.1.7. | 0.035’’ prie 5F (1.7mm)
32.1.8. | 0.018’’ prie 4F (1.33mm)
32.1.9. | 0.014’’ prie 4F (1.33mm)
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
33. DALIS | PERIFERINIS SUPPORT KATETERIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Konkreti siūlomo parametro reikšmė, prekės kodas kataloge | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
33. | PERIFERINIS SUPPORT KATETERIS
33.1. | PERIFERINIS SUPPORT KATETERIS | 60 | Vnt
33.1.1. | Užtikrina puikų kreipiančiosios vielos palaikymą:
33.1.2. | Pintas kateteris, pasižymintis išskirtiniu stumiamumu ir sukimo momentu
33.1.3. | Kūginio veleno konstrukcija padidina atramą
33.1.4. | OTW tipo
33.1.5. | Galiukas: tiesus arba 30º kampu
33.1.6. | Volframo radioaktyvūs žymekliai
33.1.7. | Suderinamas su 4F introdiuseriu
33.1.8. | Suderinamumas su viela: 0,014"; 0,018“; 0,035"
33.1.9. | Efektyvus kateterio ilgis (cm): 65; 90; 130; 150
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
34. DALIS | PRAĖJIMO ATRAMOS-KATETERIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Konkreti siūlomo parametro reikšmė, prekės kodas kataloge | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
34. | Praėjimo atramos-kateteris
34.1. | Praėjimo atramos-kateteris | 60 | Vnt
34.1.1. | Skirtas naudoti periferinėse kraujagyslėse - nukreipti ir sudaryti paramą vielai-pravedėjui sudarant galimybę pakeisti ją ir sudaryti kanalą fiziologinio tirpalo ar diagnostinių kontrastinių medžiagų įšvirkštimui.
34.1.2. | Skirti naudoti su 0,014", 0,018" bei 0,035" viela-pravedėju
34.1.3. | Kateterių ilgiai 65-150 cm
34.1.4. | 3 rentgenokontarastiški žiedai ant kateterio galo, tarp kurių atstumas 15 ir 50 mm priklausomai nuo kateterio dydžio.
34.1.5. | 2 konfigūracijų - tiesūs ir lenkti.
34.1.6. | ◦Tiesus 0.035" kateteris suderinamas su min. 6Fr nukreipiančiuoju kateteriu ir 5Fr įvedimo kateteriu. Tiesūs 0.014" ir 0.018" kateteriai suderinami su min. 5Fr nukreipiančiuoju kateteriu ir 4Fr įvedimo kateteriu.
34.1.7. | ◦Lenkti visų diametrų kateteriai suderinami su min. 5Fr nukreipiančiuoju kateteriu ir 4Fr įvedimo kateteriu. Išorinis 0.014" lenkto kateterio diametras - 0.030" (2.3Fr), 0.018" - 0.034" (2.6Fr), 0.035" - 0.050"
34.1.8. | Lenkti kateteriai armuoti, tiesūs be armavimo.
34.1.9. | Kateterių galas - nusmailėjantis žemo profilio
34.1.10. | Hidrofilinis padengimas 40cm kateterio distalaus galo ilgyje.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
35. DALIS | MIKROKATERIS PERIFERINEI EMBOLIZACIJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Konkreti siūlomo parametro reikšmė, prekės kodas kataloge | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
35. | Mikrokateris periferinei embolizacijai
35.1. | Mikrokateris periferinei embolizacijai | 30 | Vnt
35.1.1. | Išorinis kateterio paviršius dengtas hidrofiliniu sluoksniu geresniam slydimui;
35.1.2. | vidinis kateterio spindis padengtas PTFE ar lygiaverte medžiaga;
35.1.3. | kateteris armuotas nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos spirale, turintis kelias stangrumo zonas.
35.1.4. | Galimybė garais formuoti kateterio galą.
35.1.5. | Naudojamas su ≤0,021" viela;
35.1.6. | Distalus/proksimalus kateterio išorinis diametras - 2.8Fr/2.8Fr, distalaus galo vidinis diametras – 0.027";
35.1.7. | kateterio ilgis/darbinis ilgis - 135cm (±1 cm)/130cm (±1 cm) ir 150cm (±1 cm)/145cm (±1 cm) ;
35.1.8. | su rentgenokontrastišku žiedu;
35.1.9. | Fiziologinio tirpalo srauto lygis (flow rate) prie 100PSI 1.4-1.8ml/sek.;
35.1.10. | Likutinis tūris kateteryje (Dead space volume) ≤0.67ml;
35.1.11. | suderinamas su DMSO ir kitomis embolizacinėmis medžiagomis
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
36. DALIS | MIKROKATERIS PERIFERINEI EMBOLIZACIJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Konkreti siūlomo parametro reikšmė, prekės kodas kataloge | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
36. | Mikrokateris periferinei embolizacijai
36.1. | Mikrokateris periferinei embolizacijai | 30 | Vnt
36.1.1. | Išorinis kateterio paviršius dengtas hidrofiliniu sluoksniu geresniam slydimui;
36.1.2. | vidinis kateterio spindis padengtas PTFE ar lygiaverte medžiaga;
36.1.3. | kateteris armuotas nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos spirale, turintis kelias stangrumo zonas.
36.1.4. | Galimybė garais formuoti kateterio galą. Naudojamas su ≤0,018" viela;
36.1.5. | Distalus/proksimalus kateterio išorinis diametras - 2.7Fr/2.4Fr;
36.1.6. | distalaus galo vidinis diametras – 0,021";
36.1.7. | kateterio ilgis/darbinis ilgis - 158cm(±1 cm)/153cm (±1 cm) ;
36.1.8. | su dviem rentgenokontrastiškais žiedais, tarp kurių atstumas - 3cm;
36.1.9. | Fiziologinio tirpalo srauto lygis (flow rate) prie 100PSI ≥0,9ml/sek.;
36.1.10. | Likutinis tūris kateteryje (Dead space volume) ≤0,42ml;
36.1.11. | suderinamas su DMSO ir kitomis embolizacinėmis medžiagomis
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
37. DALIS | PERIFERINIS SUSTIPRINANTIS KATETERIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Konkreti siūlomo parametro reikšmė, prekės kodas kataloge | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
37. | Periferinis sustiprinantis kateteris
37.1. | Periferinis sustiprinantis kateteris | 60 | Vnt
37.1.1. | Pagamintas iš nerūdijančio plieno, kamienas iš dvigubų vijų, užtikrinančių gerą valdymą bei gerą atramą esant sudėtingoms stenozėms;
37.1.2. | Didelis atsparumas linkiams;
37.1.3. | 3 rentgeno kontrastiniai markeriai (1 mm; 40 mm ir 60 mm atstumu nuo distalinio galo) iš platinos ir iridžio;
37.1.4. | Kateterio ilgiai: 65 cm; 90 cm; 135 cm; 150 cm;
37.1.5. | Tinkama viela – pravedėjas 0.035“ ir 0.018''
37.1.6. | Dviejų tipų galiukas – tiesus ir 30 ° kampu;
37.1.7. | Naudojamas su 4Fr introdiuseriu;
37.1.8. | Distalinis kateterio galas (ne mažiau kaip 400 mm) padengtas specialia hidrofiline danga;
37.1.9. | Atlaiko ne mažesnį nei 750 psi slėgį
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
38. DALIS | MIKROKATETERIAI PERIFERINEI EMBOLIZACIJAI SU VIELA PRAVEDĖJA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Konkreti siūlomo parametro reikšmė, prekės kodas kataloge | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
38. | Mikrokateteriai periferinei embolizacijai su viela pravedėja
38.1. | Mikrokateteriai periferinei embolizacijai su viela pravedėja | 30 | Vnt
38.1.1. | Vienkart.,steril.
38.1.2. | Ilgiai: 105 cm;130 cm;155 cm
38.1.3. | Distalinis galas: Straight,Swan,Bern,J tipo
38.1.4. | Vidinis diametras: 0,021’’; 0,027’’
38.1.5. | Maksimalus slėgis ne mažesnis 1200psi
38.1.6. | Iš nitinolinio vamzdelio su mikro įpjovomis sukuriant precizišką sukimo momento perdavimą, neprarandant lankstumo
38.1.7. | Komplektuojamas kartu su 0,014’’; 0,016’’ arba 0,018’’diametro ir 165 cm arba 180 cm ilgio viela pravedėja
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
39. DALIS | KATETERIS MASYVIAI SELEKTYVIAI TROMBOLIZEI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Konkreti siūlomo parametro reikšmė, prekės kodas kataloge | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
39. | Kateteris masyviai selektyviai trombolizei
39.1. | Kateteris masyviai selektyviai trombolizei | 30 | Vnt
39.1.1. | 4 ir 5F diametro kateteriai, 40/65/100/135cm ilgio
39.1.2. | Infuzinės dalies ilgis 5/10/20/30/40/50cm
39.1.3. | Vožtuvas distaliniame gale leidžia atlikti masyvią trombolizę tiek pašalinus vielą iš kateterio, tiek su viela.
39.1.4. | Du markeriai, žymintys infuzinės dalies ribas
39.1.5. | Skirtas naudoti su 0,035” bei 0,038” vielomis
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
40. DALIS | TUŠČIOSIOS VENOS PRIEŠEMBOLINIS FILTRAS SU IŠTRAUKIMO SISTEMA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Konkreti siūlomo parametro reikšmė, prekės kodas kataloge | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
40. | Tuščiosios venos priešembolinis filtras su ištraukimo sistema
40.1. | Tuščiosios venos priešembolinis filtras su ištraukimo sistema | 6 | Vnt
40.1.1. | Tinkamas įvedimui ir ištraukimui per veną Jugular.
40.1.2. | Filtro krepšelis su kabliuku, pagamintas iš nerudijančio plieno turi 9 sulenktas į viršų kojeles (6 trumpesnės, 3 ilgesnės).
40.1.3. | Kojelės diametras 0.3 mm,
40.1.4. | kabliuko ilgis 4 mm,
40.1.5. | filtro ilgis 59 mm,
40.1.6. | tinkamas venoms, kurių skersmuo iki 32 mm.
40.1.7. | Suderinamas su 3 T MRI.
40.1.8. | Komplekte: 7F 660 mm ilgio prapletėjas,
40.1.9. | 7 F 600 mm su 2 rentgenokontrastiniais žymekliais įvedimo mova,
40.1.10. | 7 F stūmimo kateteris,
40.1.11. | 17 G pradūrimo adata,
40.1.12. | J lanksčios formos 150 cm 0.035 diametro viela pravedėjas,
40.1.13. | ištraukimo komplektas: Ištraukimo komplekte 9 F ir 675 mm ilgio prapletėjas,
40.1.14. | 9 F ir 610 mm ištraukimo mova su 2 rentgenokontrastiniais žymekliais,
40.1.15. | 17 G pradūrimo adata
40.1.16. | J lanksčios formos viela pravedėjas 150 cm ilgio ir 0.035 diametro,
40.1.17. | žnyplinis kateteris su 2 juodais žymekliais, turi 3 krypčių stabdymo kranelį, argonominę rankenėlę, 8 vnt. žnyplinius dantukus
40.1.18. | Žnyplinio dantuko diametras 0.4 mm,
40.1.19. | žnyplių diametras 13.5-15 mm, ilgis 24 mm, pagamintos iš nerudijančio plieno
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
41. DALIS | REOLIZINĖS TROMBOLIZĖS SPECIALŪS KATETERIAI TINKANTIS EKOS SISTEMAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Konkreti siūlomo parametro reikšmė, prekės kodas kataloge | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
41. | Reolizinės trombolizės specialūs kateteriai tinkantis EKOS sistemai
41.1. | Reolizinės trombolizės specialūs kateteriai tinkantis EKOS sistemai | 15 | Vnt
41.1.1. | Naudojama periferinių venų, , plaučių arterijų įvairaus senumo trombų susmulkinimui ir tirpinimui
41.1.2. | Sistema sudaro specialūs kateteriai ir aparatas – konsolė
41.1.3. | Aparatas – konsolė monitoruoja ir kontroliuoja visa sistemą,
41.1.4. | Kateterio ilgis nuo 106 cm iki 135 cm,
41.1.5. | darbinės zonos ilgis 6,12,18,24,30,40,50 cm
41.1.6. | Kateteriai naudojami su 0,035‘‘ storio vielomis
41.1.7. | Tinkami 6F introdiuseriams
41.1.8. | Tiekėjas įsipareigoja aprūpinti aparatu-konsole gydymo įstaigą nemokamai ir garantuoja šio aparato-konsolės techninę priežiūrą (Šiai pirkimo daliai pasirašoma panaudos sutartis)
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
42. DALIS | AMPLATZ TIPO KILPŲ/MIKROKILPŲ KOMPLEKTAI SVETIMKŪNIŲ IŠTRAUKIMUI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Konkreti siūlomo parametro reikšmė, prekės kodas kataloge | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
42. | Amplatz tipo kilpų/mikrokilpų komplektai svetimkūnių ištraukimui
42.1. | Amplatz tipo kilpų/mikrokilpų komplektai svetimkūnių ištraukimui | 9 | Vnt
42.1.1. | Antraumatinė nitinolinė kilpelė su paauksuotu volframu geresniam matomumui;
42.1.2. | Užlenktas kilpos galiukas geresnei navigacijai;
42.1.3. | Rentgeno kontrastiniai platininiai vidiniai žymekliai;
42.1.4. | Labai didelis suktukas lengvesnei manipuliacijai;
42.1.5. | Sukimo perdavimas 1:1;
42.1.6. | Apsauginė mova, apsauganti nuo persilenkimo;
42.1.7. | Komplektą sudaro kilpa su įvedimo kateteriu ir labai didelis suktukas;
42.1.8. | Kilpų diametrai nuo 5 mm iki 35 mm,
42.1.9. | ilgiai – 65, 125, 150 ir 175 cm;
42.1.10. | Įvedimo kateterio diametrai nuo 2,3F iki 5 F, ilgiai – 50, 110, 135 ir 150 cm
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
43. DALIS | INTRAVASKULINIO ULTRAGARSO (IVUS) KATETERIAI PERIFERINĖMS KRAUJAGYSLĖMS.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Konkreti siūlomo parametro reikšmė, prekės kodas kataloge | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
43. | Intravaskulinio ultragarso (IVUS) kateteriai periferinėms kraujagyslėms.
43.1. | Intravaskulinio ultragarso (IVUS) kateteriai periferinėms kraujagyslėms. | 30 | Vnt
43.1.1. | Suderinamas su 6F kateteriu pravedėju.
43.1.2. | Įėjimo profilis ne daugiau 3.4 F.
43.1.3. | Aukštos skiriamosios gebos 20 MHz transdiuseris su signalo filtravimu.
43.1.4. | Pritaikytas 0,018 colio vielai.
43.1.5. | Tinkantis iki 24 mm diametro kraujagyslėms.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
44. DALIS | INTRAVASKULINIO ULTRAGARSO (IVUS) KATETERIAI AORTAI IR VENOMS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Konkreti siūlomo parametro reikšmė, prekės kodas kataloge | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
44. | Intravaskulinio ultragarso (IVUS) kateteriai aortai ir venoms
44.1. | Intravaskulinio ultragarso (IVUS) kateteriai aortai ir venoms | 30 | Vnt
44.1.1. | Suderinamas su 8F introdiuseriu.
44.1.2. | Įėjimo profilis ne daugiau 8.2 F.
44.1.3. | Aukštos skiriamosios gebos 20 MHz transdiuseris su signalo filtravimu.
44.1.4. | Pritaikytas 0,038 colio vielai.
44.1.5. | Su 25 rentgenokontrastiniais markeriais distaliniame kateterio gale.
44.1.6. | Tinkantis iki 60 mm diametro kraujagyslėms.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
45. DALIS | KRAUJAGYSLIŲ UŽDARYMO SISTEMA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Konkreti siūlomo parametro reikšmė, prekės kodas kataloge | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
45. | Kraujagyslių uždarymo Sistema
45.1. | Kraujagyslių uždarymo Sistema | 300 | Vnt
45.1.1. | Dydžių intervalas ne mažesnis kaip 5,6 ir 7F
45.1.2. | Punkcijos angą uždarančios dalys pagamintos iš 2 polietilenglikonio(PEG) užtikrinančio patvarią hemostazę.
45.1.3. | Balionas išsiplečia 3-4 kartų nuo savo pradinio dydžio sukurdamas matricinę struktūrą krešuliui susidaryti.
45.1.4. | Absorbuojasi daugiausiai per 30 dienų
45.1.5. | Galimybė įvesti įtaisą per egzituojantį procedūrinį introdiuserį
45.1.6. | Turi indikatorių, kuris leidžia matyti įrenginio padėtį
45.1.7. | Rinkinyje yra balioninis kateteris ir 10 ml švirkštas
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
46. DALIS | KRAUJAGYSLIŲ UŽDARYMO SISTEMA SU GRIP SANDARIKLIU
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Konkreti siūlomo parametro reikšmė, prekės kodas kataloge | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
46. | Kraujagyslių uždarymo Sistema su GRIP sandarikliu
46.1. | Kraujagyslių uždarymo Sistema su GRIP sandarikliu | 150 | Vnt
46.1.1. | Kraujagyslių uždarymo įtaisas su GRIP sandarikliu, kuris aktyviai prilimpa prie arterijos ar venos.uždaryti.
46.1.2. | Prietaisas taip pat skirtas šlaunikaulio venų prieigos vietoms
46.1.3. | Dydžių intervalas 5,6 ir 7F
46.1.4. | Punkcijos angą uždarančios dalys pagamintos iš polietilenglikonio (PEG) užtikrinančio patvarią hemostazę.
46.1.5. | Absorbuojasi daugiausiai per 30 dienų
46.1.6. | Rinkinyje 10 ml švirkštas
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
47. DALIS | MECHANINĖS TROMBEKTOMIJOS RINKINYS PERIFERINIŲ ARTERIJŲ GYDYMUI SU TROMBINĖS MASĖS SMULKINIMO FUNKCIJA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Konkreti siūlomo parametro reikšmė, prekės kodas kataloge | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
47. | Mechaninės trombektomijos rinkinys periferinių arterijų gydymui su trombinės masės smulkinimo funkcija
47.1. | Mechaninės trombektomijos rinkinys periferinių arterijų gydymui su trombinės masės smulkinimo funkcija | 30 | Vnt
47.1.1. | Skirtas ūminei ir lėtinei periferinių arterijų trombozei gydyti.
47.1.2. | 6Fr, 8Fr rotacinis kateteris, jungiamas elektromagnetinės rankenos pagalba prie rotacinio mechanizmo.
47.1.3. | Kateterio ilgiai - 85, 110, 135 cm.
47.1.4. | Komplektuojamas su 0,018”, 180 cm hidrofiline viela,
47.1.5. | su steriliais dangalais kateteriui ir rotoriaus elekromechaninei daliai uždengti.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
48. DALIS | DIDELIO DIAMETRO MECHANINĖS TROMBEKTOMIJOS RINKINYS PERIFERINIŲ ARTERIJŲ GYDYMUI SU TROMBINĖS MASĖS SMULKINIMO FUNKCIJA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Konkreti siūlomo parametro reikšmė, prekės kodas kataloge | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
48. | Didelio diametro mechaninės trombektomijos rinkinys periferinių arterijų gydymui su trombinės masės smulkinimo funkcija
48.1. | Didelio diametro mechaninės trombektomijos rinkinys periferinių arterijų gydymui su trombinės masės smulkinimo funkcija | 30 | Vnt
48.1.1. | Skirtas ūminei ir lėtinei periferinių arterijų trombozei gydyti.
48.1.2. | 10 Fr rotacinis kateteris,
48.1.3. | jungiamas elektromagnetinės rankenos pagalba prie rotacinio mechanizmo.
48.1.4. | Kateterio ilgiai - 85 cm.
48.1.5. | Komplektuojamas su 0,018”, 180 cm hidrofiline viela
48.1.6. | Su steriliais dangalais kateteriui ir rotoriaus elekromechaninei daliai uždengti.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
49. DALIS | MECHANINĖS TROMBEKTOMIJOS KONSOLĖ
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Konkreti siūlomo parametro reikšmė, prekės kodas kataloge | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
49. | Mechaninės trombektomijos konsolė
49.1. | Mechaninės trombektomijos konsolė | 3 | Vnt
49.1.1. | Sistema skirtas ūminei ir lėtinei periferinių arterijų trombozės ir periferinių venų gydymui.
49.1.2. | Sistemą sudaro: variklis, valdymo blokas, kojinis jungiklis, transportavimo dėklas.
49.1.3. | Magnetinis kateterio prijungimas.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
50. DALIS | REOLIZINĖS TROMBOLIZĖS SPECIALŪS IŠSIURBIMO KATETERIAI TINKANTIS ANGIOJET SISTEMAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Konkreti siūlomo parametro reikšmė, prekės kodas kataloge | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
50. | Reolizinės trombolizės specialūs išsiurbimo kateteriai tinkantis angiojet sistemai
50.1. | Reolizinės trombolizės specialūs išsiurbimo kateteriai tinkantis angiojet sistemai | 30 | Vnt
50.1.1. | Naudojama periferinių arterijų, venų, arterioveninių fistulių, plaučių arterijų ir aortos – vainikinių arterijų veninių jungčių įvairaus senumo trombų susmulkinimui ir išsiurbimui
50.1.2. | Sistema sudaro specialūs kateteriai atskiroms kraujagyslėms ir aparatas – konsolė
50.1.3. | Aparatas – konsolė monitoruoja ir kontroliuoja visa sistemą, trombai iš kraujagyslių per kateterį
50.1.4. | išsiurbami į surenkamąjį maišelį
50.1.5. | Mažiausias vienų arterijų diametras – 6 mm
50.1.6. | Kateterio ilgis 105 cm, diametras 8F
50.1.7. | Kateteris naudojamas su 0,035‘‘ storio viela
50.1.8. | Tinkami 8F introdiuseriams
50.1.9. | Izotoninio natrio chlorido tirpalo tėkmės greitis iki 60 ml/min
50.1.10. | Sumine veikimo trukmė nuo 480 s iki 600s
50.1.11. | Tiekėjas įsipareigoja aprūpinti aparatu-konsole gydymo įstaigą nemokamai ir garantuoja šio aparato - konsolės techninę priežiūrą
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
2844 2025-02-27 14:46:04