ATSAKYMAS Į RINKOS KONSULTACIJOS METU GAUTAS PASTABAS IR PASIŪLYMUS

Pranešame, kad LSMU Kauno ligoninė išnagrinėjo endoskopų plovimo mašinos pirkimui pateiktus tiekėjų pasiūlymus, pastabas ir nutarė (Tiekėjų pastabos, pasiūlymai yra pridedami atskiru dokumentu):

Dėl techninės specifikacijos 1.1.1. p. reikalavimo „Vienu metu galima plauti - dezinfekuoti ≥ 2 lanksčius endoskopus“ gautos pastabos:

- „(ar verta , gal užtektinas 1 endoskopo plovimas)“;

ATSAKOME:

Atsižvelgiant į atliekamų endoskopinių tyrimų kiekį, Perkančiosios organizacijos poreikis yra dvivietė endoskopų plovimo mašina, siekiant užtikrinti tinkamą paslaugų suteikimą.

Dėl techninės specifikacijos 1.1.2. p. reikalavimo „Valdymas lietimui jautriu ekranu“ gautos pastabos:

- „Prašome šalinti punktą Nr. 1.1.2. ir suteikti galimybę dalyvauti pirkime, mūsų siūloma dvivietė endoskopų plovimo mašina neturi liečiamo ekrano. visi duomenys (endoskopas, blokelis) skenuojasi su skeneriu, programos pasirenkamos ant meniu, esančio šalia plovimo vonelių, todėl liečiamas ekranas nėra reikalingas“;

- Valdymas lietimui jautriu ekranu arba mygtukinis

ATSAKOME:

Perkančioji orgnizacija nusprendė įsigyti endoskopų plovimo mašina su lietimui jautriu ekranu, kadangi tai yra šiuolaikiškas, patogaus valdymo sprendimas, taip pat tokiame ekrane lengviau stebėti bei valdyti proceso informaciją. Parametras nėra ribojantis konkurencijos tarp tiekėjų ar gamintojų, todėl atsisakome koreguoti parametrą.

Dėl techninės specifikacijos 1.1.3. p. reikalavimo „Valdymo ekrane pateikiama informacija: 1. Pasirinkta programa; 2. Ciklo parametrai; 3. Pranešimas apie ciklo pabaigą; 4. Pranešimai apie užfiksuotas klaidas bei įrangos gedimus; 5. Informacija apie dezinfektanto, detergento likutį“ gautos pastabos:

- „Valdymo ekrane pateikiama informacija: 1. Pasirinkta programa; 2. Ciklo parametrai; 3. Pranešimas apie ciklo pabaigą; 4. Pranešimai apie užfiksuotas klaidas bei įrangos gedimus“;

- Valdymo ekrane pateikiama informacija: 1. Pasirinktos programos pavadinimas; 2. Temperatūra; 3 Likęs ciklo laikas;

ATSAKOME:

Atsižvelgiant į gautas Tiekėjų pastabas, Perkančioji organizacija sutinka koreguoti sekančiai: „Valdymo ekrane pateikiama informacija: 1. Pasirinkta programa; 2. Ciklo parametrai; 3. Pranešimas apie ciklo pabaigą; 4. Pranešimai apie užfiksuotas klaidas bei įrangos gedimus“

Dėl techninės specifikacijos 1.1.4. p. reikalavimo „Endoskopų hermetiškumo testas. Automatinis monitoravimas viso proceso metu. Ciklo pradžioje sistema atlieka sandarumo testą“ gautos pastabos:

- „Endoskopų hermetiškumo testas. Ciklo pradžioje sistema atlieka sandarumo testą.“;

- Automatinis endoskopų sandarumo testas, atliekamas viso plovimo ciklo metu. Labai svarbu, kad būtų patikslinta kas tai per automatinė nuotėkio kontrolė ir taip pat labai svarbu remiantis endoskopų priežiūra ir infekcijų kontrole, kad toks testas būtų atliekamas viso ciklo metu.

ATSAKOME:

Atsižvelgiant į gautas Tiekėjų pastabas, Perkančioji organizacija sutinka koreguoti sekančiai: „Endoskopų hermetiškumo testas. Ciklo pradžioje sistema atlieka sandarumo testą.“

Dėl techninės specifikacijos 1.1.5. p. reikalavimo „Integruotas arba komplektuojamas kartu terminis spausdintuvas proceso ataskaitai spausdinti“ gautos pastabos:

- „Integruotas arba komplektuojamas kartu spausdintuvas proceso ataskaitai spausdinti“;

ATSAKOME:

Atsižvelgiant į gautas Tiekėjų pastabas, Perkančioji organizacija sutinka koreguoti sekančiai: „Integruotas arba komplektuojamas kartu spausdintuvas proceso ataskaitai spausdinti“.

Dėl techninės specifikacijos 1.1.7. p. reikalavimo „Endoskopų plovimo – dezinfekavimo mašinoje turi būti galimybė naudoti neperdirbamos dezinfekcijos priemones (single-shot, vienkartinė chemija).“ gautos pastabos:

- „Visiškai klaidinantis reikalavimas, kadangi chemija visa visose gamintojų įrenginiuose yra vienkartinio naudojimo, "single shot" rašo vienas gamintojas norintis būti laimėtoju.“

- Išimti kaip perteklinį ir orientiuotą į vieną konkretų gamintoją (ne tiekėją)

ATSAKOME:

Perkančioji organizacija ruošiantis pirkimui atliko rinkos tyrimą ir užtikrina, jog parametras nėra ribojantis konkurencijos ar pritaikytas vienam gamintojui. Sąvoka „single-shot“ neaprašo konkretaus gamintojo, tai yra dezinfekcijos priemonės apibūdinimas. Šis reikalavimas užtikrina didesnį higienos lygį, sumažina kryžminės taršos riziką ir yra svarbus infekcijų kontrolės standartų laikymuisi. Parametras nebus šalinamas, tačiau siekiant išvengti klaidų, tikslinama: „Endoskopų plovimo – dezinfekavimo mašinoje turi būti galimybė naudoti neperdirbamos dezinfekcijos priemones (pvz.: (angl. single-shot), vienkartinė chemija).“.

Dėl techninės specifikacijos 1.1.8. p. reikalavimo „Standartinio plovimo – dezinfekcijos ciklo trukmė ≤ 30 min.“ gautos pastabos:

- „Užtektinas laikas 17-18 minučių;“

- Kadangi perkama dvivietė endoskopų plovimo mašina prašome praplėsti reikalavimo Nr. 1.1.8 plovimo laiką iki 35 minučių, taip nevaržant konkurencijos galės dalyvauti tiekėjai, gebantys įvykti sutartį ir pasiūlyti aukštos klasės endoskopų plovimo mašiną.

- Standartinio plovimo – dezinfekcijos ciklo trukmė ≤ 35 min.

- Standartinio plovimo – dezinfekcijos ciklo trukmė ≤ 60 min.

ATSAKOME:

Atsižvelgiant į gautas Tiekėjų pastabas, Perkančioji organizacija sutinka koreguoti sekančiai: „Standartinio plovimo – dezinfekcijos ciklo trukmė ≤ 35 min. (Tiekėjams leidžiama pateikti gamintojo deklaraciją, patvirtintą gamintojo saugiu el. parašu, parametrui patvirtinti)“.

Dėl techninės specifikacijos 1.1.9. p. reikalavimo „Plovimo ir dezinfekcinė medžiaga: enziminis ploviklis ir/ar peracto rūgštis arba lygiavertės priemonės“ gautos pastabos:

- „Plovimo  medžiaga: enziminis ploviklis arba lygiavertė priemonė ; dezinfekavimo  medžiaga -  peracto rūgštis arba lygiavertė priemonė“

- „Mašina paruošta darbui su glutaraldehido ir su peracto rūgšties pagrindu veikiančiais dezinfekantais. Vartotojas turi galimybę pasirinkti, kurią chemiją naudoti, pagal pasirenkamą dezinfekcijos programą.“

ATSAKOME:

Atsižvelgiant į gautas Tiekėjų pastabas, Perkančioji organizacija tikslina parametrą sekančiai: „Plovimo ir dezinfekcinė medžiagos: enziminis ploviklis ir/ar peracto rūgštis arba lygiavertės priemonės“.

Dėl techninės specifikacijos 1.1.11. p. reikalavimo „Ploviklio, dezinfektanto sunaudojimas:  1.Ploviklis ir dezinfektantas ruošiamas kiekvienam ciklui iš naujo, mašina automatiškai dozuoja reikiama kiekį; 2.Vienam ciklui (kai yra du endoskopai)sunaudojama ≤ 70 ml ploviklio; 3.Vienam ciklui (kai yra du endoskopai)sunaudojama ≤ 500 ml dezinfektanto;“ gautos pastabos:

- Dezinfekanto sunaudojimas 1 ciklui ne daugiau kaip 200 ml

ATSAKOME:

Perkančioji organizacija atsisako koreguoti parametrą siekiant išvengti dirbtino konkurencijos ribojimo.

Dėl techninės specifikacijos 1.1.13. p. reikalavimo „Vandens sunaudojimas vienam ciklui ≤ 50 l“ gautos pastabos:

- „Perteklinis kiekis, užtektina 6 litrų šalto vandens‘‘;

- „Tikslinti sekančiai, kad nebūtų aprašytas konkretus gamintojas: (Sistema, reguliuojanti vandens sunaudojimą priklausomai nuo įkrautų endoskopų kiekį)“

ATSAKOME:

Perkančioji organizacija atsisako koreguoti parametrą siekiant išvengti dirbtino konkurencijos ribojimo.

Dėl techninės specifikacijos 1.1.15. p. reikalavimo „Komplektuojami pajungimai / adapteriai endoskopų plovimui –dezinfekavimui, tinkantys prie įstaigoje turimų endoskopų: 1. Adapteris endoskopams EC590WL, EG-530WR - 1 vnt.; 2. Adapteris endoskopams EC-760-R-W/L, EG-720R - 1 vnt.; 3. Adapteris endoskopams CF-Q165L, CF-H185L, CF-Q145L, TJF-Q180V, GIF-Q145, GIF-H185, GIF-Q165 - 2 vnt.; 4. Adapteris bronchoskopams BF-H1100, BF-1TH190, BF-P180, MAD-TM2 1 vnt.;“ gautos pastabos:

- „Ar nebuvo padaryta klaida ir punkte Nr. 1.1.15.4. vietoj  MAD-TM2 turėtų būti įrašytas MAF-TM2?“

- Klaida paskutiniame bronchoskopų modelyje, turi būti  MAF-TM2

ATSAKOME:

Perkančioji organizacija sutinka, jog buvo padaryta redakcinė klaida, bronchoskopo modelis: „MAF-TM2.“

Dėl techninės specifikacijos 1.1.16. p. reikalavimo „Komplektacija:1. Vandens ir kanalizacijos pajungimo detalių rinkinys;  2. Vandens paruošimo įranga (į mašiną paduodamo vandens minkštinimo ir filtravimo sistema);  3. Ploviklio, dezinfekcinio tirpalo, aktyvatoriaus (jei įrenginiui privaloma) komplektas ne mažiau nei po 10 litrų; “ gautos pastabos:

- „Reikalinga nurodyti koki vandeni turi ir gali tiekti PO , Šaltą ar ir karštą, paruoštą termostato pagalba +35 laipsnių celcijaus, kadangi ne visi gamintojai įrenginiuose turi vandens šildymo galimybę)“

- Prašome apsvarstyti reikalavimą Nr. 1.1.16.2. Mūsų endoskopų plovimo mašina nereikalauja minkštinimo sistemos

ATSAKOME:

Papildomai tiekėjas turi komplektuoti išorinę minkštinimo sistemą, į kurią bus prijungtas vanduo, tiekiamas Kauno mieste. Į vandens paruošimo įrangą bus prijungtas centralizuotas Kauno miesto vandentiekio vanduo.

Dėl techninės specifikacijos 1.1.17. p. reikalavimo „Prietaisas privalo atitikti EN ISO 15883 standartui ar lygiaverčiui (pateikti atitiktį patvirtinantį dokumentą)“ gautos pastabos:

- „Standartas turi būti Dvigubas atitikimas ISO 15883-4 ir ISO 14937.

– ISO 15883-4 patvirtinti aukšto lygio dezinfekcijos ciklai leidžia greitai keisti endoskopus net ir užimtuose skyriuose

– ISO 14937 patvirtinti skysčių sterilizavimo ciklai, skirti „paruoštam darbui“, atliekami tiesiogiai Pneumologijos, urologijos ir gastroenterologijos skyrių naudojimo vietoje, kur reikalingi aukštesni standartai..“

ATSAKOME:

Papildomo standarto atitikimas laikytinas pertekliniu reikalavimu, todėl Perkančioji organizacija atsisako koreguoti parametrą.

Dėl papildomų techninės specifikacijos reikalavimų:

- TS reikėtų praplėsti taip, kad nebūtų galimybės siūlyti žemesnės klasės mašinų versijų. Mes siūlome tik variantus kurie pilnai atitinka direktyvas. Siūlome įtraukti:1. ,,Individualus > 6 kanalų monitoravimas (Pagal EN ISO 15883-4 mašina užtikrina endoskopo kanalų blokados nebuvimą ir individualiai monitoruoja ≥ 6 kanalų)”

Taip pat, dėl tos pačios priežasties siūlome įtraukti: ,,Endoskopų plovimo mašina suderinama su: 1. Fujifilm; 2. Pentax; 3. Olympus; 4. Karl Storz”

Įtraukdama tokius reikalavimus PO užsitikrins, kad bus siūlomos tik aukštos klasės endoskopų plovimo mašinos.

ATSAKOME:

Papildomas reikalavimas dėl kanalų monitoravimo yra perteklinis, kadangi perkančioji organizacija nurodė techninės specifikacijos reikalavimą 1.1.17. „Prietaisas privalo atitikti EN ISO 15883 standartui ar lygiaverčiui (pateikti atitiktį patvirtinantį dokumentą)“, kuris jau pats savaime užtikrina įrenginio klasę.

Perkančioji organizacija nurodė turimus endoskopų modelius, kuriems reikalingi adapteriai, todėl papildomas reikalavimas taip pat laikytinas pertekliniu.

INFORMACIJA TIEKĖJAMS:

Perkančioji organizacija papildomai informuoja Tiekėjus, jog pasikeitus planuojamos įsigyti įrangos lokacijai (t.y., vietai, kurioje bus montuojama įranga), negali būti siūlomas įrenginys platesnis negu 100 cm, todėl perkančioji organizacija iškelia papildomą techninės specifikacijos reikalavimą: „Mašinos plotis ≤ 100 cm“.