## Sheet1
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas / Priemonės pavadinimas | Reikalaujami parametrai | Kiekis 18 mėnesių poreikiui | Mato vnt. | Planuojama kainą Eur be PVM | PVM tarifas % | Planuojma kainą Eur su PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM | Tiekėjo siūlomų prekių charakteristikos, parametrai, jų reikšmės Priemonių charakteristikoms patvirtinti privaloma pateikti techninių duomenų lapą arba lygiavertį gamintojo dokumentą, patvirtintą tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu. Taip pat kartu su pasiūlymu pateikiama kiti prekių gamintojo dokumentai, kuriuose aprašytas nurodytas parametras (tiekėjas pasiūlyme nurodo pusl. Nr.), nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra)
1 | Užpakalinės kameros sulankstomi hidrofobiniai intraokuliniai lęšiai su filtru, mažinančiu mėlynos šviesos pralaidumą | Užpakalinės kameros sulankstomi hidrofobiniai monolitiniai asfereriniai IOLsu filtru, mažinačiu mėlynos šviesos pralaidųmą. Medžiaga: hidrofobinis akrilatas, su ne daugiau kaip 1,5% vandens, nefotochrominė. UV spindulių filtravimas: pralaidumas ne daugiau 10% esant 400±3 nm bangos ilgiui. Mėlynos šviesos pralaidumas (filtras): filtravimas 400 – 475 nm ilgio bangų spektre. Nekenksminga mėlynos šviesos spindulių spektro dalis, veikianti žmogaus organizmą, neturi būti blokuojama. Bendras ilgis: 13.0 mm. Optinės dalies skersmuo: 6.0 mm. Optinės dalies savybės: asferinė optika, abipus išgaubtas. Asferinės savybės: optika su neigiama sferine aberacija, skirta kompensuoti teigiamoms rageninėms sferinėms aberacijoms. Laužiamoji galia: ne siauriau +6.0 iki +30.0 D (didėjimas kas 0.5D). Refrakcinis indeksas: ne mažiau nei 1.55. Konstrukcija: monolitiniai. Atraminių elementų forma: modifikuota „L“, „J“ arba „C“. Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas: 0°. Lęšio pateikimo sąlygos: sterilus, preimplantuotas į vienkartinį injektorių. | 3711 | vnt. | 125.0181 | 5 | 131.269 | 463942 | 487139.1