KLAUSIMYNAS

Gastroskopas

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamų įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje konfidencialus, t. y. ar Perkančioji organizacija turi teisę skelbti dalyvavusio rinkos konsultacijoje tiekėjo pavadinimą? | Taip ☐ Ne ☐ |

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gastroskopas. Būtinas HDTV (aukštos raiškos) standarto, suderinamas su specialiu apšvietimo rėžimu: naudojant siauros juostos šviesą. Regėjimo laukas ≥ 140°. Lauko gylis ne blogiau 2-100 mm. Lenkimo kampai : aukštyn ≥210⁰; žemyn ≥90⁰; kairėn ≥100⁰; dešinėn ≥100⁰. Distalinės dalies diametras ≤9,2 mm. Įvedamo vamzdelio diametras ≤9,2 mm. Kanalo diametras ≥2,8 mm. Darbinis ilgis ≥ 1000 mm. Būtinas papildomas vandens padavimo kanalas. Endoskopas turi būti techniškai suderinamas (be jokių konstrukcinių pakeitimų) su turimu EVIS EXERA vaizdo procesoriumi CV-190 ir šviesos šaltiniu CLV-190. Komplektacijoje turi būt vienkartinio valymo šepetėlio komplektas. Komplektacijoje turi būti injekcijos vamzdelis. Komplektacijoje turi būti kanalo kamštis. Komplektacijoje turi būti oro/ vandens kanalo valymo adapteris. Komplektacijoje turi būti siurbimo valymo adapteris. Komplektacijoje turi būti papildomas vandens vamzdelis. Komplektacijoje turi būti ETO dangtelis. Garantinio aptarnavimo laikotarpis ne mažiau 24 mėn. įrangai ir visoms komplektuojančioms dalims... |  |