KLAUSIMYNAS

Kolonoskopas

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamų įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje konfidencialus, t. y. ar Perkančioji organizacija turi teisę skelbti dalyvavusio rinkos konsultacijoje tiekėjo pavadinimą? | Taip ☐ Ne ☐ |

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kolonoskopas. Dvigubo židinio optikos normalaus fokusavimas režime lauko gylis ne blogiau 5-100 mm, regėjimo laukas ≥170⁰. Dvigubo židinio optikos artimo fokusavimo režime lauko gylis ne blogiau 2-6 mm, regėjimo laukas ≥160 °.. Lenkimo kampai : aukštyn ≥180⁰; žemyn ≥180⁰; kairėn ≥160⁰; dešinėn ≥160⁰. Įvedamos dalies standumo reguliavimas - rankinis. Distalinės dalies diametras ≤13,2 mm. Įvedamo vamzdelio diametras ≤12,8 mm. Kanalo diametras ≥3,7 mm. Darbinis ilgis ≥ 1600 mm. Papildomas vandens padavimo kanalas - būtinas. Suderinamumas (be jokių konstrukcinių pakeitimų) su turimo EVIS EXERA vaizdo procesoriumi CV-190 ir šviesos šaltiniu CLV-190. Komplektacijoje turi būt vienkartinio valymo šepetėlio komplektas. Komplektacijoje turi būti injekcijos vamzdelis. Komplektacijoje turi būti kanalo kamštis. Komplektacijoje turi būti oro/ vandens kanalo valymo adapteris. Komplektacijoje turi būti siurbimo valymo adapteris. Komplektacijoje turi būti papildomas vandens vamzdelis. Komplektacijoje turi būti ETO dangtelis. Garantinio aptarnavimo laikotarpis ne mažiau 24 mėn. įrangai ir visoms komplektuojančioms dalims.. |  |