# PATIKSLINTAS (25-03-06)       Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

PREKIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Pirkėjas  – AB „Klaipėdos vanduo“

Tiekėjas– ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

Sutartis - sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

Techninė specifikacija arba TS– dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

Prekės – TS nurodytas pirkimo objektas.

Priėmimo-perdavimo aktas arba Aktas – perdavimo–priėmimo aktas arba kitas lygiavertis dokumentas, pasirašomas abiejų Sutarties Šalių, kuriame detaliai (tiksliai nurodant kiekius, apimtis, objektus ir kitą reikšmingą informaciją) nurodomos Prekių tiekėjo faktiškai pateiktos prekės, atitinkančios Techninės specifikacijos nuostatas.

REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

2.1. Esamos situacijos aprašymas.

Laboratorijoje šiuo metu naudojamas atominės absorbcijos spektrometras. Numatoma įsigyti naują metalų nustatymo sistemą, pagrįstą indukciškai sužadintos plazmos optinės emisijos principu (ICP-OES). Ši sistema taip pat leis atlikti elementų analizę šiose matricose: nuotekose, dumble ir dirvožemyje.

2.2. Bendrieji reikalavimai tiekėjui:

2.2.1.   Jei neužtenka techninėje specifikacijoje pateiktos informacijos, Tiekėjui rekomenduojama atvykti į objektą ir pilnai įsivertinti reikalaujamas apimtis. Visos išlaidos susijusios su objekto apžiūra yra išskirtinai Tiekėjo sąskaita. (Žr. pirkimo specialiųjų sąlygų 3.2. p.)

2.2.2.   Patikslinti su prekėmis teikiamų paslaugų apimtis, atsižvelgiant į esamą objektą, ir jei nustatomi neatitikimai su techninėje specifikacijoje numatytais reikalavimais, raštu informuoti Užsakovą prieš pateikiant pasiūlymą.

2.2.3.  Tiekėjas įvertina, kad įranga, montavimo paslaugos ir sprendimai bus integruojami į elektros ir automatikos įrenginius, todėl privalo užtikrinti pilną techninį suderinimą su veikiančiomis sistemomis.

2.2.4.   Tiekėjas, teikdamas prekes, teikdamas paslaugas ir atlikdamas darbus, privalo vadovautis Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu bei Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektų, valdančiųjų svarbos informacinės infrastruktūros, aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1209 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimas“ (galiojančiomis aktualiomis redakcijomis).

2.2.5.   Tiekėjas įvertina, kad įranga, montavimo paslaugos bus integruojami į paskirties įrenginius, todėl privalo užtikrinti pilną techninį suderinamumą su esamomis sistemomis.

PIRKIMO OBJEKTAS

| Pirkimo objekto pavadinimas |  |  |  |  |  | Elementų nustatymo sistema paremta indukciškai sužadintos plazmos optinės emisijos principu (ICP-OES), leidžianti atlikti elementų analizę įvairiose matricose – nuotekose, dumble ir dirvožemyje |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Perkamas kiekis |  |  |  |  |  | 1 vnt. |  |  |  |
| Prekių pristatymo terminas (įskaitant montavimą ir kt. TS nurodytas paslaugas) |  |  |  |  |  | 5 mėn. |  |  |  |
| Eil. Nr. |  | Savybė | Reikalaujami techniniai parametrai ar kita informacija |  |  |  |  | Tiekėjas siūlo [Tiekėjas turi įrašyti kur reikia reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar pan., negalimi)] |  |
| 1. |  | Perkamas objektas 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Įranga, skirta kokybiniam ir kiekybiniam elementų nustatymui įvairiuose organinės ir neorganinės kilmės objektuose | Turi būti siūloma elementų nustatymo sistema paremta indukciškai sužadintos plazmos optinės emisijos principu (ICPOES), leidžianti atlikti elementų analizę įvairiose matricose – nuotekose, dumble ir dirvožemyje. |  |  |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |
| 1.2. |  | Įrangos gamintojas, tikslus modelis, kilmės šalis |  |  |  |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |
| 1.3. |  | Įrangos komplektavimas | Spektrometras turi būti komplektuojamas kartu su aušintuvu, automatine skysto mėginio įvedimo sistema, ultragarsiniu purkštuku ir programine įranga. |  |  |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |
| 1.4. |  | Kompiuteris | Tiekėjas įsipareigoja pateikti kompiuterio specifikacinius reikalavimus, reikalingus analizatoriaus programinei įrangai veikti. Pirkėjas įsipareigoja tiekėjui paruošti kompiuterį atitinkantį parašytiems reikalavimams. Tiekėjas į paruoštą kompiuterį įrašo visą reikalingą programinę įrangą. |  |  |  |  | Siūlomas parametras – ____________________ Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |
| 1.5. |  | Automatizavimas | Sistema turi būti galima atlikti: - Įvairių mineralizatų, tirpalų ir ekstraktų automatinę tiesioginę paruoštų skystų mėginių injekciją. - Prietaisas turi atlikti pilnai automatinį matavimą su ne mažiau 100 mėginių užkrovimu, įvairių tūrių indukams. Turi būti galimybė integruoti pagreitinto matavimo priedą leidžiantis sutrumpinti matavimo ciklus ne mažiau kaip 3 kartus, eliminuojant mėginio pratekėjimo ir praplovimo laikus - Automatinis vidinio standarto pridėjimas ir mėginio analitės(- čių) koncentracijos sumažinimas ne mažiau kaip 10 kartų. - Automatinį deglo pozicijos optimizavimą, temperatūrų, dujų srauto ir mėginio padavimo greičio programavimą ir reguliavimą visai spektrometrinei sistemai. Instrumentas automatiškai turi sekti dujų slėgius ir srautus, sandarumą, aušinimo skysčio srautą, nupūtimo dujų srautą ir plazmos stabilumą. Sandarumas turi būti nepertraukiamai stebimas ir atvaizduojamas monitoriuje atskiru atpažįstamuoju |  |  |  |  | Siūlomi parametrai : Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. |
| 1.6. |  | Sistemos techniniai funkciniai ir efektyvumo parametrai | Siūloma sistema turi užtikrinti šiuos techninius parametrus: - Prietaisas turi būti sukomplektuotas su Echelle tipo gardele arba lygiaverte, kieto kūno tipo detektoriumi, užtikrinančiais ˂ 0,01 nm skiriamąją gebą prie 200 nm. • Vientisa optinė Sistema turi būti izoliuota su prapūtimo galimybe naudojančia Argono dujas (kitų dujų laboratorijoje nebus) arba vakuumą. Kad išvengtų aplinkos pokyčių, optinė sistema visą laiką turi būti suderinama, naudojant referentinį šviesos spektrą arba automatinę termo reguliaciją, tuo būdu išlaikant tikslią ir atsikartojančią bangos ilgių skalę. • Turi būti sukomplektuota su kieto kūno laisvai veikiančiu 40 arba 27 MHz dažniu RF generatoriumi generuojančiu plazmą. Plazmai naudojant standartiškai ne daugiau kaip 12 L/min Ar, o bendros Argono sąnaudos ne didesnės kaip 20 L/min dirbant mišriu rėžimu (Axial ir Radial). • Generatorius turi veikti optimaliame galios rėžime, kurio žemutinė riba ne didesnė kaip 1000 W, o viršutinė ne mažesnė kaip 1500 W su ne didesniu kaip 10 W žingsniu. Galios stabilumo nuokrypis < 0.1% . Neturi būti naudojami galios stiprinimo vamzdeliai. • Prietaiso jautrumas, matuojant su koncentriniu purkštuku ir ciklonine purškimo kamera, turi tenkinti minimalias detektavimo koncentracijas µg/L, matuojant multi-elementiniame rėžime, elementams Pb – 1,5; Cd – 0.1; Ni – 0,5; Cr – 0,2; Cu – 0,4; Zn – 0,2. • Prietaiso jautrumas, matuojant su ultragarsiniu purkštuku ir ciklonine purškimo kamera, turi tenkinti minimalias detektavimo koncentracijas µg/L, matuojant multi-elementiniame rėžime, elementams As – 0,4; Cr – 0,03; Cu – 0,2; Ni – 0,1; Pb – 0,4; Cd – 0,02; V – 0,04; Se – 0,6; Sb – 0,4;. • Plazmos degiklis turi būti įmontuotas vertikaliai ir lengvai išmontuojamas. • Sistema turi analizuoti plazmą išilgai fakelo, statmenai fakelui to pačio analitinio metodo ir matavimo ciklo metu. |  |  |  |  | Siūlomi parametrai : Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl |
|  |  |  | • |  | Sistema turi analizuoti plazmą ir išilgai fakelo, ir statmenai fakelui spektro intervale, kuriame mažiausia reikšmė ne didesnė kaip 167 mm, didžiausia reikšmė ne mažesnė kaip 850 mm |  |  | Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. |
|  |  |  | • |  | Plazmos atvaizdavimas turi būti kontroliuojamas kompiuteriu ir videokameros pagalba stebimas plazmos kūgis monitoriaus ekrane. |  |  | Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. |
|  |  |  | • |  | Visi dujų srautai turi būti programuojami, purkštuko dujos valdomos tiksliais masių srauto kontroleriais (mass-flow controller). |  |  | Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. |
|  |  |  | • |  | Sukomplektuota su deglu – Scott tipo purškimo kamera, kryžminio srauto purkštuku ir papildomu deglu su koncentriniu purkštuku, ciklonine purškimo kamera, kad galėtų matuoti kaip organinius taip ir vandeninius, rūgštinius tirpalus. |  |  | Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. |
|  |  |  | • |  | Su kryžminio srauto purkštuku turi būti galimi rutininiai matavimai su ne mažiau kaip 30% HCl, HNO3 ir ne mažiau kaip 20 % HF. Su ultragarsiniu purkštuku veikiančiu ultragarsiniu principu, padidinantis prietaiso jautrumą nuo kelių iki dešimčių kartų; purkštuko kaitinimo zonos temperatūra turi būti reguliuojama nuo ne daugiau kaip +120ºC iki ne mažiau kaip +150ºC; o šaldymo zonos – nuo ne daugiau kaip -20 ºC iki ne mažiau kaip +10 ºC; Sistema turi būti sukomplektuota su integruotu, ne mažiau keturių kanalų, keičiamo greičio ir kompiuteriu kontroliuojamu peristaltiniu siurbliu. |  |  | Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. |
|  |  |  | • • |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Sistema turi būti sukomplektuota pilnavertiškam darbui; prietaisas ir deglai sukomplektuoti su papildomu dalių rinkiniu metams |  |  |  |  |  |
| 1.7. |  | Fizikiniai parametrai, išoriniai matmenys | Fizikiniai parametrai – 230 VAC (± 10 %); nuo 16 A iki 20 A (± 1A); 50 Hz (±1%); išmatavimai ne didesni kaip 100 cm x 80 cm (P x G) |  |  |  |  | Siūlomi parametrai : Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. |
| 1.8 |  | Kontroleris su programine įranga | Kontroleris su programine įranga turi: - Automatiškai valdyti visą sistemą, leisti organizuoti automatinį nepertraukiamą visų mazgų programinį valdymą, tenkinantį anksčiau nurodytus techninius reikalavimus, duomenų surinkimą, apdorojimą, saugojimą ir spausdinimą. - Programinė prietaiso įranga turi veikti Microsoft Windows 10 aplinkoje arba lygiavertėje. Turi atvaizduoti analizuojamų elementų emisines juostas. Turi turėti galimybę atlikti kiekvienam analizuojamam elementui bent du kokybės kontrolės mėginius, nustatant apibrėžtas ribas. Multikomponentinių spektrų interferencijų eliminavimo funkcija padedanti interferencijos įtakos panaikinimui. Jeigu mėginys netenkina šio nustatyto paklaidos intervalo, vartotojas gali užprogramuoti pataisymo veiksmus, perkalibruojant prietaisą ir permatuojant mėginius. - Visi žaliaviniai duomenys turi būti išsaugojami duomenų bazėje ir leisti vėliau atlikti automatinio perskaičiavimo veiksmus, įskaitant ir spektro smailių skaičiavimo korekcijas, standartų verčių pokyčius. Kalibravimo kreivės turi būti išsaugomos, tolimesniam panaudojimui. - Programa turi turėti visų matuojamu elementų ICP-OES prietaisu bangos ilgių biblioteką. Programa turi turėti standartines sąlygas kiekvienam iš elementų. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl |
| 1.9. |  | Prietaiso instaliavimas ir apmokymas | Prietaisą turi įrengti, instaliuoti ir apmokyti personalą darbui su juo, tik sertifikuotas gamintojo serviso inžinierius (pateikti sertifikatų kopijas). |  |  |  |  | Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. |
| 1.10. |  | Dokumentacija | Su prekėmis turi būti pateikta: 1) Prekių važtaraštis su nurodytu Prekių pavadinimu ir kiekiu; 2) Prekių perdavimo - priėmimo aktas; 3) Įrangos techninį pasą lietuvių ir anglų kalba; 4) Gamintojo ar jo oficialaus atstovo išduotos Prekių atitikties deklaracijos (sertifikatai) lietuvių arba anglų kalba. 5) Prekių bandymo protokolus lietuvių arba anglų kalba; 6) Prekių montavimo ir naudojimo instrukcijas lietuvių arba anglų kalba; 7) Aptarnavimo ir priežiūros instrukcijas lietuvių kalba; 8) Prieš montuojant prekes, pateikti įrangos struktūrines ir principines schemas suderinimui. |  |  |  |  |  |
| 1.11. |  | Sertifikatas | Atitikties ženklinimas. Prekė turi turėti CE ženklą. |  |  |  |  | Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. |
|  | 1.12. | Garantija | Ne trumpesnė kaip 12 mėn. nuo priėmimo-perdavimo dokumento pasirašymo. |  |  |  |  | Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. |
|  | 1.13. | Aptarnavimas | Pardavėjas įsipareigoja 3 metus atlikti suteikti serviso paslaugas nurodytais terminais. Pardavėjas įsipareigoja kas metus atlikti pilną prietaiso patikrinimą. |  |  |  |  | Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. |
|  | 1.14. | Kibernetinio saugumo reikalavimai | Teikiamos Paslaugos ir prekės turi atitikti AB „Klaipėdos vanduo“ minimalius kibernetinio saugumo reikalavimus išorės šalims (https://www.vanduo.lt/standartai/) |  |  |  |  |  |
|  | 1.15. | Reikalavimai tiekėjui | Tiekėjas turi būti įgaliotas siūlomų prekių gamintojo atstovas, turi teisę atstovauti gamintoją ir parduoti siūlomą prekę. |  |  |  |  | Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. |
|  | 1.16. | Trūkumų šalinimas | Prekių perdavimo - priėmimo ar Garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimt) darbo dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Tiekėjas netinkamas/sugedusias Prekes privalo pasiimti iš Pirkėjo nurodytų adresų ir suremontuotas Prekes savo lėšomis grąžinti Pirkėjo nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimtos. |  |  |  |  | Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. |
|  | 1.17. | Prekių pristatymo vieta | AB „Klaipėdos vanduo“: Uosių g. 8, Dumpių k., Klaipėdos r.; |  |  |  |  |  |
|  | 1.18. | Kokybė | Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas. |  |  |  |  |  |
|  | 1.19. | Techninis aptarnavimas | Techninio aptarnavimo centro/serviso/įmonės pavadinimas, kontaktai. |  |  |  |  | Nurodyti |
| 2. |  | Tiekėjo kartu su prekėmis atliekamos (-i) paslaugos/darbai: |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. | Tiekėjas turės | - Patiekti, sumontuoti, pajungti ir paleisti metalų nustatymo sistemą (ICP-OES), - Apmokyti pirkėjo darbuotojus, jeigu tiekiamų prekių naudojimui reikalingi papildomi mokymai. - Įranga turi būti integruota į integrinę valdymo sistemą |  |  |  |  |  |
|  | 2.2. | Garantija suteiktoms Paslaugoms/Darbams | Ne trumpesnė kaip 12 mėn. nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo |  |  |  |  | Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. |
| 3. |  | Žalieji reikalavimai prekėms |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. | Žalieji reikalavimai prekėms | Vykdomas žaliasis pirkimas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) patvirtinto 2022-12-13 aplinkos apsaugos ministro įsakymu Nr.D1-401, 4.4.1 papunkčiu, t. y., pirkimo objektas patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų. - Teršalų analizės, dujų ir skysčių filtravimo arba gryninimo prietaisai, įrenginiai ir aparatai. |  |  |  |  |  |
|  | 3.2. | Žaliuosius reikalavimus pagrindžiantys dokumentai | Nereikalaujama |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Kiti reikalavimai |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 | Siūlomi techniniai rodikliai |  | Taupymo-budėjimo plazmos režimas -sunaudojamų Ar (argono) dujų srautas L/min |  |  | Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. |  |
|  |  |  |  | Prietaiso pasiruošimas matavimams nuo įjungto „šalto“ prietaiso min. Išjungimas - iškarto baigus darbą. |  |  | Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. |  |
|  |  |  |  | Bendrai naudojamų Ar dujų sąnaudos standartiniu mišriu režimu (Axial ir Radial). Turi būti įskaičiuotos visos – plazmos, purkštuko, pagalbinės, aušinimo, nupūtimo, optikos prapūtimo ir kt. Argono sąnaudos. L/min |  |  | Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. |  |
|  |  |  |  | Plazmos viršūnės nupūtimui naudojamas būdas. |  |  | Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. |  |
|  |  |  |  | Apkrovos ritės ir plazminės kūgio sąsajos su Axial optikos dalių aptarnavimo ar keitimo būtinybė |  |  | Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. |  |
|  | 4.2 | Pardavėjas privalo garantuoti, kad pateiktos Prekės yra naujos, nenaudotos ir be defektų. Nekokybiškos ar Užsakymo neatitinkančios Prekės turi būti pakeistos nuo Pirkėjo rašytinio reikalavimo dėl trūkumų šalinimo pateikimo dienos ne vėliau kaip per 10 -20 kalendorinių dienų. Prekė pateikta originalioje gamintojo pakuotėje, gamykliškai atnaujinti komponentai (angl. „Refurbished“) neleistini. |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.3. | Pardavėjas turi užtikrinti, kad Įrangos gamintojas nėra paskelbęs apie siūlomos Įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz. „Endoflifetime“ ar „Discontinued“). |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.4. | Visa pateikiama įranga privalo būti ne prastesnių parametrų nei nurodyta šioje specifikacijoje arba geresnių parametrų. |  |  |  |  |  |  |

Pastabos*:

- Tiekėjas privalo užpildyti visas aukščiau nurodytos lentelės grafas.

- Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti gamintojo techninę dokumentaciją, patvirtinančius dokumentus, informaciją (nuorodas, brošiūras , katalogus ir pan.) ar kitus lygiaverčius dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą  nurodytiems techniniams reikalavimams.

________________________________	 _____________             ____________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos)	    (parašas)		 (vardas, pavardė)

1 Jeigu techninėje specifikacijoje yra nurodytas konkretus perkamos prekės tipas, modelis, ženklas, taikomas standartas ar kita konkreti apibūdinanti informacija, Pirkėjui yra priimtina lygiavertė prekė, atitinkanti techninėje specifikacijoje nurodytos prekės parametrus ar taikomus standartus.

Šiame dokumente vartojami terminai „turi būti“, „turi turėti“, „turi leisti“, „turi būti galimybė“, „turi būti sukurtas (-a)“ yra lygiaverčiai ir reiškia, kad Tiekėjas pirkimo apimtyje privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą ar suteikti atitinkamas paslaugas. Funkcionalumas, kuris yra nurodytas būsimuoju laiku (bus, leis, apims ir t.t.) nurodo siekiamą įgyvendinti būseną ir reiškia, kad Tiekėjas pirkimo apimtyje privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą.