## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"
STERILIZACIJOS JUOSTOS
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | POPIERIAUS-PLASTIKO STERILIZACIJOS JUOSTOS UŽLYDOMOS PLOKŠČIOS:
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas (jei turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė, prekės kodas kataloge | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
1. | Popieriaus-plastiko sterilizacijos juostos užlydomos plokščios:
1.1. | Popieriaus-plastiko juostos užlydomos - PLOKŠČIOS 75±20 mm x 200m rul | 195 | vnt.
1.2. | Popieriaus-plastiko juostos užlydomos - PLOKŠČIOS 100±20 mm x 200m rul. | 345 | vnt.
1.3. | Popieriaus-plastiko juostos užlydomos - PLOKŠČIOS 125±20 mm x 200 m rul | 300 | vnt.
1.4. | Popieriaus-plastiko juostos užlydomos - PLOKŠČIOS 150±20 mm x 200 m rul | 810 | vnt.
1.5. | Popieriaus-plastiko juostos užlydomos - PLOKŠČIOS 200±20 mm x 200 m rul | 720 | vnt.
1.6. | Popieriaus-plastiko juostos užlydomos - PLOKŠČIOS 250±20 mm x 200 m rul | 750 | vnt.
1.7. | Popieriaus-plastiko juostos užlydomos - PLOKŠČIOS 300±20 mm x 200 m rul | 600 | vnt.
1.7.1. | Žemiau išvardinti reikalavimai taikomi visai pirkimo daliai: Turi atitikti LST EN ISO 11607 ir LST EN ISO 868-5 standartų reikalavimus;
1.7.2. | Privalo atitikti/turėti CE ženklinimą pagal medicinos prietaisų direktyvą 93/42/EEB;
1.7.3. | Pagaminta iš sustiprinto krepinio popieriaus, kurio svoris ne mažesnis kaip 70g/m2 ir skaidraus plastiko;
1.7.4. | Turi būti matomas paketo turinys;
1.7.5. | Turi tikti sterilizacijai garais 121° ir 134° temperatūroje, formaldehido sterilizatoriuose;
1.7.6. | Ant juostų popierinės pusės, per kurią į suformuotus paketus patenka sterilizacijos veiksnys, neturi būti jokių užrašų, ženklų;
1.7.7. | Ant juostos turi būti informacija: atitiktis standartams EN 11607, 1 klasės cheminiai proceso indikatoriai garams ir etileno oksido dujoms, žemos temperatūros vandens garų ir formaldehido mišiniui, spalvos pasikeitimo aprašymai, maišelio atidarymo kryptis, rulono ilgis, ir plotis, gamybinės partijos numeris, gaminio identifikacinis numeris. Visa informacija turi būti pateikta juostos plastiko pusėje.
1.7.8. | Informacija bei simboliai ant sterilizavimo juostų turi būti lengvai skaitomi, ryškūs, atsikartojantys ne didesniais kaip 13 cm tarpais;
1.7.9. | Šonuose turi būti 3 išilginės užlydymo siūlės, tvirtos, tolygiai užlydytos, su vienodais tarpais;
1.7.10. | Užlydymo siūlių (šoninių) plotis ne mažiau kaip 10 cm;
1.7.11. | Užlydymo temperatūra 170°C ± 50°C;
1.7.12. | Juostos susuktos tvirtai, lygiai į rulonus, plastikine puse į vidų, be vidinių ir išorinių pažeidimų (klosčių, raukšlių, sujungimo, dažų likučių);
1.7.13. | Juostos turi būti supakuotos aseptiškai: juostos apsaugotos nuo dulkių ir cheminių medžiagų, temperatūros svyravimų, drėgmės, pirminė pakuotė – plastikinė, antrinė – kartoninė dėžė.
1.7.14. | Perkančiajai organizacijai paprašius pateikti pavyzdžius kiekvienos juostos ne mažiau kaip po 2 metrus;
1.7.15. | Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti: atitikties standartams kopijas, techninių duomenų lapus, atitikties medicinos prietaisų direktyvai 93/42/EEB dokumento kopiją.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | POPIERIAUS-PLASTIKO STERILIZACIJOS JUOSTOS UŽLYDOMOS SU KLOSTE:
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas (jei turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė, prekės kodas kataloge | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
2. | Popieriaus-plastiko sterilizacijos juostos užlydomos su kloste:
2.1. | 300mmx65mmx100m ±10mm | 50 | vnt.
2.2. | 380mmx80mmx100m ±20mm | 50 | vnt.
2.2.1. | Žemiau išvardinti reikalavimai taikomi visai pirkimo daliai: Turi atitikti LST EN ISO 11607 ir LST EN ISO 868-5 standartų reikalavimus;
2.2.2. | Privalo atitikti/turėti CE ženklinimą pagal medicinos prietaisų direktyvą 93/42/EEB;
2.2.3. | Pagaminta iš sustiprinto krepinio popieriaus, kurio svoris ne mažesnis kaip 70g/m2 ir skaidraus plastiko;
2.2.4. | Turi būti matomas paketo turinys;
2.2.5. | Turi tikti sterilizacijai garais 121° ir 134° temperatūroje, formaldehido sterilizatoriuose;
2.2.6. | Ant juostų popierinės pusės, per kurią į suformuotus paketus patenka sterilizacijos veiksnys, neturi būti jokių užrašų, ženklų;
2.2.7. | Ant juostos turi būti informacija: atitiktis standartams EN 11607, 1 klasės cheminiai proceso indikatoriai garams ir etileno oksido dujoms, žemos temperatūros vandens garų ir formaldehido mišiniui, spalvos pasikeitimo aprašymai, maišelio atidarymo kryptis, rulono ilgis, ir plotis, gamybinės partijos numeris, gaminio identifikacinis numeris. Visa informacija turi būti pateikta juostos plastiko pusėje.
2.2.8. | Informacija bei simboliai ant sterilizavimo juostų turi būti lengvai skaitomi, ryškūs, atsikartojantys ne didesniais kaip 13 cm tarpais;
2.2.9. | Šonuose turi būti 3 išilginės užlydymo siūlės, tvirtos, tolygiai užlydytos, su vienodais tarpais;
2.2.10. | Užlydymo siūlių (šoninių) plotis ne mažiau kaip 10 cm;
2.2.11. | Užlydymo temperatūra 170°C ± 50°C;
2.2.12. | Juostos susuktos tvirtai, lygiai į rulonus, plastikine puse į vidų, be vidinių ir išorinių pažeidimų (klosčių, raukšlių, sujungimo, dažų likučių);
2.2.13. | Juostos turi būti supakuotos aseptiškai: juostos apsaugotos nuo dulkių ir cheminių medžiagų, temperatūros svyravimų, drėgmės, pirminė pakuotė – plastikinė, antrinė – kartoninė dėžė.
2.2.14. | Perkančiajai organizacijai paprašius pateikti pavyzdžius kiekvienos juostos ne mažiau kaip po 2 metrus;
2.2.15. | Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti: atitikties standartams kopijas, techninių duomenų lapus, atitikties medicinos prietaisų direktyvai 93/42/EEB dokumento kopiją.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
3. DALIS | APSAUGOS AŠTRIEMS INSTRUMENTAMS (PLASTIKO):
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas (jei turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė, prekės kodas kataloge | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
3. | Apsaugos aštriems instrumentams (plastiko):
3.1. | 2,5x10,5cm (±0,5cm) | 1800 | vnt.
3.2. | 5,0x14,0cm (±0,5cm) | 6000 | vnt.
3.3. | 7,5x22,5cm (±0,5cm) | 6000 | vnt.
3.3.1. | Žemiau išvardinti reikalavimai taikomi visai pirkimo daliai: Skirtos pakuotei apsaugoti nuo pažeidimų;
3.3.2. | Pagamintos iš dezinfekcinei medžiagai ir plovikliams atsparaus plastiko
3.3.3. | Skirtos sterilizacijai sočiaisiais vandens garais
3.3.4. | Netrukdo sterilizacijos agentui (garams) prasiskverbti prie instrumentų dengiamų dalių
3.3.5. | Ženklintos CE (pagal MPR 2017/745/ES)
3.3.6. | Apsaugos dedamos ant instrumentų, jų rinkinių.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
4. DALIS | APSAUGOS AŠTRIEMS INSTRUMENTAMS (POPIERIAUS)
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas (jei turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė, prekės kodas kataloge | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
4. | Apsaugos aštriems instrumentams (popieriaus)
4.1. | 2,5x10,5cm (±0,5cm) | 899 | vnt.
4.2. | 5,0x14,0cm (±0,5cm) | 3000 | vnt.
4.3. | 7,5x22,5cm (±0,5cm) | 3000 | vnt.
4.3.1. | Žemiau išvardinti reikalavimai taikomi visai pirkimo daliai: Skirtos pakuotei apsaugoti nuo pažeidimų;
4.3.2. | Pagamintos iš popieriaus, skirtos sterilizacijai sočiaisiais vandens garais
4.3.3. | Netrukdo sterilizacijos agentui (garams) prasiskverbti prie instrumentų dengiamų dalių
4.3.4. | Ženklintos CE (pagal MPR 2017/745/ES)
4.3.5. | Apsaugos dedamos ant instrumentų, jų rinkinių.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
5. DALIS | IDENTIFIKACIJOS-ATSEKAMUMO ETIKETĖS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas (jei turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė, prekės kodas kataloge | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
5. | Identifikacijos-atsekamumo etiketės
5.1. | 25mmx190mm ±2mm | 10500 | vnt.
5.2. | 35mmx160mm ±2mm | 1500 | vnt.
5.2.1. | Žemiau išvardinti reikalavimai taikomi visai pirkimo daliai: Poliesterio etiketės atsekamumui plovimo-sterilizacijos procesuose;
5.2.2. | Atsparios plovikliams ir karštai temperatūrai ne mažiau 134 laipsnių;
5.2.3. | Įvairių spalvų (ne mažiau 7 spalvų);
5.2.4. | Vieta informacijai užrašyti;
5.2.5. | Supakuotos perforuotoje juostoje;
5.2.6. | Storis - ne mažiau 175 mikronai.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
6. DALIS | SILIKONINĖS ŽYMĖJIMO JUOSTELĖS INSTRUMENTAMS ŽYMĖTI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas (jei turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė, prekės kodas kataloge | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
6. | Silikoninės žymėjimo juostelės instrumentams žymėti
6.1. | Silikoninės žymėjimo juostelės instrumentams žymėti | 5738 | vnt.
6.1.1. | Silikoniniai dirželiai medicinos prietaisų identifikavimui ar surišimui. 210 mm ± 2 mm
6.1.2. | Privalo atitikti/turėti CE ženklinimą pagal medicinos prietaisų reglamentą (2017/745/ES) (MPR);
6.1.3. | Atsparūs aukštai temperatūrai, sterilizuojant sočiais vandens garais (iki+135°C), etileno oksido garais, žemos temperatūros vandens garų ir formaldehido mišiniu;
6.1.4. | Neturi trukdyti sterilizacijos veiksniui prasiskverbti prie sterilizuojamų paviršių;
6.1.5. | Atsparūs cheminių medžiagų poveikiui, plaunant automatinėse plovimo-dezinfekavimo mašinose;
6.1.6. | Įvairių spalvų (ne mažiau 7 spalvų) ir ilgių (60 mm, 110 mm, 190 mm, 210 mm);
6.1.7. | Paprašius pateikti pavyzdžius kiekvienos rūšies ilgio ne mažiau kaip po 2 vnt;
6.1.8. | Kartu su pasiūlymu privalo pateikti: naudojimo instrukciją, atitikties medicinos prietaisų reglamentui (2017/745/ES)(MPR) dokumento kopiją.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
7. DALIS | PLOKŠTELĖS PLOVIMO MAŠINŲ KREPŠELIAMS (KOMPLEKTE SU TVIRTINIMU)
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas (jei turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė, prekės kodas kataloge | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
7. | Plokštelės plovimo mašinų krepšeliams (komplekte su tvirtinimu)
7.1. | Plokštelės plovimo mašinų krepšeliams (komplekte su tvirtinimu) | 3000 | vnt.
7.1.1. | 1. Plastikinės, įvairių šviesių spalvų ( ne mažiau 7 spalvų);
7.1.2. | 2. išmatavimai 90 mm x 30 mm (±8 mm);
7.1.3. | 3. Skirtos naudoti automatinėse plovimo mašinose, krepšelių ženklinimui;
7.1.4. | 4. Privalo atitikti/turėti CE ženklinimą pagal medicinos prietaisų reglamentą (2017/745/ES) (MPR);
7.1.5. | 5. Pagaminta iš kieto, nelankstaus plastiko;
7.1.6. | 6. Plokštelės tvirtinamos prie metalinių krepšelių tvirtinimo detalėmis (kniedėmis,dirželiais ar kt. detalėmis), kurios tvirtai fiksuoja plokštelę prie krepšelio, nenukrenta po plovimo automatinėse plovimo-dezinfekavimo mašinose (tvirtinimo detalės turi įeiti į komplektą);
7.1.7. | 7. Plokštelė pritaikyta rašymui vandeniui atspariu rašikliu;
7.1.8. | 8. Turi būti atsparios aukštai temperatūrai (iki +135°C);
7.1.9. | 9. Paprašius pateikti ne mažiau kaip 2 pavyzdžius įvairių spalvų.
7.1.10. | 10. Kartu su pasiūlymu privalo pateikti: naudojimo instrukciją bei atitikties medicinos prietaisų reglamentui (2017/745/ES)(MPR) dokumento kopiją.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
8. DALIS | KAMPAI POPIERINIAI KONTEINERIAMS.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas (jei turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė, prekės kodas kataloge | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
8. | Kampai popieriniai konteineriams.
8.1. | Kampai popieriniai konteineriams. | 12000 | vnt.
8.1.1. | Pagaminti iš balto kartono (popieriaus svoris ne mažesnis kaip 171-270 g/m2);
8.1.2. | Skirti apsaugoti pakuotes nuo pažeidimų, naudojant sterilizacijai metalinius tinklelius;
8.1.3. | Lengvai sulankstoma konstrukcija, kampų apsaugai prieš sterilizaciją, naudojant krepinį popierių;
8.1.4. | Tinka naudoti aukštoje temperatūroje (134°C);
8.1.5. | Kampų išmatavimai: 100x100x50 mm (±5 mm);
8.1.6. | Paprašius pateikti pavyzdžius ne mažiau kaip 3.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
9. DALIS | POPIERIAUS - PLASTIKO UŽLYDOMI MAIŠELIAI CHIRURGINIŲ INSTRUMENTŲ STERILIZACIJAI.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas (jei turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė, prekės kodas kataloge | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
9. | Popieriaus - plastiko užlydomi maišeliai chirurginių instrumentų sterilizacijai.
9.1. | Popieriaus - plastiko užlydomi maišeliai chirurginių instrumentų sterilizacijai. | 21000 | vnt.
9.1.1. | Dydžiai: 250mmx380mm ±20mm
9.1.2. | Šonuose trigyslė užlydymo siūlė, kurios plotis ne mažiau 1,2 cm ± 1 mm;
9.1.3. | Popierius atsparus pradūrimams, turi kokybiškai atsidaryti naudojant, nėra aseptinės rizikos;
9.1.4. | Uždarymui reikalinga pakuočių užlitavimo mašina (sutarties galiojimo metu NEMOKAMAI pateikti maišelių užlydymo aparatą (siūlėtuvą) pagal panaudos sutartį, kuris galėtų užlydyti iki 45 cm pločio maišelius);
9.1.5. | Turi išorinius integruotus indikatorius (garų, FO ir etileno oksido).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
3187-1 2025-03-04 15:06:31