Perkančioji organizacija:

Pavadinimas: Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras

Juridinio asmens kodas: 302496128

Rekvizitai: CVP IS; FTMC

MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO

SPEKTROFOTOMETRAS

SKELBIAMOS APKLAUSOS SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Paaiškinimas dėl pirkimo sąlygų sudedamųjų dalių: siekiant supaprastinti, palengvinti tiekėjų dalyvavimą viešajame pirkime, šiame aprašomajame dokumente pateikiamos specifinės šiam pirkimui sąlygos. Galiojančios teisės nuostatos nekartojamos.

Bendro pobūdžio viešųjų pirkimų nuostatos yra taikomos šiam pirkimui ir yra nurodytos Viešųjų pirkimų tarnybos parengtose bei skelbiamose mažos vertės pirkimo skelbiamos apklausos bendrosiose sąlygose ir specialiosiose sąlygose (pridedama ir šio pirkimo aplinkoje). Tuo atveju, jeigu šiame aprašomajame dokumente reikalavimai nėra įrašyti (pvz. pašalinimo pagrindų taikymas), laikoma, kad perkančioji organizacija pasirenkamųjų reikalavimų nekelia.

Prie šio aprašomojo dokumento pridedamas 1 priedas: Pasiūlymo forma, Techninė specifikacija, Pašalinimo pagrindai, Sutarties sąlygos.

APRAŠOMOJI DALIS

- Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes CPO kataloge pirkimo objekto nėra.

- CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentus“ pateikiamas:

2.1. Tiekėjo pasiūlymas, 1 priedas.

2.2. Techninė specifikacija, 2 priedas.

- Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą.

- Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs.

1 priedas

Adresatas:

VMTI Fizinių ir technologijos mokslų centras

PASIŪLYMAS

| Tiekėjo pavadinimas | Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, teikianti pasiūlymą jungtinės veiklos pagrindu, surašomi visų ūkio subjektų pavadinimai, kodai, adresai | 1. 2... |
| --- | --- | --- |
| Tiekėjo kodas |  |  |
| Tiekėjo adresas |  |  |
| Kontaktinio asmens vardas, pavardė, pareigos |  |  |
| Telefono numeris |  |  |
| El. pašto adresas |  |  |

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis CVP IS.

- Patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.

- Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekėjus ir trečiuosius asmenis*:

| Eil.Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas | Statusas (subtiekėjas arba trečiasis asmuo, kurio pajėgumais remiamasi) | Ūkio subjektui perduodamų įsipareigojimų apimtis (pasitelkiamo ūkio subjekto veikla tiekėjo numatomoje sudaryti sutartyje su perkančiąja organizacija) |
| --- | --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai ar tretieji asmenys

4. Tiekėjo pašalinimo pagrindai

Tiekėjo pašalinimo pagrindai (VPĮ 46 str. 21 d.)*

Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.

Tiekėjas yra atlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.

Tiekėjas neturi jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.

* Lentelėje palikti tiekėjui aktualią informaciją

5. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus).

Dokumento pavadinimas

Informuojame, kad šioje lentelėje nenurodyti dokumentai nebus laikomi konfidencialiais ir tiekėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, konfidencialiais nenurodyti dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d., bus paviešinti kartu su sudaryta sutartimi.

6. Mes siūlome prekes nurodytas pirkimo dokumentų reikalavimuose, kuriuos mūsų pasiūlymas visiškai atitinka.

| Prekė | Kaina Eur be PVM | 21 % PVM | Kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- |
| Spektrofotometras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

** - į siūlomą kainą turi būti įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios (prekių pristatymo, atsiskaitymo dokumentų pateikimo per informacinę sistemą „SABIS“, išlaidos ir visos kitos, reikalingos tinkamam sutarties įvykdymui).

Pasiūlymas galioja 30 dienų nuo konkurso pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pastaba: jei techninių specifikacijų reikalavimuose prekių parametrai (ir/ar kita informacija) nurodyti kartu su prekės ženklu, patentu ar tipu (ir/ar kitaip pažeidžia rinkos dalyvių konkurencingumą, lygiateisiškumą), tiekėjas turi teisę siūlyti lygiaverčius parametrus (ir/ar informaciją).

Spektrofotometras UV-VIS:

| Eil. Nr. | Rodiklis | Minimalūs techniniai reikalavimai | Tiekėjo siūlomi parametrai (pildo tiekėjas įrašydamas konkrečius parametrus) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bangos ilgių diapazonas | Ne siauresnis kaip 190–1100 nm |  |
| 2 | Šviesos šaltinis | Impulsinė ksenono lempa arba jai lygiavertis šviesos šaltinis, kurio gyvavimo trukmė – ne mažiau kaip 5 metai |  |
| 3 | Monochromatorius | Czerny Turner konfigūracija |  |
| 4 | Detektorius | Du silicio diodai arba lygiavertė technologija |  |
| 5 | Atparumas aplinkos šviesai | Turi būti galima atlikti matavimus esant atviram bandinio skyreliui. |  |
| 6 | Spektrinė skiriamoji geba | ≤1,5 nm |  |
| 7 | Fotometrinės ribos | Ne siauresnės kaip nuo -4,0 Abs iki 4,0 Abs |  |
| 8 | Šviesos išbarstymas | Ne didesnis kaip 0.05% esant 340 nm (50 mg/l NaNO2) arba ne didesnis kaip 0.05 % esant 220 nm (10g/l NaI, ASTM arba lygiavertis standartas) arba ne didesnis kaip 1 % esant 198 nm (12 g/l KCl, EP arba lygiavertis metodas) |  |
| 9 | Bangos ilgio tikslumas | Ne mažesnis kaip ±0.5 nm 541.94nm |  |
| 10 | Bangos ilgio atkuriamumas | Ne mažesnis kaip ±0.1 nm |  |
| 11 | Fotometrinis tikslumas | Ne mažesnis kaip ±0.005 A, esant 1 Abs (su filtrais pagal NIST 930e arba lygiavertį standartą) arba ne mažesnis kaip ±0.01 A (kalio dichromatas, EP arba lygiavertis metodas). |  |
| 12 | Minimalus matuojamo mėginio tūris | Ne didesnis kaip 0,5 µl. Kartu su prietaisu turi būti pateikiama kiuvetė mikrotūrių sugerties matavimams. |  |
| 13 | Skenavimo greitis | Ne mažiau kaip 24000 nm / min |  |
| 14 | Matavimo taštų skaičius | Ne mažiau kaip 80 matavimo kreivės taškų / sek. |  |
| 15 | Kinetiniai matavimai | Turi būti galimybė atlikti automatizuotus sugerties kitimo laike matavimus. Laikinė skiriamoji geba ne mažesnė nei 0.0125s (matuojant ties vienu bangos ilgiu). Turi būti galima atlikti automatizuotus kinetinius fotometrinius (vieno bangos ilgio) bei spektrinius (reikiamo spektrinio ruožo spektro) matavimus. |  |
| 16 | Fotometrinis stabilumas | Ne mažesnis kaip 0.0004 Abs, matuojant ties 500 nm bangos ilgiu. |  |
| 17 | Fotometrinis triukšmas | Ne daugiau kaip 0.005 Abs, matuojant ties 500 nm, kai Abs yra 2, |  |
| 18 | Praplėtimo galimybės | Turi turėti galimybę šviesos suvedimui į šviesolaidinius zondus (su standartinėmis SMA 905 jungtimis) bei galimybę matuoti mėginius jų originaliame inde, neperpilant į kiuvetę. |  |
| 19 | Programinė įranga | Privalo turėti kiekybinės analizės galimybę, spektrų užrašymo bei apdorojimo funkcijas, diagnostines funkcijas prietaiso funkcionalumui įvertinti. Turi atitikti reikalavimus duomenų saugojimui ir elektroniniam parašui. |  |
| 20 | Apmokymas | Tiekėjas turės apmokyti ne mažiau kaip tris perkančiosios organizacijos atstovus. Mokymų trukmė 2 akad. val. |  |
| 21 | Garantija | Prietaisui turi būti suteikta ne mažiau kaip 12 mėn. garantija nuo perdavimo priėmimo akto pasirašymo dienos. |  |
| 22 | Atsiskaitymo terminas | 100 % per 30 k. d. po pristatymo |  |
| 23 | Pristatymo terminas | 6 savaitės nuo sutarties pasirašymo |  |
| Pirkimo objektas į dalis neskaidomas |  |  |  |

Tiekėjas, siekdamas, kad perkančiajai organizacijai nekiltų įtarimų, gali pateikti gaminių brošiūras su pasiūlymu.

______________________________

3 priedas

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

Perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.

____________________________________

4 priedas

Sutarties sąlygos

Viešojo pirkimo sutarties projektas nėra pridedamas. Sutartis bus sudaryta remiantis pirkimo rezultatais: pirkimo dokumentais (pirkimų sąlygų, jų patikslinimų bei paaiškinimų duomenimis) ir tiekėjo pasiūlymu.

- Sutarties neįvykdymas:

  - Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė - 5 (penki) proc. nuo bendros Sutarties kainos su PVM. Nustatomi delspinigiai abiems Šalims už įsipareigojimų nevykdymą – 0,02 % per dieną. Jei visos prekės ar dalis prekių nėra pristatytos ar kiti tiekėjo įsipareigojimai nėra įvykdyti, Pirkėjas, pranešdamas apie tai raštu Pardavėjui:

    - vienašališkai nutrauks Sutartį;

    - pasinaudos Sutarties užtikrinimu – bauda (bauda sumokama per 5 darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo gavimo dienos).

    - įtrauks tiekėją į nepatikimų tiekėjų sąrąšą, skelbiamą Viešųjų pirkimų tarnybos.

- Papildomi žaliųjų pirkimų reikalavimai. Siekiant sumažinti poveikį aplinkai, Šalys susitaria vykdant sutartį nerengti ir nenaudoti popierinių dokumentų. Visa pagal šią sutartį vykdoma komunikacija ir teikiama dokumentacija turi būti sudaryta elektronine forma ir teikiama elektroninėmis ryšio priemonėmis. Išimtiniais atvejais su sutarties vykdymu susiję dokumentai gali būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Pirkėjas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija).

____________________