STACIONARIOS KIETŲJŲ DALELIŲ KD2.5 IR KITŲ ORO TERŠALŲ KONCENTRACIJOS APLINKOS ORE MATAVIMO ĮRANGOS SU PRIEDAIS IR PASLAUGOMIS PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BENDROS NUOSTATOS

1. Pirkimo pavadinimas – stacionarios kietųjų dalelių KD2,5 ir kitų oro teršalų koncentracijos aplinkos ore matavimo įrangos su priedais ir paslaugomis pirkimas.

2. Pirkimas vykdomas įgyvendinant projektą „Oro monitoringo sistemos modernizavimas, įrengiant stacionarias oro taršos stebėjimo vietas Visagino savivaldybėje“, finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos lėšomis.

3. Pirkimo tikslas – įsigyti automatizuotą oro kokybės matavimo įrangą, skirtą realiu laiku matuoti kietųjų dalelių KD2.5 ir kitų oro teršalų ore koncentraciją, kaupti ir perduoti duomenis. Gauti duomenys turi būtų tinkami naudoti Valstybinio oro monitoringo tikslams.

4. Kontaktinis asmuo – Visagino savivaldybės administracijos Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus vyriausioji specialistė Danutė Kardelienė, tel. (+370 386) 61 092, +370 655 24360, el. p. danute.kardeliene@visaginas.lt.

PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

5. Pirkimo objektas – automatizuota aplinkos oro kokybės stebėjimo sistema su jos palaikymo paslauga (toliau – Įranga).

6. Numatoma įsigyti:

6.1.     aplinkos oro kietųjų dalelių (KD) analizatorių (toliau – AMS) – 1 vnt.;

6.2.     meteorologinę stotelę – 1 vnt.;

6.3.     matavimo duomenų saugojimo, internetinės viešo stebėjimo prieigos, įrangos techninio aptarnavimo ir priežiūros paslaugas.

7. AMS:

7.1. būtini komponentai, kurie tarpusavyje turi būti suderinti gamintojo ir pateikiami vientisame bloke:

1)    integruotas nepertraukiamo veikimo (stacionarus) kietųjų dalelių (KD2.5,  KD1 ir KD10) analizatorius;

2)    integruota kietųjų dalelių (KD2.5,  KD1 ir KD10) oro ėminių paėmimo sistema;

3)    integruotas vidinis kompiuteris.

7.2. sertifikuotas pagal LST EN 16450:2017, LST EN 12341 arba lygiaverčių standartų reikalavimus. Sertifikavimo duomenys  turi būti viešai paskelbti internete;

7.3. automatiškai realiame laike vienu metu matuoja kietųjų dalelių KD2.5,  KD1, KD10 ir visų suspenduotų kietųjų dalelių SKD masių koncentracijas;

7.4. kietųjų dalelių (KD2.5,  KD1 ir KD10) masės koncentracijos matavimo diapazonas nuo 0 µg/m3 iki 10000 µg/m3 ;

7.5. matuojamų dalelių dydžio minimalus diapazonas: ne mažesnis kaip nuo 0,2 µm iki 16 µm;

7.6. ekrane turi būti pateikiami šie būtini duomenys: KD2.5,  KD1 ir KD10, dalelių skaičius, bendra dalelių masės koncentracija, paimamo  oro mėginio slėgis, temperatūra ir santykinė drėgmė;

7.7. matavimo duomenys išsaugomi vidinėje prietaiso atmintyje, registruojant duomenis kas 1 min., atminties talpos turi užtekti ne mažiau kaip 1 mėnesiui;

7.8. pilnai valdoma, prižiūrima ir taisoma nuotoliniu būdu (internetu) bei lokaliai, analizatoriaus įrengimo vietoje;

7.9. būtinos komunikacijos sąsajos: RS232, USB ir LAN arba lygiaverčio tipo;

7.10. kalibruojama įrengimo vietoje jo neišmontuojant;

7.11. kartu pateikiama programinė įranga leidžianti atlikti duomenų vertinimą: 30 min., 1val., 24 val. vidurkių skaičiavimui; KD dydžio ir kiekio pervertimą į koncentraciją (µg/m3 ); laisvai pasirenkamo laiko intervalo KD1, KD2,5 ir KD10 matavimo duomenų atvaizdavimą viename grafike, o taip pat aplinkos temperatūros, santykinės drėgmės ir atmosferinio slėgio bei siurbiamo oro mėginio srauto greičio duomenų atvaizdavimą lentelėje arba grafike. Turi būti įdiegtas surinktų matavimo duomenų eksportavimas.

7.12. komunikuoja ir duomenis į Visagino savivaldybės administracijos serverį siunčia mobilaus interneto ryšio pagalba. Užtikrina duomenų perdavimą Aplinkos apsaugos agentūros duomenų bazei;

7.13. montuojama lauke, ant stulpo šalia Draugystės g. 21, Visagine;

7.14. maksimalus svoris negali viršyti 6 kg;

7.15. gamintojo numatytas veikimo laikas be priežiūros (iki matavimo sistemos derinimo ir aptarnavimo): ne mažiau kaip 60 dienų;

7.16. tinkamo veikimo diagnostinis patikrinimas: automatinis;

7.17. automatiškai tęsia matavimus maitinimo įtampai atsiradus po jos dingimo;

7.18. tinkama eksploatuoti lauke, apsaugota nuo atmosferinio poveikio, galinti dirbti temperatūroje nuo -20°C iki +50°C;

7.19. maitinimas: 230 V ±10 %, 50 Hz ±1 Hz;

7.20. Kartu su AMS būtina pateikti:

7.20.1. akredituotos laboratorijos išduotą kalibravimo sertifikatą;

7.20.2. vartotojo instrukciją lietuvių kalba;

7.20.3. priemones kalibravimui jo darbo vietoje;

7.20.4. tvirtinimo ant stulpo elementai;

7.20.5. kitą reikalingą įrangą AMS tinkamam įdiegimui ir funkcionalumui užtikrinti,  jei tai yra reikalinga (mobilaus internetinio ryšio modemas, duomenų kaupiklis, elektros apsaugos saugikliai, elektros jungtys ar kt.).

8. Meteorologinė stotelė:

8.1. aplinkos oro temperatūros jutiklis (matavimo diapazonas nuo -30 °C iki +50 °C (imtinai), tikslumas ne mažesnis kaip ±0,5 °C);

8.2. santykinės drėgmės jutiklis (matavimo diapazonas nuo 0 % RH iki 100 % RH (imtinai), tikslumas ne mažesnis kaip ±3 %);

8.3 atmosferos slėgio jutiklis (matavimo diapazonas nuo 100 hPa iki 1100 hPa (imtinai), tikslumas ne mažesnis kaip ±1,5 hPa);

8.4. vėjo greičio jutiklis (matavimo diapazonas nuo 0 m/s iki 40 m/s (imtinai), tikslumas ne mažesnis kaip ±3 %);

8.5. vėjo krypties jutiklis (matavimo diapazonas nuo 0° iki 360° (imtinai), tikslumas ne mažesnis kaip ±3 %);

8.6. komunikuoja ir duomenis į Visagino savivaldybės administracijos serverį siunčia mobilaus internetinio ryšio pagalba. Užtikrina duomenų perdavimą Aplinkos apsaugos agentūros duomenų bazei;

8.7. montuojama lauke, ant stulpo, šalia Draugystės g. 21, Visagine;

8.8. komplektuojama su visais reikiamais tvirtinimo ant stulpo elementais;

8.9. tinkama eksploatuoti lauke, apsaugota nuo atmosferinio poveikio, galinti dirbti temperatūroje nuo -20°C iki +50°C;

8.10. automatiškai tęsia matavimus maitinimo įtampai atsiradus po jos dingimo;

8.11. maksimalus meteorologinės stotelės svoris ne daugiau kaip 3 kg;

8.12. kartu su meteorologine stotele būtina pateikti:

8.12.1. įrangos vartotojo instrukciją lietuvių kalba;

8.12.2. tvirtinimo ant stulpo elementus;

8.12.3. kitą reikalingą įrangą prietaiso tinkamam įdiegimui ir funkcionalumui užtikrinti, jei tai yra reikalinga (mobilaus internetinio ryšio modemas, duomenų kaupiklis, elektros apsaugos saugikliai, elektros jungtys ar kt.).

9. Matavimo duomenų saugojimo, internetinės viešo stebėjimo prieigos, sistemos techninio aptarnavimo ir priežiūros paslaugos:

9.1. pateikiama KD analizatoriui bei meteorologinei stotelei pritaikyta viešai prieinama stebėjimo platforma – internetinis puslapis:

9.1.1. leidžia peržiūrėti, analizuoti ir palyginti automatinio kietųjų dalelių analizatoriaus bei meteorologinės stotelės duomenis sukauptus per ne trumpesnį nei 1 metų trukmės laikotarpį (bet ne anksčiau kaip nuo sistemos paleidimo pradžios);

9.1.2. duomenys saugomi tiekėjo administruojamame serveryje;

9.1.3. leidžia analizuoti (pasirinktame laiko intervale), konvertuoti, eksportuoti (Excel, CSV ar kitais viešai prieinamais formatais) gautus duomenis;

9.1.4. užtikrina duomenų atvaizdavimą grafiniame žemėlapyje:

1) atvaizduojama esama KD2.5,  KD1 ir KD10 matavimo duomenų oro užterštumo situacija bei esama oro meteorologinė situacija (temperatūra, drėgmė, atmosferos slėgis, vėjo kryptis ir greitis) prietaisų įrengimo vietoje, Visagino mieste.

2) pateikiamas oro užterštumo lygis kietosiomis dalelėmis apibūdinant rėžiais ir atitinkamai spalvomis indikuojant kietųjų dalelių koncentraciją (gera -žalia, vidutinė - geltona, bloga - raudona, labai bloga – tamsiai raudona);

9.2. galimybė viešus matavimų duomenis dubliuoti Visagino savivaldybės administracijos nurodytose internetinėse svetainėse;

9.3. užtikrina automatinį ir reguliarų prietaisų registruojamų duomenų kopijų persiuntimą į Visagino savivaldybės administracijos nurodytą atsarginę duomenų saugyklą (serverį) ir į Aplinkos apsaugos agentūros duomenų bazę;

9.4. sistemos techninis aptarnavimas ir priežiūra:

9.4.1. tiekėjas užtikrina įrangos techninį aptarnavimą, ne rečiau kaip kas 3 mėnesiai atlieka KD analizatoriaus kalibravimą gamintojo numatytais periodais atlieka reguliarią prietaisų priežiūrą ir eksploatacinių reikmenų (filtrai, tarpinės) keitimą;

9.4.2. tiekėjas užtikrina visos automatizuotos (stacionarios) aplinkos oro kokybės stebėjimo sistemos nuolatinę priežiūrą ir techninį aptarnavimą;

10. Mokymai. Apmokyti už automatizuotą aplinkos oro kokybės stebėjimo sistemą atsakingą asmenį. Minimali mokymų trukmė 3 val.

11. Visa automatizuota aplinkos oro kokybės stebėjimo sistema turi būti tarpusavyje suderinta ir pritaikyta oro kokybei matuoti, kaupti ir perduoti duomenis Visagino savivaldybės administracijai ir Aplinkos apsaugos agentūrai.

12. Įrangos pristatymas, įrengimas ir paslaugos turi būti atliktos kokybiškai Perkančiosios organizacijos sutartyje ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytu laiku.

13. Įrangai turi būti suteikiama ne mažiau kaip 2 metų garantija.

SUTARTIES SĄLYGOS

14. Sutartyje bus nustatyti Įrangos su įrengimu kaina ir priežiūros paslaugos įkainiai:

14.1. AMS ir meteorologinės stotelės įsigijimo ir įrengimo kaina;

14.2. duomenų saugojimo, internetinės viešo stebėjimo, sistemos techninio aptarnavimo ir priežiūros paslaugos.

15. Avansiniai mokėjimai nebus vykdomi.

16. Sutarties galiojimo terminas - 36 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos:

16.1. Įrangos pristatymo su įrengimu ir mokymais terminas - 4 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

16.2. Matavimo duomenų saugojimo, internetinės viešo stebėjimo prieigos, sistemos techninio aptarnavimo ir priežiūros paslaugos teikiamos nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

17. Tiekėjas privalo užtikrinti darbų saugą.

18. Tiekėjas privalo nepažeisti trečiųjų asmenų interesų, o padarius žalą ją atlyginti.

KITOS SĄLYGOS

19. Perkančioji organizacija atsakinga už vietos parinkimą įsigyjamai  Įrangai įrengti, interneto prieigą, elektros energijos (~ 230 V) tiekimo prieigą, elektros sąnaudų apmokėjimą, mobilaus ryšio internetą užtikrinančių priemonių (SIM kortelių) pateikimą bei interneto ryšio paslaugų apmokėjimą.

20. Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis,  pirkimo objektui taikomas šio papunkčio reikalavimas:

„4.4.1. perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų.“

Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus

vyriausioji specialistė					Danutė Kardelienė