{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":39,"n_cols":5,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,4,5,4]]}
[]
["Pirkimas: Dinaminis riešo fiksatorius ir papildomos priemonės dinaminiam riešo fiksavimui",null,null,null,"Priedas"]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vnt","Rinkos dalyvių pastabos/siūlymai"]
["1.1.","Dinaminis riešo fiksatorius ",2,"vnt."]
["1.1.1."," Sudarytas iš: 1.1. 1 vnt. ilgos kartelės su kaulinių strypų gnybtu, galinčiu fiksuoti ne mažiau kaip 2 vnt. kaulinių strypų. 1.2. 1 vnt. trumpos kartelės su kaulinių strypų gnybtu, galinčiu fiksuoti ne mažiau kaip 2 vnt. kaulinių strypų.1. 3. 1 vnt. šarnyrinio mechanizmo kartelių sujungimui"]
["1.1.2.","Pagamintas iš aliuminio."]
["1.2.","Papildomos priemonės dinaminiam riešo fiksatoriui:  ",1,"kompl."]
["1.2.1."," Trumpa kartelė su strypelių fiksatoriumi ir kompresijos-distrakcijos mechanizmu. Pagaminta iš aliuminio, 1 vnt."]
["1.2.2."," Trumpa kartelė su T formos strypelių fiksatoriumi. Pagaminta iš aliuminio, 1 vnt.  "]
["1.2.3.","Grąžtas 2 vnt.: 1. Ø2,0 mm (±0,01 mm)  2. Su reguliuojamu gręžimo ribotuvu  3. Ilgis 130 mm (±5 mm)  "]
["1.2.4.","Grąžtas  2 vnt.:1. Ø2,7 mm (±0,01 mm)  2. Su reguliuojamu gręžimo ribotuvu  3. Ilgis 130 mm (±5 mm)  "]
["1.2.5.","Allen raktas 4 vnt:  3 mm (±0,1 mm) skersmens"]
["1.2.6.","Nukreipėjas 2 vnt.: 1. Su rankena  2. Su dvejomis skirtingo ilgio minkštųjų audinių apsaugomis kaulinių strypų įvedimui  3. Turi būti galimybė, esant reikalui, bent vieną minkštųjų audinių apsaugą laikinai išimti  "]
["1.2.7.","Grąžto apsauga  4 vnt.:1. Skirta naudoti su Ø2,0 mm (±0,01 mm) grąžtu  2. Naudojama, įstatant į minkštųjų audinių apsaugą, skirtą kaulinių strypų įvedimui  "]
["1.2.8.","Grąžto apsauga 4 vnt.: 1. Skirta naudoti su Ø2,7 mm (±0,01 mm) grąžtu  2. Naudojama, įstatant į minkštųjų audinių apsaugą, skirtą kaulinių strypų įvedimui  "]
["1.2.9.","Raktas  1 vnt.:1. T formos rankena  2. Skirtas kartelių ir kaulinių strypų gnybtų fiksavimui  "]
["1.2.10.","Raktas 1. T formos rankena  2. Skirtas Ø4,0 mm (±0,01 mm) kaulinių strypų įvedimui  "]
["1.2.11.","Kauliniai strypai 40 vnt.: 1. Ø 3,0 mm (±0,05 mm).  2. Ilgis 60-70 mm, ne mažiau kaip 2 skirtingi ilgiai nurodytame diapazone  3. Konusiniu sriegiu  4. Įsriegiamos dalies Ø 3,0-2,5 mm (±0,01 mm).  5. Įsriegiamos dalies ilgis 20-30 mm, ne mažiau kaip 3 skirtingi ilgiai nurodytame diapazone  6. Savigręžiai.  "]
["1.2.12.","Kauliniai strypai 40 vnt.:1. Ø 4,0 mm (±0,05 mm).  2. Ilgis 60-100 mm, ne mažiau kaip 3 skirtingi ilgiai nurodytame diapazone  3. Konusiniu sriegiu  4. Įsriegiamos dalies Ø 3,3-3,0 mm (±0,01 mm).  5. Įsriegiamos dalies ilgis 20-30 mm, ne mažiau kaip 2 skirtingi ilgiai nurodytame diapazone  6. Savigręžiai.  "]
["1.2.13.","Apsauginės kepurėlės  20 vnt.:1. Skirtos kaulinių strypų galų apsaugai  2. Sterilizuojamos  "]
["1.3.","Dinaminis ašinis fiksatorius  ",2,"vnt."]
["1.3.1."," Sudarytas iš: 1.1. 2 vnt. kaulinių strypų gnybtų, galinčių fiksuoti ne mažiau kaip 5 vnt. kaulinių strypų. 1.2. 1 vnt. distrakcijos-kompresijos mechanizmo, leidžiančiu prailgėjimą iki 40 mm. 1.3. Atstumas tarp labiausiai nutolusių sraigtų, pilnai uždarius fiksatorių, 230-250 mm."]
["1.3.2.","Skirta žastikaulio, šlaunikaulio ir blauzdikaulio kaulų fiksacijai  "]
["1.4.","Papildomos priemonės dinaminiam ašiniam fiksatoriui:  ",1,"kompl."]
["1.4.1.","Kaulinių strypų gnybtas 1 vnt.:1. T formos  2. Suteikia galimybę fiksuoti ne mažiau kaip 5 vnt. kaulinių strypų.  "]
["1.4.2.","Kaulinių strypų gnybtas 1 vnt.:1. L formos  2. Suteikia galimybę fiksuoti ne mažiau kaip 2 vnt. kaulinių strypų.  3. Rentgenui pralaidus  4. Skirtas čiurnos kaulų fiksacijai  "]
["1.4.3.","Grąžtas  2 vnt.:1. Ø3,2 mm (±0,01 mm)  2. Su reguliuojamu gręžimo ribotuvu  3. Ilgis 200 mm (±5 mm)  "]
["1.4.4.","Grąžtas  2 vnt.:1. Ø4,8 mm (±0,01 mm)  2. Su reguliuojamu gręžimo ribotuvu  3. Ilgis 240 mm (±5 mm)  "]
["1.4.5.","Allen raktas 2 vnt, 6 mm (±0,1 mm) skersmens  "]
["1.4.6.","Nukreipėjas 6 vnt.:1. L formos  2. Skirtas kaulinių strypų įvedimui  3. Ilgis 60-100 mm, ne mažiau kaip 3 skirtingi ilgiai nurodytame diapazone  "]
["1.4.7.","Grąžto apsauga 2 vnt.:1. L formos  2. Skirta naudoti su Ø3,2 mm (±0,01 mm) grąžtu  3. Naudojama, įstatant į nukreipėją kauliniams stypams  4. Ilgis 20-80 mm, ne mažiau kaip 3 skirtingi ilgiai nurodytame diapazone  "]
["1.4.8.","Grąžto apsauga 2 vnt.:1. L formos  2. Skirta naudoti su Ø4,8 mm (±0,01 mm) grąžtu  3. Naudojama, įstatant į nukreipėją kauliniams stypams  4. Ilgis 40-80 mm, ne mažiau kaip 3 skirtingi ilgiai nurodytame diapazone  "]
["1.4.9.","Raktas 1 vnt.: 1. T formos rankena  2. Skirtas Ø6,0 mm (±0,01 mm) kaulinių strypų įvedimui  "]
["1.4.10.","Raktas 1 vnt.:1. L formos  2. Skirtas galutiniam šarnyrinių jungčių užfiksavimui  3. Su dinamometru, ribojančiu priveržimo jėgą  "]
["1.4.11.","Kauliniai strypai  40 vnt.:1. Ø 6,0 mm (±0,05 mm).  2. Ilgis 150-260 mm, ne mažiau kaip 2 skirtingi ilgiai nurodytame diapazone  3. Konusiniu sriegiu  4. Įsriegiamos dalies Ø 6,0-5,6 mm (±0,01 mm).  5. Įsriegiamos dalies ilgis 30-90 mm, ne mažiau kaip 5 skirtingi ilgiai nurodytame diapazone  6. Savigręžiai.  "]
["1.4.12.","Kauliniai strypai  40 vnt.:1. Ø 6,0 mm (±0,05 mm).  2. Ilgis 120-130 mm  3. Konusiniu sriegiu  4. Įsriegiamos dalies Ø 4,5-3,5 mm (±0,01 mm).  5. Įsriegiamos dalies ilgis 40-50 mm  6. Savigręžiai.  "]
["1.4.13.","Apsauginės kepurėlės  20 vnt.:1. Skirtos kaulinių strypų galų apsaugai  2. Sterilizuojamos  "]