## Lapas1
Techninė specifikacija
Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis
1.1. | ARTROSKOPINĖ ĮRANGA | kompl. | 1
1.1.1. | VEŽIMĖLIS ĮRANGAI, 1 vnt.
1.1.1.1. | Tinkantis video aparatūrai (videokameros kontroleriui, monitoriui) ir valdymo konsolėms sustatyti ir pervežti
1.1.1.2. | Su ≥ 3 keičiamo aukščio lentynomis
1.1.1.3. | Su videokameros galvos laikikliu
1.1.1.4. | Su reguliuojama alkūne monitoriui
1.1.1.5. | Su ≥ 4 antistatiniais ratukais, iš jų ≥ 2 fiksuojami (su stabdžiais)
1.1.1.6 | Su centriniu elektros jungikliu
1.1.2. | VAIZDO KAMEROS GALVUTĖ, 1 vnt.
1.1.2.1. | Ultra aukštos raiškos (UHD4) ≥ 1 lusto (CMOS arba CCD)
1.1.2.2. | Maksimali raiška: ≥ 3840 x 2160 taškų
1.1.2.3. | Optinis arba skaitmeninis priartinimas ≥ 2,2 karto
1.1.2.4. | Programuojami valdymo mygtukai: ≥2
1.1.3. | VAIZDO KAMEROS VALDYMO ĮRENGINYS, 1 vnt.
1.1.3.1. | Suderinamas su ultra aukštos raiškos (UHD4) vaizdo kameros galvutėmis
1.1.3.2. | Raiška ≥ 3840 x 2160 taškų
1.1.3.3. | Vaizdo signalo išvestys ne prasčiau kaip DV1 (arba HDMI) ≥ 1 vnt. SDI ≥ 1 vnt.
1.1.3.4. | USB jungtys (vaizdo duomenų įrašymui, programinės įrangos atnaujinimui) ≥ 1 vnt
1.1.3.5. | Vaizdų arba nuotraukų įrašymas
1.1.3.6. | Reguliuojamas ryškumas, priartinimas, spalvų nustatymas (arba baltos spalvos kalibravimo metodas)
1.1.4. | AUKŠTOS RAIŠKOS MONITORIUS, 1vnt.
1.1.4.1. | Spalvoto vaizdo, ultra aukštos raiškos (UHD)
1.1.4.2. | Raiška ≥ 3840 x 2160 taškų
1.1.4.3. | Ekrano įstrižainė ≥ 27 coliai
1.1.4.4. | Ryškumas ≥ 650 cd/kv.m
1.1.4.5. | Vaizdas vaizde (PIP) funkcija
1.1.4.6. | Vaizdo formatas 16:9
1.1.4.7. | Vaizdo signalo įvestys ne prasčiau negu DVI; SDI
1.1.4.8. | Vaizdo išvestys ne prasčiau negu DVI arba SDI
1.1.4.9. | Atsparus valymui ir/arba dezinfekcijai
1.1.5. | ŠVIESOS ŠALTINIS KAIP ATSKIRAS ĮRENGINYS ARBA INTEGRUOTAS VAIZDO PROCESORIUJE, 1 vnt.
1.1.5.1. | Šviesos diodų (LED) tipo arba lygiavertis
1.1.5.2. | Šviesos diodų (LED) vidutinis tarnavimo laikas ≥ 30 000 valandų (arba periodinis lempos keitimas nėra privalomas)
1.1.5.3. | Reguliuojamas ryškumas (šviesos intensyvumas)
1.1.5.4. | Šviesolaidžių jungtys ≥ 3 konfigūracijų: Storz; Wolf; Olympus arba pateikiamas atitinkamas adapteris
1.1.6. | ŠEIVERIO VALDYMO KONSOLĖ, 1 vnt.
1.1.6.1. | Informacija apie instrumentų darbą pateikiama LCD lietimui jautriame ekrane ar ekranuose
1.1.6.2. | Automatinis instrumento atpažinimas
1.1.6.3. | Kojinis valdymo pedalas
1.1.7. | ŠEIVERIO RANKENA, ne mažiau 2 vnt.
1.1.7.1. | Rotacijos į priekį/atgal apsukos ≥ 8000 apsisukimų/min.
1.1.7.2. | Galimybė pasirinkti ir išsaugoti greitį įvairiems režimams
1.1.7.3. | Autoklavuojama
1.1.7.4. | Rankena turi būti techniškai suderinama su šeiverio valdymo konsole
1.1.8. | ŠVIESOLAIDIS, ne mažiau 2 vnt.
1.1.8.1. | Ilgis ≥ 3 m
1.1.8.2. | Skersmuo ≥ 3,5mm
1.1.8.3. | Suderintas su optine dalimi
1.1.8.4. | Autoklavuojamas
1.1.9. | ARTROSKOPINĖ OPTIKA, ne mažiau 2 vnt.
1.1.9.1. | Vaizdo kryptis 30± 0,2 laipsn.
1.1.9.2. | Diametras 4 ± 0,2 mm
1.1.9.3. | Darbinis ilgis ≥ 160 mm
1.1.9.4. | Autoklavuojama
1.1.9.5. | Komplektuojama su sterilizavimo konteineriu
1.1.10. | ARTROSKOPO ĮMOVA, ne mažiau 2 vnt.
1.1.10.1. | Su dviem vožtuvais padidintam vandens srautui (High Flow)
1.1.10.2. | Autoklavuojama
1.1.11. | Tiesus artroskopinis kandiklis, ne mažau 3 vnt. Plotis 3,6 ± 1,0 mm
1.1.12. | Artroskopinis kandiklis lenktas į kairę, ne mažau 3 vnt. Plotis 3,6 ± 1,0 mm
1.1.13. | Artroskopinis kandiklis lenktas į dešinę, ne mažau 3 vnt. Plotis 3,6 ± 1,0 mm
1.1.14. | Būtinas žymėjimas CE ženklu. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių) kopiją originalo kalba kartu su vertimu į lietuvių kalbą.
1.1.15. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis ≥ 24 mėn.
1.1.16. | Įranga turi būti nauja. Pagaminta ne anksčiau negu 12 mėn. iki įrangos pristatymo dienos.