Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė  (toliau – perkančioji organizacija - PO) vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 27 str. ir siekdama pasirengti viešajam pirkimui „Chirurginės pirštinės su apsauga rentgeno spinduliuotei“ (toliau – Pirkimas), prašė nepriklausomų ekspertų, institucijų arba rinkos dalyvių suteikti konsultaciją.

Pateikiame gautus rinkos dalyvių pasiūlymus/pastabas:

| Eil. Nr. | Klausimas | 1 Tiekėjo nuomonė | Atsakymai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ar techninėje specifikacijoje nurodyti reikalavimai ir sąlygos yra priimtinos ir aiškios, ar teiktumėte pasiūlymą dėl šio pirkimo objekto? (Prašome pateikti argumentuotas pastabas bei konkrečių techninės specifikacijos punktų pakeitimus/patikslinimus, kurie suteiktų galimybę Jūsų įmonei pasiūlyti techninės specifikacijos reikalavimų visumą atitinkantį pirkimo objektą). |  |  |
| 2. | Kokius, Jūsų nuomone, papildomus reikalavimus perkamam objektui būtų tikslinga įrašyti techninėje specifikacijoje (kurie iš jų yra būtini, kurie tik pageidaujami)? Kokius reikalavimus perkamam objektui būtų tikslinga išbraukti iš techninės specifikacijos? | Siūlome pirštinių ilgį nurodyti ne mažiau 300mm. Šios pirštinės, skirtos aukštos rizikos procedūrom, todėl rekomenduojama dėvėti kuo ilgesniais riešais apsaugines pirštines. Siūlome įtraukti atitiktį standartams: EN 61331-1:2003; Tikslinga išbraukti: Pirštinės vidinis paviršius dengtas hipoalergine medžiaga. Taip pat tiekėjams yra būtina žinoti, kiek kokio dydžio porų ketina pirkti PO, tokiu atveju galima iš anksto suformuoti užsakymą gamintojui ir bus sklandesnis pristatymas. | Pirštinių ilgis nurodytas ne mažiau 260 mm, todėl tiekėjams nedraudžiama siūlyti ir ilgesnes pirštines. Parametras nebus keičiamas. Kadangi pirkimo objektą įmanoma apibūdinti objektyviai tiksliai ir suprantamai pagal techninius parametrus ir nupirkti norimą rezultatą, tai standartai taikomi nebus. Dydžiai bus užsakomi pagal perkančiosios organizacijos (toliau – PO) tuo metu esančius poreikius, PO į šią tiekėjo pastabą sprendžia neatsižvelgti. |
| 3. | Kokie, Jūsų nuomone, reikalavimai įrašyti techninės specifikacijos projekte ribotų (riboja) konkurenciją tarp teikėjų? | Pirštinės vidinis paviršius dengtas hipoalergine medžiaga – daugelis tiekėjų techniniuose dokumentuose nerašo, kuo padengtos pirštinės iš vidaus, o rašo duomenis, kurie atitinka direktyvas ir MDR reikalavimus. Tokiu atveju reiktų nurodyti, kas yra konkrečiai ta „hipoalerginė medžiaga“ (pvz: polimerais ar lygiaverte). Taip pat šios pirštinės yra pagamintos ne iš latekso (kuris paprastai ir sukelia alergijas). Todėl teigiame, kad šis reikalavimas yra ribojantis konkurenciją. | Keičiame techninės specifikacijos šiuos punktus ir išdėstome taip: 1.1.5. Pirštinės vidinis paviršius dengtas hipoalergine medžiaga (polimerais arba lygiaverte medžiaga). 2.1.5. Pirštinės vidinis paviršius dengtas hipoalergine medžiaga (polimerais arba lygiaverte medžiaga). 3.1.5. Pirštinės vidinis paviršius dengtas hipoalergine medžiaga (polimerais arba lygiaverte medžiaga). 4.1.5. Pirštinės vidinis paviršius dengtas hipoalergine medžiaga (polimerais arba lygiaverte medžiaga). Reikalavimo nekeičiame, nes latekso medžiaga atitinka PO poreikius, o hipoalerginė medžiaga apsaugo nuo alergijų. |
| 4. | Ar turite kitų pastabų dėl techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų. Jeigu taip, prašome nurodyti punktus ir pastabas. | Siūlome pirštinių ilgį nurodyti ne mažiau 300mm Pirštinės vidinis paviršius dengtas hipoalergine medžiaga- prašome keisti: paviršius dengtas polimerais ar lygiaverte medžiaga. | Pirštinių ilgis nurodytas ne mažiau 260 mm, todėl tiekėjams nedraudžiama siūlyti ir ilgesnes pirštines. Parametras nebus keičiamas. |
| 5. | Kokie, Jūsų nuomone, žaliųjų pirkimų kriterijai galėtų būti taikomi pirkimui? | ISO14001, ISO15000 |  |
| 6. | Pristatymo terminas 5 d.d. | Tinka |  |
| 6. | Kitos tiekėjo pastabos ir (ar) pasiūlymai |  |  |