SPS 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Vienkartiniai rinkiniai kraujo komponentų gamybai multikomponentinės aferezės būdu

- Pirkimo objektas:

  - Rinkinys I - skirtas pagaminti terapinius trombocitų be leukocitų vienetus ir šviežiai šaldytos plazmos be leukocitų vienetus vienos donacijos metu. Preliminarus kiekis – 6000 vnt.

  - Rinkinys II - skirtas pagaminti ne mažiau kaip du terapinius eritrocitų be leukocitų masės vienetus vienos donacijos metu. Preliminarus kiekis – 3000 vnt.

  - Kartu panaudos pagrindu suteikiami aferezės įrenginiai (toliau – įrenginiai):

    - įrenginys ir jo programinė įranga yra pritaikyti ir CE sertifikuoti kraujo komponentus gaminti abiem rinkiniais: rinkiniu I ir rinkiniu II;

    - įrenginių skaičius – 8 nuolat veikiantys įrenginiai.

II.  Sutarties sudarymo terminas 24 mėn. Sutarties galiojimo metu nenupirkus visų numatytų Prekės vienetų arba neišnaudojus Pradinės Sutarties vertės, Sutartis abipusiu Šaliu sutarimu gali būti pratęsiama ne ilgesniam kaip 12 (dvylika) mėnesių laikotarpiui iki bus išnaudota Pradinės Sutarties vertė arba kol bus nupirkti visi numatyti Prekių kiekiai.

*

Sąvokos:

- Trombocitų procedūrą sudaro: donoro venos punkcija su Rinkiniu I gamykliniu būdu sujungta adata, trombocitų rinkimas, automatinis agregatų šalinimas, leukofiltracija ir užpylimas pridėtiniu tirpalu;

- Trombocitų procedūros trukmė yra laikas nuo donoro venos punkcijos iki pridėtinio tirpalo užpylimo pabaigos.

- Trombocitų rinkimo greitis = surinktų trombocitų skaičius (x 1011) / trombocitų procedūros trukmė (min).

- Reikalavimai gaminamiems kraujo komponentams:

|  | Atitinka |
| --- | --- |
| Eritrocitai be leukocitų | 2012 m. gruodžio 19 d. SAM įsakymo Nr. V-1186 „DĖL KRAUJO IR KRAUJO KOMPONENTŲ RUOŠIMO IR KOKYBĖS KONTROLĖS REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ |
| Trombocitai be leukocitų |  |
| Šviežiai šaldyta plazma be leukocitų |  |

- Reikalavimai rinkinių sudėčiai

|  | Privaloma sudėtis |
| --- | --- |
| - Rinkinys I | - Vienos adatos vienkartinė maišų ir magistralių sistema |
|  | - Trombocitų saugojimo maišas, kuris leidžia saugoti trombocitų koncentratą ne trumpiau 7 parų |
|  | - Maišas plazmos surinkimui ir saugojimui (tūris ne mažesnis kaip 400 ml), tinkamas naudoti greitojo užšaldymo (-80◦C ) ir saugojimo -30◦C ne mažiau kaip 36 mėn. sąlygomis |
|  | - Gamykliniu būdu integruota venos punkcijos adata su apsauga personalui |
|  | - Integruotas kraujo mėginių paėmimo maišelis (ne mažiau 30 ml) su integruotu adapteriu mėginių paėmimui į vakuuminį mėgintuvėlį |
|  | - Atšaka pridėtinio trombocitų tirpalo prijungimui |
|  | - Atšaka antikoagulianto (ACD-A) tirpalo prijungimui |
| - Rinkinys II | - Vienos adatos vienkartinė maišų ir magistralių sistema |
|  | - Du maišai eritrocitų (2 vnt.) surinkimui ir saugojimui (tūris 250-400 ml) |
|  | - Gamykliniu būdu integruota venos punkcijos adata su apsauga personalu |
|  | - Integruotas kraujo mėginių paėmimo maišelis (ne mažiau 30 ml) su integruotu adapteriu mėginių paėmimui į vakuuminį mėgintuvėlį |
|  | - Atšaka antikoagulianto (ACD-A) tirpalo prijungimui |
|  | - Atšaka eritrocitų pridėtinio tirpalo (SAG-M) prijungimui |

- Reikalavimai gamybos produktyvumui

|  | Privalomi kriterijai |
| --- | --- |
| 4.1 Rinkinys I | 4.1.1. Vienos donacijos metu renkami (privalomos visos galimybės): - trombocitai be leukocitų; - trombocitai be leukocitų pridėtiniame tirpale; - trombocitai be leukocitų ir šviežiai šaldyta plazma be leukocitų; - trombocitai be leukocitų pridėtiniame tirpale ir šviežiai šaldyta plazma be leukocitų. |
|  | 4.1.2. Galimybė pagaminti visas išvardintas trombocitų dozes vienos trombocitų procedūros metu##: 4.1.2.1. tris terapines dozes (trombocitų skaičius 6 x 1011), kai trombocitų procedūros trukmė yra ne ilgesnė kaip 115 min; 4.1.2.2. keturias terapines dozes (trombocitų skaičius 8 x 1011), kai trombocitų procedūros trukmė yra ne ilgesnė kaip 125 min; 4.1.2.3. penkias terapines dozes (trombocitų skaičius 10 x 1011), kai trombocitų procedūros trukmė yra ne ilgesnė kaip 125 min; |
|  | 4.1.3. Trombocitų rinkimo greičio mediana trombocitų procedūros metu yra ne mažesnė kaip##: 4.1.3.1. (7,0) x 109/min, gaminant tris terapines dozes (trombocitų skaičius 6 x 1011); 4.1.3.2. (8,0) x 109/min, gaminant keturias terapines dozes (trombocitų skaičius 8 x 1011); 4.1.3.3. (10,0) x 109/min, gaminant penkias terapines dozes (trombocitų skaičius 10 x 1011); |
|  | 4.1.4. Donacijų dalis, kai negaunamas tikslinis trombocitų skaičius turi sudaryti ne daugiau kaip 2,5 % bendro donacijų skaičiaus. 4.1.5. Trombocitų ir plazmos leukofiltracija atliekama automatiškai procedūros metu be rankinių manipuliacijų. 4.1.6. Automatinė trombocitų agregacijos šalinimo funkcija (t.y. įrenginys pats užfiksuoja trombocitų agregatus vienkartinėje sistemoje ir automatiškai juos šalina) |
|  | 4.1.7. Galimybė įrenginio programinės įrangos pagalba: 4.1.7.1. išsaugoti visas išvardintas komponentų derinių parinktis ir 4.1.7.2. operatoriui nustatyti jų prioritetą planuojamo surinkti trombocitų skaičiaus didėjimo tvarka: - Trombocitai be leukocitų (su pridėtiniu tirpalu/be pridėtinio tirpalo) 10 x1011 trombocitų su/be ŠŠP - Trombocitai be leukocitų (su pridėtiniu tirpalu/be pridėtinio tirpalo) 8 x 1011 trombocitų su/be ŠŠP - Trombocitai be leukocitų (su pridėtiniu tirpalu/be pridėtinio tirpalo) 6 x 1011 trombocitų su/be ŠŠP |
| 4.2. Rinkinys II | 4.2.1. Vienos donacijos metu renkami du terapiniai eritrocitų be leukocitų pridėtiniame tirpale vienetai. |
|  | 4.2.2. Maksimalus leistinas dviejų eritrocitų be leukocitų vienetų rinkimo laikas (nuo donoro venos punkcijos iki donoro atjungimo nuo sistemos) yra ne ilgesnis kaip 45 min. |
|  | 4.2.3. Ekstrakorporinio kraujo tūrio, esančio sistemoje grąžinimas donorui, pasireiškus donoro šalutiniams reiškiniams. |

- Reikalavimai donoro saugumui

|  | Privalomi kriterijai |
| --- | --- |
| Rinkiniai I ir II | - Integruota apsauga nuo oro grąžinimo donorui |
|  | - Rinkinio perteklinio eritrocitų netekimo tūris ne didesnis kaip 30 ml |
|  | - Automatinis liekamųjų eritrocitų iš sistemos grąžinimas donorui donacijos pabaigoje |
|  | - Programuojamos absoliučios donacijos saugumo ribos, kurias įranga apskaičiuoja automatiškai ir neleidžia viršyti (nevykdo procedūros, jei saugumo ribos viršijamos): - Procedūros metu surinkto produkto tūris (be antikoagulianto) ≤ 13% cirkuliuojančio kraujo tūrio ir - minimalus donoro trombocitų skaičius po trombocitaferezės donacijos ≥ 100 x 109/L |

- Reikalavimai įrangos informacinei sistemai, atsekamumui užtikrinti

|  | Privalomi kriterijai |
| --- | --- |
| Rinkinys I | Galimybė iš įrangos informacinės sistemos po procedūros(-ų) gauti ir analizuoti visus šiuos duomenis: - Gautų komponentų tūris; - Sunaudoto ACD-A tūris; - Sunaudoto trombocitų pridėtinio tirpalo tūris - Donoro apdoroto kraujo tūris; - Procedūros data, pradžios ir pabaigos laikas, trukmė; - Trombocitų sk. donoro kraujyje prieš ir po procedūros; - Operatoriaus identifikacija (ID); - Donacijos ID; - Donoro duomenys (lytis, ūgis, svoris, hemoglobino/hematokritos konc., trombocitų skaičius). Tiekėjo lėšomis t.b. užtikrinta validuota sąsaja su kraujo centro informacinėmis sistemomis |
| Rinkinys II | Galimybė iš įrangos informacinės sistemos po procedūros(-ų) gauti ir analizuoti visus šiuos duomenis: - Gautų komponentų tūris; - Sunaudoto ACD-A tūris; - Sunaudoto eritrocitų pridėtinio tirpalo tūris; - Apdorotas donoro kraujo tūris; - Procedūros data, pradžios ir pabaigos laikas, trukmė; - Donacijos ID - Donoro duomenys (lytis, ūgis, svoris, hemoglobino konc.). Tiekėjo lėšomis t.b. užtikrinta validuota sąsaja su kraujo centro informacinėmis sistemomis |

- Kiti reikalavimai

|  | Privalomi kriterijai |
| --- | --- |
| Įranga, rinkiniai I ir II | - Įrangą ir rinkinius atitinkančius ES direktyvų reikalavimus (tiekėjas turi pateikti atitikties Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvai 93/94/EEC dokumentą arba analogišką) |
|  | - Rinkinių galiojimo terminas - ne trumpesnis kaip 2/3 galiojimo laiko nuo pristatymo dienos |
|  | - Įrangos ir rinkinių naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis |
|  | - Įranga ir vienkartinės priemonės pristatomos ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo užsakymo pateikimo dienos. Tiekėjo lėšomis atliekamas ne mažiau kaip 20 kraujo centro darbuotojų pilnas apmokymas darbui su rinkiniais bei įranga ir išduodamas atitinkamas apmokymų sertifikatas |
|  | - Rinkinių ir įrangos kvalifikacija (PQ/IQ/OQ) privalo būti atliekama tiekėjo lėšomis ne vėliau kaip per 2 (du) mėn. nuo vienkartinių rinkinių naudojimo pradžios (kvalifikacija atliekama vadovaujantis Europos medicininių preparatų ir sveikatos priežiūros kokybės direktoratu "Kraujo komponentų gamybos, naudojimo ir kokybės užtikrinimo rekomendacijomis", 19-tas leidimas, 2017 m.) |
|  | - Pasiūlymų vertinimo metu tiekėjo lėšomis (neatlygintinai) gali būti prašoma pateikti po 2 kiekvieno rinkinio pavyzdžius |
|  | - Prireikus techninių sąlygų atitiktis vertinama tiekėjo lėšomis pateikus ir instaliavus 2 įrenginius ir pateikus po 300 kiekvieno rinkinio vienetų. |
|  | - Techninė priežiūra - Tiekėjo lėšomis viso panaudos periodo metu: - atliekama periodinė techninė priežiūra (vadovaujantis gamintojo reikalavimais), - įrangos kompiuterinė įranga turi būti atnaujinama naujausiomis versijomis, nedelsiant, kai tik jos pateikiamos gamintojo - atliekamas remontas, - įranga turi būti sutaisyta arba pakeista kita veikiančia įranga ne ilgiau kaip per 12 val. nuo pranešimo gavimo; - tiekėjas užtikrina, kad vienu metu veiktų ne mažiau kaip 70% įrenginių. |
|  | - Vienkartinės priemonės ir įrenginiai turi būti pagaminti, turėti aktualias galiojančias programinės įrangos versijas, kurios naudojant buvo gauti Lentelėje Nr. 1 pateikti duomenys. Pateikiami tai įrodantys dokumentai. |

# ## 4.1.2 -4.1.3 duomenys atitinka šiuos reikalavimus:

# teikiami iš referuojamuose leidiniuose, turinčiuose citavimo indeksą Mokslinės informacijos instituto duomenų bazėje „ISI Web of Science“ arba licenciją turinčių kraujo donorystės įstaigų (toliau – KDĮ) duomenų bazių;

# teikiami duomenys turi būti gauti, naudojant įrenginių ir programinės įrangos, kurias planuojama suteikti panaudos pagrindu, versijas;

# duomenys gauti ne seniau kaip prieš 5 metus;

# duomenys turi apimti nepertraukiamą donacijų laikotarpį įprastinės kraujo donorystės įstaigos sąlygomis;

# duomenys apima ne mažiau kaip 300 sekančių iš eilės donacijų:

# kurių metu buvo atitinkamai surinkta 6 x1011, 8 x1011, 10 x1011 trombocitų duomenys;

# į skaičiavimus įtraukiamos ir nepavykusios / nepilnos (t. y. kai negautas tikslinis trombocitų skaičius) donacijos;

# tais atvejais, kai duomenys pateikiami iš „ISI Web of Science“, pateikiamas pilno turinio šaltinis ir įrodymai, kad tenkinami ##5 punkto reikalavimai;

# tais atvejais, kai duomenys pateikiami iš KDĮ duomenų bazių:

# pateikiamas KDĮ pavadinimas, pilnas adresas, KDĮ atsakingo asmens vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris;

# pateikiami agreguoti duomenys lentelėje Nr. 1:

# pateikiami unikalių donacijų duomenys donacijos eilės tvarka xls byloje (lentelė Nr.2; pateikiamos donacijos, kurių metu gautas tikslinis trombocitų skaičius ir donacijos, kurių metų tikslinis trombocitų skaičius negautas).

# Lentelė Nr. 1. Agreguoti duomenys apie donacijas (užpildyti teikiant pasiūlymą).

| # Tikslinis gautų trombocitų skaičius | # Donacijų skaičius |  |  | # Donacijų periodo |  | # Procedūros trukmė, min |  |  | # Trombocitų rinkimo greitis x 109/min |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Bendras* | # kai gautas tikslinis skaičius | # kai negautas tikslinis skaičius** | # pradžia (metai, mėnuo, diena) | # pabaiga (metai, mėnuo, diena) | # Minimali | # Mediana | # Maksimali | # Minimalus | # Mediana | # Maksimalus |
| # 6 x 1011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 8 x 1011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 10 x 1011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# *Bendras = kai gautas tikslinis skaičius + kai negautas tikslinis skaičius; pateikiama ne mažiau kaip po 300 iš eilės sekančių kiekvieno tikslinio trombocitų skaičiaus donacijų.

# ** Apima donacijų procedūras, kurių metu gautų trombocitų skaičius yra 0 x 1011 -< tikslinis trombocitų skaičius x 1011 ; jos turi sudaryti ne daugiau 2,5% visų donacijų.

# Lentelė Nr. 2. Individualūs donacijų duomenys (užpildyti teikiant pasiūlymą).

| # Donacijos numeris | # Donacijos data, laikas | # Planuojamas surinkti (tikslinis) trombocitų skaičius | # Surinktų trombocitų skaičius | # Trombocitų procedūros trukmė | # Įrenginio modelis ir versija | Programinės įrangos versija | # Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Papildomi sutartiniai įsipareigojimai:

# Techninės specifikacijos sąlygos turi būti vykdomos visą sutarties laikotarpį. Pažeidus sąlygas, taikoma 10% sutarties bauda (Sutarties specialiųjų sąlygų 9.3 p.).

# Besąlyginė išskaita, pažeidus sąlygas (Sutarties specialiosios dalies 9.2 p.).

# Sutarties galiojimas apribojamas ne vienkartinių rinkinių I ir II atskirais kiekiais, bet bendra pinigine išraiška.