Pastaba. Pilka spalva pažymėtas eilutes pildo tiekėjas

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA

MEDICININĖS KONSOLĖS (Nr. 9839)

2025 - _ - _

| Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai: |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo kodas: |  |
| Tiekėjo adresas: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė, pareigos |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas: |  |
| Pildoma, jei tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, turi kolegialų valdymo organą ar priežiūros organo narį (-ius) (VPĮ 46 str. 2 d. 2 p.): |  |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |

1. Tiekėjo patvirtinimai:

1.1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis, įskaitant pirkimo sutarties reikalavimus.

1.2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

1.3. Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos (įskaitant prekių tvirtinimo ir montavimo medžiagas), apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

1.4. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

2. Bendrieji reikalavimai:

2.1. Tiekėjo siūlomos prekės turi būti pažymėtos atitikties ženklu „CE“ ir  atitikti 2017 m. balandžio 5 d.  Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius atitikties dokumentus.

2.2. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, prekės aprašymas, naudojimo instrukcija ir pan.). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.

2.3. Pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje galimai nurodyti (jei yra) konkretūs modeliai ar tiekimo šaltiniai, konkretūs procesai, būdingi konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti konkrečių gamintojų produkciją, o standartai gali būti taikomi lygiaverčiai nurodytiems.

2.4. Tiekėjas iki pasiūlymo pateikimo turi įvertinti patalpas, įrangos tvirtinimo taškus (tvirtinimas kiaurai per perdangą neleistinas) bei kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos įrangos montavimo  brėžinį/ius su nurodytais atstumais tarp konstrukcijos elementų ir grindų. Siūloma įranga turi tikti nurodytoms patalpoms. 1 pirkimo dalyje siūlomos konsolės turi būti sumontuotos patalpose, kurių preliminarūs matmenys pateikti Priedėlyje Nr. 1.

2.5. Tiekėjas privalo iš anksto suderinti su perkančiosios organizacijos atstovu prekių pristatymo, montavimo, pritvirtinimo, pajungimo, išbandymo ir perkančiosios organizacijos personalo apmokymo dirbti su prekėmis laiką. Prekių montavimas, pritvirtinimas, pajungimas, išbandymas ir perkančiosios organizacijos personalo apmokymai atliekami užtikrinant įprastą perkančiosios organizacijos darbą.

2.6. Siūlomos prekės turi būti naujos, negalima siūlyti demonstracinių, naudotų arba naudotų ir atnaujintų (remarketing) prekių.

2.7. Siūlomų prekių paviršiai nebūtinai turi būti dažyti,  tačiau negalima siūlyti nei tamsių, nei ryškių spalvų. Medicininių konsolių paviršiai turi būti neutralių atspalvių, spalvos suderinamos su Perkančiąja organizacija prieš medicininių konsolių užsakymą. Siūlomų medicininių konsolių paviršių atspalviai turi būti vienodi.

2.8. Kartu su prekėmis tiekėjas turi pateikti prekių naudojimo ir valymo/dezinfekavimo instrukcijas originalo ir lietuvių kalba. Įrangos paviršius turi būti atsparus valymo ir dezinfekcijos priemonėms, t.y. jeigu medicinos prietaisą ar jo komplektuojamas dalis po panaudojimo reikia dezinfekuoti, jis gali būti dezinfekuojamas rankiniu būdu, naudojant alkoholio ar ketvirtinių amonio junginių pagrindu pagamintus dezinfekantus.

2.9. Prekių pristatymo terminas - per 4 mėn. nuo užsakymo pateikimo dienos. 3 pirkimo dalyje nurodytų prekių nurodytas kiekis užsakomas pagal poreikį 24 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos laikotarpiu. Prekių pristatymo terminas -  4 mėn. nuo prekių užsakymo pateikimo dienos.

2.10. Prekių garantijos terminas  ≥ 60 mėnesių. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti deklaraciją/ patvirtinimą su nurodyta garantija mėnesiais.

2.11. Perkančioji organizacija vykdo „žalią“ pirkimą ir taiko Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1- 508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (4.4.4 p. pirkimo vykdytojas savarankiškai nustato aplinkos apsaugos kriterijus 4.4.4.4. p.: prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos;“:

– Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomų prekių originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą) ne trumpiau kaip 5 metus (60 mėnesių) nuo prekių garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. Pagrįsdamas atitikimą nustatytam reikalavimui tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti tiekėjo ir/ar gamintojo laisvos formos patvirtinimą.

3. Reikalaujami prekių techniniai parametrai ir tiekėjo siūlomos prekės ir kainos:

1 PIRKIMO DALIS „LUBINĖS KONSOLĖS (REANIMACINĖJE IR IZOLIACINĖJE PALATOJE)“

| Eil. Nr. | Parametrai, taikomi lubinei konsolei (nurodoma 1 vnt. komplektacija) | Parametrų reikšmė | Siūlomos prekės parametrai (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konsolės tvirtinimas | Prie lubų (konsolės išmatavimai derinami pagal patalpos aukštį). Paliekamas atstumas tarp balkio ir grindų 2000 mm ± 100 mm. Konsolė tiekiama su visais jos tvirtinimui reikalingais elementais. |  |
| 2. | Konsolės konstrukcijos tipas | Dvejuose taškuose, kolonų pagalba, prie lubų tvirtinamas horizontalus balkis, kuriame sumontuoti reikalingi medicininių dujų, elektros, kompiuterinio tinklo ir apšvietimo įrengimai. |  |
| 3. | Horizontalaus balkio ilgis | Pritaikomas pagal patalpos plotį, su galimybe montuoti vieną šalia kito arba sujungti tarpusavyje. |  |
| 4. | Horizontalaus balkio matmenys | - Gylis ≤ 60 cm. - Aukštis ≤ 22 cm. |  |
| 5. | Du atskiri įrangos vežimėliai, vienai paciento lovai iš abiejų lovos pusių, sumontuoti po balkiu | 1. Įrangos vežimėlis su horizontalia kolona laisvai slankiojantis balkiu ≥ 1000 mm ribose. Įrangos vežimėlio išlaikomas svoris ≥ 120 kg. 2. Įrangos vežimėlis su vertikaliu stovu laisvai slankiojantis visu balkio ilgiu. Įrangos vežimėlio išlaikomas svoris ≥ 120 kg. |  |
| 6. | Įrangos vežimėlis su horizontalia kolona | 1 vnt. |  |
| 6.1. | Minimalus horizontalios kolonos išlaikomas svoris | ≥ 120 kg. |  |
| 6.2. | Pneumatiniai arba elektro-magnetiniai judesio eigos ribotuvai (stabdžiai) vežimėlio su horizontalia kolona linijinių judesių ribojimui. | Būtini. |  |
| 6.3. | Reikalavimai horizontaliai kolonai | 1. Prie horizontalios kolonos apatinės plokštumos pritvirtinti du vertikalūs įrangos tvirtinimo stovai, kurių ilgis 1500 mm ±200 mm, stovų diametras 38 mm ±5 mm. 2. Kolonos apsisukimo aplink savo ašį spindulys ≥180°. 3. Kolonoje sumontuoti medicininių dujų, elektros, tinklo įvadai ir stabdžių valdymo įrengimai. 4. Galimybė įrengti ≥ 25 įvadus. |  |
| 6.4. | Reikalavimai dujų tiekimui | Visos pneumatinės jungtys sumontuotos konsolės horizontalioje kolonoje turi užtikrinti greitą prisijungimą, atitikti mechaninį jungčių kodavimą EN, DIN ir spalvinį jungčių kodavimą pagal ISO standartus. Dujų padavimo sistemos turi būti sumontuotos taip, kad nebūtų matomos balkio išorėje. |  |
| 6.4.1. | Deguonies tiekimas (5 bar) | ≥ 2 jungtis. |  |
| 6.4.2. | Vakuumas | ≥ 2 jungtis. |  |
| 6.4.3. | Medicininio suspausto oro tiekimas (5 bar) | ≥ 2 jungtis. |  |
| 6.5 | Vienfazės elektros rozetės su dangteliais ir įtampos indikatoriais sumontuotos konsolės kolonoje | ≥ 8 vnt. (230 V ± 10%). |  |
| 6.6. | Elektrinių potencialų išlyginimo gnybtai sumontuoti konsolės kolonoje | ≥ 3 vnt. |  |
| 6.7. | Jungtis kompiuteriniam tinklui RJ45 (tinklo jungties kategorija CAT6) | ≥ 4 vnt. |  |
| 6.8. | Maitinimo šakos | Horizontali kolona turi turėti dvi 230 V ± 10% maitinimo šakas, kiekvienos šakos maitinimo lizdų spalvos skirtingos (spalva parenkama priklausomai nuo maitinimo šaltinio). |  |
| 6.9. | Tarp konsolės horizontalios kolonos vertikalių stovų tvirtinamos lentynos | 1. Lentyna medicininei įrangai -1 vnt. a) Galimybė keisti lentynos tvirtinimo vietą per visą vertikalaus stovo ilgį. b) Lentynos dviejuose šonuose įrengti tvirtinimo bėgeliai medicinos įrangai fiksuoti prie jų. c) Lentynos išlaikomas svoris ≥30 kg. d) Lentynos darbinio paviršiaus (be tvirtinimo bėgelių) matmenys 430x480 mm ± 50 mm. 2. Lentyna medicininei įrangai -1 vnt. a) Galimybė keisti lentynos tvirtinimo vietą per visą vertikalaus stovo ilgį. b) Lentynos dviejuose šonuose įrengti tvirtinimo bėgeliai medicinos įrangai fiksuoti prie jų. c) Lentynos išlaikomas svoris ≥ 30 kg. d) Lentynos darbinio paviršiaus (be tvirtinimo bėgelių) matmenys: 430x340 mm ± 50 mm. 3. Lentyna medicininei įrangai su stalčiumi-1 vnt. a) Galimybė keisti lentynos tvirtinimo vietą per visą vertikalaus stovo ilgį. b) Lentynos dviejuose šonuose įrengti tvirtinimo bėgeliai medicinos įrangai fiksuoti prie jų. c) Lentynos išlaikomas svoris ≥ 30 kg. d) Lentynos darbinio paviršiaus (be tvirtinimo bėgelių) matmenys: 430x340 mm ± 50 mm. e) Po lentyna įrengtas stalčius. Stalčiaus aukštis ≥ 150 mm. |  |
| 6.10. | Prie konsolės horizontalios kolonos vertikalių stovų tvirtinama ir kartu tiekiama alkūnių sistema | 1. Dviejų alkūnių sistema su tvirtinimu švirkštinių pompų (≥ 6 vnt) sistemai ir infuzijų stovui - 1 vnt. a) Alkūnių sistemos bendras ilgis ≥ 650 mm. b) Alkūnių sistemos išlaikomas svoris ≥ 25 kg. 2. Kintamo aukščio infuzijų stovas su kabliais infuzijų maišeliams – 1 vnt. Stovo fiksuotos dalies ilgis ≥ 800 mm, kintamo aukščio dalies ilgis ≥ 500 mm. |  |
| 6.11. | Konsolės horizontalios kolonos stabdžių valdymas | Konsolėje integruotu sensoriniu jutikliu ir rankena su bevieliu stabdžių valdymu arba prie vienos iš lentynų priekinėje jos plokštumoje įrengtos rankenos su mygtukais pagalba. |  |
| 7. | Įrangos tvirtinimo vežimėlis su vertikaliu stovu | Stovo ilgis ≥ 1400 mm. |  |
| 7.1 | Minimalus stovo išlaikomas svoris | ≥ 60 kg. |  |
| 7.2 | Stovo diametras | 38 mm ±5 mm. |  |
| 7.3. | Prie įrangos vežimėlio su vertikaliu stovu teikiami priedai. | 1. Dviejų alkūnių sistema su tvirtinimu švirkštinių pompų (≥ 6 vnt) sistemai ir infuzijų stovui - 1 vnt. a) Alkūnių sistemos bendras ilgis ≥ 650 mm b) Alkūnių sistemos išlaikomas svoris ≥ 25 kg. 2. Kintamo aukščio infuzijų stovas su kabliais infuzijų maišeliams – 1 vnt. Stovo fiksuotos dalies ilgis ≥ 800 mm, kintamo aukščio dalies ilgis ≥ 500 mm. |  |
| 8. | Konsolės horizontaliame balkyje sumontuoti medicininių dujų ir elektros įvadai | Įvadai montuojami virš įrangos tvirtinimo vežimėlio su stovu. |  |
| 8.1. | Reikalavimai dujų tiekimui | Visos pneumatinės jungtys sumontuotos konsolės horizontaliame balkyje turi užtikrinti greitą prisijungimą, atitikti mechaninį jungčių kodavimą EN, DIN ir spalvinį jungčių kodavimą pagal ISO standartus. Dujų padavimo sistemos turi būti sumontuotos taip, kad nebūtų matomos balkio išorėje. |  |
| 8.1.2. | Deguonies tiekimas (5 bar) | ≥ 1 jungtis. |  |
| 8.1.3. | Vakuumas | ≥ 1 jungtis. |  |
| 8.1.4. | Medicininio suspausto oro tiekimas (5 bar) | ≥ 1 jungtis. |  |
| 8.2. | Vienfazės elektros rozetės su dangteliais ir įtampos indikatoriais | ≥ 5 vnt. (230 V ± 10%). |  |
| 8.3. | Elektrinių potencialų išlyginimo gnybtai | ≥ 2 vnt. |  |
| 8.4. | Maitinimo šakos | Konsolė turi turėti dvi 230 V ± 10% maitinimo šakas, kiekvienos šakos maitinimo lizdų spalvos skirtingos (spalva parenkama priklausomai nuo maitinimo šaltinio). |  |
| 9. | Galimybė ateityje keisti konsolės architektūrą, pakeičiant slankiuosius įrangos laikymo elementus (vežimėlius), nekeičiant konsolės balkio. | Būtina |  |
| 10. | Sistemos balkis uždaros konstrukcijos, be neuždengtų ertmių. Paviršius atsparus valymo ir dezinfekcijos priemonėms. | Lengvai valomas ir dezinfekuojamas rankiniu būdu (Nurodyti rekomenduojamas valymo ir dezinfekavimo priemones). |  |

1 PIRKIMO DALIES „LUBINĖS KONSOLĖS (REANIMACINĖJE IR IZOLIACINĖJE PALATOJE)“ PASIŪLYMO KAINA:

| P. d. Nr. | Prekės pavadinimas | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, siūlomos prekės kodas/ modelis | Kiekis | Mato vieneto kaina EUR, be PVM | PVM tarifas, proc. | Bendra kaina EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lubinės konsolės (reanimacinėje ir izoliacinėje palatoje) |  | 7 vnt. |  |  |  |
| PVM suma, EUR: |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM*: |  |  |  |  |  |  |

2 PIRKIMO DALIS „LUBINĖS KONSOLĖS I (REANIMACIJOS IR INTENSYVIOSIOS TERAPIJOS SKYRIUJE)“

| Eil. Nr. | Parametrai, taikomi lubinei konsolei (nurodoma 1 vnt. komplektacija) | Parametro reikšmė | Siūlomos prekės parametrai (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konsolės tvirtinimas | Prie lubų (konsolės išmatavimai derinami pagal patalpos aukštį). Paliekamas atstumas tarp balkio ir grindų 2000 mm ± 100 mm. Konsolė tiekiama su visais jos tvirtinimui reikalingais elementais. |  |
| 2 | Konsolės konstrukcijos tipas | Dvejuose taškuose, kolonų pagalba, prie lubų tvirtinamas horizontalus balkis, kuriame sumontuotas apšvietimas. |  |
| 3 | Horizontalaus balkio ilgis | Pritaikomas pagal patalpos plotį, bet ne trumpesnis kaip 2.8 m vienai lovai. |  |
| 4 | Horizontalaus balkio matmenys | 1. Gylis ≤ 60 cm. 2. Aukštis ≤ 22 cm. |  |
| 5 | Du atskiri įrangos vežimėliai, vienai paciento lovai iš abiejų lovos pusių, sumontuoti po balkiu | - Įrangos vežimėlis su vertikalia kolona laisvai slankiojantis balkiu ≥ 1000 mm ribose. Įrangos vežimėlio išlaikomas svoris ≥ 120 kg. Įrangos vežimėlis su vertikalia kolona aprūpintas elektromagnetinių arba pneumatinių stabdžių sistema. - Įrangos vežimėlis su vertikaliu stovu laisvai slankiojančiu visu balkio ilgiu arba įrangos vežimėlis su vertikalia kolona laisvai slankiojantis balkiu ≥ 1000 mm ribose. Įrangos vežimėlio išlaikomas svoris ≥ 120 kg. Jeigu siūlomas įrangos vežimėlis su vertikalia kolona, jis turi būti su elektromagnetinių arba pneumatinių stabdžių sistema. |  |
| 6 | Įrangos vežimėlis su vertikalia kolona | 1 vnt. |  |
| 6.1 | Minimalus vertikalios kolonos išlaikomas svoris | ≥ 120 kg |  |
| 6.2 | Pneumatiniai arba elektro-magnetiniai judesio eigos ribotuvai (stabdžiai) vežimėlio su vertikalia kolona linijinių judesių ribojimui | Būtini. |  |
| 6.3 | Vertikali įrangos montavimo kolona | 1. ≥1000 mm ilgio. 2. Kolonos keturiuose kampuose, per visą jos ilgį arba ne mažiau kaip trijuose konsolės kolonos paviršiuose, įrengti laikikliai lentynų ir kitų konsolės priedų tvirtinimui. 3. Kolonos apsisukimo aplink savo ašį spindulys ≥ 180°. 4. Kolonoje sumontuoti reikalingi medicininių dujų, elektros, kompiuterinio tinklo įvadai ir apšvietimo įjungimo bei stabdžių valdymo įrengimai. |  |
| 6.4 | Reikalavimai dujų tiekimui | Visos pneumatinės jungtys sumontuotos konsolės kolonoje turi užtikrinti greitą prisijungimą, atitikti mechaninį jungčių kodavimą EN, DIN ir spalvinį jungčių kodavimą pagal ISO standartus. Dujų padavimo sistemos turi būti sumontuotos taip, kad nebūtų matomos balkio išorėje. |  |
| 6.4.1 | Deguonies tiekimas (5 bar) | ≥ 2 jungtys |  |
| 6.4.2 | Medicininio suspausto oro tiekimas (5 bar) | ≥ 2 jungtis |  |
| 6.4.3 | Vakuumas | ≥ 2 jungtys |  |
| 6.5 | Vienfazės elektros rozetės įtampos indikatoriais sumontuotos konsolės kolonoje | ≥ 10 vnt. (230 V ± 10%) |  |
| 6.6 | Elektrinių potencialų išlyginimo gnybtai sumontuoti konsolės kolonoje | ≥ 3 vnt. |  |
| 6.7 | Jungtis kompiuteriniam tinklui RJ45 (tinklo jungties kategorija CAT6) | ≥ 4 vnt. |  |
| 6.8 | Maitinimo šakos | Konsolė turi turėti dvi 230 V ± 10% maitinimo šakas, kiekvienos šakos maitinimo lizdų spalvos skirtingos (spalva parenkama priklausomai nuo maitinimo šaltinio). |  |
| 6.9 | Prie konsolės vertikalios kolonos teikiami priedai | 1. Lentyna medicininei įrangai su stalčiumi - 1 vnt. a) Galimybė keisti lentynos tvirtinimo vietą per visą vertikalios kolonos ilgį. b) Lentynos dviejuose šonuose įrengti tvirtinimo bėgeliai medicinos įrangai fiksuoti prie jų. c) Lentynos išlaikomas svoris ≥ 35 kg. d) Lentynos darbinio paviršiaus (be tvirtinimo bėgelių) matmenys: plotis 430-550 mm; gylis 430-480 mm. e) Po lentyna įrengtas ≥ 1 stalčius. Stalčiaus aukštis ≥ 150 mm. 2. Lentyna medicininėms priemonėms (be stalčiaus) - 1 vnt. a) Galimybė keisti lentynos tvirtinimo vietą per visą vertikalios kolonos ilgį. b) Lentynos dviejuose šonuose įrengti tvirtinimo bėgeliai medicinos įrangai fiksuoti prie jų. c) Lentynos išlaikomas svoris ≥ 20 kg. Lentynos darbinio paviršiaus (be tvirtinimo bėgelių) matmenys: plotis 430-550 mm; gylis 430-480 mm. 3. Dviejų alkūnių sistema su tvirtinimu švirkštinių pompų sistemai ir infuzijų stovui - 1 vnt. a) Alkūnių sistemos bendras ilgis ≥ 600 mm b) Alkūnių sistemos išlaikomas svoris ≥ 25 kg. c) Galimybė keisti alkūnių sistemos tvirtinimo vietą per visą vertikalios kolonos ilgį. d) Kintamo aukščio stovas su kabliais infuzijų maišeliams – 1 vnt. Stovo fiksuotos dalies ilgis ≥ 800 mm, kintamo aukščio dalies ilgis ≥ 500 mm. 4. Pasukama, dviguba alkūnė gyvybinių funkcijų parametrų monitoriaus tvirtinimui. a) Alkūnių sistemos bendras ilgis ≥ 600 mm. b) Alkūnėse uždari kanalai laidams uždengti. c) Alkūnės išlaikomas svoris ≥ 13 kg. d) Galimybė keisti alkūnių sistemos tvirtinimo vietą per visą vertikalios kolonos ilgį. 5. Pasukama, dviguba alkūnė, skirta dirbtinės plaučių ventiliacijos aparato monitoriaus tvirtinimui. - Alkūnių sistemos bendras ilgis ≥ 600 mm. - Alkūnėse uždari kanalai laidams uždengti. - Alkūnės išlaikomas svoris ≥ 13 kg. - Monitoriaus laikiklis turi būti tinkamas įstaigoje esamų dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatų monitorių tvirtinimui. Monitoriaus laikiklio tipas suderinamas su Perkančiąja organizacija prieš medicininių konsolių užsakymą. - Galimybė keisti alkūnių sistemos tvirtinimo vietą per visą vertikalios kolonos ilgį. 6. Tiekėjas turi įvertinti ir užtikrinti įstaigoje esamų dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatų tinkamą tvirtinimą ant vertikalios kolonos. |  |
| 6.10 | Konsolės vertikalios kolonos stabdžių valdymas | Stabdžiai valdomi kolonoje integruotos rankenos pagalba, arba prie vienos iš lentynų priekinėje jos plokštumoje įrengtos rankenos pagalba. |  |
| 6.11 | Prie konsolės kolonos tvirtinamas horizontalus medicininės įrangos tvirtinimo bėgelis | Universalus medicininės įrangos tvirtinimo bėgelis tvirtinamas vertikalios kolonos apačioje. |  |
| 6.12 | Jungiklis konsolės kolonos apšvietimui | Sensorinis arba membraninis jungiklis konsolės kolonoje įrengtam apšvietimui įjungti. |  |
| 7 | Įrangos tvirtinimo vežimėlis su vertikaliu stovu arba vertikalia kolona – 1 vnt. | - Stovo arba vertikalios kolonos ilgis ≥ 1000 mm. - Prie stovo arba vertikalios kolonos tvirtinama dviejų stalčių sistema. - Jeigu siūlomas įrangos tvirtinimo vežimėlis su vertikalia kolona, tai ji turi atitikti 6.3-6.4, 6.8 ir 6.10 papunkčiuose nurodytus reikalavimus. |  |
| 7.1 | Minimalus stovo arba vertikalios kolonos išlaikomas svoris | ≥ 60 kg |  |
| 7.2 | Prie įrangos vežimėlio su vertikaliu stovu arba vertikalia kolona teikiami priedai | 1. Dviejų alkūnių sistema su tvirtinimu švirkštinių pompų sistemai ir infuzijų stovui - 1 vnt. a) Alkūnių sistemos bendras ilgis ≥ 600 mm b) Alkūnių sistemos išlaikomas svoris ≥ 25 kg. c) Galimybė keisti alkūnių sistemos tvirtinimo vietą per visą vertikalaus stovo arba vertikalios kolonos ilgį. d) Kintamo aukščio stovas su kabliais infuzijų maišeliams – 1 vnt. Stovo fiksuotos dalies ilgis ≥ 800 mm, kintamo aukščio dalies ilgis ≥ 500 mm. 2. Dviejų alkūnių sistema monitoriaus (su integruotu kompiuteriu) tvirtinimui ir kompiuterinės klaviatūros bei pelytės lentyna – 1 vnt. a) Alkūnių sistemos bendras ilgis ≥ 600 mm. b) Antra alkūnė kilnojama aukštyn/žemyn ne siauresniame kaip 300 mm diapazone, fiksuojant ją norimoje padėtyje integruota rankena su stabdžių valdymu. c) Monitorius tvirtinamas prie VESA tipo laikiklio. d) Alkūnėse uždari kanalai kompiuterinio tinklo ir elektros laidams uždengti. e) Alkūnės išlaikomas svoris ≥ 15 kg. f) Galimybė keisti alkūnių sistemos tvirtinimo vietą per visą vertikalios kolonos arba vertikalaus stovo ilgį. |  |
| 7.3 | Medicininių dujų ir elektros įvadai. | Įvadai montuojami konsolės horizontaliame balkyje virš įrangos tvirtinimo vežimėlio su stovu arba vertikalioje kolonoje, jeigu siūlomas įrangos vežimėlis su vertikalia kolona: - Deguonies tiekimas (5 bar) ≥ 2 jungtis. - Medicininio suspausto oro tiekimas (5 bar) ≥ 1 jungtis. - Vakuumas ≥ 1 jungtis. - Vienfazės elektros rozetės su įtampos indikatoriais ≥ 6 vnt. (230 V ± 10%) - Elektrinių potencialų išlyginimo gnybtai ≥ 3 vnt. - Jungtis kompiuteriniam tinklui RJ45 (tinklo jungties kategorija CAT6) ≥ 4 vnt. |  |
| 7.4 | Reikalavimai dujų tiekimui | Visos pneumatinės jungtys sumontuotos konsolės kolonoje turi užtikrinti greitą prisijungimą, atitikti mechaninį jungčių kodavimą EN, DIN ir spalvinį jungčių kodavimą pagal ISO standartus. Dujų padavimo sistemos turi būti sumontuotos taip, kad nebūtų matomos balkio išorėje. |  |
| 8. | Horizontaliame balkyje integruota apšvietimo sistema | Apšvietimo įjungimo jungtukas arba valdymo ekranas sumontuotas konsolės kolonoje. |  |
| 9. | Procedūrinis šviestuvas | - Šviestuvas ant dvigubos arba viengubos su lanksčia dalimi alkūnės, kurios bendras ilgis ≥800 mm. - Tvirtinamas prie vertikalios kolonos standartinio medicininio bėgelio. - Šviesos šaltiniai - LED diodai. - Reguliuojamas apšvietimo intensyvumas ne siauresniame diapazone kaip nuo 10 klx iki 30 klx. |  |
| 10. | Galimybė ateityje keisti konsolės architektūrą, pakeičiant slankiuosius įrangos laikymo elementus (vežimėlius), nekeičiant konsolės balkio | Būtina |  |
| 11. | Sistemos balkis uždaros konstrukcijos, be neuždengtų ertmių. Paviršius atsparus valymo ir dezinfekcijos priemonėms. | Lengvai valomas ir dezinfekuojamas rankiniu būdu (Nurodyti rekomenduojamas valymo ir dezinfekavimo priemones). |  |

2 PIRKIMO DALIES „LUBINĖS KONSOLĖS I (REANIMACIJOS IR INTENSYVIOSIOS TERAPIJOS SKYRIUJE)“ PASIŪLYMO KAINA:

| P. d. Nr. | Prekės pavadinimas | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, siūlomos prekės kodas/ modelis | Kiekis | Mato vieneto kaina EUR, be PVM | PVM tarifas, proc. | Bendra kaina EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Lubinės konsolės I (reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje) |  | 17 vnt. |  |  |  |
| PVM suma, EUR: |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM*: |  |  |  |  |  |  |

3 PIRKIMO DALIS „LUBINĖS KONSOLĖS II (REANIMACIJOS IR INTENSYVIOSIOS TERAPIJOS SKYRIUJE)“

| Eil. Nr. | Parametrai, taikomi lubinei konsolei (nurodoma 1 vnt. komplektacija) | Parametro reikšmė | Siūlomos prekės parametrai (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konsolės tvirtinimas | Prie lubų (konsolės išmatavimai derinami pagal patalpos aukštį). Paliekamas atstumas tarp balkio ir grindų 2000 mm ± 100 mm. Konsolė tiekiama su visais jos tvirtinimui reikalingais elementais. |  |
| 2 | Konsolės konstrukcijos tipas | Dvejuose taškuose, kolonų pagalba, prie lubų tvirtinamas horizontalus balkis, kuriame sumontuotas apšvietimas. |  |
| 3 | Horizontalaus balkio ilgis | Pritaikomas pagal patalpos plotį, bet ne trumpesnis kaip 2.8 m vienai lovai. |  |
| 4 | Horizontalaus balkio matmenys | - Gylis ≤ 60 cm. - Aukštis ≤ 22 cm. |  |
| 5 | Du atskiri įrangos vežimėliai, vienai paciento lovai iš abiejų lovos pusių, sumontuoti po balkiu | - Įrangos vežimėlis su vertikalia kolona laisvai slankiojantis balkiu ≥ 1000 mm ribose. Įrangos vežimėlio išlaikomas svoris ≥ 120 kg. Įrangos vežimėlis su vertikalia kolona aprūpintas elektromagnetinių arba pneumatinių stabdžių sistema. - Įrangos vežimėlis su vertikaliu stovu laisvai slankiojančiu visu balkio ilgiu arba įrangos vežimėlis su vertikalia kolona laisvai slankiojantis balkiu ≥ 1000 mm ribose. Įrangos vežimėlio išlaikomas svoris ≥ 120 kg. Jeigu siūlomas įrangos vežimėlis su vertikalia kolona, jis turi būti su elektromagnetinių arba pneumatinių stabdžių sistema. |  |
| 6 | Įrangos vežimėlis su vertikalia kolona | 1 vnt. |  |
| 6.1 | Minimalus vertikalios kolonos išlaikomas svoris | ≥ 120 kg |  |
| 6.2 | Pneumatiniai arba elektro-magnetiniai judesio eigos ribotuvai (stabdžiai) vežimėlio su vertikalia kolona linijinių judesių ribojimui | Būtini. |  |
| 6.3 | Vertikali įrangos montavimo kolona | 1. ≥1000 mm ilgio. 2. Kolonos keturiuose kampuose, per visą jos ilgį arba ne mažiau kaip trijuose konsolės kolonos paviršiuose, įrengti laikikliai lentynų ir kitų konsolės priedų tvirtinimui. 3. Kolonos apsisukimo aplink savo ašį spindulys ≥ 180°. 4. Kolonoje sumontuoti reikalingi medicininių dujų, elektros, kompiuterinio tinklo įvadai ir apšvietimo įjungimo bei stabdžių valdymo įrengimai. |  |
| 6.4 | Reikalavimai dujų tiekimui | Visos pneumatinės jungtys sumontuotos konsolės kolonoje turi užtikrinti greitą prisijungimą, atitikti mechaninį jungčių kodavimą EN, DIN ir spalvinį jungčių kodavimą pagal ISO standartus. Dujų padavimo sistemos turi būti sumontuotos taip, kad nebūtų matomos balkio išorėje. |  |
| 6.4.1 | Deguonies tiekimas (5 bar) | ≥ 2 jungtys |  |
| 6.4.2 | Medicininio suspausto oro tiekimas (5 bar) | ≥ 2 jungtis |  |
| 6.4.3 | Vakuumas | ≥ 2 jungtys |  |
| 6.5 | Vienfazės elektros rozetės įtampos indikatoriais sumontuotos konsolės kolonoje | ≥ 10 vnt. (230 V ± 10%) |  |
| 6.6 | Elektrinių potencialų išlyginimo gnybtai sumontuoti konsolės kolonoje | ≥ 3 vnt. |  |
| 6.7 | Jungtis kompiuteriniam tinklui RJ45 (tinklo jungties kategorija CAT6) | ≥ 4 vnt. |  |
| 6.8 | Maitinimo šakos | Konsolė turi turėti dvi 230 V ± 10% maitinimo šakas, kiekvienos šakos maitinimo lizdų spalvos skirtingos (spalva parenkama priklausomai nuo maitinimo šaltinio). |  |
| 6.9 | Prie konsolės vertikalios kolonos teikiami priedai | 1. Lentyna medicininei įrangai su stalčiumi - 1 vnt. a) Galimybė keisti lentynos tvirtinimo vietą per visą vertikalios kolonos ilgį. b) Lentynos dviejuose šonuose įrengti tvirtinimo bėgeliai medicinos įrangai fiksuoti prie jų. c) Lentynos išlaikomas svoris ≥ 35 kg. d) Lentynos darbinio paviršiaus (be tvirtinimo bėgelių) matmenys: plotis 430-550 mm; gylis 430-480 mm. e) Po lentyna įrengtas ≥ 1 stalčius. Stalčiaus aukštis ≥ 150 mm. 2. Lentyna medicininėms priemonėms (be stalčiaus) - 1 vnt. a) Galimybė keisti lentynos tvirtinimo vietą per visą vertikalios kolonos ilgį. b) Lentynos dviejuose šonuose įrengti tvirtinimo bėgeliai medicinos įrangai fiksuoti prie jų. c) Lentynos išlaikomas svoris ≥ 20 kg. Lentynos darbinio paviršiaus (be tvirtinimo bėgelių) matmenys: plotis 430-550 mm; gylis 430-480 mm. 3. Dviejų alkūnių sistema su tvirtinimu švirkštinių pompų sistemai ir infuzijų stovui - 1 vnt. a) Alkūnių sistemos bendras ilgis ≥ 600 mm b) Alkūnių sistemos išlaikomas svoris ≥ 25 kg. c) Galimybė keisti alkūnių sistemos tvirtinimo vietą per visą vertikalios kolonos ilgį. d) Kintamo aukščio stovas su kabliais infuzijų maišeliams – 1 vnt. Stovo fiksuotos dalies ilgis ≥ 800 mm, kintamo aukščio dalies ilgis ≥ 500 mm. 4. Pasukama, dviguba alkūnė gyvybinių funkcijų parametrų monitoriaus tvirtinimui. a) Alkūnių sistemos bendras ilgis ≥ 600 mm. b) Alkūnėse uždari kanalai laidams uždengti. c) Alkūnės išlaikomas svoris ≥ 13 kg. d) Galimybė keisti alkūnių sistemos tvirtinimo vietą per visą vertikalios kolonos ilgį. 5. Pasukama, dviguba alkūnė, skirta dirbtinės plaučių ventiliacijos aparato monitoriaus tvirtinimui. - Alkūnių sistemos bendras ilgis ≥ 600 mm. - Alkūnėse uždari kanalai laidams uždengti. - Alkūnės išlaikomas svoris ≥ 13 kg. - Monitoriaus laikiklis turi būti tinkamas įstaigoje esamų dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatų monitorių tvirtinimui. Monitoriaus laikiklio tipas suderinamas su Perkančiąja organizacija prieš medicininių konsolių užsakymą. - Galimybė keisti alkūnių sistemos tvirtinimo vietą per visą vertikalios kolonos ilgį. 6. Tiekėjas turi įvertinti ir užtikrinti įstaigoje esamų dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatų tinkamą tvirtinimą ant vertikalios kolonos. |  |
| 6.10 | Konsolės vertikalios kolonos stabdžių valdymas | Stabdžiai valdomi kolonoje integruotos rankenos pagalba, arba prie vienos iš lentynų priekinėje jos plokštumoje įrengtos rankenos pagalba. |  |
| 6.11 | Prie konsolės kolonos tvirtinamas horizontalus medicininės įrangos tvirtinimo bėgelis | Universalus medicininės įrangos tvirtinimo bėgelis tvirtinamas vertikalios kolonos apačioje. |  |
| 6.12 | Jungiklis konsolės kolonos apšvietimui | Sensorinis arba membraninis jungiklis konsolės kolonoje įrengtam apšvietimui įjungti. |  |
| 7 | Įrangos tvirtinimo vežimėlis su vertikaliu stovu arba vertikalia kolona – 1 vnt. | - Stovo arba vertikalios kolonos ilgis ≥ 1000 mm. - Prie stovo arba vertikalios kolonos tvirtinama dviejų stalčių sistema. - Jeigu siūlomas įrangos tvirtinimo vežimėlis su vertikalia kolona, tai ji turi atitikti 6.3-6.4, 6.8 ir 6.10 papunkčiuose nurodytus reikalavimus. |  |
| 7.1 | Minimalus stovo arba vertikalios kolonos išlaikomas svoris | ≥ 60 kg |  |
| 7.2 | Prie įrangos vežimėlio su vertikaliu stovu arba vertikalia kolona teikiami priedai | 1. Dviejų alkūnių sistema su tvirtinimu švirkštinių pompų sistemai ir infuzijų stovui - 1 vnt. a) Alkūnių sistemos bendras ilgis ≥ 600 mm b) Alkūnių sistemos išlaikomas svoris ≥ 25 kg. c) Galimybė keisti alkūnių sistemos tvirtinimo vietą per visą vertikalaus stovo arba vertikalios kolonos ilgį. d) Kintamo aukščio stovas su kabliais infuzijų maišeliams – 1 vnt. Stovo fiksuotos dalies ilgis ≥ 800 mm, kintamo aukščio dalies ilgis ≥ 500 mm. 2. Dviejų alkūnių sistema monitoriaus (su integruotu kompiuteriu) tvirtinimui ir kompiuterinės klaviatūros bei pelytės lentyna – 1 vnt. a) Alkūnių sistemos bendras ilgis ≥ 600 mm. b) Antra alkūnė kilnojama aukštyn/žemyn ne siauresniame kaip 300 mm diapazone, fiksuojant ją norimoje padėtyje integruota rankena su stabdžių valdymu. c) Monitorius tvirtinamas prie VESA tipo laikiklio. d) Alkūnėse uždari kanalai kompiuterinio tinklo ir elektros laidams uždengti. e) Alkūnės išlaikomas svoris ≥ 15 kg. f) Galimybė keisti alkūnių sistemos tvirtinimo vietą per visą vertikalios kolonos arba vertikalaus stovo ilgį. |  |
| 7.3 | Medicininių dujų ir elektros įvadai. | Įvadai montuojami konsolės horizontaliame balkyje virš įrangos tvirtinimo vežimėlio su stovu arba vertikalioje kolonoje, jeigu siūlomas įrangos vežimėlis su vertikalia kolona: - Deguonies tiekimas (5 bar) ≥ 2 jungtis. - Medicininio suspausto oro tiekimas (5 bar) ≥ 1 jungtis. - Vakuumas ≥ 1 jungtis. - Vienfazės elektros rozetės su įtampos indikatoriais ≥ 6 vnt. (230 V ± 10%) - Elektrinių potencialų išlyginimo gnybtai ≥ 3 vnt. - Jungtis kompiuteriniam tinklui RJ45 (tinklo jungties kategorija CAT6) ≥ 4 vnt. |  |
| 7.4 | Reikalavimai dujų tiekimui | Visos pneumatinės jungtys sumontuotos konsolės kolonoje turi užtikrinti greitą prisijungimą, atitikti mechaninį jungčių kodavimą EN, DIN ir spalvinį jungčių kodavimą pagal ISO standartus. Dujų padavimo sistemos turi būti sumontuotos taip, kad nebūtų matomos balkio išorėje. |  |
| 8. | Horizontaliame balkyje integruota apšvietimo sistema | Apšvietimo įjungimo jungtukas arba valdymo ekranas sumontuotas konsolės kolonoje. |  |
| 9. | Procedūrinis šviestuvas | - Šviestuvas ant dvigubos arba viengubos su lanksčia dalimi alkūnės, kurios bendras ilgis ≥800 mm. - Tvirtinamas prie vertikalios kolonos standartinio medicininio bėgelio. - Šviesos šaltiniai - LED diodai. - Reguliuojamas apšvietimo intensyvumas ne siauresniame diapazone kaip nuo 10 klx iki 30 klx. |  |
| 10. | Galimybė ateityje keisti konsolės architektūrą, pakeičiant slankiuosius įrangos laikymo elementus (vežimėlius), nekeičiant konsolės balkio | Būtina |  |
| 11. | Sistemos balkis uždaros konstrukcijos, be neuždengtų ertmių. Paviršius atsparus valymo ir dezinfekcijos priemonėms. | Lengvai valomas ir dezinfekuojamas rankiniu būdu (Nurodyti rekomenduojamas valymo ir dezinfekavimo priemones). |  |

3 PIRKIMO DALIES „LUBINĖS KONSOLĖS II (REANIMACIJOS IR INTENSYVIOSIOS TERAPIJOS SKYRIUJE)“ PASIŪLYMO KAINA:

| P. d. Nr. | Prekės pavadinimas | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, siūlomos prekės kodas/ modelis | Kiekis | Mato vieneto kaina EUR, be PVM | PVM tarifas, proc. | Bendra kaina EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Lubinės konsolės II (reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje) |  | 17 vnt. |  |  |  |
| PVM suma, EUR: |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM*: |  |  |  |  |  |  |

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.

| Pasiūlymo priedai: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne |  |
| Numatomi pasitekti subtiekėjai (jei numatoma): |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas | Subtiekėjo kodas | Perduodama veikla ir šios veiklos dalis bendroje pasiūlymo kainoje (% ir Eur) |  |

Techninės specifikacijos priedėlis Nr. 1.

Nurodyti patalpų matmenys yra preliminarūs, nes Skubios pagalbos skyriuje vykdomi remonto darbai.

Patalpos Nr. S165, S166:

Patalpos Nr. S165: Ilgis  - 13,5 m; Plotis  - 7,5 m.

Patalpos Nr. S166: Ilgis  - 8 m; Plotis  - 3,5 m.

Aukštis  nuo grindų iki perdangos 295 ±5 cm, nuo grindų iki pakabinamų lubų  - 255 ±5 cm.