Techninė specifikacija

Vežimėlis universalus vienpusio varymo

Planuojamas kiekis 20 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai: | Tiekėjo siūlomos prekės konkreti parametro reikšmė ir nuoroda į ją pridedamuose dokumentuose (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ar panašiai) PILDO TIEKĖJAS |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | turi turėti CE atitikties deklaraciją pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių bei būti paženklinta CE ženklu (turi būti pateikta CE deklaracija ir jos vertimas, jei dokumentas ne lietuvių kalba) |  |
|  | suglaudžiamas rėmas |  |
|  | paminkštinta sėdynė, kurios aukštis ne mažesnis kaip 40 mm; jei sėdynės paminkštinimui naudojama atskira pagalvėlė, ji turi būti fiksuojama prie sėdynės pagrindo |  |
|  | nugaros atramos aukštis nuo 400 mm ± 10 mm iki 450 mm±10 mm |  |
|  | stūmimo rankenos |  |
|  | nuimamos, pasukamos į šonus ar pakeliamos rankų atramos su fiksatoriais, rankų atramų aukštis nuo sėdynės pagrindo 250 mm ±10 mm |  |
|  | rankų atramų konstrukcija pritaikyta privažiuoti vežimėliu prie stalo nenuėmus rankų atramų; rankų atramų priekinėje dalyje įlinkis, nuožulnuma ar pan. |  |
|  | nuimamos, pasukamos į šonus, reguliuojamo aukščio pėdų atramos |  |
|  | blauzdas palaikantis dirželis/dirželiai neleidžiantys kojoms slysti atgal |  |
|  | galiniai ratai nuimami bei perstatomi į kitą vežimėlio pusę be įrankių pagalbos, su varymo lankais, sumontuotais ant vieno rato |  |
|  | galinių ratų padangos pripučiamos |  |
|  | galinių ratų stovėjimo stabdžiai; įjungus stabdžius, jų rankenėlės ar bet kokia jų dalis neturi būti aukščiau sėdynės lygio |  |
|  | galinių ratų stabdžių lietimosi paviršius per visą padangos plotį ne mažiau 4 mm |  |
|  | priekinių ratukų šakutės metalinės |  |
|  | priekiniai ratukai pripučiami arba iš mikroporingos medžiagos, priekinių ratukų skersmuo 200 mm ±20 mm, padangų plotis 45 mm ± 5 mm |  |
|  | turi išlaikyti ne mažiau kaip 120 kg naudotojo svorį |  |
| 17. | perkami vežimėliai: nuo 390 mm ±10 mm iki 480 mm ±10 mm, ne mažiau kaip 4 skirtingų pločių |  |
| 18. | plaunamas ir dezinfekuojamas automatine plovimo sistema (turi būti pakartotinai dezinfekuojamas lengvai prieinamomis dezinfekavimo priemonėmis, nepakenkiant pagalbinei priemonei) |  |
| 19. | komplektuojamas su pompa ir reguliavimo įrankiais |  |
| 20. | su atšvaitais abiejuose vežimėlio šonuose ir priekinėje bei galinėje dalyse |  |
| 21. | turi turėti naudojimo instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta visa su gaminio naudojimu susijusi informacija: naudojimas, surinkimas, reguliavimas, valymas, įspėjimas apie pavojus ir kt., |  |
| 22. | vežimėlio garantiniai įsipareigojimai turi būti ne mažesni kaip: rėmui – 48 mėnesiai; kitoms dalims, išskyrus padangas ir kameras – 24 mėnesiai |  |
| 23. | tiekėjas turi įsipareigoti garantiniu laikotarpiu atlikti remontą ne ilgiau kaip per 10 dienų, o atliekant remontą ilgiau kaip per 10 dienų, aprūpinti asmenį pakaitiniu vežimėliu |  |