PACIENTO GYVYBINIŲ FUNKCIJŲ MONITORAVIMO CENTRINĖ STOTELĖ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
	Eil.

Nr.
	Parametrai
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1.
	Modulinis paciento gyvybinių funkcijų monitorius (kiekis – 6 vnt.)
	
	

	1.1.
	Paskirtis
	Modulinis paciento gyvybinių funkcijų monitorius su galimybe praplėsti matavimų spektrą ateityje, tinkamas įvairaus amžiaus grupėms
	

	1.2.
	Suderinamumas
	Visi gyvybinių funkcijų monitoriai privalo būti vieno ir to paties gamintojo. Centrinės monitoravimo stotys turi būti vieno ir to paties gamintojo, bei visiškai suderinamos su siūlomais gyvybinių funkcijų monitoriais
	

	1.3.
	Elektros maitinimo šaltiniai:
	~230 V, 50 Hz elektros tinklas;
	

	1.4.
	Reikalavimai monitoriaus konstrukcijai
	1.4.1. Monitoriaus aušinimui nenaudojami ventiliatoriai;

1.4.2. Standartinė USB jungtis ≥ 1 vnt.;

1.4.3. Integruota kompiuterinio tinklo plokštė. 
	

	1.5.
	Reikalavimai monitoriaus ekranui
	1.5.1. Spalvotas, LCD (arba lygiavertis), ≥ 19 colių įstrižainės; 

1.5.2. Sensorinis, lietimui jautrus paviršius (Touch Screen);

1.5.3. Skiriamoji geba ≥ (1280 x 1024) taškų;

1.5.4. Maksimalus galimas skirtingų parametrų kreivių skaičius ekrane vienu metu  ≥ 10;

1.5.5. Maksimalus registruojamas EKG kreivių (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1-V6) skaičius ≥ 12
	

	1.6.
	Monitoriaus matuojamų parametrų atmintis
	Atminties trukmė ≥ 72 val. grafinės ir skaitmeninės informacijos
	

	1.7.
	Įvykių išsaugojimas atmintyje
	1.7.1. Rankinis įvykio išsaugojimas;

1.7.2. Automatinis įvykio fiksavimas aliarmo metu;
	

	1.8.
	Mobilus (transportinis) gyvybinių funkcijų matavimo modulis
	Būtinas. Modulis tvirtinamas išorinėje tvirtinimo stotelėje arba integruotas moduliniame paciento monitoriuje
	

	1.9.
	Mobilaus (transportinio) gyvybinių funkcijų matavimo modulio ekranas
	1.9.1. Spalvoto vaizdo, jautrus lietimui (Touch Screen), 

1.9.2. Įstrižainė ≥ 6 colių;

1.9.3. Maksimalus galimas skirtingų parametrų kreivių skaičius ekrane vienu metu ≥ 3

1.9.4. Vaizdo orientacija automatiškai keičiasi, priklausomai nuo monitoriaus orientacijos
	

	1.10.
	Mobilaus (transportinio) gyvybinių funkcijų matavimo modulio maitinimo šaltiniai
	1.10.1. Vidinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius); modulio veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio ≥ 180 min.

1.10.2. Modulio akumuliatorius turi krautis, prijungus prie tvirtinimo stotelės arba įstačius į jam skirtą vietą moduliniame pacientų monitoriuje.
	

	1.11.
	Naudojant mobilų (transportinį) gyvybinių funkcijų matavimo modulį monitoruojami parametrai:
	1.11.1. EKG (multiderivacinis kanalas);

1.11.2. Kvėpavimas;

1.11.3. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD);

1.11.4. Neinvazinis kraujospūdis;

1.11.5. SpO2;
1.11.6. Perfuzijos indikacija;

1.11.7. Širdies minutinis tūris;

1.11.8. Temperatūra;
1.11.9. Invazinis kraujospūdis (2 – kanalai)
	

	1.12.
	Reikalavimai EKG/kvėpavimo kanalui:
	
	

	1.12.1.
	ŠSD matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	20-300 k/min
	

	1.12.2.
	ST segmento matavimas
	Būtinas
	

	1.12.3.
	Išplėstinis aritmijų monitoravimas
	1.12.3.1. Asistolija;

1.12.3.2. Tachikardija;

1.12.3.3. Bradikardija;

1.12.3.4. Pauzė;

1.12.3.5. Bigeminija;
1.12.3.6. Prieširdžių virpėjimas;
1.12.3.7. Skilvelių virpėjimas;

1.12.3.8. Nereguliarus ritmas;

1.12.3.9. Priešlaikiniai susitraukimai;

1.12.3.10. Stimuliacijos aptikimas.
	

	1.12.4.
	Kvėpavimo dažnio matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	0 – 100 k/min
	

	1.12.5.
	Apnėjos aptikimas (ne siauresnis už nurodytą)
	Būtinas, su galimybe koreguoti detekcijai skiriamą laiko intervalą 10 – 30 sek.
	

	1.13.
	Reikalavimai SpO2 matavimo kanalui:
	
	

	1.13.1.
	SpO2 matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	1 - 100%
	

	1.13.2.
	SpO2 matavimo paklaida su komplektuojamu davikliu
	Ne daugiau ± 2% SpO2 (diapazone 70% - 100%)
	

	1.13.3.
	Pulso matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	30 - 300 k/min. 
	

	1.14.
	Reikalavimai neinvazinio kraujospūdžio matavimo kanalui:
	
	

	1.14.1
	Matavimo metodas
	Oscilometrinis arba lygiavertis
	

	1.14.2
	Matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	15-250 mmHg
	

	1.14.3
	Darbo režimai
	Rankinis, periodinis, STAT
	

	1.15.
	Reikalavimai temperatūros matavimo kanalui:
	
	

	1.15.1.
	Temperatūros matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	0-45°C
	

	1.15.2.
	Temperatūros matavimo paklaida
	Ne daugiau ± 0,1 °C
	

	1.16.
	Reikalavimai invazinio kraujospūdžio (IKS) matavimo kanalui:
	
	

	1.16.1.
	IKS matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	Nuo -40 iki +300 mmHg
	

	1.16.2.
	IKS matavimo paklaida
	Ne daugiau ± 4% arba ± 4 mmHg (Įskaitant daviklį)
	

	1.17.
	Prijungimas prie centrinių stebėjimo stočių
	1.17.1. Monitorius turi jungtis prie komplektuojamų centrinio stebėjimo stočių laidiniu būdu (būtina standartinė RJ45 jungtis) ir perduoti į ją visus monitoruojamus paciento gyvybinių funkcijų parametrus.

1.17.2. Būtina galimybė, esant poreikiui, įdiegti belaidę duomenų perdavimo technologiją.
	

	2.
	Komplektuojami monitorių priedai (nurodytas bendras priedų kiekis – visiems perkamiems monitoriams)
	
	

	2.1.
	PICCO modulis su monitoravimo priedais
	6 vnt.
	

	2.2.
	EKG elektrodų kabelis, ne mažiau kaip 3 elektrodų . 
	12 vnt.
	

	2.3.
	EKG elektrodai (vienkartiniai)
	30 kompl. 
	

	2.4.
	SpO2 matavimo daviklis suaugusiems
	12 kompl. (daugkartinio naudojimo, guminis, pirštinis)
	

	2.5.
	Manžetės neinvazinio kraujospūdžio matavimui suaugusiems
	6 kompl. (komplekte mažiausiai 2-jų skirtingų dydžių daugkartinio naudojimo manžetės, skirtos suaugusiems - visų dydžių po 1 vnt.)
	

	2.6.
	Žarnelė manžetės prijungimui prie monitoriaus
	6 vnt. (daugkartinio naudojimo, universali - techniškai suderinama su visomis komplektuojamomis manžetėms)
	

	2.7.
	Stemplinis/rektalinis temperatūros matavimo daviklis
	6 vnt. (daugkartinio naudojimo)
	

	2.8.
	Mobilaus (transportinio) gyvybinių funkcijų matavimo modulio tvirtinimo stotelė
	6 vnt.
	

	3.
	Centrinė stebėjimo stotis
	1 kompl.
	

	3.1.
	Paskirtis
	Centrinio stebėjimo stotis turi sujungti gyvybinių funkcijų monitorius į informacinį tinklą 
	

	3.2.
	Reikalavimai centrinio stebėjimo stoties displėjams
	3.2.1.Galimybė prijungti ne mažiau 2 nepriklausomų displėjų;

3.2.2.Galimybė pasirinkti (stebėti displėjuje) ne mažiau 4 kreivių vienam ligoniui.
	

	3.3.
	Nuotolinis gyvybinių funkcijų monitorių valdymas per prie tinklo prijungtas prieigas: 
	Būtina
	

	3.4.
	Matavimo kreivių ir įvykių įvairiuose stebimuose kanaluose išsaugojimas vidinėje atmintyje
	Būtina. Ne mažiau kaip 120 val. monitoravimo duomenų.
	

	3.5.
	Perspėjimo signalai centriniame pulte
	Būtina. Garsiniai ir vizualūs perspėjimo signalai.
	

	3.6.
	Ataskaitų spausdinimas spausdintuvu
	Būtina
	

	3.7.
	Prisijungimas nuotoliniam pacientų parametrų stebėjimui
	Būtinas. Prisijungiama naudojant interneto naršyklę. Pacientų fiziologinių parametrų skaitinių reikšmių, kreivių ir retrospektyvinių duomenų stebėjimas
	

	3.8.
	Bazinė centrinio stebėjimo stoties komplektacija
	3.8.1. Kompiuteris su klaviatūra ir pele, lazeriniu spausdintuvu - 1 kompl.

3.8.2. Displėjus (skiriamoji geba ≥ (1920 x 1080) taškų, ekrano įstrižainė ≥ 21.5" - 1 vnt.
3. Pakabinamas TV ≥ 55" – 1 vnt.
	

	3.9.
	Galimybė perduoti centrinės stebėjimo stoties monitoruojamų parametrų duomenis į gydytojų ir slaugytojų kabinetus
	Būtina, ne mažiau kaip 1 budėjimo postus
	

	4.
	Įrangai suteikiama garantija
	≥ 24 mėn.
	

	5.
	Pristatoma įranga paženklinta CE ženklu
	Būtina. Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti įrangos žymėjimą CE ženklu liudijančių dokumentų  (CE sertifikatų arba EB atitikties deklaracijų) kopijas.
	

	6.
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	7.1. Vartotojo instrukcija lietuvių kalba;

7.2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba pagal 1 priede pateiktus reikalavimus.
	


PASIŪLYMŲ VERTINIMO METODIKA

1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami taikant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, kai vertinama kaina ir kokybė.

2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.

Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:

1) Kaina (K) – 60;

2) Techniniai pranašumai (T) – 40.

Vertinimo kriterijai ir jų parametrų lyginamieji svoriai:

	Vertinimo kriterijai
	Parametro lyginamasis svoris
	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime

	Kaina (K)
	X = 60

	Techniniai pranašumai (T)
	Y = 40

	Nr.
	Parametrai
	yra/nėra
	 
	 

	T1
	Mobilus gyvybinių funkcijų multiparametrų modulis gali perduoti duomenis belaidžiu ryšiu (pagal IEEE 802.11 arba lygiavertį standartą)
	Statinis:
(Taip / Ne)
	L1 = 0,1
	Taip – 1 balas, 

Ne – 0 balų

	T2
	Transportinio monitoriaus vaizdo orientacija automatiškai keičiasi, priklausomai nuo monitoriaus orientacijos, horizontalia ir vertikalia kryptimis
	Statinis:
(Taip / Ne)
	L2 = 0,1
	Taip – 1 balas, 

Ne – 0 balų

	T3
	Chemiškai kietintas, braižymams ir užkratams atsparus transportinio monitoriaus ekrano stiklas „Gorilla GlassTM“ arba DragontrailTM.
	Statinis:
(Taip / Ne)
	L3 = 0,1
	Taip – 1 balas, 

Ne – 0 balų

	T4
	Transportinio monitoriaus raiška ≥ 1024 x 480
	Statinis:
(Taip / Ne)
	L4 = 0,1
	Taip – 1 balas, 

Ne – 0 balų

	T5
	Galimybė registruoti 12 EKG derivacijų, naudojant 5 kabelių komplektą
	Statinis:
(Taip / Ne)
	L5 = 0,2
	Taip – 1 balas, 

Ne – 0 balų

	T6
	Galimybė rodyti spalvotą animacinę paciento vizualizaciją kuri atspindi paciento būklę realiuoju laiku.

Paciento vizualizaciją galima nustatyti taip, kad ji automatiškai keistųsi priklausomai nuo šių parametrų kitimo realiuoju laiku: etCO2, kvėpavimo dažnio, širdies susitraukimų dažnio, kraujospūdžio, temperatūros, invazinio slėgio, smegenų veiklos, deguonies prisotinimo, širdies veiklos, kvėpavimo takų slėgio, tūrio įkvėpime, FiO2, pulso dažnio, ST segmento, NMT.
	Statinis:
(Taip / Ne)
	L6 = 0,2
	Taip – 1 balas, 

Ne – 0 balų

	T7
	Siūlomos medicininės įrangos gamintojas yra netaršus, naudoja 100% elektros energijos iš atsinaujinančių šaltinių (angl. „Carbon Neutral“); Pateikti atitikimą įrodančius dokumentus arba viešai prieinamus duomenis.
	Statinis:
(Taip / Ne)
	L7 = 0,1
	Taip – 1 balas, 

Ne – 0 balų

	T8
	Siūlomai įrangai gamintojo išleista produkto aplinkosaugos deklaracija arba EKO pasas.

Dokumente apibendrinama gaminių nauda aplinkai vienoje ar keliose pagrindinėse srityse. Energijos vartojimo efektyvumas, tvaresnė pakuotė arba pakartotiniam panaudojimui paruoštas gaminio dizainas; optimizuotas remontui, atnaujinimui ir perdirbimui.
	Statinis:
(Taip / Ne)
	L8 = 0,1
	Taip – 1 balas, 

Ne – 0 balų

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:

Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:

1. Pasiūlymo ekonominis naudingumas (E) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K), techninių pranašumų (T) balus;

E = K + T;

2. Pasiūlymo kainos (K) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Kv) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

[image: image1.png]



3. Siūlomo objekto techniniai pranašumai apskaičiuojami statiniu metodu:

3.1. Siūlomo objekto T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8 techniniai parametrai apskaičiuojamas pagal metodiką:

Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamąjį svorį: T1 = L1 = 0.10, T2 = L2 = 0.10, T3 = L3 = 0.10, T4 = L4 = 0.10, T5 = L5 = 0.20, T6 = L6 = 0.20, T7 = L7 = 0.10, T8 = L8 = 0.10.
3.2. Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo, gauna 0 balų: T1 = L1 = T2 = L2 = T3 = L3 = T4 = L4 = T5 = L5 = T6 = L6 = T7 = L7 = T8 = L8 = 0.

Techninių pranašumų (T) balai apskaičiuojami visų techninių kriterijų parametrų įvertinimų sumą padauginant iš techninių pranašumų lyginamojo svorio (Y):





[image: image2.png]



4. Apskaičiuojant ekonominio naudingumo balą (E) tiekėjams skirtų kriterijų balai apvalinami iki šimtųjų dalių.

5. Jeigu tiekėjas pasiūlyme nenurodo (nepasirenka) parametro reikšmės, ar nepateikia dokumentų, įrodančių atitiktį parametrui, laikoma, kad parametrui yra suteikiama nulis balų.

6. Tais atvejais, kai kelių dalyvių pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas dalyvis, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.

7. Suteikti balai perskaičiuojami, kai jau atlikus balų apskaičiavimą vienas iš tiekėjų iš pirkimo  pasitraukia (ar yra pašalinamas).

