Nekontaktinio biometro techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Privalomi techniniai parametrai | Siūlomos pastabos/ pasiūlymai techninei specifikacijai |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Modelis, gamintojas |  |  |
| 1. | Prietaiso paskirtis | Nekontaktinis optinis biometras akies optinės sistemos įvertinimui |  |
| 2. | Ašinio akies ilgio matavimo ribos | Ne siauresnės 15-36 mm, matavimo žingsnis ne didesnis 0,01 mm |  |
| 3. | Ragenos kreivumo matavimo ribos | Ne siauresnės 5-12 mm |  |
| 4. | Vyzdžio diametro matavimo ribos | Ne siauresnės 1-10 mm |  |
| 5. | Automatinis matavimo paleidimas | Būtina |  |
| 6. | Automatinis sekimas X-Y-Z kryptimis | Būtina |  |
| 7. | Ekranas | Liečiamas, ne mažiau 5.7-colių |  |
| 8. | Spausdintuvas | Integruotas arba galimybė prijungti išorinį USB spausdintuvą |  |
| 9. | Išorinis arba integruotas kompiuteris suderinamas su ne blogiau nei Windows 10, su programine įranga pacientų duomenų bazės išsaugojimui ir miopijos progresavimo funkcija. | Būtina |  |
| 10. | Elektrinis maitinimas | Iš ~220 V 10%, 50Hz elektros tinklo |  |
| 11. | Prietaiso išorinės jungtys | Ne mažiau kaip po viena USB ir LAN jungtis |  |
| 12. | Pilną prietaiso funkcionalumą užtikrinantis, elektros pavara reguliuojamo aukščio staliukas | Būtina |  |
| 13. | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  |
| 14. | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopiją) |  |
| 15. | Naudotojo instrukcija | Originali (anglų kalba) ir vertimas į lietuvių kalbą -pateikiama su prietaisu. |  |

Pasiūlymų vertinimo kriterijai:

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijai, parametrai | Lyginamasis svoris, balais (galimi maksimalūs) | Pasiūlymų vertinimas balais pagal techninių pranašumų parametrus |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaina (C) | 85 |  |
| 2. | Kokybė (P), kurios parametrai: |  |  |
| 2.1. | Papildoma garantija (K) | 15 | Kriterijaus (K) parametro reikšmė nustatoma vertinant Tiekėjo siūlomą papildomą garantinio termino trukmę mėnesiais: - 15 balų – papildoma garantinio termino trukmė – 36 mėn.; - 10 balų – papildoma garantinio termino trukmė – 24 mėn.; - 5 balai – papildoma garantinio termino trukmė – 12 mėn. |

1. Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas, sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (C) ir kokybės (P) balus:

S = C + P

2. Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X= 85 balai):