## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
ELEKTRINĖS VARŽOS TOMOGRAFAS PLAUČIŲ VIZUALIZACIJAI
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Konkreti parametro reikšmė | Dokumento, kuriame nurodyta atitiktis, pavadinimas ir psl. Nr., kur yra atžyma
1.1. | Nuolatinis elektrinės varžos pokyčių matavimo tomografas dirbtinės plaučių ventiliacijos intervencijų poveikiui įvertinti realiuoju laiku | 2 | kompl.
1.1.1. | Nuolatinis elektrinės varžos pokyčių matavimo tomografas dirbtinės plaučių ventiliacijos intervencijų poveikiui atskiriems paciento plaučių regionams įvertinti realiuoju laiku
1.1.2. | Maitinimo šaltinis 230 V ± 10 %, 50-60 Hz elektros tinklas
1.1.3. | Baterija, veikimo laikas iš jos ≥ 5 min.
1.1.4. | Veikimo principas: Elektrinės varžos pokyčio matavimas ≥ 30 kadrų per sekundę dažniu
1.1.5. | Matavimai atliekami prie paciento tvirtinamų elektrodų pagalba. Elektrodų skaičius 20 ± 4.
1.1.6. | Prietaiso pritaikomumas - pacientams kurių krūtinės apimtis 70-150 cm
1.1.7. | Prietaiso ekranas spalvoto vaizdo
1.1.8. | Prietaiso ekranas ≥ 43 cm įstrižainės su sensoriniu valdymu ir pasukama valdymo rankenėle
1.1.9. | Prietaiso ekrano raiška: ≥ 1440x900 pikselių
1.1.10. | Galimybė atvaizduoti ≥ 5-ių elektrinės varžos kreivių ir skaitinių parametrų ekrane vienu metu;
1.1.11. | Santykinės varžos pokyčio atvaizdavimas kreivės forma;
1.1.12. | Galimybė matuojamą objektą suskirstyti į keturias intereso zonas, kiekvieną kurių sukuria individuali varžos pokyčio matavimo kreivė;
1.1.13. | Procentinė ventiliacijos pasiskirstymo atskiroje intereso zonoje išraiška;
1.1.14. | Dinaminis paveikslėlis nuolatinai indikuojantis plaučių funkcijos pokytį;
1.1.15. | Ventiliacijos pasiskirstymo pokyčio paskutinio aptikto įkvėpimo metu atvaizdavimas
1.1.16. | Ventiliacijos pasiskirstymo pokyčio per paskutinę matavimo minutę atvaizdavimas
1.1.17. | Ventiliacijos pasiskirstymo pokyčio tendencijos iki 120 min. intervalu
1.1.18. | Referentinės kreivės stebėjimas kartu su realiuoju laiku brėžiama kreive
1.1.19. | Automatizuota PEEP bandymo analizė (PEEP trial)
1.1.20. | Referentinis matavimas (įskaitant ekrano vaizdą, kreives ir parametrus) gali būti atliktas ir matavimo eigoje
1.1.21. | Atliekamų matavimų saugojimas prietaiso atmintyje su paciento demografine informacija
1.1.22. | Matavimų duomenų išsaugojimas prietaiso vidinėje atmintyje arba perkeliant juos į USB laikmeną vėlesnei analizei
1.1.23. | Galimybė prijungti dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatus Draeger Evita V500 ir realiu laiku perkelti tūrio, slėgio, srauto duomenis į įrenginį ir kreives atvaizduoti prietaiso ekrane
1.1.24. | Galimybė iš dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatų Draeger Evita V500 perkelti PEEP, PIP, RR, VT parametrų trendus
1.1.25. | Tūrio plaučiuose pasikeitimo monitoravimas
1.1.26. | Negatyvios varžos zonų atpažinimas ir atvaizdavimas
1.1.27. | Elektrodo signalo stiprumo indikatorius
1.1.28. | Automatinė prietaiso kalibracija ir testavimas
1.1.29. | Elektrodų signalo kokybės indikacijos būdas - histograma
1.1.30. | Galimybė tęsti matavimus nesant kontakto su vienu iš elektrodų
1.1.31. | Nukritusio elektrodo indikacija
1.1.32. | Komplektacijoje ≥ 2 vnt. kabelio skirtingo dydžio elektrodų diržui prijungti, daugkartinio naudojimo;
1.1.33. | Komplektacijoje ≥ 2 vnt. skirtingų ilgių elektrodų diržai, daugkartinio naudojimo:
1.1.34. | Komplektacijoje DPV aparato prijungimo kabelis, daugkartinio naudojimo:
1.1.35. | Komplektacijoje stovas su ratukais
1.1.36. | Įrenginio paviršių valymui gali būti naudojama rankinė dezinfekcija
1.1.37. | Priemonių, kurias galima naudoti įrenginio dezinfekcijai sąrašas pateikiamas vartotojo instrukcijoje.
1.1.38. | USB arba lygiavertė jungtis ≥ 2 vnt.
1.1.39. | RS232 arba lygiavertė jungtis ≥1 vnt.
1.1.40. | Garantija ≥ 36 mėn.
1.1.41. | Įrangos žymėjimas CE ženklu
1.1.42. | Žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento kopija pateikiama kartu su pasiūlymu
1.1.43. | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
1.1.44. | Kartu su įranga pateikiama vartotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalba
1.1.45. | Darbuotojų mokymai naudotis įranga - turi būti apmokinti ne mažiau 10 PO darbuotojų ir pravesti dveji mokymai
1.1.46. | Mokymai turi apimti visas pagrindines prietaiso funkcijas, naudojimo procedūras kasdieninėje veikloje ir įrangos kasdieninę priežiūrą (valymą ir dezinfekciją).
1.1.47. | Mokymų metu turi būti aptariami saugumo reikalavimai, galimų gedimų diagnostika ir šalinimo būdai
1.1.48. | Mokymai turi būti vykdomi pirkėjo patalpose.
1.1.49. | Tiekėjas privalo pateikti mokomąją medžiagą (naudojimosi vadovus, instrukcijas ar vaizdo medžiagą).
1.1.50. | Mokymai turi būti organizuoti iškart po įrangos instaliacijos.
1.1.51. | Gamintojas įsipareigoja užtikrinti atsarginių dalių tiekimą ne trumpiau kaip 5 metus po garantinio laikotarpio pabaigos. Per šį laikotarpį dalys turi būti prieinamos už pagrįstą kainą ir atitikti originalias technines specifikacijas
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0 | Dalies biudžetas su PVM: 95590 Eur

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
3256 2025-03-06 15:04:01