TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
KARŠTO VANDENS SKAITIKLIŲ PIRKIMAS

	1. [bookmark: _Hlk134173818]SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI


Pirkėjas  – AB „Klaipėdos energija“
Tiekėjas  – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
Sutartis - sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.
Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.
Prekės – TS nurodytas pirkimo objektas.  
Užsakymas – Pirkėjo Pardavėjui pagal Sutartį teikiamas dokumentas ar el. laiškas ar kita Sutarties nustatyta forma Pardavėjui teikiamas Prekių užsakymas, kuriame nustatytas Prekių poreikis ir pagal kurį Pardavėjas turi perduoti ir parduoti Prekes Pirkėjui.
	2. [bookmark: _Hlk134183936]REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI




 AB „Klaipėdos energija“ atlieka karšto vandens apskaitos prietaisų  keitimą/įrengimą daugiabučių namų gyvenamose/negyvenamose patalpose bei individualių namų  įvaduose. Perkami viensraučiai sausos eigos DN 15 mm karšto vandens apskaitos prietaisų  .

	3. [bookmark: _Hlk134174678]PIRKIMO OBJEKTAS



	Pirkimo objekto pavadinimas[endnoteRef:1] [1: ] 

	Buitiniai karšto vandens skaitikliai

	Perkamas Preliminarus kiekis[endnoteRef:2] [2: ] 

	DN15 – 14 720 vnt.(preliminariai 9000 vnt. -110 mm ilgio, likęs kiekis -80 mm ilgio)

	Įsipareigojamas nupirkti kiekis
	12 950 vnt.

	Prekių pristatymo terminas 
	Perkamas kiekis užsakomas dalimis. Užsakytos dalies pristatymo terminas -ne daugiau kaip 45 d.

	Eil. Nr.
	Savybė
	Reikalaujami techniniai  parametrai ar kita informacija

	1. 
	Perkamas objektas

	1.1. 
	Matuojama terpė
	Geriamasis karštas vanduo

	1.2. 
	Temperatūros srities vertė
	Karšto vandens skaitikliams turi būti suprojektuoti veikti abiejų intervalų sąlygomis nuo 0,1 °C iki mažiausiai 30 °C ir nuo 30 °C iki mažiausiai 90 °C (temperatūros klasė T90).

	1.3. 
	Srauto srities vertė
	Nuolatinis srautas Q3 =2,5 m3/val.,
Nominalus srautas Qn=1,5 m3/val.,
Minimalus srautas Q1 ≤31H/ 63V l/val.,
Santykis Q2/Q1= 1,6;
Santykis Q4/Q3= 1,25

	1.4. 
	Didžiausiais darbinis slėgis
	16 bar

	1.5. 
	Vandens apskaitos prietaiso korpusas
	Pagamintas iš žalvario, bronzos, nerūdijančio plieno arba lygiaverčio metalo, tinkamo geriamo vandens tiekimui

	1.6. 
	Išoriniai matmenys
	DN 15 mm vandens apskaitos prietaisų ilgiai - 80 mm ir 110 mm.
Vandens apskaitos prietaisų aukštis - ≤ 80 mm, su išsikišančia už korpuso antena-  - ≤ 95 mm, didžiausias plotis- ≤ 86 mm.

	1.7. 
	Komplektacija
	Skaitiklyje turi būti įrengtas modulis(-iai) , skirtas LoRaWAN ir WMbus duomenų nuskaitymo sistemai. Modulis turi būti integruotas į skaičiavimo mechanizmą.
Skaitiklis turi turėti integruotą bateriją, kurios tarnavimo laikas ne trumpesnis nei 7 (septyni) metai skaitikliui duomenis perduodant nepalankiausiu rėžimu (naudojant daugiausiai energijos radijo ryšio palaikymui). 
Skaitiklio duomenys turi būti perduodami ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per parą.
Skaitiklio vidinis laikrodis turi būti nustatytas Lietuvos laikui. Vidinis skaitiklio laikrodis gali būti nenustatytas Lietuvos laikui, jei:
1. gamintojo programinė įranga, su kuria nuskaitomi WMBus duomenys, pažymi duomens gavimo laiką ir/ arba Lietuvos laiku,
1. jei gamykloje pagal nutylėjimą yra nustatomas WMBus duomenų siuntimo intervalas Lietuvos laiku nuo 8-10 iki 18-20 valandos.
Tiekėjas turi turėti savo ar kito gamintojo programinę įrangą (veikiančią Windows aplinkoje) su kuria būtų galima nuskaityti WMBus režime veikiančius skaitiklius nuotoliniu (walk-by, drive-by) būdu naudojant nešiojamą kompiuterį. Programinė įranga turi iškoduoti skaitiklio siunčiamą telegramą ir atvaizduoti matuojamus duomenis lentelės pavidalu (skaitiklio Nr., skaitiklio rodmuo m3, terpės temperatūra, duomens laikas ir pan). Gautus duomenis  turi būti galima eksportuoti Excel ar .csv formatu. 
Skaitiklio duomenų perdavimo protokolai sertifikuoti duomenų perdavimui LoRaWAN ir WMbus. tinklo dažnių ruožui 868 MHz  Palaikantis OTAA. Apskaitos prietaisais prisijungimo prie LoraWAN tinklo prisijungimo komandą (join, re-join) turi siųsti ne mažiau kaip 3 kartus.
Skaitiklio aktyvavimas – apšviečiant IR diodus ar/ir NFC ir pratekėjus gamintojo nustatytam vandens kiekiui ar lygiavertis sprendimas.
Kartu su skaitikliu turi būti patiektos dvi tarpinės, skirtos skaitiklio jungtims su vamzdynu užsandarinti.

	1.8. 
	Apsauga nuo išorinio poveikio, veikimo aplinka
	Skaitiklyje turi būti numatyta apsauga nuo išorinio mechaninio ar magnetinio poveikio, trikdančio skaitiklio veikimą ar keičiančio skaitiklio duomenis. 
Elektromagnetinis atsparumas: Skaitikliai turi būti apsaugoti nuo elektromagnetinio trikdžių poveikio. Paveiktas elektromagnetinių trikdžių, vandens skaitiklis turi veikti didžiausios leistinos paklaidos ribose ir išsaugoti visas matavimo funkcijas.
Atsparumas išoriniam mechaniniam poveikiui: Skaitiklis turi būti apsaugotas nuo galimybės keisti, daryti įtaką rodmenims, naudojant bet kokį išorinį mechaninį poveikį. Skaitiklio konstrukcijoje turi būti numatytos priemonės, akivaizdžiai parodančios išorinio mechaninio suspaudimo panaudojimą. Turi likti aiškios nepašalinamos žymės.
Apskaitos prietaiso apsaugos klasė ne žemesnė nei IP66.
Veikimo aplinkos temperatūros diapazonas- nuo nedidesnės nei +5°C iki nemažesnės nei +55°C.

	1.9. 
	Ženklinimas
	Ant vandens apskaitos prietaiso skaičiavimo mechanizmo informacinės plokštelės įskaitomai ir neištrinamais rašmenimis turi būti pateikta ši informacija:
a) gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas;
b) EB tipo tyrimo sertifikato numeris;
c) matavimo vienetai, Q3, R klasė, temperatūros klasė, maksimalus leistinas slėgis;
d) gamybos metai ir serijos numeris;
e) „CE“ ženklas;
f) papildomas metrologijos ženklas;
g) serijos numeris turi būti užrašytas ir brūkšniniu kodu. Kodo formatas 3/9. 
Tiekėjas teikdamas kitaip žymimus apskaitos prietaisus (pavyzdžiui QR kodu), turi neatlygintinai pateikti rankinį skaitytuvą, kuris sugebėtų nuskaityti kodą (tiek nuo dėžutės, tiek nuo apskaitos prietaiso), prietaisas turi veikti Windows aplinkoje.
Viena arba dvi rodyklės, rodančios tekėjimo kryptį, turi būti atvaizduotos ant vandens apskaitos prietaiso korpuso.

	1.10. 
	Rodmenų nuskaitymas
	Vandens apskaitos prietaiso skaičiavimo mechanizmas turi būti pasukamas tokiu kampu, kad jo parodymus būtų galima nuskaityti iš visų keturių pusių.

	1.11. 
	Konstrukcija
	Vandens apskaitos prietaiso (80 mm ilgio) konstrukcija turi būti tokia, kad jo sudedamosios dalys netrukdytu pilnai užsukti montažines veržles.

	1.12. 
	Metrologiniai reikalavimai
	Vandens apskaitos prietaisai turi turėti galiojančius einamųjų metų pirminės (Atitikties įvertinimas) metrologinės patikros žymenis. Tiekėjas privalo pristatyti vandens apskaitos prietaisus su ne mažiau kaip 6 metus galiojančia metrologine patikra, patikros terminą skaičiuojant nuo vandens apskaitos prietaisų pateikimo dienos.

	1.13. 
	Dokumentacija
	Su Pasiūlymu turi būti pateikta:
1. vandens apskaitos prietaiso gamintojo patvirtintas dokumentas „Matavimo priemonės EB tipo tyrimo sertifikatas“, kuris turi būti pateiktas pilna apimtimi, arba ES atitikties deklaracijos ir siūlomų skaitiklių aprašymai su visa reikalinga informacija. Pateikti nepilni dokumentai (dokumentų ištraukos) nebus vertinami. „Matavimo priemonės EB tipo tyrimo sertifikate“ turi būti nurodyta siūlomų tiekti Prekių markės, jų matmenys, srauto dydžiai, konstrukcija, metrologinė klasė, o jei nėra aiškiai pažymėti siūlomų tiekti Prekių duomenys - turi būti papildomai pateikta gamintojo išduota atitikties deklaracija, įrodanti, kad „Matavimo priemonės EB tipo tyrimo sertifikatas“ apima siūlomas tiekti Prekes.
vandens apskaitos prietaiso gamintojo parengtas modelio aprašymas arba jo išduota pažyma, jei nurodyti reikalavimai nenurodyti „Matavimo priemonės EB tipo tyrimo sertifikate“.

	1. 
1.11. 
1.12. 
1.13. 
1.14. 
	Garantija Prekėms
	Vandens apskaitos prietaisams turi būti suteikiamas ne mažesnis kaip 6 metų garantinis laikotarpis.
Garantiniu laikotarpiu vandens apskaitos prietaisų metrologinės charakteristikos turi būti išlaikomos be vandens apskaitos prietaiso reguliavimo

	1.15. 
	Trūkumų šalinimas
	Prekių perdavimo - priėmimo ar Garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimt) darbo dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Tiekėjas netinkamas/sugedusias Prekes privalo pasiimti iš Pirkėjo nurodytų adresų ir suremontuotas ar pakeistas naujomis Prekes savo lėšomis grąžinti Pirkėjo nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimtos.

	1.16. 
	Prekių pakavimas
	Skaitikliai turi būti supakuoti į kartonines dėžutes, kartu su apskaitos prietaisų pasais. Ant kartoninės dėžutės viršaus turi būti užrašyta ši informacija: skaitiklio gamyklinis numeris (skaitiklio numeris turi būti užrašytas ir brūkšniniu kodu, kodo formatas 3/9), skaitiklio tipas, skersmuo, montažinis ilgis, matuojamo vandens temperatūra.
Tiekėjas teikdamas kitaip žymimus apskaitos prietaisus (pavyzdžiui QR kodu), turi neatlygintinai pateikti rankinį skaitytuvą, kuris sugebėtų nuskaityti kodą (tiek nuo dėžutės, tiek nuo apskaitos prietaiso), prietaisas turi veikti Windows aplinkoje

	1.17. 
	Užsakymas
	Prekės bus perkamos pagal atskirus Pirkėjo Užsakymus, kuriuose nurodomas užsakomas dalinis kiekis, Sutarties galiojimo metu.

	1.18. 
	Prekių pristatymo vieta
	Sutartyje nurodytu adresu Klaipėdoje.

	1.19. 
	Kokybė
	Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.

	2.
	Žalieji reikalavimai prekėms

	2.1.

	Nustatomi savarankiški žalieji reikalavimai prekėms
	Prekė virtusi atliekamos, tinka paruošti pakartotinai naudoti ir perdirbti.

	2.2.
	Žaliuosius reikalavimus pagrindžiantys dokumentai
	 Kartu su pasiūlymu pateikiama: Gamintojo ir (ar) importuotojo, rašytinis patvirtinimas ar kitas lygiavertis dokumentas.

	2.3.
	Reikalavimai antrinei pakuotei
	 Antrinė pakuotė turi būti perdirbama (homogeniška). 

	3.
	Kiti reikalavimai

	3.1
	Prekės yra naujos, nenaudotos ir be defektų. Nekokybiškos ar Užsakymo neatitinkančios Prekės turi būti pakeistos nuo Pirkėjo rašytinio reikalavimo dėl trūkumų šalinimo pateikimo dienos ne vėliau kaip per 10 darbo dienų.

	3.2.
	Vandens apskaitos prietaisus pateikti supakuotus į kartonines dėžes ne daugiau kaip po 40 vnt. kiekvienoje dėžėje. Ant dėžės viršaus turi būti užrašyta informacija: skaitiklio tipas, skersmuo, montažinis ilgis, matuojamo vandens temperatūra.

	3.3.
	Tiekiamų vandens apskaitos prietaisų konstrukcija, išoriniai matmenys, forma turi pilnai atitikti pateiktiems skaitiklių  aprašymams per visą sutarties vykdymo laikotarpį.

	4. 
	Pateikiamomis prekėmis tiekėjas turi pateikti ir tų prekių komunikacijos duomenis. Komunikacijos duomenys pateikiami elektroninėmis ryšio priemonėmis Excel lentelėje (1 priedas). Kartu su pateikiamomis prekėmis tiekėjas turi pateikti ir tų prekių komunikacijos modulių raktų kodus. Raktų kodai pateikiami elektroninėmis ryšio priemonėmis Excel lentelėje (2 priedas)

	5. 
	Kartu su pateikiamomis prekėmis Tiekėjas turi pateikti siunčiamų duomenų (payload) apdorojimo skriptą (funkciją) javascript formatu, kuris dekoduotų siunčiamus duomenis. Skriptas turi apdoroti visus įmanomus atvejus, kokius prietaisas siunčia (galimas skripto pavyzdys pateiktas 3 priede).

	6. 
	Priedai

	6.1.
	Komunikacijos duomenų informacijos pateikimo forma – priedas 1.

	6.2.
	Komunikacijos raktų kodų pateikimo forma – priedas 2.

	6.3.
	Skripto pavyzdys – priedas 3.



i Jeigu techninėje specifikacijoje yra nurodytas konkretus perkamos prekės tipas, modelis, ženklas, taikomas standartas ar kita konkreti apibūdinanti informacija, Pirkėjui yra priimtina lygiavertė prekė, atitinkanti techninėje specifikacijoje nurodytos prekės parametrus ar taikomus standartus.
 Šiame dokumente vartojami terminai „turi būti“, „turi turėti“, „turi leisti“, „turi būti galimybė“, „turi būti sukurtas (-a)“ yra lygiaverčiai ir reiškia, kad Tiekėjas pirkimo apimtyje privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą ar suteikti atitinkamas paslaugas. Funkcionalumas, kuris yra nurodytas būsimuoju laiku (bus, leis, apims ir t.t.) nurodo siekiamą įgyvendinti būseną ir reiškia, kad Tiekėjas pirkimo apimtyje privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą.
ii Nurodytas preliminarus Prekių kiekis. Sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjas turi teisę koreguoti perkamų Prekių kiekį, neviršijant sutartyje nurodytos maksimalios Sutarties kainos. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.
