TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

Paraiškos atlikti viešąjį pirkimą:  2024-12-11 Nr. VPP-8521.

Posėdžio protokolas 2025-01-13 Nr. 01. Viešojo pirkimo komisija Nr. 5.

- Elastinis, prie savęs limpantis bintas 2,5 ± 0,5 cm x 4,5 ± 0,5 m (SaO2 daviklių tvirtinimui):

- neaustinio pluošto, su išilgai įaustais siūlais;

- limpa prie savęs, bet nelimpa prie odos, plaukelių, rūbų ar chirurginių apklotų;

- prisitaiko prie kūno kontūrų;

- lengva apvynioti ir nuvynioti;

- laidus orui, atsparus drėgmei;

- be latekso (simbolis ant pakuotės arba pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus);

- išmatavimai 2,5 ± 0,5cm x 4,5 m ± 0,5m.

Orientacinis poreikis: 3 000 vnt.

2.-4. Marliniai sterilūs keturkampiai tvarsčiai:

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- 100% medvilnės;

- be baliklių, latekso;

- higroskopiški;

- neimpregnuoti;

- 19±2 siūlų/cm2 (pateikti patvirtinančius dokumentus);

- kraštai užlenkti arba apsiūti, neturi palaidų siūlų;

- pakuotė apsauganti sterilumą ne mažiau 2 sluoksnių;

- ant pakuotės turi būti nurodyta galiojimo data;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

| Poz. Nr. | Sluoksniai | Išmatavimai (cm) | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | ne < 8 sluoksnių | 5±0,5 x 5±0,5 | 670 000 |
| 3. | ne < 12 sluoksnių | 5±0,5 x 5±0,5 cm | 250 000 |
| 4. | ne < 4 sluoksnių | 40±0,5 x 45±0,5 cm | 100 000 |

5. Nesterilūs marliniai tamponai:

- 100% medvilnės;

- be baliklių, be latekso;

- higroskopiški;

- neimpregnuoti;

- apvalios formos;

- 19±2 siūlų/cm2 (pateikti patvirtinančius dokumentus);

- kraštai ir kampai užlenkti;

- vienkartiniame įpakavime.

| Poz. Nr. | Išmatavimai (cm) | Vnt. pakuotėje | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | 7 ± 0,5 cm | 100 - 150 | 25 000 |

6.-7. Parafino ar lygiavertis tinklelis, nelimpantis prie žaizdos:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- nelimpantis prie žaizdos;

- parafino ar lygiavertės medžiagos (pateikti patvirtinančius dokumentus) tinklelis.

- ant pakuotės turi būti nurodyta galiojimo data;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

| Poz.Nr. | Dydis | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 6. | 10± 1 x 10 ± 1 cm | 17 000 |
| 7. | 10 ± 1 cm x 30 – 40 cm | 1 800 |

8. Plėvelė operacinio lauko 40-45 x 53-65 cm:

- sterili (pažymėta simboliu);

- skaidri;

- hipoalergiška;

- lipni (gerai limpanti prie odos);

- nelipnūs apsauginiai kraštai;

- dydis 40 - 45 cm x 55 - 65 cm (lipnaus paviršiaus);

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 2 000 vnt.

9. Retolastas liemeniui:

- tinklinis;

- elastingas;

- nesterilus;

- vamzdelio formos bintas;

- skirtas žaizdų tvarsčiams fiksuoti;

- suaugusiems.

| Poz. Nr. | Dydis | Įsitempimo plotis(cm) | Orientacinis poreikis (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 9. | Nr. 8 | 42 ± 2 | 14 000 |

10. Setonai sterilūs prisotinti NaCl:

- sterilūs (pažymėta simboliu);

- su NaCl tirpalu;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

| Poz. Nr. | - Išmatavimai | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| - 10. | 10 ± 0,5 cm x 10 ± 0,5 cm | 3 000 |

11. Tvarsčiai antimikrobiniai, dengti silikono ar lygiavertės medžiagos sluoksniu, su sidabru ar lygiaverte medžiaga 17,5 ± 0,5 x 17,5 ± 0,5 cm:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- individualiame įpakavime;

- sudėtyje yra sidabro sulfato ar lygiavertės medžiagos;

- pagamintas iš apsauginės poliuretano plėvelės arba lygiavertės medžiagos, pralaidžios

- drėgmės garams;

- nepralaidus vandeniui, turi antimikrobinį poveikį;

- absorbuojanti puta: hidrofiliškas putų poliuretanas ar lygiavertė medžiaga;

- absorbcija turi būti ne mažesnė kaip 5,7 g/10 cm²/24 h, skysčių sulaikymo geba – ne

- mažesnė kaip 11.0 g/10 cm²/24 h;

- neturi lipnių kraštų;

- sudėtyje yra sidabro sulfato ar lygiavertės medžiagos;

- kontaktinis paviršius su žaizda: hidrofobiškas minkšto silikono ar lygiavertės medžiagos

- ištisinis sluoksnis;

- nelimpa prie žaizdos guolio, nepalieka tvarsčio likučių žaizdos guolyje ir ant aplinkinės

- odos;

- nealergizuojantis ir nedirginantis odos;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- trisluoksnis;

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas;

- įpakuota po 1 vnt.

Orientacinis poreikis: 300 vnt.

12. Tvarstis poliuretano ar lygiavertės medžiagos putų 15± 1 cm x 15± 1 cm:

  - sterilus (simbolis ant pakuotės);

  - vienkartinis (pažymėta simboliu);

  - trisluoksnis:

    - pirmas sluoksnis- poliuretano membranos ar silikono (arba lygiavertės medžiagos);

    - antras sluoksnis- poliuretano arba lygiavertės medžiagos putų 3-5 mm storio;

    - trečias sluoksnis- poliuretano membranos ar politetrafluoretileno (PTFE) (arba lygiavertės medžiagos);

    - skirtas vidutiniškai ir gausiai šlapiuojančioms žaizdoms;

    - kontaktinis paviršius su žaizda;

      - dydis: 15 ± 1 x 15 ± 1 cm.;

      - su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 7 000 vnt.

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.

Siūloma prekė turi atitikti Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 59.1 str. ir turi būti įregistruota į teikiamų rinkai medicinos priemonių registrą. Jei siūloma prekė neregistruota, pateikiamas įrodymas, kad toks registravimas jai netaikomas.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.