TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

Paraiškos atlikti viešąjį pirkimą:  2024-12-27 Nr. VPP-8842.

Posėdžio protokolas 2025-01-13 Nr. 01. Viešojo pirkimo komisija Nr. 5.

- Akiduobės endoprotezas:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- apvalus;

- pagamintas iš silikono ar lygiavertės medžiagos;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- individualiame įpakavime.

| Poz. Nr. | Skersmuo (mm) | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 18 | 20 |
|  | 19 |  |
|  | 20 |  |
|  | 22 |  |

- Akinukai fototerapijai skirti naujagimiams (maži, vidutiniai, dideli):

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- be latekso, be DEHP (pažymėta simboliu);

- su akinių piešiniu;

- medžiaginiai – iš nailono su poliuretanu ar lygiavertės medžiagos ir „Velcro“ arba lygiaverčiais užsegimais;

- prie naujagimio galvutės pritvirtinami švelniais hidrokoloidiniais laikikliais;

- ilgai ir tvirtai laikosi;

- lengvai nuimami;

- išlieka lipnūs daugiau nei vieną kartą;

- akinukų speciali forma idealiai priglunda prie veido;

- gali būti apkirpti iki reikiamo dydžio.

Orientacinis poreikis: 3 300 vnt.

- Ašmenys oftalmologiniai paracentezei:

- 15° kampas;

- atskirai įsukami arba įpresuoti į kotelį peiliukai ir rankenėlės.

Orientacinis poreikis: 1 600 vnt.

- Ašmenys oftalmologiniai tunelio formavimui:

- lenkti;

- vienpusiai;

- užaštrinimo plokštuma į viršų (bevel up), plotis 2,5 mm;

- neblizgantys.

Orientacinis poreikis: 2 000 vnt.

5.- 6. Balioninis dilatatorius:

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- darbinis kateterio ilgis 180 ± 1cm;

- ant kateterio yra informacija apie baliono dydžius ir Fr dydį;

- balionas turi rentgeno kontrastines žymes;

- pagamintas iš skaidrios medžiagos;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

| Poz. Nr. | Baliono diametras FR | Baliono ilgis (cm) | Orientacinis poreikis (vnt) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | 12/13,5/15 | ne ≤ 5,5 | 15 |
| 6. | 18/19/20 | ne ≤ 5,5 | 20 |

7. Basonai plastmasiniai ar lygiavertės medžiagos:

- plastmasiniai ar lygiavertės medžiagos;

- ovalo formos;

- lygus, glotnus paviršius;

- su dangčiu, rankena;

- basono ilgis su rankena ne daugiau 50 cm;

- atsparūs dezinfekcinėms medžiagoms;

- tinkami basonų plovimo mašinoms.

Orientacinis poreikis: 200 vnt.

8. Pripūtimo sistemos švirkštas su monometru:

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- tūris: 60 ml;

- sugraduoti;

- pakuotėje 5 vnt;

- turi tikti su naudojama pripūtimo sistemos rankena.

Orientacinis poreikis: 30 vnt.

9. Biopsinių adatų pravedėjai krūtų stulpelinėms biopsijoms:

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- adata markiruota;

- G13 x 4 – 4,5 cm;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- įpakuota po 1 vnt.

Orientacinis poreikis: 200 vnt.

10. Drenažo sistema su vakuuminiu indu (kieta talpa) iki 600 ml:

- sterili (simbolis ant pakuotės);

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- vienkartinė (pažymėta simboliu);

- susidedanti iš dviejų dalių:

- prailgintojas su užspaudėju ir skirtingo skersmens jungtimis;

- vakuuminis plastikinis ar lygiavertis kietas indas su tūrio žymėmis, turintis slėgio indikatorių (dumplių pavidalo);

| Poz. Nr. | Indo talpa (ml) | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 10. | Iki 600 | 4 300 |

11. Elektrodai naujagimiams:

- tinkantys prie gyvybinių funkcijų monitoriaus GE-B850;

- vienkartiniai (simbolis ant pakuotės);

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- apvalūs;

- lipnūs;

- elektrodų diametras – 19-23 mm;

- laidelių ilgis - ne mažiau 60 cm;

- safeti jungtis arba lygiavertė (pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus);

- laideliai 3 skirtingų spalvų;

- apsauga nuo išdžiuvimo;

- galimybė laikyti ant odos daugiau nei 4 dienas;

- hidrogelis – centre, hidrokoloidas – kraštuose, neaustinė ar lygiavertė medžiaga paviršiuje;

- komplekte – 3 elektrodai su laideliais.

- Orientacinis poreikis: 4 700 kompl.

12. Elektrodai smegenų oksigenacijai:

- nesterilūs;

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- tinkantys registruoti mišraus kraujo smegenų bei somatinei saturacijai matuoti;

- matuojamas arterinės:veninės mikrokraujotakos santykis 25:75;

- mažiausia audinių penetracija 2 cm;

- dviejų infraredinių bangos ilgių 730 ir 810 nanometerų LED šaltinis;

- du LED šviesos bangos detektoriai, nutolę nuo LED šviesos šaltinio 3,00 cm. ir 4,00 cm;

- ilgis 75 ± 5 mm, plotis 38 ± 5 mm su jungiamuoju kabeliu, kurio ilgis ne mažiau kaip 75 mm;

- prie jungiamojo kabelio prijungiamas per specialią jungtį;

- techniškai suderinamas su firmos „Somanetics“ jungiamaisiais kabeliais naudojamais su „Somanetics“ smegenų oksigenacijos monitoriais INVOS 5100C;

- individualiame įpakavime.

Orientacinis poreikis: 2 000 vnt.

13. Endobronchiniai vamzdeliai į dešinį bronchą (Nr. 28):

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- be latekso (simbolis ant pakuotės arba pateikti patvirtinančius dokumentus);

- pagaminti iš polivinilchlorido (PVC) ar lygiavertės medžiagos;

- vamzdelio bronchinės dalys - spalvotos;

- vamzdelis sudarytas iš dviejų kanalų ir dviejų movų;

- su aliumininiu ar lygiavertės medžiagos stiletu vamzdelio viduje;

- vamzdelių galai specialios konfigūracijos - dešiniam bronchui;

- sujungti specialiu sujungėju;

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

- įpakuoti po 1 vnt.

Orientacinis poreikis: 15 vnt.

14. Hemostatinė medžiaga (kempinė):

- sterili (simbolis ant pakuotės);

- išmatavimai: 70 x 50 x 10 mm  1 mm;

- rezorbavimosi laikas 3-4 sav.;

- veiklioji medžiaga – želatina ar lygiavertė;

- porėtas hemostatikas;

- įpakuota po 1 vnt;

- ant pakuotės nurodyta pagaminimo ir galiojimo data;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 6 500 vnt.

15. Hidrokoloidiniai fiksatoriai intubaciniams vamzdeliams:

- ilgalaikei fiksacijai;

- pagaminti iš patvaraus plastiko ar lygiavertės medžiagos;

- su hidrokoloidinėmis ar lygiavertėmis plokštelėmis, fiksuojamomis prie ausų, lūpų linijoje;

- spalvinis kodavimas pagal dydį;

- komplektuojama liniuotė dydžio nustatymui;

- hipoalerginis;

- be latekso (pažymėta simboliu arba pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus);

- nuimant nelieka ant odos.

- dydis: Mini, Ultra, Micro, Small, Large, XL, Macro.

Orientacinis poreikis: 440 vnt.

16. Filtras antibakterinis, antivirusinis „V-max“ sistemai:

- skirtas plaučių funkcijai tirti;

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- be latekso (simbolis ant pakuotės arba pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus);

- pagamintas iš plastmasės ar lygiavertės medžiagos;

- su integruotu kandikliu (plokščiu);

- kandiklio dydis tinka vaikams ir suaugusiems;

- jungiasi prie oro srauto daviklio, kurio vidinio skersmens diametras – 30 mm;

- įkvėpimo pasipriešinimas <0.7 cm H2O /l/s, esant 12 l/s oro srautui;

- iškvėpimo pasipriešinimas <0.7 cm H2O /l/s, esant 12 l/s oro srautui;

- filtravimo efektyvumas (bakterijų ir virusų sulaikymas) ne mažiau 99%;

- įpakuota po 1 vnt.

Orientacinis poreikis: 4 300 vnt.

17. Juostelė cirkliažui:

- sterili (simbolis ant pakuotės);

- pagaminta iš silikono ar lygiavertės medžiagos;

- dydžiai: plotis 2,5±0,1 mm, storis 0,6 ± 0,1mm;

- įpakuota po 1 vnt.;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis:70 vnt.

- Kateteriai deguonies 2,0 m ±20 cm:

- nesterilūs;

- vienkartiniai (simbolis ant pakuotės);

- hipoalergiški;

- atraumatiniai;

- lengvai fiksuojami;

- įpakuota po 1 vnt.;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 47 000 vnt.

- Kaukės anesteziologinės veido kūdikiams kvepiančios 15M 1:

- vienkartinės (pažymėta simboliu);

- sterilios (simbolis ant pakuotės);

- su standartine 15M 1 jungtimi;

- pagaminta iš skaidraus plastiko ar lygiavertės medžiagos (be latekso), su minkštu, pripučiamu prie veido priglundančiu kontūru;

- vaisių ar uogų ar lygiaverčio kvapo;

- įpakuota po 1 vnt.

| Pirkimo dalies Nr. | Dydis | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 19. | 15M 1 | 1 900 vnt. |

- Kaukės deguonies skaidrios suaugusiems:

- naudojamos pacientams atliekant MRT tyrima;

- nesterilios;

- kliniškai švarios;

- vienkartinės (pažymėta simboliu);

- hipoalergiškos;

- be latekso (simbolis ant pakuotės arba pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus);

- be DEHP (simbolis ant pakuotės arba pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus);

- anatominės veido konfigūracijos;

- pagamintos iš skaidraus minkšto plastiko ar lygiavertės medžiagos (pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus), neaštriais, lygiais kraštais;

- turi sutvirtinimo juostelę, kuri leidžia hermetiškai fiksuoti prie veido;

- deguonies prailginimo linija ne mažiau 1,8 m ilgio, (nelygiasienė, su specialiu vidiniu profiliu), su kūginės formos konektoriais galuose.

Orientacinis poreikis: 20 000 vnt.

- Klizmų antgaliai:

- plastmasiniai ar lygiavertės medžiagos;

- atsparūs dezinfekcinėms medžiagoms ir aukštai temperatūrai;

- atraumatiniai;

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- užapvalintu galu;

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 200 vnt.

- Plėtikliai šlapimtakių polietileniniai arba jiems lygiaverčiai:

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- ilgis 60 ± 0,5 cm;

- plėtiklių storis rinkinyje: 6.0 – 18.0 (6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 16.0, 18.0);

- su išilgine kiauryme stygai – vedliui;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta

Orientacinis poreikis: 10 rink.

- Plėtikliai šlapimtakių polietileniniai arba jiems lygiaverčiai su hidrofiline danga:

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- ilgis 60 ± 0,5 cm;

- plėtiklių storis rinkinyje: 6.0 – 18.0 (6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 16.0, 18.0);

- su išilgine kiauryme stygai – vedliui;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta

Orientacinis poreikis: 10 rink.

- Popierius defibriliatoriaus Lifepac 20 spausdintuvui:

- nesterilus;

- terminis;

- graduotas;

- suvyniotas į rulonėlį;

- su grafiniu tinkleliu vidinėje pusėje;

- išmatavimai 50 mm x 30 m.

Orientacinis poreikis: 100 vnt.

- Ptozės juostelė:

- sterili (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinė (pažymėta simboliu);

- medžiaga ePTFE (politetrafluoroetilenas) arba lygiavertė;

- porų skersmuo 75 µm;

- ilgis 150 ± 0,01 mm;

- storis 0,35 ± 0,01 mm;

- plotis 2 ± 0,01 mm;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 40 vnt.

- Rinkinys arterijos kateterizacijai Seldingerio būdu 20G:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- individualiame įpakavime;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- kateteris pagamintas iš poliuretano ar FEP arba lygiaverčių medžiagų;

- nepirogeniškas, netoksiškas;

- skirtas arterijos kateterizacijai Seldingerio būdu;

- kateterio dydis 20G × 80 ± 5mm;

- punkcinė adata 0.80 x 50 mm su integruota styga, esančia skaidrioje movoje arba lygiavertę funkciją užtikrinantis sprendimas;

- su integruotu atbulinės kraujo tėkmės vožtuvu ar lygiaverčiu;

- su Luer Lock ar lygiaverte jungtimi;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 3 800 vnt.

- Saugi arterinio kraujo paėmimo sistema su adata 22±1 G x 32 ±1 mm  kraujo dujų tyrimams atlikti:

- tinka naudoti su aparatu RAPIDPoint 500e (su Integri-sense technologija);

- sterili (pažymėta simboliu);

- savaime užsipildanti;

- su sausu heparinu, laisvai judančiu švirkšto cilindre arba tolygiai padengtu ant švirkšto sienelių;

- elektrolitams subalansuoto heparino kiekis ne mažiau 80 IU/ml arba subalansuotas tiriamiems parametrams elektrolitams ir jonizuotui kalciui pateikiant tai įrodančius dokumentus;

- orą išstumiančia „kepurėle“ arba lygiavertė priemonė;

- maišymo rutuliuku arba lygiavertė priemonė;

- saugiu adatos nuėmimo įtaisu;

- švirkšto tūris 1 – 1,7 ml;

- adatos ilgis 32 ± 1 mm;

- adatos diametras 22 ±1 G

- įpakuota po 1vnt.;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- su nurodyta galiojimo data.

Orientacinis poreikis: 2 000 vnt.

- Šildyklės:

- guminės ar lygiavertės medžiagos;

- pailgos formos;

- su sandariai užsukamu plastmasiniu ar lygiavertės medžiagos kamščiu;

- atsparios dezinfekcinėms medžiagoms.

Orientacinis poreikis: 50 vnt.

- Tracheostominiai vamzdeliai (armuoti) CH 7, CH 8, CH 9, CH 10, CH 11:

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- vienkartiniai (simbolis ant pakuotės);

- pagaminti iš silikonizuoto PVC ar lygiavertės medžiagos su metaline ar lygiavertės medžiagos spirale;

- žemo slėgio mova vidinėje (intratrachėjinėje) dalyje;

- apvalus distalinis galas;

- išorinės dalies gale 15 mm PVC ar lygiavertės medžiagos sujungėjas ir tvirtinimo plokštelė su pritaikyta lipnia juostele;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- įpakuoti po 1 vnt.

Orientacinis poreikis: 40 vnt.

- Tracheostominiai vamzdeliai be manžetės (vaikams):

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- pagaminti iš PVC (polivinilchlorido) be DEHP, arba lygiavertės medžiagos;

- be latekso (simbolis ant pakuotės arba pateikti gamintojo tai įrodančius dokumentus);

- rentgenokontrastiniai;

- su specialiai suformuotu linkiu, kuris neleidžia vamzdeliui persilenkti;

- su standartiniu 15 mm konektoriumi;

- vamzdelio išorėje nurodytas dydis, bei išorinis ir vidinis vamzdelio diametrai;

- turi būti tracheostominio vamzdelio atvira tvirtinimo plokštelė su juostele (raišteliu);

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- įpakuota po 1 vnt.

Orientacinis poreikis:

| Poz.Nr. | Dydis | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 30. | CH 4 | 50 |

- -32.Trepanai (vakuuminiai):

- Donoro ragenai:

- pjovimo blokas;

- trepano ašmenys;

- pasodinimo žiedas;

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- ant pakuotės nurodyta pagaminimo ir galiojimo data mėnesiais;

- įpakuoti kartu su steriliu markeriu ir vienkartinio švirkšto Sistema vakuumui sukelti.

| Poz. Nr. | Ašmenų diametras | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 31. | 6,00±0,01 mm | 25 |
|  | 6,25±0,01 mm |  |
|  | 6,50±0,01 mm |  |
|  | 9,25±0,01 mm |  |

- Recipiento ragenai:

- 360 laipsnių 16 skyrių siurbimo kamera;

- 16 radialinių kameros padalijimų;

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- ant pakuotės nurodyta pagaminimo ir galiojimo data mėnesiais;

- įpakuoti kartu su steriliu markeriu ir vienkartinio švirkšto Sistema vakuumui sukelti.

| Poz. Nr. | Ašmenų diametras | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 32. | 6,00±0,01 mm | 25 |
|  | 6,25±0,01 mm |  |
|  | 6,50±0,01 mm |  |
|  | 9,00±0,01 mm |  |

- Zondas maitinimo Kangaroo tipo arba lygiavertis:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- lankstus;

- silikoninis ar poliuretaninis arba lygiaverčių medžiagų;

- su kamšteliu konektoriui;

- rentgenokontrastinis, užapvalintu uždaru galu, gale nuo 2 – 4 angelių;

- vedlys zondo įvedimui;

- zondo gale įlydytas svarelis;

- distalinis galas padengtas hidrofiliniu sluoksniu;

- zondo papildoma anga turi būti tinkama prijungti maitinimo švirkštui;

- jungtis turi būti tinkama Žanet švirkštui;

- ilgis 110 ± 5cm.;

- įpakuota po 1 vnt.;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

| Poz. Nr. | Dydis | Skersmuo | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 33. | CH 8 | 2,6mm | 50 |

- Zondas maitinimo CH5, CH6:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- įpakuoti po 1 vnt.;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta

- ant pakuotės nurodyta pagaminimo ir galiojimo data;

- permatomas, lankstus, sugraduotas kas 0,5-1 cm;

- pagamintas iš polivinilchlorido ar lygiavertės medžiagos;

- rentgenokontrastinis, užapvalintu uždaru galu, šonuose 2 – 4 angelės;

- su kamšteliu konektoriui;

- konektorius sandariai tvirtinasi prie vienkartinio švirkšto;

- ilgis 40 – 50 cm;

Orientacinis poreikis: 20 000 vnt.

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.

Siūloma prekė turi atitikti Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 59.1 str. ir turi būti įregistruota į teikiamų rinkai medicinos priemonių registrą. Jei siūloma prekė neregistruota, pateikiamas įrodymas, kad toks registravimas jai netaikomas.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.