ENDOSKOPINĖS ĮRANGOS KOMPLEKTO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA CHIRURGIJAI

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Endoskopinė sistema ambulatorinei ir dienos chirurgijai (1 kompl.) | Bendrai chirurgijai |
| 1.1. | Aukštos raiškos 4K medicininis monitorius | (1 vnt.) |
|  |  | 1.1.1. LED arba lygiavertis monitorius |
|  |  | 1.1.2. Apšviestumas ≥ 850 cd/m2 |
|  |  | 1.1.3. Ekrano įstrižainė ≥ 32 colio |
|  |  | 1.1.4. Raiška ≥ (3840 x 2160) taškų |
|  |  | 1.1.5. Signalų įvestys: 1. ≥ 1 DP arba lygiavertė jungtis; 2. ≥ 1 HDMI arba lygiavertė jungtis |
|  |  | 1.1.6. Svoris ≤ 15 kg |
| 1.2. | Videokamera | (1 vnt.) |
|  |  | 1.2.1. Raiška – ne mažiau 3840 x 2160 taškų; |
|  |  | 1.2.2. Vaizdas valdomas ≥ 3 ant kameros esančių mygtukų pagalba arba vaizdas valdomas ≥ 2 ant kameros esančių mygtukų, atliekančių ≥ 4 funkcijas, pagalba |
|  |  | 1.2.3. Su galimybe pasirinkti specialius vizualizacijos režimus vaizdų optimizavimui: 1. Režimas suvienodinantis viso lauko apšviestumą; 2. Režimas padidinantis spalvų kontrastą, struktūrų ir audinių diferenciacijai pagerinti |
| 1.3 | Vaizdo sistema | (1 vnt.) |
|  |  | 1.3.1. Maksimali raiška ≥ (3840 x 2160) taškų |
|  |  | 1.3.2. Suderinama su: 1. 4K (3840 x 2160) standarto kamerų galvutėmis; |
|  |  | 1.3.3. Signalų išvestys: 1. ≥ 2 DVI arba HDMI arba Display Port arba lygiavertė jungtis; 2. ≥ 1 12G-SDI arba lygiavertė jungtis; |
|  |  | 1.3.4. Vartotojo sukurtų konfigūracijų išsaugojimas; |
|  |  | 1.3.5. Su vaizdų įrašymo moduliu bei USB jungtimis vaizdų ir įrašų perkėlimui |
| 1.4. | Šviesos šaltinis | (1 vnt.) |
|  |  | 1.4.1. Standartinės baltos šviesos LED tipo arba lygiavertis šviesos šaltinis |
|  |  | 1.4.2. Automatinė šviesos kabelio aptikimo funkcija; |
|  |  | 1.4.3. Reguliuojamas šviesos intensyvumas: 1. Automatinis šviesos ryškumo reguliavimo režimas 2. Rankinis šviesos ryškumo reguliavimo režimas; |
| 1.5. | Optika | (1 vnt.) |
|  |  | 1.5.1. Matymo kryptis 30º |
|  |  | 1.5.2. Suderinama su 4K raiškos video sistema |
|  |  | 1.5.3. Skersmuo 10 ± 0,2 mm |
|  |  | 1.5.4. Ilgis 32 ± 2 cm |
|  |  | 1.5.6. Autoklavuojama |
|  |  | 1.5.7. Su konteineriu sterilizavimui bei laikymui |
| 1.6. | Šviesolaidis | (1 vnt.) |
|  |  | 1.6.1. Fibrooptinis šviesolaidis |
|  |  | 1.6.2. Skersmuo ≥ 4,25 mm |
|  |  | 1.6.3. Ilgis 300 ± 30 cm |
|  |  | 1.6.4. Su tiesia jungtimi į šviesos šaltinį ir į optiką |
| 1.7. | Eilės Nr. 1.1 - 1.6 apibūdinti įrenginiai turi būti suderinti ir jungtis tarpusavyje |  |
| 2. | Irigacinis siurblys | (1 vnt.) |
|  |  | 2.1. Ratukinio tipo |
|  |  | 2.2. endoskopijai (laporaskopijai) ir artroskopijai |
|  |  | 2.3 Reguliuojamo tekmės greičio diapazonas ≥ 0.1-2.0 L/min |
|  |  | 2.4. Komplektuojama su daugkartinių žarnelių rinkiniu ≥ 1 vnt. |
|  |  | 2.5 Integruotas vakuuminis arba lygiavertis atsiurbėjas |
| 3. | CO2 dujų insufliatorius | (1 vnt.) |
|  |  | 3.1. Didžiausias dujų padavimo greitis ≥ 45 l/min |
|  |  | 3.2. Didžiausias slėgis ≥ 25 mmHg |
|  |  | 3.3. ≥ 2 darbo režimai |
|  |  | 3.4. Su moduliu dujų pašildymui arba žarnelėmis su šildymo elementais |
|  |  | 3.5. Komplektuojama su: 1. Sterilizuojamos šildomos žarnelės insufliacijai ≥ 1 vnt; 2. Filtrais CO2 dujoms ≥ 10 vnt; |
| 4. | Vežimėlis endoskopinei įrangai | (1 vnt.) |
|  |  | 5.1. 4 ratai, ne mažiau kaip du iš jų fiksuojami |
|  |  | 5.2. ≥ 3 lentynos |
|  |  | 5.3. ≥ 1 stalčius |
|  |  | 5.4. Videokameros galvutės laikiklis |
|  |  | 5.5. Centrinis įjungimo/išjungimo mygtukas |
|  |  | 5.6. Ne mažiau 8 vnt. elektros maitinimo lizdų |
| 5. | Eilės Nr. 1-4 įrenginiai turi sudaryti vieną bendrą endoskopinės įrangos sistemą, funkcionuojančią chirurginių operacijų metu. |  |
| 6. | Su įranga komplektuojami instrumentai: |  |
| 6.1 | Kablio formos elektrodas audinių pjovimui ir disekcijai, skersmuo 5 mm ± 1 mm, ilgis 36 cm ± 3 cm. | 1 vnt. |
| 6.2 | BABCOCK (arba lygiavertis) griebiančios žnyplės, žiaunų ilgis 30± 1 mm, skersmuo 10 mm ± 2 mm, ilgis 36 cm ± 3cm. | 1 vnt. |
| 6.3 | KELLY arba Maryland žnyplės (arba lygiavertis), ilgos žiaunos, specialiai skirtos disekcijai ir sugriebimui, skersmuo 5 mm ± 1 mm, ilgis 36 cm ± 3 cm. | 1 vnt. |
| 6.4 | Metalinė izoliuota mova, skersmuo 5 mm ± 1 mm. | 2 vnt. |
| 6.5 | Metalinė izoliuota mova, skersmuo 10 mm ± 2 mm. | 2 vnt. |
| 6.6 | Plastikinė rankena, su jungtimi monopolinei koaguliacijai, su užraktu. | 8 vnt. |
| 6.7 | Adatkotis, lenktas, su apvalaus lanko rankena, su užraktu, skersmuo 5 mm ± 1 mm, ilgis 33 cm ± 2 cm. | 1 vnt. |
| 6.8 | Troakaras, dydis 11 mm ± 2 mm, ilgis 10,5 cm ± 5 cm, komplekte: piramidinis troakaras, kaniulė, vožtuvas. | 3 vnt. |
| 6.9 | Troakaras, dydis 6 mm ± 1 mm, ilgis 10,5 cm ± 5 cm, komplekte: piramidinis troakaras, kaniulė, vožtuvas. | 3 vnt. |
| 6.10 | Metzenbaum (arba lygiavertis) žirklės, žiaunos lenktos, žiaunų ilgis 15± 1 mm, skersmuo 5 mm ± 1 mm, ilgis 36 cm ± 3 cm. | 1 vnt. |
| 6.11 | Griebiančios žnyplės, su smulkiais atraumatiniais dantukais, žiaunų ilgis 24± 1 mm, skersmuo 5 mm ± 1 mm, ilgis 36 cm ± 3 cm. | 1 vnt. |
| 6.12 | Žarnyno žnyplės, žiaunų ilgis 18± 1 mm, skersmuo 5 mm ± 1 mm, ilgis 36 cm ± 2 cm. | 1 vnt. |
| 6.13 | “Click Line” arba “alligator jaws” (arba lygiavertės) žnyplės sugriebimui ir disekcijai, žiaunų ilgis 18± 1 mm, skersmuo 5 mm ± 1 mm, ilgis 36 cm ± 3 cm. | 1 vnt. |
| 6.14 | Griebimo žnyplės, atrauminės, šaukšto formos, žiaunų ilgis 19± 1 mm, skersmuo 5 mm ± 1 mm, ilgis 36 cm ±3 cm. | 1 vnt. |
| 6.15 | Siurbimo - plovimo rankena su mygtukais siurbimo ir irigacijos valdymui (užtikrinant siurbimo ir irigacijos funkcionalumą), autoklavuojama. | 1 vnt. |
| 6.16 | Klipatorius (dideliems spaustukams) | 1 vnt. |
| 6.17 | Kraujagyslių spaustukai (dideli) | 100 vnt. |
| 7. | Įrangos garantija | ≥24 mėnesių garantija |