ELEKTROCHIRURGINIO GENERATORIAUS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujama parametro reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
| 1. | Elektrochirurginis generatorius su priedais | - |
|  | Gamintojas | - |
|  | Modelis | - |
| 1. | Mikroprocesorinis valdymas | Būtina |
| 2. | Standartinių programų skaičius prietaise | ≥ 15 |
| 3. | Individualių programų išsaugojimas | ≥ 40 |
| 4. | Neutralaus elektrodo elektrinės grandinės kontrolės sistema | Būtina |
| 5. | Generatoriaus klaidų rodymas ekrane | Būtina |
| 6. | Spalvotas, lietimui jautrus ekranas | Būtina |
| 7. | Ekrano įstrižainė | ≥ 7“ |
| 8. | Galimybė vienu metu prijungti monopolinį ir bipolinį instrumentus | Būtina |
| 9. | Automatinė bipolinės koaguliacijos funkcija | Būtina |
| 10. | Galimybė prijungti dūmų ištraukimo aparatą | Būtina |
| 11. | Suderinamas su argono dujų pazmos prietaisu, galimybė stebėti argono dujų talpos užpildymo lygį | Būtina |
| 12. | Monopolinių prijungimo lizdas | ≥ 2 |
| 13. | Bipolinis prijungimo lizdas | ≥ 1 |
| 14. | Aparato valdymas: |  |
| 14.1 | Monopolinio pjovimo ir koaguliacijos režimuose turi būti galimybė aparatą valdyti | 1. Tiesiogiai aktyviu elektrodu - turi būti galima prijungti elektrodų rankeną su 2 valdymo mygtukais; 2. Kojiniu valdymo pedalu |
| 14.2 | Bipolinės koaguliacijos režime | Kojiniu valdymo pedalu arba automatinės koaguliacijos funkcijos būdu |
| 14.3 | Išėjimo srovės (monopoliniuose ir bipoliniame režimuose) galia nustatoma ir koreguojama lietimui jautraus ekrano pagalba | Būtina |
| 15. | Apsaugos klasė | I |
| 16. | Įrangos tipas | CF, atsparus defibriliacijai |
| 17. | Darbinis dažnis | ≥ (350 – 500) kHz |
| 18. | Galingumas: |  |
| 18.1 | Monopolinis pjovimas | ≥ 400 W |
| 18.2 | Monopolinė koaguliacija | ≥ 200 W |
| 18.3 | Bipolinė koaguliacija | ≥ 120 W |
| 19. | Priedai: |  |
| 19.1 | Kabelis vienkartiniams neutraliems elektrodams, daugkartinio naudojimo, sterilizuojamas | Ilgis ≥ 4 m Kiekis 1 vnt. |
| 19.2 | Vienkartinis neutralus paciento elektrodas | Elektrodo paviršius padalintas, kontaktinis paviršius ≥ 105 cm2, be jungiamojo laido. (Pakuotėje 50 vnt.). Kiekis 1 vnt. |
| 19.3 | Monopolinių elektrodų rankena su 2 mygtukais (rankinio pjovimo ir koaguliacijos valdymui), rankena skirta standartiniams 4 Ø mm elektrodams, daugkartinio naudojimo, sterilizuojamas | Su ne mažiau kaip 2 mygtukais (rankinio pjovimo ir koaguliacijos valdymui), rankena skirta standartiniams 4 Ø mm elektrodams, ilgis ≥ 4 m. Kiekis 2 vnt. |
| 19.4 | Monopolinis elektrodas lanceto arba peilio formos | Elektrodo darbinis ilgis 25 mm ± 2 mm, elektrodo kontaktinės dalies diametras 4 mm. Daugkartinio naudojimo, sterilizuojamas. (Pakuotėje 5 vnt.) Kiekis 1 vnt. |
| 19.5 | Monopolinis elektrodas adatos formos | Elektrodo darbinis ilgis 10 mm ± 2 mm, elektrodo kontaktinės dalies diametras 4 mm, daugkartinio naudojimo, sterilizuojamas. Kiekis 1 vnt. |
| 19.6 | Laidas bipolinių pincetų pajungimui | Ilgis ≥ 5 m, daugkartinio naudojimo, sterilizuojamas. Kiekis 2 vnt. |
| 19.7 | Bipolinis pincetas | Nelimpantis, darbinis galas tiesus, smailėjantis 1.0 mm ± 0.1 mm pločio ir 8 mm ± 1 mm ilgio. Bendras ilgis 18 cm ± 1 cm, daugkartinio naudojimo, sterilizuojamas. Kiekis 2 vnt. |
| 19.8 | Kojinis pedalas | Su vienu jungikliu, skirtas bipoliarinei funkcijai atlikti, ilgis ≥ 5 m. Kiekis 1 vnt. |
| 19.9 | Potencialų išlyginimo kabelis | Ilgis ≥ 4 m. Kiekis 1 vnt. |
| 20. | Elektros tinklas | 230V, 50Hz |
| 21. | Garantija | ≥ 24 mėn. |