INSTRUMENTŲ PLOVIMO/DEZINFEKCIJOS MAŠINOS TECHNINIAI REIKALAVIMAI

(1 VNT.)

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Techninių parametrų reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | Instrumentų plovimo/dezinfekcijos mašina | Prekės pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas ir gamykliniai kodai |
| 1.1 | Mašinos paskirtis | Įvairių medicinos instrumentų automatiniam plovimui ir terminei dezinfekcijai |
| 1.2 | Konstrukcinis išpildymas – vienpusis modelis (vienų durų) | Privaloma |
| 1.3 | Mašinos plovimo kameros tūris | 265 5 litrų |
| 1.4 | Mašinos išoriniai matmenys | Plotis ne daugiau 650 mm Gylis ne daugau 670 mm Aukštis ne daugiau 1850 mm |
| 1.5 | Kameros medžiaga | AISI 316L nerūdijantis plienas arba lygiavertė medžiaga |
| 1.6 | Mašinos valdymas | Mašina valdoma įmontuotu pilnai automatiniu mikroprocesoriumi |
| 1.7 | Mašinos ekranas | Spalvotas, skystųjų kristalų ekranas su lietimui jautria klaviatūra, skirtas plovimo ciklo fazėms, parametrams stebėti |
| 1.8 | Pagrindinių plovimo programų skaičius | Ne mažiau 3 |
| 1.9 | Papildomų plovimo programų skaičius | Ne mažiau 20 standartinių plovimo programų |
| 1.10 | Galimybė programose keisti skirtingus parametrus | Privaloma |
| 1.11 | Vartotojas gali pasirinkti konkrečią programą pagal savo poreikius | Privaloma |
| 1.12 | Durys atidaromos rankiniu būdu | Privaloma |
| 1.13 | Durys atidaromos ne mažiau kaip 840 mm aukštyje nuo grindų | Privaloma |
| 1.14 | Atverčiamos durys su dvigubu stiklu | Privaloma |
| 1.15 | Terminė dezinfekcija | Ne mažiau 920 C temperatūroje |
| 1.16 | Du nepriklausomi temperatūros davikliai, skirti nuolatiniam plovimo vandens temperatūros plovimo kameroje stebėjimui | Privaloma |
| 1.17 | Rotacinių purkštukų slėgio stebėjimo sistema | Privaloma |
| 1.18 | Gedimų nustatymo sistema | Privaloma |
| 1.19 | HEPA filtras H14 klasės arba lygiavertis | Privaloma |
| 1.20 | Vandens laidumo zondas | Vandens švarumo kontrolė skalavimo metu |
| 1.21 | Dozatorių skaičius | Įmontuoti ne mažiau kaip 2 automatiniai tūriniai ploviklio, neutralizatoriaus ir dezinfekcinės priemonės dozatoriai su lygio kontrole 5 ltr konteineriams |
| 1.22 | Papildomi dozatoriai | Galimybė papildomai įmontuoti ne mažiau kaip 2 dozatorius |
| 1.23 | Mikroprocesoriaus valdoma ploviklio ir neutralizatoriaus kiekio kontrolė su aliarmu, esant minimaliam ploviklio ar neutralizatoriaus lygiui | Privaloma |
| 1.24 | Įmontuotas spausdintuvas ciklo monitoravimui ir dokumentacijai | Privaloma |
| 1.25 | RS 232 PC jungtis | Privaloma |
| 1.26 | Įmontuotas garų kondensorius | Privaloma |
| 1.27 | Standartiniai vandens pajungimai: šaltas minkštas vanduo; karštas minkštas vanduo; demineralizuotas vanduo | Privaloma |
| 1.28 | Spintelė ploviklio ir neutralizatoriaus bakelių laikymui | Po mašinos kamera įmontuota spintelė plovimo ir kitoms priemonėms 5 litrų bakeliams laikyti. Spintelėje galima talpinti ne mažiau kaip 4 bakelius. |
| 1.29 | Standartinio chirurginių instrumentų plovimo dezinfekavimo ciklo trukmė su džiovinimu | Ne ilgiau kaip 60 minučių |
| 1.30 | Vandens sąnaudos standartinio plovimo ciklo vienos fazės metu | Ne daugiau kaip 24 litrai |
| 1.31 | Plovimo siurblio srautas | Ne mažiau 620 L/min |
| 1.32 | Oro srautas džiovinimo metu | ne mažiau 150 m3/val |
| 1.33 | Mašinos bendras elektros sunaudojimas | Ne daugiau 12 kW |
| 2. | Privalomi priedai ir instaliavimas: |  |
| 2.1 | Instrumentų plovimo rėmas: Ne mažiau 5-ių plovimo lygių rėmas, pagamintas iš nerūdijančio plieno | 1 vnt. |
| 2.2 | Specialus plovimo rėmas, skirtas tuščiaviduriams instrumentams ir optinei įrangai plauti ir dezinfekuoti. Ne mažiau 3-ių plovimo lygių rėmas, pagamintas iš nerūdijančio plieno Ne mažiau kaip 36 jungtys. | 1 vnt. |
| 2.3 | Vežimėlis, skirtas plovimo rėmo pakrovimui ir iškrovimui. Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos | 1 vnt. |
| 2.4 | DIN nerūdijančio plieno vielos krepšelis 480 x 250 x 50 mm ± 5 mm | 12 vnt. |
| 2.5 | Mašinos transportavimas iki instaliacijos vietos, instaliacija, personalo ir technikų apmokymas | Privaloma |
| 3. | Privalomi standartai ir garantijos: |  |
| 3.1 | Mašinos atitikimas medicinos gaminių direktyvos 93/42 EEC reikalavimams (CE ženklas) | Privaloma |
| 3.2 | Mašinos atitikimas EN ISO 15883 standarto 1ir 2 dalių reikalavimams | Privaloma |
| 3.3 | Visos naudojimo instrukcijos ir dokumentacija turi būti pateikta lietuvių ir originalo (gali būti anglų) kalbomis (kartu su įranga) | Privaloma |
| 3.4 | Suteikiama 24 mėnesių garantija nuo įrangos instaliacijos datos | Privaloma |