INSTRUMENTŲ PLOVIMO/DEZINFEKCIJOS MAŠINOS TECHNINIAI REIKALAVIMAI
 (1 VNT.)
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Techninių parametrų reikalavimai

	1.
	2.
	3.

	1.
	[bookmark: _GoBack]Instrumentų plovimo/dezinfekcijos mašina 
	Prekės pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas  ir gamykliniai kodai

	1.1
	Mašinos paskirtis
	Įvairių medicinos instrumentų automatiniam plovimui ir terminei dezinfekcijai

	1.2
	Konstrukcinis išpildymas – vienpusis modelis (vienų durų)
	Privaloma

	1.3
	Mašinos plovimo  kameros tūris 
	 265  5  litrų

	1.4
	Mašinos išoriniai matmenys 

	Plotis ne daugiau 650 mm
Gylis ne daugau 670 mm
Aukštis ne daugiau 1850 mm

	1.5
	Kameros  medžiaga
	AISI 316L nerūdijantis plienas  arba lygiavertė medžiaga

	1.6
	Mašinos valdymas
	Mašina valdoma įmontuotu pilnai automatiniu mikroprocesoriumi

	1.7
	Mašinos ekranas
	Spalvotas, skystųjų kristalų ekranas su lietimui jautria klaviatūra, skirtas plovimo ciklo fazėms, parametrams stebėti

	1.8
	Pagrindinių plovimo programų skaičius
	Ne mažiau 3

	1.9
	Papildomų plovimo programų skaičius
	Ne mažiau 20 standartinių plovimo programų

	1.10
	Galimybė programose keisti skirtingus parametrus
	Privaloma

	1.11
	Vartotojas gali pasirinkti konkrečią programą pagal savo poreikius
	Privaloma

	1.12
	Durys atidaromos rankiniu būdu 
	Privaloma

	1.13
	Durys atidaromos ne mažiau kaip 840 mm aukštyje nuo grindų
	Privaloma

	1.14
	Atverčiamos durys su dvigubu stiklu
	Privaloma

	1.15
	Terminė dezinfekcija
	Ne mažiau 920 C temperatūroje

	1.16
	Du nepriklausomi temperatūros davikliai, skirti nuolatiniam plovimo vandens temperatūros plovimo kameroje stebėjimui 
	Privaloma

	1.17
	Rotacinių purkštukų slėgio stebėjimo sistema
	Privaloma

	1.18
	Gedimų nustatymo sistema
	Privaloma

	1.19
	HEPA filtras H14 klasės arba lygiavertis
	Privaloma

	1.20
	Vandens laidumo zondas
	Vandens švarumo kontrolė skalavimo metu

	1.21
	Dozatorių skaičius
	Įmontuoti ne mažiau kaip 2 automatiniai tūriniai ploviklio, neutralizatoriaus ir dezinfekcinės priemonės dozatoriai su lygio kontrole 5 ltr konteineriams

	1.22
	Papildomi dozatoriai
	Galimybė papildomai įmontuoti ne mažiau kaip 2 dozatorius

	1.23
	Mikroprocesoriaus valdoma ploviklio ir neutralizatoriaus kiekio kontrolė su aliarmu, esant  minimaliam ploviklio ar neutralizatoriaus lygiui 
	Privaloma

	1.24
	Įmontuotas spausdintuvas ciklo monitoravimui ir dokumentacijai
	Privaloma 

	1.25
	RS 232 PC jungtis
	Privaloma

	1.26
	Įmontuotas garų kondensorius
	Privaloma

	1.27
	Standartiniai vandens pajungimai:
šaltas minkštas vanduo;
karštas minkštas vanduo;
demineralizuotas vanduo
	Privaloma

	1.28
	Spintelė ploviklio ir neutralizatoriaus bakelių laikymui
	Po mašinos kamera įmontuota spintelė plovimo ir kitoms priemonėms 5 litrų bakeliams laikyti. Spintelėje galima talpinti ne mažiau kaip 4 bakelius.

	1.29
	Standartinio chirurginių instrumentų plovimo dezinfekavimo ciklo trukmė su džiovinimu
	Ne ilgiau kaip 60 minučių

	1.30
	Vandens sąnaudos standartinio plovimo ciklo vienos fazės metu
	Ne daugiau kaip 24 litrai

	1.31
	Plovimo siurblio srautas
	Ne mažiau 620 L/min

	1.32
	Oro srautas džiovinimo metu
	ne mažiau 150 m3/val

	1.33
	Mašinos bendras elektros sunaudojimas
	Ne daugiau 12 kW

	2.
	Privalomi priedai ir instaliavimas:

	2.1
	Instrumentų plovimo rėmas:
Ne mažiau 5-ių plovimo lygių rėmas, pagamintas iš nerūdijančio plieno
	1 vnt.

	2.2
	Specialus plovimo rėmas, skirtas tuščiaviduriams instrumentams ir optinei įrangai plauti ir dezinfekuoti.
Ne mažiau 3-ių plovimo lygių rėmas, pagamintas iš nerūdijančio plieno
Ne mažiau kaip 36 jungtys.
	1 vnt.

	2.3
	Vežimėlis, skirtas plovimo rėmo  pakrovimui ir iškrovimui. Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos
	1 vnt.

	2.4
	DIN nerūdijančio plieno vielos krepšelis 480 x 250 x 50 mm ± 5 mm
	12 vnt.

	2.5
	Mašinos transportavimas iki instaliacijos vietos, instaliacija, personalo ir technikų apmokymas 
	Privaloma

	3.
	Privalomi standartai ir garantijos:

	3.1
	Mašinos atitikimas medicinos gaminių direktyvos 93/42 EEC reikalavimams (CE ženklas)
	Privaloma

	3.2
	Mašinos atitikimas EN ISO 15883 standarto 1ir 2 dalių reikalavimams
	Privaloma

	3.3
	Visos naudojimo instrukcijos ir dokumentacija turi būti pateikta lietuvių ir originalo (gali būti anglų) kalbomis (kartu su įranga)
	Privaloma

	3.4
	Suteikiama 24 mėnesių garantija nuo įrangos instaliacijos datos
	Privaloma






