Techninė specifikacija aukštos klasės ultragarsinei (echoskopo)sistemai

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sistemos architektūra | Mobili, su ratukais |
| 2. | Atliekami tyrimai: |  |
| 2.1. | Vidaus organų | Būtina |
| 2.2. | Skydliaukės | Būtina |
| 2.3. | Kraujagyslių | Būtina |
| 2.4. | Krūtų | Būtina |
| 2.5. | Vaikų vidaus organų | Būtina |
| 3. | Sistemos ergonomika |  |
| 3.1. | Valdymo pulto pasukimo kampu ir aukščio reguliavimo funkcija | Būtina |
| 3.2. | Vaizdo monitorius pritvirtintas ant pilnai artikuliuojančio šarnyrinio laikiklio (rankos) – pasukamas į šonus, palenkiamas ir pakeliamas aukštyn/žemyn | Būtina |
| 3.3. | Vaizdo monitoriaus įstrižainė | Ne mažiau 54.61 cm (21.5") |
| 3.4. | Galimas vaizdo monitoriaus nulenkimas transportavimo metu | Būtina |
| 4. | Atskiras, spalvotas, sistemos funkcijų valdymo monitorius | Būtina |
| 4.1. | Valdymo monitoriaus įstrižainė | Ne mažiau nei 25.65 cm (10.1") |
| 4.2. | Lietimui jautrus valdymo monitorius | Būtina |
| 5. | Pagrindinės techninės charakteristikos |  |
| 5.1. | Maksimalus vaizduojamas gylis | Ne mažiau kaip 40 cm |
| 5.2. | Palaikomų daviklių dažnių diapazonas | Nuo ne daugiau 1.5 MHz iki ne mažiau 18.0 MHz |
| 5.3. | Aktyvių jungčių davikliams skaičius | Ne mažiau kaip 4 |
| 6. | Vaizdavimo funkcijos ir režimai: |  |
| 6.1. | B režimas | Būtina |
| 6.2. | Audinių harmoninio vaizdavimo su impulso inversija režimas | Būtina |
| 6.3. | Spalvinis doplerinis kraujotakos greičio vaizdavimo režimas | Būtina |
| 6.4. | Spalvinis doplerinis kraujotakos intensyvumo vaizdavimo režimas su kraujotakos krypties vaizdavimo galimybe. | Būtina |
| 6.5. | Didelės skiriamosios gebos kraujotakos vaizdavimo režimas nepriklausantis nuo tėkmės krypties daviklio atžvilgiu. | Būtina |
| 6.6. | Pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas | Būtina |
| 6.7. | Didelio impulsų pasikartojimo dažnio pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas; | Būtina |
| 6.8. | Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu: vienas 2D, antras 2D su spalvine vizualizacija. | Būtina |
| 6.9. | Mechaniškai davikliu sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („strain elastography“ arba lygiavertis). | Būtina |
| 6.10. | Tyrimo su echokontrastinėmis medžiagomis vizualizacijos režimas. | Būtina |
| 6.11. | Panoraminių vaizdų režimas | Būtina |
| 6.12. | Adatos vizualizacijos režimas |  |
| 7. | Tyrimo automatizavimo funkcijos: |  |
| 7.1. | Automatinė vaizdo kokybės optimizacija; | Būtina |
| 7.2. | Automatinis spektrinių kreivių matavimas; | Būtina |
| 7.3. | Automatinė kraujotakos krypties, greičio skalės ir kampo korekcijos nustatymo funkcija. | Būtina |
| 8. | Skenavimas be fokuso zonų | Būtina. |
| 9. | Reikalavimai davikliams: |  |
| 9.1. | Konvekcinis daviklis |  |
| 9.1.1. | Darbinis dažnių diapazonas | Nuo ne daugiau 1.5 MHz iki ne mažiau 6.0 MHz |
| 9.1.2. | Vaizduojamas kampas | Ne mažiau 70º |
| 9.1.3. | Vieno kristalo technologija | Būtina |
| 9.2. | Linijinis daviklis |  |
| 9.2.1. | Darbinis dažnių diapazonas | Nuo ne daugiau 5.0 MHz iki ne mažiau 13.0 MHz |
| 9.2.2. | Daviklio paviršiaus plotis | 52mm + 6mm |
| 10. | Tyrimo duomenų išsaugojimas ir perdavimas: |  |
| 10.1 | Vaizdų archyvavimas DICOM protokolu: DICOM storage, Modality worklist) | Būtina |
| 10.2 | Galimybė versti išsaugotus vaizdus ir vaizdų sekos kilpas į JPEG, AVI (ar lygiaverčius) formatus ir juos išsaugoti | Būtina |
| 10.3 | Palaikomas duomenų perdavimas per LAN | Būtina |
| 11. | Išorinės jungtys | - USB - LAN - HDMI arba lygiavertė |
| 12. | Ultragarso aparato maitinimo šaltinis | - 230 V ± 10%, 50/60 Hz elektros tinklas |
| 13. | Ultragarsinio gelio šildytuvas | Būtina |
| 14. | Komplektuojamas terminis spausdintuvas | Nespalvoto vaizdo spausdintuvas nuotraukoms spausdinti |
| 15. | CE sertifikatas pagal medicinos prietaisų direktyvos 93/42/EEC reikalavimus arba lygiavertis dokumentas | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopiją). |
| 16. | Garantijos laikotarpis | Ne mažiau 24 mėnesių garantija įrangai. |
| 17. | Apsauginis maitinimo šaltinis UPS | Būtina |
| 18. | Gamintojo įgaliojimas prekiauti siūloma įranga | Būtina |
| 19. | Kartu su įranga pateikiama prietaiso instrukcija ir pilnai užpildytas prietaiso pasas | Būtina. Instrukcija pateikiama anglų ir lietuvių kalbomis. |
| 20. | Personalo mokymai | Būtina |
| 21. | Garantiniu laikotarpiu nemokama techninė priežiūra | Būtina |
| 22. | Įranga turi būti nauja, nenaudota, pagaminta 2024 arba 2025 metais. | Būtina. Tiekėjo patvirtinimas |