## TECHNINIAI REIKALAVIMAI VIENVIETEI ENDOSKOPŲ PLOVIMO MAŠINAI

| Eil. Nr. | Techninis parametras | Reikalaujamo parametro reikšmė |
| --- | --- | --- |
|  | Vienvietė endoskopų plovimo mašina | 1 vnt. |
|  | Paskirtis | Lankstiems endoskopams plauti ir dezinfekuoti |
|  | Endoskopo pakrovimas | Iš viršaus |
|  | Endoskopo tipas | Lankstūs ir kieti endoskopai |
|  | Vieno endoskopo plovimas ir dezinfekcija | Būtina |
|  | Valdymas | Lietimui jautrus ekranas |
|  | Dubens dydis patogiam endoskopo talpinimui | ≥ 50 x 50 cm |
|  | Dubens atidarymas | Kojinis jungiklis |
|  | Endoskopo sandarumo monitoravimas | 1. Ciklo pradžioje sistema atlieka sandarumo testą 2. Viso ciklo metu sistema monitoruoja slėgį endoskope ir esant slėgio nuokrypiui nutraukia plovimo ciklą |
|  | Plovimo mašinoje kiekvienai endoskopo kanalų jungčiai yra paskirtas sensorius, kuris ciklo metu monitoruoja endoskopo kanalu pratekančio vandens tėkmę | Pagal EN ISO 15883-4 mašina užtikrina endoskopo kanalų blokados nebuvimą ir individualiai monitoruoja ≥ 6 kanalų |
|  | Endoskopų plovimo mašina suderinama su skirtingų gamintojų endoskopais | Būtina |
|  | Plovimo – dezinfekcijos ciklo trukmė | ≤ 25 min |
|  | Aukšto lygio dezinfekcijos ciklo trukmė | ≤ 15 min |
|  | Savidezinfekcijos ciklo trukmė | ≤ 30 min |
|  | Plovimo dezinfekcijos tipas | Panardinimas ir apipurškimas |
|  | Endoskopų ir personalo identifikacija | Radiodažnuminė identifikacija (RFID) |
|  | Duomenų surinkimas ir išsaugojimas | Būtina |
|  | Duomenų eksportavimas | Būtina |
|  | Neperdirbamos dezinfekcijos priemonės | Būtina |
|  | Peracto rūgšties grupės chemija naudojama aukšto lygio dezinfekcijai | Būtina |
|  | Skalavimas tarp plovimo/dezinfekcijos | Būtina |
|  | Įranga turi atitikti ES standartų reikalavimus: | EN ISO 15883-1; EN ISO 15883-4. |