PACIENTO MONITORIŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS (2vnt)

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujama reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paciento monitorius | 2 vnt. |
| 1.1 | Ekranas | 1. Ekrano įstrižainė ≥ 12 colių 2. Raiška ≥ (1280 x 800) taškų 3. Vienu metu ekrane gali būti vaizduojama ≥ 10 kreivių 4. Palaikomos gestų funkcijos |
| 1.2 | Paciento monitoriaus aušinimas užtikrinantis begarsę ir ilgaamžę eksploataciją išvengiant aplinkos dulkių kaupimo | Aušinimas be ventiliatoriaus |
| 1.3 | Paciento monitoriaus registruojami parametrai | 1. EKG 2. Kvėpavimas 3. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD) 4. SpO2 5. Temperatūra 6. Neinvazinis kraujospūdis |
| 1.4 | Reikalavimai EKG | 1. Širdies susitraukimų dažnio matavimo ribos ne siauresnės nei 10 – 300 susitr./min. 2. Matavimo paklaida < ± 1 susitr./min. |
| 1.5 | Aritmijų analizė | ≥ 27 aritmijų |
| 1.6 | Reikalavimai SpO2 | 1. Matavimo diapazonas ne siauresnis nei 1 % - 100 % 2. Matavimo paklaida < ± 2% SpO2 (diapazone 70% - 100%) 3. Pulso matavimo ribos ne siauresnės nei 20 – 300 susitr./min. |
| 1.7 | Reikalavimai temperatūros matavimui | 1. Temperatūros matavimo diapazonas ne siauresnis nei 1 – 50 oC 2. Temperatūros matavimo paklaida < ± 0,1 oC |
| 1.8 | Neinvazinio kraujo spaudimo matavimo diapazonai | 1. Vaikams - ne siauriau 10 – 240 mmHg 2. Suaugusiems - ne siauresnis kaip 10 – 290 mmHg |
| 1.9 | Monitoriaus LED (arba lygiaverčiai) indikatoriai | 1. Maitinimo indikatorius 2. Skirtingų spalvų aliarmų indikatorius 3. Baterijos krovimo indikatorius |
| 1.10 | Budėjimo režimas | Būtina |
| 1.11 | Naktinis režimas | Būtina |
| 1.12 | Duomenų atmintis | 1. ≥ 120 val. trukmės monitoravimo duomenų trendų atvaizdavimas 2. ≥ 48 val. trukmės monitoravimo duomenų pilnas grafinis parametrų vaizdavimas 3. ≥ 160 neinvazinio kraujospūdžio matavimų 4. ≥ 100 įvykių atvejų |
| 1.13 | Paciento monitoriai turi jungtis prie siūlomos centrinės monitoravimo stoties | Būtina |
| 1.14 | Ankstyvojo įspėjimo balai (angl.-EWS) | Atsižvelgiant į gyvybinius parametrus ir klinikinius duomenis pateikiamas atitinkamas balas, padedantis stebėti paciento būklės pokyčius |
| 1.15 | Paciento monitoriaus korpusas | Tvirtas, atsparus pageltimui ir korozijai |
| 1.16 | Komplektuojami priedai (kiekvienam monitoriui) | 1. 3 arba 5 laidų EKG kabelis – 1 vnt. 2. Daugkartinio naudojimo SpO2 matavimo daviklis, dedamas ant piršto, pateikiamas komplekte su jungiamuoju kabeliu – 1 kompl. 3. Trijų skirtingų dydžių neinvazinio kraujo spaudimo matavimo manžetės, skirtos daugkartiniam naudojimui, pateikiamos komplekte su jungiamąja žarnele – 1 kompl. 4. Odos temperatūros matavimo davikliai suaugusiems, skirti daugkartiniam naudojimui – 1 vnt. |
| 1.17 | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtina |
| 1.18 | Gamintojo įgaliojimas parduoti siūlomą įrangą, vykdyti instaliacijos darbus, teikti techninę priežiūrą garantiniu ir po garantiniu laikotarpiu | Būtina |