VAISIAUS KARDIOTAKOGRAFO SU BEVIELIŲ DAVIKLIŲ STOTELE TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 lentelė. Prekės (-ių) techniniai parametrai ir kiti reikalavimai

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Mato vienetas | Kiekis | Rinkos dalyvių pastabos/pasiūlymai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vaisiaus kardiotokografas su bevielių daviklių stotele |  |  |  |
| 1.1. | Vaisiaus monitorius | vnt. | 1 |  |
| 1.1.1. | Vaisiaus širdies susitraukimų dažnio matavimo intervalo ribos (UG) ≥ (50-210) k/min. |  |  |  |
| 1.1.2. | Gimdos aktyvumo matavimas (TOCO) ne mažiau kaip iki 100 įvykių |  |  |  |
| 1.1.3. | Skaitmeninė gimdos aktyvumo reikšmė su nustatoma bazine reikšme |  |  |  |
| 1.1.4. | Garsiniai ir vizualiniai pranešimai |  |  |  |
| 1.1.5. | Garsinių pranešimų ir vaisiaus širdies veiklos garsų reguliavimas |  |  |  |
| 1.1.6. | Monitoruojami parametrai: 1. Vaisiaus širdies susitraukimų dažnis; 2. Gimdos aktyvumas; 3. Vaisiaus judesio indikacija (automatiškai registruojami vaisiaus judesiai ir pažymimi ant kardiotokogramos); 4. Motinos AKS;5. Motinos EKG;6. Motinos SpO2; |  |  |  |
| 1.1.7. | Galimybė vienu metu stebėti dvynukų širdžių susitraukimo dažnius, su dažnių atskyrimo galimybe (persidengus dvynukų širdies susitraukimo kreivėms, atskiriamos per tam tikrą atstumą) |  |  |  |
| 1.1.8. | Galimybė nustatyti testo laiką, kuriam praėjus automatiškai kardiotokogramos rašymas sustabdomas |  |  |  |
| 1.1.9. | Konfigūruojamos vaisiaus širdies susitraukimų dažnio aliarmo ribos |  |  |  |
| 1.1.10. | Integruotas šiluminis spausdintuvas, galimybė pasirinkti skirtingus popieriaus slinkimo greičius |  |  |  |
| 1.1.11. | Kryžminis visų kanalų patikrinimas (identifikuojama kai mamos širdies susitraukimai registruojami kaip vaisiaus širdies susitraukimai) |  |  |  |
| 1.1.12. | Galimybė prijungti išorinius įvesties įrenginius |  |  |  |
| 1.1.13. | Įrangos svoris su baterija ≤ 8 kg |  |  |  |
| 1.1.14. | Integruotas vidinis akumuliatorius, maksimalus veikimo laikas ≥ 4 val. |  |  |  |
| 1.1.15. | Komplektuojama su: 1. UG daviklis; 2. Toco daviklis; 3. SpO2 guminis daviklis (įskaitant pajungimo kabelį); 4. Manžetės (3 skirtingų dydžių) su pajungimo žarnele; 5. Elastiniai diržai davikliams (2 kompl.); 6. Spausdinimo popieriumi (5 pak.) |  |  |  |
| 1.2. | Bevielių daviklių stotelė | vnt. | 1 |  |
| 1.2.1. | Teikia nuolatinius vaisiaus ir motinos parametrų matavimus ≥ 100 m atstumu nuo stacionarių kardiokografų (vaisiaus monitorių) |  |  |  |
| 1.2.2. | Belaidžiai US ir TOCO davikliai, atsparūs vandeniui |  |  |  |
| 1.2.3. | Belaidžiai davikliai su indikatoriumi, rodančiu akumuliatoriaus įkrovos būseną ir ryšį su imtuvu |  |  |  |
| 1.2.4. | Belaidžiai davikliai su integruota baterija, užtikrinančia nemažiau nei 8 darbo valandas |  |  |  |
| 1.2.5. | Komplektuojama su: 1. US daviklis; 2. Toco daviklis. |  |  |  |