KVIETIMAS DALYVAUTI RINKOS KONSULTACIJOJE

Viešoji įstaiga Prienų ligoninė (toliau – Perkančioji organizacija), siekdama pasirengti viešajam pirkimui „Skaitmeninio rentgeno spindulių detektoriaus rentgenografijai pirkimas“ (toliau – Pirkimas), prašo tiekėjų suteikti rinkos konsultaciją.

Konsultacijos tikslas:

Perkančioji organizacija siekia pristatyti būsimą pirkimą galimiems teikėjams ir gauti konsultacijas kaip Perkančiajai organizacijai įsigyti jos poreikius atitinkančią prekę efektyviausiu ir racionaliausiu būdu.

Konsultacijos būdas:

Konsultacija vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 27 straipsniu Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (CVP IS).

Kviečiame rinkos dalyvius susipažinti su skelbiamu techninės specifikacijos projektu ir CVP IS priemonėmis iki CVP IS nurodyto termino pabaigos aktyviai teikti pastabas, klausimus ir pasiūlymus, bei pateikti atsakymus į pateiktus klausimus.

Klausimai, pastabos (siūlymai), gauti pasibaigus CVP IS nurodytam terminui gali būti nenagrinėjami.

Pasiūlymus prašome pateikti pasinaudojant CVP IS susirašinėjimo funkcija: atsiųsti pranešimą su prisegta žemiau pateikiamos formos lentele su atsakymais.

Perkančioji organizacija neplanuoja susitikimų su rinkos dalyviais.

Rinkos dalyvių pateikti atsakymai, įskaitant kainą, nelaikytini pasiūlymu ir bus naudojami tik rinkos tyrimo tikslais, siekiant tinkamai pasirengti būsimam pirkimui.

Teikiant pastabas, klausimus bei pasiūlymus, prašome aiškiai nurodyti, kuri informacija yra konfidenciali, nes siūlomi sprendimai ir gaunama informacija gali būti nuasmeninta ir skelbiama.

Perkančioji organizacija, gavusi pastabas ir pasiūlymus dėl paskelbtos rinkos konsultacijos, juos išnagrinės bei įvertins pateiktų pastabų ir pasiūlymų svarbą bei atitiktį Perkančiosios organizacijos poreikiams.

Perkančioji organizacija skelbdama viešąjį pirkimą, neįsipareigoja atsižvelgti į visas pastabas ir/ar pasiūlymus.

Informacija apie priimtą sprendimą dėl pateiktų pastabų ir pasiūlymų gali būti paskelbta CVP IS (Perkančiosios organizacijos sprendimu.

Prašome atsakyti į šiuos klausimus:

| Eil. Nr. | Klausimas | Tiekėjo atsakymas | Konfidencialu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ar dalyvautumėte pirkime, kurį planuojama vykdyti pagal pateiktą techninę specifikaciją? |  | ☐ |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? Kokias sąlygas papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją arba kurių reikėtų atsisakyti? (prašome pateikti argumentuotas pastabas bei konkrečių techninės specifikacijos punktų pakeitimus/patikslinimus, kurie suteiktų galimybę Jūsų įmonei pasiūlyti techninės specifikacijos reikalavimų visumą atitinkančias prekes) |  | ☐ |
|  | Koks prekės pristatymo terminas būtų pakankamas? |  | ☐ |
|  | Kokio modelio prekę, atitinkančią pateikiamos techninės specifikacijos reikalavimus, galėtumėte pasiūlyti? Jeigu galite, prašome pateikti nuorodą į viešai prieinamoje interneto svetainėje skelbiamas technines charakteristikas ar pridėkite gamintojo dokumentaciją. |  | ☐ |
|  | Kokia Jūsų nuomone preliminari kaina su PVM |  | ☐ |
|  | Kokia yra standartinė suteikiama garantija? Kokios garantinės priežiūros sąlygos (terminai ir kt.)? |  | ☐ |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? |  | ☐ |
|  | Kuriuos aplinkos apsaugos kriterijus, iš nurodytų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-28 įsakymu Nr. D1-508 (įskaitant šio įsakymo pakeitimus) patvirtintame „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos apraše“ (žr. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403512/asr​), atitinka Jūsų įmonė ir/arba Jūsų įmonės siūloma prekė, kokius aplinkos apsaugos kriterijų (žaliojo pirkimo reikalavimų) atitiktį patvirtinančius dokumentus galėtumėte pateikti pirkimo metu? |  | ☐ |
|  | Kokie ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai turėtų būti taikomi pirkimo procedūrų metu bei kokie turėtų būti nustatyti šių kriterijų (ir jų parametrų) lyginamieji svoriai ekonominio naudingumo įvertinime? Nurodykite, kokia yra Jūsų siūlomų kriterijų įtaka, kuriama reali pridėtinė vertė, pirkime išrenkant ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą. |  | ☐ |

PRIDEDAMA. Techninės specifikacijos projektas.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Pasiūlymai ir pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reikalavimai aukšto dažnio generatoriui |  |  |
| 1.1 | Maksimali galia | ≥ 80 kW |  |
| 1.2 | Įtampos diapazonas | ≥ (40 - 150) kV |  |
| 1.3 | Maksimali srovė | ≥ 1000 mA |  |
| 1.4 | Automatinis ekspozicijos valdymas | ≥ 3 laukų |  |
| 1.5 | Iš anksto suprogramuotos (gamyklinės) anatominės programos su galimybe vartotojui koreguoti gamyklines bei įrašyti savo programas | Būtina |  |
| 1.6 | Skaitmeninis generatoriaus valdymas technologo darbo vietoje | Būtina |  |
| 2. | Reikalavimai rentgeno vamzdžiui |  |  |
| 2.1 | Besisukantis rentgeno vamzdžio anodas | Būtina |  |
| 2.2 | Židinio dėmių skaičius | ≥ 2 |  |
| 2.3 | Mažojo židinio dydis | ≤ 0,6 mm |  |
| 2.4 | Didžiojo židinio dydis | ≤ 1,3 mm |  |
| 2.5 | Mažojo židinio nominali galia | ≥ 35 kW |  |
| 2.6 | Didžiojo židinio nominali galia | ≥ 80 kW |  |
| 2.7 | Rentgeno vamzdžio nominali įtampa | ≥ 150 kV |  |
| 2.8 | Maksimali anodo šiluminė talpa | ≥ 400 kHU |  |
| 2.9 | Maksimali rentgeno vamzdžio gaubės šiluminė talpa | ≥ 1300 kHU |  |
| 3. | Reikalavimai rentgeno vamzdžio kolonai | 1 vnt. |  |
| 3.1 | Montuojama prie lubų | Būtina |  |
| 3.2 | Kolonos išilginis judėjimas | ≥ 3400 mm |  |
| 3.3 | Kolonos skersinis judėjimas | ≥ 1900 mm |  |
| 3.4 | Rentgeno vamzdžio vertikalus judėjimas | ≥ 1600 mm |  |
| 3.5 | Rentgeno vamzdžio pasukimas kampu apie vertikalią ašį (nuo pradinės pozicijos) | ≥ ± 180 laipsnių |  |
| 3.6 | Rentgeno vamzdžio pasukimas kampu apie horizontalią ašį (nuo pradinės pozicijos) | ≥ ± 115 laipsnių |  |
| 3.7 | Elektromagnetiniais arba lygiaverčiais stabdžiais stabdomas kolonos judėjimas išilgai ir skersai | Būtina |  |
| 3.8 | Elektromagnetiniais arba lygiaverčiais stabdžiais stabdomas rentgeno vamzdžio pasukimas kampu apie horizontalią ir vertikalią ašis | Būtina |  |
| 4. | Reikalavimai kolimatoriui |  |  |
| 4.1 | Indikacinis rentgeno spindulių šviesos laukas su automatinio atsijungimo funkcija | Būtina |  |
| 4.2 | Kolimatoriaus pasukimas kampu (nuo pradinės pozicijos) | ≥ ± 45 laipsniai |  |
| 4.3 | Integruotas atstumo matavimo įrenginys | Būtina |  |
| 5. | Reikalavimai stalui rentgenografijai |  |  |
| 5.1 | Stalviršio ilgis | ≥ 2350 mm |  |
| 5.2 | Stalviršio plotis | ≥ 800 mm |  |
| 5.3 | Motorizuotas stalo aukščio keitimas | Būtina |  |
| 5.4 | Maksimali stalo apkrova | ≥ 200 kg |  |
| 5.5 | Rentgenografinis tinklelis, galimybė atlikti tyrimą išėmus tinklelį | Būtina |  |
| 5.6 | Stalviršis judantis išilgai ir skersai vienu metu (įstrižinis judėjimas) (angl. floating) | Būtina |  |
| 5.7 | Stalviršio skersinio judėjimo užraktas | Būtina |  |
| 6. | Reikalavimai stovui rentgenografijai |  |  |
| 6.1 | Stovas rentgenografijai su imtuvo aukščio keitimu | Būtina |  |
| 6.2 | Imtuvo centro aukščio keitimo ribos | Ne siauresnės kaip nuo 400 iki 1850 mm |  |
| 6.3 | Rentgenografinis tinklelis, galimybė atlikti tyrimą išėmus tinklelį | Būtina |  |
| 6.4 | Su viršutine ir šoninėmis rankenomis pacientui | Būtina |  |
| 7. | Skaitmeninis rentgeno spindulių detektorius rentgenografijos stalui |  |  |
| 7.1 | Galimybė naudoti detektorių rentgenografijos stove | Būtina |  |
| 7.2 | Detektoriaus komunikacija su radiologijos technologo darbo vieta | Belaidė |  |
| 7.3 | Scintiliatoriaus tipas | Cezio jodido (CsI) |  |
| 7.4 | Detektoriaus jautrios zonos dydis | ≥ (350 x 420) mm |  |
| 7.5 | Pikselio dydis | ≤ 125 µm |  |
| 7.6 | Skiriamoji geba | ≥ 4,0 lp/mm |  |
| 7.7 | Pilkumo skalės gylis | ≥ 16 bit |  |
| 7.8 | Detektoriaus kvantinis efektyvumas (angl. DQE) pagal IEC 62220-1 arba lygiavertį standartą | ≥ 70 % prie 0 lp/mm arba ≥ 65 % prie 0,5 lp/mm |  |
| 7.9 | Detektoriaus veikimo laikas vienu baterijų įkrovimu | ≥ 9 val. |  |
| 7.10 | Detektoriaus svoris (kartu su baterija) | ≤ 2,5 kg |  |
| 7.11 | Detektoriaus atsparumo drėgmei klasė | Ne prastesnė nei IPX5 |  |
| 7.12 | Skaitmeninio rentgeno spindulių detektoriaus atsparumas išskirstytai apkrovai | ≥ 300 kg |  |
| 7.13 | Baterija turi būti automatiškai kraunama detektorių įdėjus į rentgenografijos stale esantį detektoriaus mazgą arba detektorius turi būti sukomplektuotas su ne mažiau kaip dviem keičiamomis baterijomis ir išoriniu krovimo įrenginiu. | Būtina |  |
| 8. | Skaitmeninis rentgeno spindulių detektorius rentgenografijos stovui |  |  |
| 8.1 | Galimybė naudoti detektorių rentgenografijos stale | Būtina |  |
| 8.2 | Detektoriaus komunikacija su radiologijos technologo darbo vieta | Belaidė |  |
| 8.3 | Scintiliatoriaus tipas | Cezio jodido (CsI) |  |
| 8.4 | Detektoriaus jautrios zonos dydis | ≥ (420 x 420) mm |  |
| 8.5 | Pikselio dydis | ≤ 125 µm |  |
| 8.6 | Skiriamoji geba | ≥ 4,0 lp/mm |  |
| 8.7 | Pilkumo skalės gylis | ≥ 16 bit |  |
| 8.8 | Detektoriaus kvantinis efektyvumas (angl. DQE) pagal IEC 62220-1 arba lygiavertį standartą | ≥ 70 % prie 0 lp/mm arba ≥ 65 % prie 0,5 lp/mm |  |
| 8.9 | Detektoriaus veikimo laikas vienu baterijų įkrovimu | ≥ 9 val. |  |
| 8.10 | Detektoriaus svoris (kartu su baterija) | ≤ 3,0 kg |  |
| 8.11 | Detektoriaus atsparumo drėgmei klasė | Ne prastesnė nei IPX5 |  |
| 8.12 | Skaitmeninio rentgeno spindulių detektoriaus atsparumas išskirstytai apkrovai | ≥ 300 kg |  |
| 8.13 | Baterija turi būti automatiškai kraunama detektorių įdėjus į rentgenografijos stove esantį detektoriaus mazgą arba detektorius turi būti sukomplektuotas su ne mažiau kaip dviem keičiamomis baterijomis ir išoriniu krovimo įrenginiu. | Būtina |  |
| 9. | Dozimetrijos sistema skirta informuoti apie jonizuojančios spinduliuotės kiekį, išspinduliuotą radiologinės procedūros metu | Būtina |  |
| 10. | Reikalavimai kompiuterinei radiologijos technologo darbo vietai (aparatūrinei ir programinei įrangai) |  |  |
| 10.1 | Informacijos iš detektorių nuskaitymas | Būtina |  |
| 10.2 | Ekspozicijos parametrų ir skaitmeninių detektorių valdymas | Būtina |  |
| 10.3 | Gautų vaizdų peržiūra | Būtina |  |
| 10.4 | Rentgeno diagnostinio tyrimo protokolų programavimas | Būtina |  |
| 10.5 | Pacientų registravimas automatiniu ir rankiniu būdais | Būtina |  |
| 10.6 | Automatinis rentgeno spindulių tinklelio sukeliamų artefaktų slopinimas | Būtina |  |
| 10.7 | Vaizdo manipuliacijos: 1. Padidinimas; 2. Apvertimas; 3. Pasukimas; 4. Pilkosios skalės inversija; 5. Pastūmimas; 6. Šviesumo/kontrasto keitimas. | Būtina; Būtina; Būtina; Būtina; Būtina; Būtina. |  |
| 10.9 | Anotacijos: 1. Tekstiniai komentarai; 2. Skaitmeniniai žymekliai. | Būtina; Būtina. |  |
| 10.10 | DICOM funkcijos: 1. Vaizdų spausdinimas (DICOM Print); 2. Vaizdų išsaugojimas medicininių vaizdų archyve (DICOM Storage); 3. DICOM Storage Commitment; 4. Galimybė gauti pacientų sąrašą iš ligoninės informacinės sistemos (DICOM Modality Worklist); 5. DICOM Radiation Dose Structured Report. | Būtina; Būtina; Būtina; Būtina; Būtina. |  |
| 10.11 | Kompiuterio procesoriaus, virtualios atminties, kieto disko, vaizdo plokštės, kompiuterinio tinklo plokštės, operacinės sistemos parametrai turi atitikti radiologinės sistemos gamintojo nustatytus reikalavimus | Būtina |  |
| 10.12 | Monitorius | Būtina |  |
| 10.13 | Monitoriaus skiriamoji geba | ≥ 1280x1024 taškų |  |
| 10.14 | Ekrano įstrižainė | ≥ 23” (48 cm) |  |
| 10.15 | Kartu su kompiuteriu komplektuojama klaviatūra ir pelė | Būtina |  |
| 10.16 | Kompiuterinei radiologijos technologo darbo vietai skirtas nepertraukiamos el. srovės šaltinis (UPS) ne mažiau kaip 1500 VA | Būtina |  |
| 10.17 | Rankinis ekspozicijos paleidimo mygtukas | Būtina |  |
| 11. | Garantinis laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 12. | Garantiniu laikotarpiu techninis aptarnavimas ir remontas laimėjusios konkursą įmonės lėšomis | Būtina |  |
| 13. | Įstaigoje turimo stacionaraus rentgeno aparato išmontavimo darbai laimėjusios konkursą įmonės lėšomis | Būtina |  |
| 14. | Projektas radiacinei saugai paruošimas | Būtina |  |
| 15. | Integracija į esamą įstaigos IT sistemą laimėjusios konkursą įmonės lėšomis | Būtina |  |
| 16. | Instrukcija lietuvių kalba, personalo apmokymas, techninis prietaiso pasas | Būtina |  |
| 17. | Prietaisas ne senesnis kaip 2024 metų. | Būtina |  |

PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami taikant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, kai vertinama kaina ir kokybė.

2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.

Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:

1) kaina (K) – 60;

2) techniniai pranašumai (T) – 40;

Vertinimo kriterijai ir jų parametrų lyginamieji svoriai:

| Vertinimo kriterijai |  |  |  | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaina (K) |  |  |  | X = | 60 |
| Techniniai pranašumai (T) |  |  |  | Y = | 40 |
| Nr. | Parametrai | Formulės rūšis | Parametro lyginamasis svoris |  |  |
| T1 | "Glass free" technologijos detektorius. (Taikoma 7 ir 8 punktuose aprašytiems detektoriams). | Statinis: (yra/nėra) | L1 = | 0.2 |  |
| T2 | Detektoriaus svoris (įskaitant bateriją) ≤ 2.5 kg (Taikoma 7 punkte aprašytam detektoriui). | Statinis: (yra/nėra) | L2 = | 0.15 |  |
| T3 | Detektoriaus svoris (įskaitant bateriją) ≤ 3.0 kg (Taikoma 8 punkte aprašytam detektoriui). | Statinis: (yra/nėra) | L3 = | 0.15 |  |
| T4 | Pikselio dydis ≤ 99 µm (Taikoma 7 ir 8 punktuose aprašytiems detektoriams). | Statinis: (yra/nėra) | L4 = | 0.15 |  |
| T5 | Apsaugos nuo dulkių ir drėgmės lygis ≥ IPX7 (Taikoma 7 ir 8 punktuose aprašytiems detektoriams). | Statinis: (yra/nėra) | L5 = | 0.15 |  |
| T6 | Detektoriaus veikimo laikas vienų baterijos(jų) įkrovimu ≥ 15 val. (Taikoma 7 ir 8 punktuose aprašytiems detektoriams). | Statinis: (yra/nėra) | L6 = | 0.2 |  |

PASIŪLYMŲ VERTINIMO TVARKA

Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:

- Pasiūlymo ekonominis naudingumas (E) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K) ir techninių pranašumų (T) balus:

E = K + T

- Pasiūlymo kainos (K) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Kv) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

- Siūlomo objekto techniniai parametrai neturi skaitinių išraiškų (yra arba nėra), todėl parametrų įvertinimas apskaičiuojamas pagal metodiką:

  - Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą, gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamąjį svorį: T1 = L1 = 0.2, T2 = L2 = 0.15, T3 = L3 = 0.15, T4 = L4 = 0.15, T5 = L5 = 0.15, T6 = L6 = 0.2

Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo gauna 0 balų: T1 = L1 = 0, T2 = L2 = 0, T3 = L3 = 0, T4 = L4 = 0, T5 = L5 = 0, T6 = L6 = 0.

- Techninių pranašumų (T) balai apskaičiuojami visų techninių kriterijų parametrų įvertinimų sumą padauginant iš techninių pranašumų lyginamojo svorio (Y):

T=i=19Tix Y