## 1 dalis
Pirkimo sąlygų 2 priedo priedėlis
LABORATORINIŲ REAGENTŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ BIOCHEMINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI SU ANALIZATORIUMI PANAUDAI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Eil. nr. | Techniniai reikalavimai |  | Reikšmė (patvirtinimas ,,ATITINKA“ ar reikšmė (jeigu yra)
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Prekės įsigyjamos Karo medicinos tarnybos laboratorijos, veiklai užtikrinti. |  |  | Taip/Ne
2. Siūlomos prekės privalo atitikti šioje techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus. |  |  | Taip/Ne
3. Siūlomi analizatoriai panaudai, reagentai, kokybės kontrolės ir kalibratoriai privalo atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų ir/arba Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2024/1860 nustatytus reikalavimus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. |  |  | Taip/Ne (pateikti notifikuotosios įstaigos išduotą sertifikato arba ES atitikties deklaracijos kopiją, priklausomai nuo to, kokiai rizikos klasei priemonė yra priskiriama.)
4. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas yra ne iš ES narių, Tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris yra registruotas ES šalyje. |  |  | Taip/Ne (pateikti tai patvirtinančius dokumentus)
5. Visą sutarties galiojimo laikotarpį tiekėjas įsipareigoja teikti nemokamą kvalifikuotų specialistų konsultaciją ir pagalbą visais klausimais, susijusiais su teikiamų prekių ir įrangos kokybišku darbu. |  |  | Taip/Ne
6. Tiekėjas privalo užtikrinti panaudai suteiktų analizatorių nemokamą techninę priežiūrą, remontą, bei reikalingą prietaiso kalibraciją visą sutarties galiojimo laikotarpį. Užtikrinti, kad analizatorių techninė priežiūra, remontas, ekploatacinių dalių keitimas, bei kalibracija būtų vykdomi pagal analizatorių gamintojo parengtas technines instrukcijas/rekomendacijas. Siūlomų analizatorių panaudai remontas, jei toks reikalingas, atliekamas perkančiosios organizacijos patalpose ne vėliau kaip per 7 val., laboratorijos darbo metu, jeigu pranešimas apie remonto poreikį telefonu, el. paštu arba raštu pateikiamas darbo dienomis. Jei remontas negali būti atliekamas perkančiosios organizacijos patalpose arba remonto trukmė ilgesnė nei 7 val., laboratorijos darbo metu, tiekėjas privalo savo sąskaita sugedusį (netinkamai veikiantį) analizatorių laikinai pakeisti lygiaverčiu. Pakaitinis analizatorius turi būti pristatomas ne vėliau nei per 24 valandas (arba sekančią darbo dieną) nuo pranešimo apie gedimą pateikimo dienos. Laboratorijų darbo laikas Pr – Kt: 8:00-17:00 val., Pn – 8:00-15:45 val. |  |  | Taip/Ne
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
7. Reagentai biocheminiams tyrimams atlikti perkami kartu su analizatoriumi panaudai, 48 mėn laikotarpiui. Siūlomas analizatorius panaudai turi atitikti techninę specifikaciją pateiktą 2 lentelėje. |  |  | Taip/Ne
8. Reagentų, kontrolinių medžiagų, papildomų priemonių apimtis nurodyta 1-oje lentelėje pateiktu tyrimų skaičiumi (neįskaičiuojant kokybės kontrolės, bei kalibracijos tyrimų), per 48 mėnesių laikotarpį su 1 analizatoriumi panaudai. |  |  | Taip/Ne
9. Tiekėjas privalo siūlyti visas tyrimui atlikti reikalingas priemones (pvz. spausdinimo popierius, spausdinimo kasetė, kalibratorius ir kt.) per 48 mėnesių laikotarpį atsižvelgiant į tyrimų skaičių ir reagentų, kontrolinių medžiagų bei papildomų priemonių galiojimo trukmę atidarius pakuotę. |  |  | Taip/Ne
10. Kasdienės kokybės kontrolės tyrimai kiekvienai analitei bus atliekami ne mažiau, kaip dviejų kokybės kontrolės lygių kiekvieną darbo dieną: 2008 kartus per 48 mėnesių laikotarpį (skaičiuojame, jog per metus dirbsime 251 d.d. x 4 metai = 1004 dienos x 2 kokybės kontrolės lygiai = 2008 kartus bus atliekama kokybės kontrolė kiekvienai analitei). |  |  | Taip/Ne
11. Išorinė kokybės kontrolė kiekvienai analitei bus atliekama ne mažiau, kaip 1 kartą per 6 mėn., ne mažiau, kaip 2 lygių, (skaičiuojame, jog per 48 mėnesius darysime 8 kartus ir ne mažiau, kaip 2 lygių : 8 x 2=16 kartų). |  |  | Taip/Ne
12. Kalibracijos tyrimai turi būti atliekami pagal nurodyta gamintojo rekomendaciją. |  |  | Taip/Ne
13. Pirkimo sutarties vykdymo metu paaiškėjus, kad prekių neužtenka pirkimo dokumentuose numatytiems tyrimų kiekiams atlikti, kai tai nepriklauso nuo perkančiosios organizacijos tyrimų apimčių padidėjimo ar kokybės kontrolės vykdymo procedūros pakeitimo, tačiau priklauso nuo siūlomos įrangos gamintojo apibrėžtų sąlygų, kuriomis vadovaudamasis tiekėjas turėjo suskaičiuoti pakankamus prekių kiekius, tačiau to nepadarė, teikdamas prekių kiekių pasiūlymą, tiekėjas privalo trūkstamas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti tiekti savo sąskaita, iki kol bus atliktas pirkimo dokumentuose nurodytas tyrimų skaičius. |  |  | Taip/Ne
14. Reagentams, kokybės kontrolėms, kalibratoriams ir papildomomis priemonėmis turi būti pateikiamos naudojimo instrukcijos ir saugos duomenų lapai (papildomoms priemonėms netaikoma) anglų ir lietuvių kalba (pateikiama kartu su pasiūlymu). |  |  | Taip/Ne
15. Reagentų, kokybės kontrolių ir kalibratorių naudojimo instrukcijose turi būti nurodytas jų galiojimo laikas, bei stabilumo/galiojimo laikas po pakuotės atidarymo. |  |  | Taip/Ne
16. Reagentai,kontrolinės medžiagos bei papildomos priemonės turi būti tinkami darbui su siūlomu analizatoriumi panaudai. |  |  | Taip/Ne (pateikti tai įrodantį dokumentą)
BIOCHEMINIO ANALIZATORIAUS TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Eil. Nr. | Charakteristikos | Reikalavimai | Atitikimas reikalavimams (pildo tiekėjas su nuoroda į pateikiamus dokumentus)
Mes siūlome panaudai biocheminį analizatorių su priedais (spausdintuvas, ups ar pan.) (nurodyti analizatoriaus ir priedų modelius, gamintojus, pagaminimo metus): ________________________________________
1 | Analizatoriaus komplektacija | Pilnai automatinis biochemininis analizatorius, kompiuteris, monitorius (sensorinis arba valdomas klaviatūros pagalba), nepertraukiamos srovės šaltinis, spausdintuvas (popieriaus formatas A4), vandens dejonizavimo įranga (II vandens kokybės lygiui pasiekti) (jei reikalinga tyrimui atlikti). Analizatorius turi turėti išorinį apsauginį gaubtą, sandariai dengiantį visas mechaniškai judančias dalis. Siūlomas analizatorius ir aukščiau išvardytos komplektuojančios dalys, išskyrus vandens dejonizavimo įrangą, turi tilpti nurodytoje patalpoje. (Patalpų planas su preliminaria analizatoriui skirta erdve nurodytas Techninių specifikacijų 1 –ajame priede). | (tikslus aprašymas)
2 | Brūkšninių kodų skaitytuvas | Vidinis arba išorinis brūkšninio kodo skaitytuvas. | (tikslus aprašymas)
3 | Mėginių/reagentų diskas | Talpinantys ne mažiau kaip 40 mėginių pozicijų ir ne mažiau 32 reagentų pozicijų | (tikslus aprašymas)
4 | Analizatoriaus našumas | Ne mažiau 180 per valandą (be ISE elektrolitų tyrimų) | (tikslus aprašymas)
5 | Mėginių/reagentų adatos funkcijos | 1. Skysčio lygio nustatymas. 2. Apsauga nuo susidūrimų. 3. Krešulio aptikimas, būtina | (tikslus aprašymas)
7 | STAT mėginiai | Turi būti galimybė atlikti STAT mėginius. | (tikslus aprašymas)
8 | Automatinis reagento monitoringas | Būtina. | (tikslus aprašymas)
9 | Reakcijų diskas | Reakcijos matavimai vyksta daugkartinio naudojimo kiuvetėse. | (tikslus aprašymas)
10 | Reagentų/mėginių disko temperatūra | Šaldomas diskas su pastoviu temperatūros palaikymu. | (tikslus aprašymas)
11 | Reakcijų disko temperatūra | Turi būti palaikoma pastovi 37°C ±0.3°C temperatūra. | (tikslus aprašymas)
12 | Ėminio/mėginio paėmimo būdas | Iš vakuuminio plazmai arba serumui surinkti mėgintuvėlio, į diską turi tilpti 13x75 mm vakuuminiai mėgintuvėliai. | (tikslus aprašymas)
13 | Reagentų rinkiniai | Paruošti naudoti. | (tikslus aprašymas)
14 | Plovimo sistema | Būtina automatinė kiuvečių valymo sistema, plaunanti reakcijos kiuvetes. | (tikslus aprašymas)
15 | Automatinis mėginio skiedimas | Būtinas automatinis mėginio skiedimas, automatinis pakartojimas, kai išmatuotas laboratorinio tyrimo rezultatas yra už matavimo diapazono ribų. | (tikslus aprašymas)
16 | Tiriamojo mišinio maišymo sistema | Automatizuota. (Išskyrus glikozilinto hemoglobino tyrimus). | (tikslus aprašymas)
17 | Kokybės kontrolė | Būtina kokybės kontrolė pagal Westgard taisykles ar Levey-Jenings kreives. | (tikslus aprašymas)
18 | Instrukcijos | Originali analizatoriaus gamintojo vartotojo instrukcija turi būti pateikiama anglų ir jos vertimas lietuvių kalbomis. | (tikslus aprašymas)
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS IR PRIĖMIMAS
18. Prekių ženklinimas turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 „Dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų“ ir/arba Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2024/1860 nustatytus reikalavimus, pažymėti CE ženklu. |  |  | Taip/Ne
19. Su analizatoriaus pristatymu teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, pakavimas, pakrovimas, tranzitas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, pristatyto analizatoriaus sumontavimas/instaliavimas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, analizatoriaus tvarkyklės pateikimas, analizatoriaus paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas, perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su analizatoriumi, konsultacijų, susijusių su prekių naudojimu teikimas. |  |  | Taip/Ne
20. Reagentai, kokybės kontrolės, kalibratoriai ir/ar kitos papildomos priemonės pristatomos į sandėlį, kai jų galiojimo laikas ne trumpesnis nei 60 proc. viso prekės galiojimo laiko arba ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai iki galiojimo termino pabaigos. |  |  | Taip/Ne
21. Reagentai, kokybės kontrolės, kalibratoriai turi būti pristatomos naujos, gamintojo gamyklinėse, nepažeistose pakuotėse, tinkamos darbui su panaudos būdu siūlomu analizatoriumi. |  |  | Taip/Ne